Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 5

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. „Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa operacyjna z UPS Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy..

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 5

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAMPA OPERACYJNA Z UPS – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna z UPS w następującej konfiguracji: Ramię 1: czasza LED z przygotowaniem pod montaż kamery FHD Ramię 2: czasza LED | TAK |  |
|  | Diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | TAK |  |
|  | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. System ramion umożliwiający pełen obrót 360 stopni bez blokady - w osi lampy, na połączeniu ramienia horyzontalnego z ramieniem sprężystym, oraz na połączeniu ramienia sprężystego z zawieszeniem kardanowym. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe). Łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1700 [mm] Łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1800 [mm] | TAK, podać |  |
|  | Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „ciepłe”). Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym czasze wyposażone są w kolorowe diody LED (inne niż białe). | TAK |  |
|  | Natężenie światła Ec max. z odległości 1m: - czasza główna min. 155 000 lux - czasza satelitarna min. 155 000 lux | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 97 | TAK, podać Parametr oceniany: Ra ≤ 98 = 0 pkt, Ra > 98 = 2 pkt |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 97 | TAK, podać Parametr oceniany: R9 ≤ 98 = 0 pkt, R9 > 98 = 2 pkt |  |
|  | Współczynnik odwzorowania koloru skóry – R13: ≥ 97 | TAK, podać Parametr oceniany: R13 ≤ 98 = 0 pkt, R13 > 98 = 2 pkt |  |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 100 [cm] | TAK, podać Parametr oceniany: ≥ 1000 [mm] - 2 pkt < 1000 [mm] - 0 pkt |  |
|  | Ilość diod min. 90 [szt.] | TAK, podać Parametr oceniany: ≥ 125 [szt] - 2 pkt < 125 [szt] - 0 pkt |  |
|  | Podstawowy panel sterowania (jednakowy dla obu czasz) posiadający funkcje: min. włącz/wyłącz, regulacja natężenia światła, regulacja średnicy pola światła, regulacja temperatury barwowej, dedykowany przycisk przywołujacy wcześniej zdefiniowane ustawienia lampy. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła w min. 5 krokach w zakresie min. 3000 – 5500 [K]. UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK, podać Parametr oceniany: > 5 kroków – 2 pkt 5 kroków – 0 pkt |  |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego w min. 7 krokach w zakresie min. 180 [mm] do 270 [mm] UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK, podać |  |
|  | Elektroniczna regulacja natężenia światła w min. 8 krokach w zakresie min. 30 – 100% UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK, podać |  |
|  | Uruchomienie światła endoskopowego o wartości max. 5% maksymalnego natężenia światła. | TAK, podać |  |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego oraz natężenia światła za pomocą centralnego uchwytu sterującego. Możliwość zaprogramowania w uchwycie trzeciej funkcji - zmiany temperatury barwowej. | TAK |  |
|  | Pozycjonowanie czaszy wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. UWAGA: Nie dopuszcza się uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie utrudniającego codzienne czyszczenie i dezynfekcje. | TAK, podać Parametr oceniany: 3 uchwyty brudne - 2 pkt. > 3 uchwyty brudne - 0 pkt. |  |
|  | Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. UWAGA: Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami sprawiającymi trudności w codziennym czyszczeniu i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Czasze o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez konieczności otwierania obudowy czaszy. | TAK |  |
|  | Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy segmentami czaszy. | TAK |  |
|  | Płaska obudowa czaszy o grubości max. 80 [mm]. Wymiary czaszy (długość jej najdłuższego boku) max. 700 [mm]. | TAK, podać |  |
|  | Obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym. Kształt czaszy pozwalający na łatwe ustawienie ich obok siebie. | TAK |  |
|  | Wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z czasz. | TAK |  |
|  | Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] | TAK, podać |  |
|  | Każda czasza zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 28 – 36 VDC | TAK, podać |  |
|  | Stopień ochrony: czasze min. IP 42, system ramion min. IP 30 | TAK, podać |  |
|  | Żywotność źródeł światła ≥ 50 000 [godz.] | TAK, podać Parametr oceniany: ≥ 60 000 [godz.] - 2 pkt. < 60 000 [godz.] - 0 pkt. |  |
| Dodatkowe akcesoria i funkcjonalności |  |  |  |
|  | Czasza główna przygotowana przewodowo pod instalację (w przyszłości) kamery FHD, do zainstalowania centralnie w osi czaszy, w miejscu uchwytu sterującego. | TAK |  |
|  | Lampy wyposażone w sterownik wykonany w technologii dotykowej, z ekranem o wielkości min. 5": wersja do zainstalowania na przegubie czaszy lub wersja ścienna. Sterownik zapewniający sterowanie następującymi parametrami: Sterowanie funkcjami lampy: włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; regulacja światła endoskopowego; dedykowany przycisk do wywołania wcześniej zapisanych ustawień parametrów świetlnych; możliwość zsynchronizowanego sterowania parametrami świetlnymi (natężenie, średnica, temperatura barwowa) obu czasz. Sterowanie funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; elektroniczny obrót obrazu o 360 stopni; cyfrowy obrót obrazu o 180 stopni, wyostrzenie obrazu automatycznie i manualnie; jasność automatyczna i manualna; balans bieli (do wyboru: automatyczny, manualny, dostosowany do temperatury barwowej światła); stop klatka; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego powiększenia obrazu kamery; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego oddalenia obrazu kamery. Pozostałe funkcjonalności sterownika: Możliwość zapisywania ulubionych ustawień parametrów światła pod konkretną nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza, celem szybkiego przywołania ustawień. Możliwość ustawienia interwałów regulacji temperatury barwowej: [płynnie] oraz [skok co 100K] oraz [skok co 500K] Możliwość ustawienia interwałów regulacji średnicy pola światła: [płynnie] oraz [skok co 5%] oraz [skok co 10%] Możliwość ustawienia interwałów regulacji natężenia światła: [płynnie] oraz [skok co 5%] oraz [skok co 10%] Możliwość regulacji światła tzw. "endoskopowego" w zakresie 1 – 30% | TAK, podać |  |
|  | Lampy operacyjne wyposażone w niezależny system zasilania awaryjnego, zapewniający możliwość nieprzerwanej pracy w przypadku zaniku podstawowego zasilania sieciowego przez okres minimum dwóch godzin. | TAK, podać |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz materiały techniczne potwierdzające parametry wpisane w tabeli dostarczone wraz z urządzeniem | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej: - wysokość do stropu od posadzki: 356 cm - wysokość do sufitu podwieszanego od posadzki: 325 cm | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |