Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 5
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. „Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Lampa operacyjna z UPS
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy..

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 5
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	LAMPA OPERACYJNA Z UPS – 1 SZT. 

	1. 
	Lampa operacyjna z UPS w następującej konfiguracji:
Ramię 1: czasza LED z przygotowaniem pod montaż kamery FHD
Ramię 2: czasza LED
	TAK
	 

	1. 
	Diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego.
	TAK
	 

	1. 
	Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. 
System ramion umożliwiający pełen obrót 360 stopni bez blokady - w osi lampy, na połączeniu ramienia horyzontalnego z ramieniem sprężystym, oraz na połączeniu ramienia sprężystego z zawieszeniem kardanowym.
Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe). 

Łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1700 [mm]
Łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1800 [mm]
	TAK, podać
	 

	1. 
	Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach  - białe „zimne” i  białe „ciepłe”). 
Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym czasze wyposażone są w kolorowe diody LED (inne niż białe).
	TAK
	 

	1. 
	Natężenie światła Ec max. z odległości 1m: 
- czasza główna min. 155 000 lux
- czasza satelitarna min. 155 000 lux
	TAK, podać
	 

	1. 
	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego   Ra: ≥ 97 
	TAK, podać
Parametr oceniany:
Ra ≤ 98 = 0 pkt, 
Ra > 98 = 2 pkt
	

	1. 
	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 97 
	TAK, podać
Parametr oceniany:
R9 ≤ 98 = 0 pkt, 
R9 > 98 = 2 pkt
	

	1. 
	Współczynnik odwzorowania koloru skóry – R13: ≥ 97 
	TAK, podać
Parametr oceniany:
R13 ≤ 98 = 0 pkt, 
R13 > 98 = 2 pkt
	

	1. 
	Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 100 [cm]
	TAK, podać
Parametr oceniany:
≥ 1000 [mm] - 2 pkt
< 1000 [mm] - 0 pkt
	

	1. 
	Ilość diod min. 90 [szt.] 
	TAK, podać
Parametr oceniany:
≥ 125 [szt] - 2 pkt
< 125 [szt] - 0 pkt
	

	1. 
	Podstawowy panel sterowania (jednakowy dla obu czasz) posiadający funkcje: min. włącz/wyłącz, regulacja natężenia światła, regulacja średnicy pola światła, regulacja temperatury barwowej,  dedykowany przycisk przywołujacy wcześniej zdefiniowane ustawienia lampy.
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
	

	1. 
	Elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła w min. 5 krokach w zakresie min.  3000 – 5500 [K].
UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej.
	TAK, podać
Parametr oceniany:
> 5 kroków – 2 pkt
   5 kroków – 0 pkt
	

	1. 
	Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego w min. 7 krokach w zakresie min. 180 [mm] do  270 [mm] 
UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej.
	TAK, podać
	 

	1. 
	Elektroniczna regulacja natężenia światła w min. 8 krokach w zakresie  min.  30 – 100%
UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej.
	TAK, podać
	 

	1. 
	Uruchomienie światła endoskopowego o wartości max. 5% maksymalnego natężenia światła.
	TAK, podać
	 

	1. 
	Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego oraz natężenia światła za pomocą centralnego uchwytu sterującego. 
Możliwość zaprogramowania w uchwycie trzeciej funkcji - zmiany temperatury barwowej.
	TAK
	 

	1. 
	Pozycjonowanie czaszy wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy.
UWAGA: Nie dopuszcza się uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie utrudniającego codzienne czyszczenie i dezynfekcje.
	TAK, podać
Parametr oceniany:
3 uchwyty brudne - 2 pkt.
> 3 uchwyty brudne - 0 pkt.
	

	1. 
	Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących.
UWAGA: Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami sprawiającymi trudności w codziennym czyszczeniu i dezynfekcji.
	TAK
	 

	1. 
	Czasze o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK - 2 pkt.
NIE - 0 pkt.
	

	1. 
	Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia,  bez konieczności otwierania obudowy czaszy.
	TAK
	 

	1. 
	Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy segmentami czaszy.
	TAK
	 

	1. 
	Płaska obudowa czaszy o grubości max. 80 [mm]. Wymiary czaszy (długość jej najdłuższego boku) max. 700 [mm].
	TAK, podać
	 

	1. 
	Obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym.  Kształt czaszy pozwalający na łatwe ustawienie ich obok siebie. 
	TAK
	 

	1. 
	Wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z czasz.
	TAK
	 

	1. 
	Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.
	TAK
	 

	1. 
	Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz]
	TAK, podać
	 

	1. 
	Każda czasza zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 28 – 36 VDC
	TAK, podać
	 

	1. 
	Stopień ochrony:  czasze min. IP 42,  system ramion min. IP 30
	TAK, podać
	 

	1. 
	Żywotność źródeł światła ≥ 50 000 [godz.] 
	TAK, podać
Parametr oceniany:
≥ 60 000 [godz.] - 2 pkt.
< 60 000 [godz.] - 0 pkt.
	

	Dodatkowe akcesoria i funkcjonalności 
 

	1. 
	Czasza główna przygotowana przewodowo pod instalację (w przyszłości) kamery FHD, do zainstalowania centralnie w osi czaszy, w miejscu uchwytu sterującego.

	TAK
	 

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Lampy wyposażone w sterownik wykonany w technologii dotykowej, z ekranem o wielkości min. 5": wersja do zainstalowania na przegubie czaszy lub wersja ścienna. Sterownik zapewniający sterowanie następującymi parametrami:

Sterowanie funkcjami lampy:
włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; regulacja światła endoskopowego; dedykowany przycisk do wywołania wcześniej zapisanych ustawień parametrów świetlnych; możliwość zsynchronizowanego sterowania parametrami świetlnymi (natężenie, średnica, temperatura barwowa) obu czasz.
Sterowanie funkcjami kamery:
powiększenie/pomniejszenie; elektroniczny obrót obrazu o 360 stopni; cyfrowy obrót obrazu o 180 stopni, wyostrzenie obrazu automatycznie i manualnie; jasność automatyczna i manualna; balans bieli (do wyboru: automatyczny, manualny, dostosowany do temperatury barwowej światła); stop klatka; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego powiększenia obrazu kamery; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego oddalenia obrazu kamery.

Pozostałe funkcjonalności sterownika:
Możliwość zapisywania ulubionych ustawień parametrów światła pod konkretną nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza, celem szybkiego przywołania ustawień.
Możliwość ustawienia interwałów regulacji temperatury barwowej: [płynnie] oraz [skok co 100K] oraz [skok co 500K]
Możliwość ustawienia interwałów regulacji średnicy pola światła: [płynnie] oraz [skok co 5%] oraz [skok co 10%]
Możliwość ustawienia interwałów regulacji natężenia światła: [płynnie] oraz [skok co 5%] oraz [skok co 10%]
Możliwość regulacji światła tzw. "endoskopowego" w zakresie 1 – 30%
	TAK, podać
	 

	1. 
	Lampy operacyjne wyposażone w niezależny system zasilania awaryjnego, zapewniający możliwość nieprzerwanej pracy w przypadku zaniku podstawowego zasilania sieciowego przez okres minimum dwóch godzin.
	TAK, podać
	 

	Pozostałe 
 

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz materiały techniczne potwierdzające parametry wpisane w tabeli dostarczone wraz z urządzeniem
	TAK
	 

	1. 
	Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem.
	TAK
	 

	1. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	TAK
	 

	1. 
	Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej: 
- wysokość do stropu od posadzki: 356 cm
- wysokość do sufitu podwieszanego od posadzki: 325 cm
	TAK
	 

	1. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK, podać
Parametr oceniany: 
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt 

	 



