Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 7

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 1 pn. Rozbudowa z doposażeniem Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia chirurgiczna Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 7

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| DIATERMIA CHIRURGICZNA – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Diatermia mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali, oprogramowanie w języku polskim. | TAK, podać Parametr oceniany: 10 cali – 0 pkt powyżej 10 cali – 5 pkt |  |
|  | Możliwość diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez sieć WiFi. | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 100 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury | TAK, podać Parametr oceniany 100 programów – 0 pkt powyżej 100 programów – 5 pkt |  |
|  | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu z uchwytu monopolarnego za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia. | TAK |  |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej. | TAK |  |
|  | Funkcja zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Warunkiem koniecznym jest możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznik nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski. | TAK |  |
|  | Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych | TAK/NIE Parametr oceniany: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | TAK |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min 240 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | TAK |  |
|  | Cięcie bipolarne z mocą min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | TAK |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | TAK |  |
|  | Program zamykania dużych naczyń z mocą min 350W | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z resektoskopami bipolarnymi, aparat musi posiadać dedykowane prądy do cięcia i koagulacji z automatycznym rozpoznawaniem resektoskopu i nastawianiem dla niego optymalnych parametrów pracy. | TAK |  |
|  | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego, min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzajów koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min 10 elektów tkankowych. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych. | TAK/NIE Parametr oceniany: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Minimum 3 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z przystawką argonową sterowaną z ekranu diatermii | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z odsysaczem dymów operacyjnych obsługiwanym z ekranu diatermii. | TAK |  |
|  | Wyłącznik nożny jednoprzyciskowy z funkcją przełączania programów – 1 szt. | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Kabel do elektrod biernych jednorazowych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt monopolarny z przyciskami cięcie/koagulacja z kablem przyłączeniowym dł min 4 m. 4 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda szpatułkowa – 5 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody neutralne , jednorazowe, dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 80 – 85 cm2 - 100 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta bipolarna prosta , dł 19 – 20 cm, końcówki 1 mm, z kablem przyłączeniowym dł min 4 m. – 1 kpl | TAK |  |
|  | Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodą szpatułkową – 10 szt. | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 20 pkt |  |