Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 8
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. „Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Lampa zabiegowa bezcieniowa, mobilna
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta ……………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 8
[bookmark: _GoBack]Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	LAMPA ZABIEGOWA BEZCIENIOWA, MOBILNA – 2 SZT. 

	1. 
	Lampa na statywie z podstawą jezdną na 4 kółkach, w tym min. dwa kółka z blokadą.
	TAK
	

	1. 
	Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni.
	TAK
	

	1. 
	Czasza składająca się z max. 3 modułów świetlnych LED.
	TAK, podać
	

	1. 
	Ilość diod w czaszy min. 40 szt.
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia,  bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy.
	TAK
	

	1. 
	Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej.
	TAK
	

	1. 
	Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux
	TAK, podać
	

	1. 
	Panel znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła.
	TAK
	

	1. 
	Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach.
	TAK
	

	1. 
	Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy  w zakresie  min.  30 – 100%
	TAK, podać
	

	1. 
	Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy.
	TAK
	

	1. 
	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego   Ra: ≥ 97
	TAK, podać
Parametr oceniany:
Ra ≤ 98 = 0 pkt, 
Ra > 98 = 10 pkt

	

	1. 
	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 97
	TAK, podać
Parametr oceniany:
Ra ≤ 98 = 0 pkt, 
Ra > 98 = 10 pkt

	

	1. 
	Stała temperatura barwowa 4300K  (+/- 100K)
	TAK, podać
	

	1. 
	Stała średnica pola bezcieniowego min. 15cm, max. 18cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 160 cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz
	TAK
	

	1. 
	Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy
	TAK
	

	1. 
	Żywotność źródła światła min. 60 000h
	TAK, podać
	

	1. 
	Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 20 W
	TAK, podać
	

	1. 
	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami
	TAK
	

	1. 
	Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30
	TAK, podać
	

	1. 
	Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	1. 
	Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.
	TAK
	

	1. 
	Lampa wyposażona w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt.
	TAK, podać
	

	1. 
	Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.
	TAK
	

	Pozostałe

	1. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt 

	



