Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 13

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Kraj pochodzenia produktu ……………………………., ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE)nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 13

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| DEFIBRYLATOR – 1 SZT. |  |  |  |
| Zasilanie |  |  |  |
|  | Bateryjne/akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | Średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | TAK |  |
|  | Ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii min. 400 | TAK, podać Parametr oceniany: > 400 - 5 pkt < 400 – 0 pkt |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 220 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |
| Funkcje / cechy |  |  |  |
|  | Urządzenie przenośne | TAK |  |
|  | Ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych: EKG |  |  |  |
|  | Ilość kanałów EKG: min. 12 | TAK, podać |  |
|  | Interpretacja i analiza przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych: SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru min. 50 -100% | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | TAK |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych: NIBP Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | TAK, podać |  |
|  | Tryb ręczny i automatyczny | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru: oscylometryczna | TAK |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych: EtCO2 Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru EtCO2 : min 1 – 99 mm | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości oddechu : min. 1 -60 odd./min. | TAK, podać |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych: SpCO i SpMeth Pomiar karboksyhemoglobiny i methemoglobiny |  |  |  |
|  | Pomiar frakcji karboksyhemoglobiny | TAK |  |
|  | Pomiar frakcji methemoglobiny | TAK |  |
| Defibrylacja |  |  |  |
|  | Łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | TAK |  |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl. | TAK, podać |  |
|  | Defibrylacja ręczna | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna AED | TAK |  |
|  | Zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 23 | TAK, podać |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | Kardiowersja | TAK |  |
| Stymulacja przezskórna serca |  |  |  |
|  | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK |  |
|  | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Ekran |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 8 cala | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Kolorowy LCD TFT | TAK |  |
|  | Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK |  |
| Reanimacja krążeniowo – oddechowa |  |  |  |
|  | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK |  |
| Drukarka |  |  |  |
|  | Szerokość papieru min. 90 mm | TAK |  |
|  | Ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |
|  | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | TAK |  |
|  | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | TAK |  |
|  | Certyfikowany uchwyt do montażu na ścianie oddziału | TAK |  |
|  | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | TAK |  |
| Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |
|  | Stolik pod aparat medyczny wyposażony w 3 półki oraz kółka pozwalające na bezproblemowe przemieszczanie stolika po całym gabinecie. | TAK |  |
|  | Stolik wykonany z wytrzymałych materiałów na stabilnej konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe jego wywrócenie | TAK |  |
|  | Wymiary stolika: Wysokość minimum: 90cm Szerokość minimum: 45cm Głębokość: Dwie dolne półki: minimum 40cm Górna półka: minimum 30cm | TAK, podać |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |