Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 5

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumna anestezjologiczna Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Kraj pochodzenia produktu ……………………………., ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE)nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 5

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA– 1 SZT. |  |  |  |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej | TAK |  |
|  | Jednostka pokryta powłoką antybakteryjną potwierdzoną wynikiem badań z niezależnego podmiotu | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – bez widocznych śrub, nitów, itp. | TAK |  |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem płyty montażowej i podwieszonego ramienia podwójnego z kolumną. | TAK |  |
|  | Jedno ramie dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: 1500 mm (+/- 100 mm). | TAK |  |
|  | Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): min 750 mm | TAK, podać |  |
|  | Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): min 750 mm | TAK, podać |  |
|  | Kształt ramion prostokątny z zaokrąglonymi ściankami bocznymi | TAK |  |
|  | Rotacja ramion w poziomie ≥335 stopni | TAK, podać Parametr oceniany: Zakres 335-339 – 0 pkt. Zakres ≥340 – 5 pkt. |  |
|  | Obudowa sufitowa w kształcie kwadratu z uszczelką silikonową od strony sufitu podwieszanego. | TAK |  |
|  | Podwójny system hamulców w przegubach kolumn (przegubu stropowego, przegubu pośredniego) podstawowe – cierne, dodatkowe – pneumatyczne. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układu hamulcowych | TAK |  |
|  | Przeguby oznaczone kolorem i symbolem odpowiadającym oznaczeniu na przyciskach do zwalniania hamulców | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oświetlenie do zabiegów endoskopowych wbudowane w górną powierzchnię ramienia. | TAK |  |
|  | Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastawy ogranicznika | TAK |  |
|  | Wymiary konsoli i charakterystyka: kolumna o wysokości min. 800 mm, szerokości min. 380 mm i głębokości maks. 200 mm | TAK |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 200 kg | TAK |  |
|  | Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 | TAK |  |
|  | Prowadnice nośne pod montaż półek lub innych akcesoriów wbudowane w ścianę głowicy (niewystające). | TAK |  |
|  | Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy minimum: • 2 x próżnia, • 2 x sprężone powietrze • 2 x O2 • 1 x N2O • 1 x AGSS Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach głowicy minimum: • 2 x RJ45 kat. 6, • 6 x gniazdo elektryczne 230V, • 4 x bolec wyrównania potencjałów, Gniazda elektryczne z klapkami zapewniające min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45̊. | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowo 2 gniazda RJ45 kat.6, 4 gniazda elektryczne, miejsce przygotowane do zamontowania gniazda zainstalowane wewnątrz głowicy z dostępem z tyłu za zamykanymi drzwiczkami na całej wysokości głowicy z możliwością przełożenia przewodów do urządzeń znajdujących się na półkach poprzez uszczelnioną szczelinę na przedniej ścianie konsoli. | TAK |  |
|  | Wyposażenie kolumny: • Uchwyt do pozycjonowania kolumny montowany na bocznej ścianie głowicy w ustawieniu najbardziej ergonomicznym, uchwyt do pozycjonowania kolumny wyposażony w przycisk sterujący hamulcami oraz oświetleniem endoskopowym • 1x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 550 mm x 450 mm (+/- 30mm) o ładowności min. 60 kg • 1x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 550 mm x 450 mm (+/- 30mm) o ładowności min. 60 kg wyposażona w szufladę • Wysięgnik jednoramienny, dwuczęściowy do mocowania drążka infuzyjnego, pierwszy drążek na przegubie ramienia, drugi drążek na końcu ramienia z 4 hakami co 90˚ • Zamykane schowki na nadmiar przewodów montowane przy każdej z półek • Uchwyt w postaci haka do nawinięcia nadmiaru przewodów gazowych | TAK |  |
|  | Mocowanie drążka na kroplówki umożliwiające regulację jego wysokości za pomocą jednej ręki. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica zbudowana z jednolitych pionowych paneli bez poziomych szczelin i szpar. | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |