Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 9

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia do narzędzi chirurgicznych Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Kraj pochodzenia produktu ……………………………., ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE)nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 9

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| MYJNIA DO NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH – 2 SZT. |  |  |  |
|  | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | TAK |  |
|  | Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Myjnia na endoskopy różnych producentów | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające automatyczny proces mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne - mycie z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - alkohol - suszenie | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni | TAK |  |
|  | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | TAK |  |
|  | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | TAK |  |
|  | Licznik ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu zainstalowania myjni – informacja na wydruku | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zaprogramowania ilości wydruku kopi raportów mycia i dezynfekcji na potrzeby archiwizacji | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej 230V | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie posiadające dodatkowy system filtracji | TAK |  |
|  | Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać 4 dysze płucząco -myjące | TAK |  |
|  | 4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | TAK |  |
|  | Zbiornik wody min. 13 litrów | TAK |  |
|  | Zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr | TAK |  |
|  | Zbiornik na środek myjący o pojemności min. 1 litr | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwie lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | TAK |  |
|  | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy | TAK |  |
|  | Zawory do ręcznego wylewania płynów | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wydruk z informacją o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | System identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii) | TAK |  |
|  | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola poziomu ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji. W przypadku wykrycia nieszczelności w dowolnym momencie procesu mycia i dezynfekcji urządzenie sygnalizuje dźwiękowo oraz generuje wydruk z informacją o nieszczelnym endoskopie | TAK |  |
|  | Sygnał akustyczny w przypadku wykrycia nieszczelności aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) | TAK |  |
|  | Max. wymiary: szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 1000 mm | TAK |  |
|  | Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce | TAK |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |