| Sz.S.POO.SZP.3810.61.2026 |  |
| --- | --- |

S p e c y f i k a c j a 
W a r u n k ó w  Z a m ó w i e n i a
(SWZ)

Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji”.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

| Zamawiający: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny tel./fax: 13 4309552, 13 4309552 e-mail:onkologia@szpital-brzozow.pl strona internetowa: www.szpital-brzozow.pl NIP: 6861441430 |
| --- | --- |
| Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ |  |

#### II.Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. ( Dz. U. z 2026 poz. 793 ze zm.)

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r., poz. 326, 1285 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego w ramach zadania pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego –zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

UMOWA Nr DOI/FM/SIS/ONKO/2026/7/173

Zamawiający zgodnie z art. 257 Pzp przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

III. Warunki udziału w postepowaniu.

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

a)nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  o niepodleganiu wykluczeniu, na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie ze wzorem  stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, oświadczenia  oraz dokumentów podmiotowych określonych w dziale nr VIII SWZ.

b)spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub    zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

- sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie  Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

- zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie  Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

IV.   Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji” według 3 części:

Część 1: Tomograf komputerowy - szt. 1

Część 2: Niezależny system śledzenia pozycji pacjenta podczas radioterapii SGTR - szt. 1

Część 3: Matryca do weryfikacji planów stereotaktycznych -  szt. 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym  niż jedna część.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień:

Kod CPV: Główny: 33100000-1 urządzenia medyczne

- Ilekroć w niniejszej treści SWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o  towarowym, patencie lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie charakteryzującym konkretny produkt przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry jakościowe, a jego zastosowanie nie wpłynie w negatywny sposób na prawidłowe funkcjonowanie/użycie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz nie spowodują poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu ich użycia.

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Zamawiający przewiduje dokonanie procedury zgodnie z art. 139 ustawy Pzp zgodnie z którą najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wymagania w zakresie warunków zatrudnienia określone w art.95 Pzp- nie wymaga

- Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy – nie  wymaga.

- Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy-  nie dotyczy.

- Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy- nie wymaga.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt  8 ustawy Pzp.

- Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 18 tygodni  od dnia podpisania umowy.

Miejsce wykonania zamówienia: Zakład Radioterapii.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

Dokumenty wstępnie potwierdzające niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu i inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą przetargową:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji  warunków zamówienia - dokument stanowi wstępne potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu  i spełnianie warunków  udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,  w zakresie, w jakim powołuje się na  ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA dokumentu dostępną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy oferta jest opatrzona podpisem upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy).

- Oświadczenie dotyczące RODO - wzór zawarty jest w załączniku  nr 3 do SWZ.

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie  art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące pochodzenia oferowanych wyrobów medycznych i spełnienia warunków wynikających z rozporządzenia (UE) 2025/1197 nakładające środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczający dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031

- wyroby medyczne oferowane w ramach niniejszego postępowania nie przekraczają limitu 50% wartości całkowitej zamówienia, jeżeli ich pochodzenie to Chińska Republika Ludowa,

- dostawy realizowane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia 2022/1031 i 2025/1197,

- w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, zapewni przestrzeganie ww. limitu również przez podmioty trzecie.

Zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

- Przedmiotowe środki dowodowe:

- Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE  zgodnie z określeniami użytymi w Ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 1620 ze zm.), w zależności od klasy oferowanego wyrobu medycznego.

W przypadku przedłożenia certyfikatów CE, których ważność jest zachowana na podstawie okresów przejściowych, należy przedłożyć dokument potwierdzający zawarcie umowy certyfikacji z jednostką notyfikowaną, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu .

VIII Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia   w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:

1.  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. 	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

- Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - wzór stanowi  załącznik nr 7 do SWZ.

- Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - wzór zawarty jest  w załączniku  nr 8 do SWZ.

- Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

- Wykonawca, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych wymaganych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełnienie warunków udziału  w postępowaniu, może złożyć certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, potwierdzający udzielenie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych – odpowiednio w zakresie  niepodlegania wykluczeniu, obejmującym potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania.

- W zakresie, w jakim potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu wynika ze złożonego certyfikatu, Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy innych podmiotowych środków dowodowych.

- Wykonawca nie może posługiwać się certyfikatem, jeżeli nie spełnia warunków jego udzielenia, w tym gdy certyfikacja utraciła ważność albo została zawieszona.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawców (zwanym dalej rozporządzeniem), zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie wymaganym przez zamawiającego,

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innego tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

c) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie dokumentów – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,  o których mowa w pkt. a i b powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków określonych w pkt. 1 i 2 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym z względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

IX. Podstawy wykluczenia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie    przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;

  - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali  te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025r. poz. 644).

- Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7 -10 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

  - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

  - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,  co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

  - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

- Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Ograniczenie pochodzenia wyrobów medycznych.

  - Niniejsze postępowanie obejmuje dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu CPV 33100000-1 – 33199000- 1, o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 000 EUR (bez VAT). W związku z tym zastosowanie mają przepisy:

- rozporządzenia (UE) 2022/1031 w sprawie instrumentu zamówień międzynarodowych (IZM), w szczególności art. 3 i art. 8,

- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025r. ustanawiającego środek IZM.

  - W związku z zastosowaniem środka przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r., wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 (Instrument Zamówień Międzynarodowych), zamawiający informuje, że:

- w postępowaniu tym mają zastosowanie ograniczenia w dostępie wykonawców i towarów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej,

- łączne dostawy wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej nie mogą przekroczyć 50% całkowitej wartości zamówienia.

  - Zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego 2025/1197 oraz art. 3 rozporządzenia 2022/1031 Zamawiający wyklucza oferty pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do przestrzegania wymogów art. 8 rozporządzenia 2022/1031, w tym:

- nie powierzy podwykonawcom pochodzącym z państwa objętego środkiem IZM realizacji części zamówienia przekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia,

- zapewni, aby towary i usługi pochodzące z państwa objętego środkiem IZM nie przekroczyły 50% całkowitej wartości zamówienia,

- złoży końcowe oświadczenie o spełnieniu wymogów w momencie odbioru końcowego,

- w przypadku naruszenia lit. a–b uiści karę umowną, o której mowa we wzorze umowy.

  - Wymóg oświadczenia wstępnego.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że:

- wyroby medyczne oferowane w ramach niniejszego postępowania nie przekraczają limitu 50% wartości całkowitej zamówienia, jeżeli ich pochodzenie to Chińska Republika Ludowa,

- dostawy realizowane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia 2022/1031 i 2025/1197

- w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, zapewni przestrzeganie ww. limitu również przez podmioty trzecie.

  - Dokumenty potwierdzające pochodzenie.

W celu potwierdzenia złożonego oświadczenia z punktu 8.2 Zamawiający może wezwać, Wykonawcę do dostarczenia dokumentów potwierdzających pochodzenie wyrobów medycznych objętych ofertą, w szczególności:

- deklaracje producenta lub dostawcy,

- certyfikaty pochodzenia,

- faktury handlowe zawierające kraj pochodzenia,

- inne dokumenty dopuszczone przez prawo celne UE, zgodnie z art. 60 rozporządzenia (UE)  nr 952/2013 (Unijny Kodeks Celny).

  - Weryfikacja na etapie realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawcy – w toku realizacji zamówienia lub w ramach odbioru końcowego – dokumentów i wyjaśnień potwierdzających spełnienie ograniczenia, o którym mowa w pkt 8.1.

Wykonawca, przed odbiorem końcowym, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia końcowego, że w ramach realizacji umowy wyroby pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nie przekroczyły 50% całkowitej wartości zamówienia.

  - Konsekwencje naruszenia obowiązku.

Naruszenie przez Wykonawcę ograniczeń wskazanych w pkt 8.1 skutkować będzie odrzuceniem oferty (jeśli zostanie stwierdzone przed wyborem oferty) lub może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy oraz zastosowaniem kar umownych przewidzianych we wzorze umowy.

  - Udział konsorcjów / grup.

Jeśli w skład grupy wchodzi podmiot z państwa objętego środkiem IZM, środek stosuje się do oferty grupy, chyba że udział takiego podmiotu < 15% wartości oferty i nie jest on niezbędny do spełnienia większości co najmniej jednego kryterium kwalifikacji.

  - Na potrzeby niniejszego postępowania, w szczególności przy stosowaniu podstawy wykluczenia związanej z ograniczeniem pochodzenia wyrobów medycznych, przez sformułowania:

- „całkowita wartość zamówienia” oraz

- „całkowita wartość oferowanych dostaw i usług”

należy rozumieć wartość zamówienia odpowiadającą danej części , tj. wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji tej części, która będzie przedmiotem odrębnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Limit 50% udziału towarów i usług pochodzących z państwa objętego środkiem IZM jest oceniany odrębnie dla każdej części.

- Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

    - W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów dla każdego wykonawcy  oddzielnie.

#### XI. Podwykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania dowolnej części zamówienia. Zamawiający żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, wskazania tych części zamówienia w ofercie  i podania nazwy podwykonawców (o ile są mu wiadome na tym etapie.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

1)	określenia w złożonej ofercie (w załączniku nr 2 do SWZ-JEDZ) informacji, jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane.

2)	Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia.

XII.	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący:

- przy użyciu strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-65d59e92-56e8-437d-8a36-58598894857f - dotyczy złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi wraz z ofertą przetargową,

- przy użyciu poczty elektronicznej, email:danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, składanie dokumentów, uzupełnienie dokumentów itp.)

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia   katalogów elektronicznych do oferty.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie  elektronicznej opatrzonej  elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

- Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z   dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.

Do oferty należy dołączyć dokumenty  w formie  elektronicznej opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

- Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w części VII, które należy złożyć w formie  elektronicznej, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

XIII.		Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnoprawnych jest:

- mgr Danuta Niewiadomska, tel. 13 43 09 587, e-mail: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl

#### XIV.	Termin związania z ofertą.

#### Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 06.02.2027 roku.

XV.	 Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

Wadium nie jest wymagane.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nie jest wymagane.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej  podpisem kwalifikowanym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta  z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Postanowień ust. 4 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Sposób oraz termin składania ofert.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem w formy elektronicznej opatrzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie  wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Termin składania ofert ustala się na dzień: 08.10.2026 r. godz.: 10.00

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.10.2026 r. godz.: 10:05

- Otwarcie ofert jest niejawne.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Sposób obliczenia ceny.

- Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 168 z późn. zm.).

- Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

- Przez cenę  zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

- W okolicznościach, o których mowa w ust. 6 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

XXI.	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu   oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu,  a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki  do unieważnienia postępowania.

- Kryteria i ich opis:

- Kryteria oceny ofert i ich opis:

Część 1

Kryterium:						          Waga kryterium:

1) cena            					                        60 pkt

2) Parametry techniczne			 		          40 pkt

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą  z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb  po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2)Parametry techniczne

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 20 punktów.

Szczegółowy opis możliwych do uzyskania punktów w kryterium parametry techniczne określony jest w załączniku nr 1 do SWZ wzór oferty przetargowej, stanowiącej również opis przedmiotu zamówienia.

Część 2:

Kryterium:						          Waga kryterium:

1) cena            					                        60 pkt

2) Okres gwarancji   	        					           40 pkt

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą  z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb  po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

- Okres gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 20 punktów.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin gwarancji 24 miesiące otrzyma 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin gwarancji 36 miesięcy otrzyma 10 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin gwarancji 48 miesięcy otrzyma 20 pkt.

Część 3:

Kryterium:						          Waga kryterium:

1) cena            					                        60 pkt

2) Okres gwarancji  	        					         20 pkt

3) Parametry techniczne			 		         20 pkt

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą  z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb  po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Okres gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 20 punktów.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin gwarancji 24 miesiące otrzyma 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin gwarancji 36 miesięcy otrzyma 10 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin gwarancji 48 miesięcy otrzyma 20 pkt.

3)Parametry techniczne

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 20 punktów.

Szczegółowy opis możliwych do uzyskania punktów w kryterium parametry techniczne określony jest w załączniku nr 1 do SWZ wzór oferty przetargowej, stanowiącej również opis przedmiotu zamówienia.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji  warunków zamówienia. Maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów: 100.

XXII Informacje o formalnościach, jakie musza zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

1.  Projektowe postanowienia  umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z projektowanych postanowień umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze projektowanych postanowień umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes  w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub  może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

- Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  SWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp.

- Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane  Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny , Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

- Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail robert.tomza@szpital- brzozow.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA!

- Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.

- Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

- Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W związku z powyższym Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie - wzór zawarty jest w załączniku  nr 3 do SWZ.

ZATWIERDZAM

………………………………

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 1

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tomograf komputerowy Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Kraj pochodzenia produktu ……………………………., ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE)nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 18 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Tel.: ………………………………………………………..

Adres e-mail: …………………………………………

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| TOMOGRAF KOMPUTEROWY – 1 SZT. |  |  |  |
| 1. | Tomograf komputerowy (CT symulator) dedykowany do planowania radioterapii z opcją wykonywania badań 4DCT oraz możliwością konturowania narządów krytycznych, wirtualną symulacją planów leczenia, obliczaniem planów leczenia (radioterapii), optymalizacją planów radioterapii w trakcie leczenia. | TAK |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 2. | Tomograf nowy wyprodukowany min. w 2026 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK |  |
| 3. | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 128 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor | TAK, podać |  |
| 4. | Detektor min. 64 rzędowy | TAK, podać |  |
| 5. | Tomograf umożliwiający: - badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, -akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych - badania wielonarządowe w zakresie min. 190 cm - akwizycję obrazów 4DCT z zachowaniem swobodnej czynności oddechowej pacjenta. | TAK |  |
| Gantry i stół |  |  |  |
| 6. | Średnica otworu gantry ≥ 85 cm | TAK, podać |  |
| 7. | Maksymalne obciążenie stołu ≥ 280kg | TAK, podać |  |
| 8. | Blat stołu płaski, z włókna węglowego, indeksowany w standardzie identycznym z akceleratorami firmy Elekta | TAK |  |
| 9. | Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji pacjenta | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10. | Możliwość sterowania stołem przyciskiem nożnym | TAK |  |
| 11. | Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego lub tabletu montowanego na gantry tomografu, za pomocą jednego kliknięcia | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12. | Konfigurowanie danych pacjenta, ułożenia pacjenta i protokołu badania z ekranu dotykowego na gantrze lub urządzenia mobilnego np. typu tablet, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu badania pacjenta | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 13. | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 14. | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy z możliwością zmiany kąta pochylenia - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi - wieszak na kroplówki | TAK |  |
| Generator i lampa RTG |  |  |  |
| 15. | Generator wysokiego napięcia o rzeczywistej mocy ≥ 72 KW | TAK, podać |  |
| 16. | Minimalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych ≤ 70 kV | TAK, podać |  |
| 17. | Maksymalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych ≥ 140 kV | TAK, podać |  |
| 18. | Skok wartości nastaw napięcia anody co 10 kV | TAK |  |
| 19. | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 800 mA | TAK, podać |  |
| 20. | Maksymalny prąd anody możliwy do zastosowania w protokołach badań ≥ 560 [mA] | TAK, podać |  |
| 21. | Wymagana pojemność cieplna anody (w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna podać ekwiwalent) min. 7 MHU | TAK, podać |  |
| 22. | Szybkość chłodzenia anody lampy ≥ 1,0 MHU/min | TAK, podać Parametr oceniany: ≥ 1,7 MHU/min – 5 pkt < 1,7 MHU/min – 0 pkt |  |
| 23. | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z | TAK, podać |  |
| 24. | Filtr dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach ze złota bądź cyny do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | TAK |  |
| System skanowania |  |  |  |
| 25. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor ≤ 0.35 [s] | TAK, podać |  |
| 26. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej z akwizycji wielowarstwowej z maksymalną ilością warstw ≤ 0.65 [mm] | TAK, podać |  |
| 27. | Maksymalna długość topogramu ≥ 190 [cm] | TAK, podać |  |
| 28. | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym, bez przerwy na chłodzenie lampy ≥ 190 [cm] | TAK, podać |  |
| 29. | Średnica pola skanowania FOV, min. 50 cm | TAK, podać Parametr oceniany: ≥ 60 cm – 5 pkt < 60 cm – 0 pkt |  |
| 30. | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania równego średnicy gantry | TAK |  |
| 31. | Algorytm sztucznej inteligencji oparty o konwolucyjne sieci neuronowe umożliwiający rekonstrukcję obrazów z rozszerzonym polem widzenia | TAK |  |
| 32. | Akwizycja dwu energetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - różnych kV dla każdej z energii | TAK |  |
| 33. | Oprogramowanie do łączenia danych nisko i wysoko energetycznych w dane spektralne | TAK, podać |  |
| 34. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem FBP) min. 80 obrazów/s | TAK, podać |  |
| 35. | Matryca rekonstrukcyjna min. 1024 x 1024 | TAK |  |
| 36. | Min. 3 dostępne wielkości matryc rekonstrukcyjnych: 512 x 512 768 x 768 1024 x 1024 | TAK |  |
| 37. | Matryca prezentacyjna min. 1024x1024 | TAK, podać |  |
| 38. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP | TAK, podać |  |
| 39. | Dedykowany algorytm do redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii | TAK |  |
| 40. | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu | TAK |  |
| 41. | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania | TAK |  |
| 42. | Możliwość sprzężenia tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy IV wg standardu CIA 425 | TAK |  |
| 43. | Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 10,0 pl/cm | TAK |  |
| 44. | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) – 5 mm, dla fantomu CATHPAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU, napięcia maks. 120 kV , ≤ 12,0 mGy w płaszczyźnie xy, uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta dołączonych do oferty. | TAK, podać |  |
| Konsola operatora |  |  |  |
| 45. | Stanowisko operatorskie – dwumonitorowa konsola akwizycyjna. | TAK |  |
| 46. | Przekątna monitorów ≥ 19" | TAK, podać Parametr oceniany: < 24 " – 0 pkt ≥ 24 " – 2 pkt |  |
| 47. | Wymagania dotyczące monitora/ów ekranowych: - matryca obrazowa LCD | TAK |  |
| 48. | Możliwość wykorzystania np. tabletu do akwizycji badań, jako drugiego monitora | TAK |  |
| 49. | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów ≥ 800.000 | TAK, podać Parametr oceniany: < 5 600 000 – 0 pkt ≥ 5 600 000– 2 pkt |  |
| 50. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |
| 51. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  |
| 52. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist | TAK |  |
| 53. | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas potrzebny do prawidłowego zamknięcia systemu komputerowego. | TAK |  |
| 54. | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | TAK |  |
| 55. | Automatyczna detekcja obszaru zainteresowania (ROI) wraz z obliczaniem wartości HU dla aorty i pnia płucnego w badaniach z użyciem środka cieniującego. | TAK |  |
| 56. | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania | TAK |  |
| 57. | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. | TAK |  |
| 58. | Dedykowany do radioterapii algorytm umożliwiający uniezależnienie jednostek HU na rekonstruowanym obrazie od zastosowanej wartości kV. Uzyskane obrazy są odwzorowane we względnej gęstości elektronowej. Umożliwiający wprowadzenie jednej krzywej gęstości elektronowych dla wszystkich kV do systemu planowania. | TAK |  |
| 59. | Dedykowany, iteracyjny algorytm do redukcji artefaktów obrazu pochodzących od elementów metalowych w badanym pacjencie umożliwiający definiowanie obszaru występowania np. implanty kręgosłupa, rozrusznik serca, wypełnienia stomatologiczne, implanty neurologiczne itp. | TAK |  |
| 60. | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, VEO, ADIR 3D). | TAK |  |
| 61. | Możliwość dodania automatycznych zadań postprocesingowych na etapie ustawiania protokołu i zadań rekonstrukcyjnych np. rekonstrukcja VRT bez obrazu kości, wyodrębnienie osi naczyń i anatomiczne oznaczanie głównych naczyń na obrazie. Obrazy z zadanych zadań postprocesingowych otrzymywane wraz z badaniem bez dodatkowych operacji wyboru przez operatora | TAK |  |
| 62. | Funkcje min.: - MIP (Maximum Intensity Projection) - VRT (Volume Rendering Technique) - MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe - Pomiary analityczne i geometryczne | TAK |  |
| 63. | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych | TAK |  |
| 64. | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  |
| 65. | Automatyczne alarmowanie obsługi o możliwości przekroczenia dawki referencyjnej w danym badaniu (przed wykonaniem badania). | TAK |  |
| 66. | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK |  |
| 67. | Oprogramowanie usuwające obraz struktury kostnej i stołu z pozostawieniem struktury naczyniowej | TAK |  |
| 68. | Możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  |
| 69. | Automatyczne, bez udziału operatora wykrywanie założonego metalu takiego jak np. wisiorek, łańcuszek, obrączka itp. | TAK |  |
| 70. | Zintegrowane rozwiazanie służące do rejestrowania pozycji pacjenta (dokumentacja zdjęciowa) i użytych akcesoriów (pozycjonerów) podczas symulacji za pomocą przenośnego tabletu. informacje przedstawione są w dokumencie Word lub PDF służąc do odtworzenia pozycji pacjenta. | TAK |  |
| 71. | Oprogramowanie do zdalnego dostępu do konsoli operatorskiej, umożliwiające zdalne przejęcie konsoli operatorskiej | TAK |  |
| 72. | Oprogramowanie do automatycznego tworzenia anatomicznie zorientowanych płaszczyzn rekonstrukcji obrazu kręgów i automatycznego ich oznaczania w badaniach kręgosłupa | TAK |  |
| 73. | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | TAK |  |
| 74. | Zoptymalizowanie przestrzeni i zwiększenie bezpieczeństwa pracy operatora poprzez usunięcie komputera konsoli operatorskiej z pomieszczenia sterowni i zintegrowanie go w obudowie gantry. | TAK |  |
| Opcja wirtualnej symulacji i badań 4DCT |  |  |  |
| 75. | Oprogramowanie na konsoli operatora lub oddzielna stacja wirtualnej symulacji realizujące funkcje min.: - wyświetlanie serii (1 seria + 1 seria fuzjowana) - konturowanie i edytowanie struktur - prezentacja położenia listków kolimatora MLC - wyznaczanie i zarzadzanie punktami referencyjnymi - eksport danych o położeniu izocentrum do systemu laserów pozycjonujących - tworzenie i prezentacja obrazów DRR - export do systemu planowania leczenia obrazów CT, obiektów DICOM RT Structure, obiektów DICOM RT Plan - export do systemu zarządzania i weryfikacji planów w standardzie DICOM RT Plan | TAK |  |
| 76. | Tomograf zapewniający możliwość badań retrospektywnych 4DCT amplitudowych i fazowych. | TAK |  |
| 77. | Przeglądanie badań 4DCT (podgląd złożonych faz oddechowych) | TAK |  |
| 78. | Tworzenie uśrednionej po voxelach wszystkich faz oddechowych serii typu Avarage CT | TAK |  |
| 79. | Możliwość tworzenia rekonstrukcji z badań bramkowanych oddechowo minimum: - MIP (Maximum intensity projection) - MinIP (Minimum intensity projection) | TAK |  |
| 80. | Automatyczne dobieranie parametrów skanowania w zależności od częstotliwość oddechów pacjenta | TAK |  |
| 81. | Możliwość wykonywania akwizycji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji stosującej sekwencje umożliwiającą dostosowanie w czasie rzeczywistym procesu akwizycji do indywidualnego wzorca oddechowego, eliminująca w oparciu o wyniki symulacji 85% artefaktów obrazowych | TAK |  |
| 82. | Oprogramowanie do wyrównywania nakładających się obrazów pochodzących z oddzielnych cykli oddechowych pacjenta działające w oparciu o trójwymiarowe pole wektorowe umożliwiające precyzyjną korekcję przesunięć wynikających z nieregularności oddechowej pacjenta. | TAK |  |
| Serwer aplikacyjny |  |  |  |
| 83. | Dostawa nowego systemu serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego. W przypadku wykorzystania istniejącego serwera aplikacyjnego możliwość wykorzystania licencji aplikacji CT/MR/PET, SPECT posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do ilości podanych poniżej dla poszczególnych aplikacji/funkcjonalności. | TAK |  |
| 84. | Minimalne parametry sprzętu serwera nowego lub istniejącego po modernizacji: pamięć RAM min. 192 GB RAM, wbudowana macierz o pojemności min. 10 TB dla danych obrazowych, w oparciu o dyski SSD serwer do zabudowy w szafie rack 19” redundantne zasilanie. | TAK, podać |  |
| 85. | 3 stacje robocze, każda spełniająca minimalne wymagania oferowanego urządzenia, każda wyposażona w min.: komputer PC w konfiguracji: pamięć RAM min. 32 GB RAM, dysk twardy SSD, pojemność min. 1TB, karta graficzna, klasy NVIDIA RTX A2000 lub lepsza karta sieciowa klawiatura, mysz system operacyjny Windows 11 Prof. lub równoważny 2 monitory diagnostyczne o przekątnej min. 24", rozdzielczości min. 2.3MP. | TAK, podać |  |
| 86. | Dostawa wszystkich aplikacji w oparciu o model pływających licencji. Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputerach klasy PC z dostępem sieciowym do serwera aplikacyjnego. Dostęp do dowolnej aplikacji klinicznej bez konieczności ściągania badania na stację kliencką. | TAK |  |
| 87. | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | TAK |  |
| 88. | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez stację/serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: ilość poprzednich badań typ/modalność poprzednich badań zakres daty poprzednich badań. | TAK |  |
| 89. | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania, z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | TAK |  |
| 90. | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne. | TAK |  |
| 91. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  |
| 92. | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji pozwalające na: automatyczna rejestracja załadowanych serii badań automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR zorientowanych anatomicznie automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR kręgosłupa z obrazami prostopadłymi do linii kręgosłupa wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiana automatycznie, zależnie od anatomii automatyczne rekonstrukcje MPR/widoki dla chirurgów/ortopedów. | TAK |  |
| 93. | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe dla każdego badania CT. MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: oświetlenie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku rozpraszanie/pochłanianie fotonów użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo Rekonstrukcja inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. | TAK |  |
| 94. | Jednoczesna prezentacja i odczyt danych obrazowych CT, MR, RTG, AX, PET, SPECT, USG. | TAK |  |
| 95. | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET. | TAK |  |
| 96. | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty. Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania do 4 serii badania. | TAK |  |
| 97. | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | TAK |  |
| 98. | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT. | TAK |  |
| 99. | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. | TAK |  |
| 100. | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie żeber w badaniach CT. | TAK |  |
| 101. | Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach PET. Podstawowa ocena badań PET, wyznaczanie wychwytu SUV w ramach zadanego obszaru zainteresowania ROI. | TAK |  |
| 102. | Ocena badań MR: serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych. Automatyczna rejestracja/synchronizacja serii MR z badaniami CT. Fuzja badań CT/MR. | TAK |  |
| 103. | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej/spektralnej CT, w tym z: wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 104. | Automatyczne generowanie rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta), na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych/spektralnych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 105. | Pakiet oprogramowania do multimodalnego konturowania guza i narządów krytycznych. Oprogramowanie umożliwia: możliwość konturowania w oparciu o badania CT, MR, PET, PET/CT, 4D CT, obrazach dynamicznych CT/MR (np. perfuzja), równolegle na wielu zestawach danych generowanie AverageCT i ITV olościową ocenę trajektorii guza w 3D oraz półautomatyczne obliczanie środkowej fazy wentylacji dostępność ręcznych i półautomatycznych narzędzi segmentacji, z możliwością konturowania w dowolnych przekrojach, kopiowanie/wklejanie konturów pomiędzy zestawami danych, co najmniej z MR do CT, z PET do CT a kontur przypisywany jest do tomografii do planowania fuzja obrazów w oparciu o matrycę prostą oraz deformacyjną tworzenie punktów referencyjnych wyświetlanie dawek terapeutycznych zgodność z standardem DICOM oraz IHE-ROI - dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. | TAK |  |
| 106. | Funkcja wirtualnej symulacji realizująca min.: konturowanie i edytowanie struktur wyznaczanie i zarzadzanie punktami referencyjnymi eksport danych o położeniu izocentrum do systemu laserów pozycjonujących - dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. | TAK |  |
| 107. | Wizualizacja oraz eksport objętości docelowych PTV, CTV oraz GTV do systemów planowania terapii. - dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. | TAK |  |
| 108. | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: • automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, • automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym - dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. | TAK |  |
| 109. | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D zmian w badaniach CT narządów miąższowych, wraz z automatycznym pomiarem zmiany i jej objętości - dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. | TAK |  |
| 110. | Raportowanie zmian zgodnie z kryteriami Lung-RADS, TNM, LIRADS. | TAK |  |
| 111. | Oprogramowanie do pogłębionej analizy zmian hipo/hiperdensyjnych w narządach miąższowych w oparciu o zadane poziomy gęstości HU wraz z wyznaczeniem objętości obszaru hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany - dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK |  |
| 112. | Dedykowane (odrębne) algorytmy do segmentacji zmian w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych - dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK |  |
| 113. | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru w badaniach porównawczych CT zmian ogniskowych narządów miąższowych, różnicy parametrów: RECIST 1.1 WHO, objętości danej zmiany ogniskowej z badania aktualnego i poprzedniego (w jednostkach miary i procentowo). Możliwość załadowania i porównania co najmniej 4 badań tego samego pacjenta. - dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK |  |
| 114. | Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem Producenta) z zastosowaniem algorytmów AI, realizujące: automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika automatyczne kolorowe zaznaczenie (np. pomarańczowy kolor - zwiększenie gęstości HU, niebieski - zmniejszenie HU) na serii płucnej z badania bieżącego wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT Zaznaczenie automatyczne, niewymagające czynności ze strony użytkownika. | TAK |  |
| 115. | Automatyczna detekcja zmian guzkowych w miąższu płuc i podopłucnowych typu CAD - dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK |  |
| 116. | Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi programów przesiewowych. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader, w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego otwierania badań, przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukań zmian w płucach typu Lung CAD, zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi warstwami. | TAK |  |
| 117. | Oprogramowanie do oceny badań wykonanych metodą dwuenergetyczną (spektralną), umożliwiające: wyznaczenie koncentracji środka kontrastowego w postaci kolorowych map, w tkankach oraz zmianach, jednoczesną prezentację w ramach dedykowanego widoku: rekonstrukcji MPR, obrazów dla wysokiej/niskiej energii, monoenergetycznego widoku bazującego na obrazach obu energii wyznaczania dwuenergetycznego obszaru zainteresowania DE ROI - dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK |  |
| 118. | Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem Producenta) z zastosowaniem algorytmów AI, realizujące: automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika automatyczne kolorowe zaznaczenie (np. pomarańczowy kolor - zwiększenie gęstości HU, niebieski - zmniejszenie HU) na serii płucnej z badania bieżącego wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT. Zaznaczenie automatyczne, niewymagające czynności ze strony użytkownika. | TAK |  |
| 119. | Automatyczna detekcja zmian guzkowych w miąższu płuc i podopłucnowych typu CAD - dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK |  |
| 120. | Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi programów przesiewowych. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader, w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego otwierania badań, przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukań zmian w płucach typu Lung CAD, zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi warstwami. | TAK |  |
| 121. | Oprogramowanie do oceny badań wykonanych metodą dwuenergetyczną (spektralną), umożliwiające: wyznaczenie koncentracji środka kontrastowego w postaci kolorowych map, w tkankach oraz zmianach, jednoczesną prezentację w ramach dedykowanego widoku: rekonstrukcji MPR, obrazów dla wysokiej/niskiej energii, monoenergetycznego widoku bazującego na obrazach obu energii wyznaczania dwuenergetycznego obszaru zainteresowania DE ROI - dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK |  |
| Wyposażenie i usługi dodatkowe |  |  |  |
| 122. | System zewnętrznych zmotoryzowanych centratorów laserowych (3D) kolor zielony z własną komputerową stacją umożliwiające ustawianie pozycji trzech centratorów pozwalających na określanie punktów referencyjnych. Monitor dotykowy do sterowania systemem laserów zainstalowany w pomieszczeniu aparatu tomograficznego i sterowni. lub system zintegrowanych z gantry tomografu, zmotoryzowanych zielonych centratorów laserowych (3D)– sterowanie ze stacji tomografu lub tabletu. | TAK, podać Parametr oceniany: System zewnętrzny – 0 pkt, System zintegrowany – 10 pkt |  |
| 123. | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i testów | TAK |  |
| 124. | Instrukcja obsługi tomografu w formie elektronicznej i papierowej oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia - w języku polskim | TAK |  |
| 125. | Strzykawka automatyczna do podawania kontrastu, kompatybilna z tomografem | TAK |  |
| 126. | Integracja z posiadanymi Systemami: PACS Alteris PACS Visopacs Serwer Dawek: Teamplay Siemans | TAK |  |
| 127. | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 5 dni x 6 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 5 dni x 6 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, | TAK |  |
| 128. | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, na miejscu u Zamawiającego lub w trakcie konferencji czy kongresów | TAK |  |
| 129. | Wykonanie krzywej CT-to-ED oferowanego tomografu w celu zaimplementowania w systemie planowania leczenia stosowanego przez Zamawiającego | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 130. | Wszystkie licencje na użytkowanie oferowanego oprogramowania, objętego przedmiotem zamówienia, są bezterminowe. | TAK |  |
| 131. | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu i podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać |  |
| 132. | Przeglądy gwarancyjne aparatury zgodnie z zaleceniami producenta w czasie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem | TAK |  |
| 133. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatury w terminie maksymalnie 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy). W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia dokonanej w dniu roboczym. | TAK |  |
| 134. | Zdalna diagnostyka aparatu | TAK |  |
| 135. | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych tomografu przez okres minimum 10 lat od podpisania umowy. | TAK, podać |  |
| 136. | Wykonawca wykona pomiary promieniowania jonizującego w warunkach referencyjnych po montażu urządzenia. Protokół z pomiaru stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru. | TAK |  |

................................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 2

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niezależny system śledzenia pozycji pacjenta podczas radioterapii SGRT Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Kraj pochodzenia produktu ……………………………., ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE)nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 18 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Tel. ………………………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………….

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| NIEZALEŻNY SYSTEM ŚLEDZENIA POZYCJI PACJENTA PODCZAS RADIOTERAPII SGRT - 1 SZT. |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2026. | TAK |  |
|  | System współpracujący z akceleratorami Elekta posiadanymi przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | System kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego systemami SGRT | TAK |  |
|  | System wykrywa ruchomość pacjenta na podstawie obserwacji powierzchni ciała pacjenta, w sposób nieinwazyjny i bezkontaktowy, bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów, takich jak markery, tatuaże, pasy itp. | TAK |  |
|  | System składający się z 3 zestawów kamer: min 2 dedykowane kamery i 1 projektor w każdym zestawie | TAK, podać |  |
|  | Porównanie powierzchni obrazowej z referencyjną powinno zachodzić w sposób automatyczny, w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Sztywny algorytm obliczeniowy do rejestracji obserwowanej powierzchni. | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo działania systemu zapewnione przez jeden algorytm rejestracji obrazu na cele kalibracji oraz obserwacji pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja wskazywania zmian w anatomii pacjenta, np. obrzęk, schudnięcie itp. w sposób graficzny oraz procentowy. | TAK |  |
|  | Funkcja dostosowania zakresów tolerancji dla: - Danego protokołu; - Wybranego pacjenta; - Konkretnej frakcji; - Każdego z dostępnych stopni swobody niezależnie; - Możliwość zapisania zmian dla wszystkich oraz tylko dla konkretnej frakcji. | TAK |  |
|  | Dokładność obrazowania powierzchni ciała pacjenta w obszarze obserwowanej powierzchni niezależnie od położenia osi stołu terapeutycznego i kąta głowicy ramienia akceleratora ≤ 0.5 mm translacji i 0.5◦ rotacji dla wszystkich obszarów/ kształtów ciała. | TAK |  |
|  | Obserwacja pacjenta w trakcie trwania całej sesji terapeutycznej z opcją przerwania napromieniania w przypadku wykrycia przesunięcia większego od nadanych zakresów tolerancji. | TAK |  |
|  | Dedykowany moduł SRS umożliwiający wykorzystanie zdjęć MV do kalibracji systemu.- 1 szt. | TAK |  |
|  | Funkcja fotorealistycznych zdjęć, umożliwiająca dokładną wizualizację detali powierzchni pacjenta np: owłosienie, maski, opatrunki- licencja 1 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość analizy położenia pacjenta o różnych odcieniach skóry. System wyposażony w funkcje kompensującą absorpcję światła przez skórę z możliwością zmiany w trakcie sesji terapeutycznej bez konieczności ponownej kalibracji. Funkcja dostępna z ekranu użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość obliczenia i zweryfikowania przez system odległości od źródła promieniowania do powierzchni ciała pacjenta (SSD) dla kolumny stołu w zakresie rotacji ±90° od izocentrum | TAK |  |
|  | Realizacja terapii DIBH wspomagana dedykowanym ekranem, z wyświetlanym zakresem nabranego powietrza przez pacjenta. Urządzenie nie mające kontaktu z ciałem pacjenta. | TAK |  |
|  | Sterowanie systemem zarówno z pozycji pokoju kontrolnego jak i z wnętrza bunkra. | TAK |  |
|  | Funkcja podglądu konturu pacjenta w 3D umożliwiająca szybkie i intuicyjne pozycjonowanie. Możliwość obserwacji dopasowania niezależnie dla każdej zewnętrznej kamery. | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne generowanie regionów zainteresowania. | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca wizualną weryfikację kształtu pola. Funkcja powinna przedstawiać kontur zaplanowanego pola (referencję) oraz symulację obszaru, który zostanie napromieniony. | TAK |  |
|  | System wyposażony w interfejs umożliwiający podłączenie go do akceleratora (zakup licencji interfejsu od producenta akceleratora w gestii Zamawiającego) | TAK |  |
| Doposażenie istniejącej linii terapeutycznej |  |  |  |
|  | Unowocześnienie 2 posiadanych przez Zamawiającego systemów o funkcję umożliwiająca automatyczne generowanie regionów zainteresowania | TAK |  |
|  | Unowocześnienie 2 posiadanych przez Zamawiającego systemów o funkcję umożliwiającą wizualną weryfikację kształtu pola. Funkcja powinna przedstawiać kontur zaplanowanego pola (referencję) oraz symulację obszaru, który zostanie napromieniony. | TAK |  |
| System do wspomagania planowania leczenia |  |  |  |
|  | System dedykowany do weryfikacji geometrii napromieniania w oparciu o rzeczywistą powierzchnię pacjenta oraz elementy systemu terapeutycznego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wyposażony w co najmniej 2 kamery optyczne umożliwiające tworzenie przestrzennej mapy powierzchni pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość generowania mapy clearance przedstawiającej relacje przestrzenne pomiędzy pacjentem, stołem i elementami akceleratora | TAK |  |
|  | Możliwość identyfikacji potencjalnych kolizji dla planowanych kątów gantry oraz stołu | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania danych planu leczenia do wizualizacji i analizy clearance | TAK |  |
|  | System powinien wspierać wybór optymalnych kątów napromieniania poprzez analizę ograniczeń geometrycznych; analiza oparta na aktualnej powierzchni pacjenta, a nie wyłącznie na danych symulacyjnych | TAK |  |
|  | Dokładne odwzorowanie powierzchni 3D pacjenta umożliwiające precyzyjną analizę | TAK |  |
|  | Możliwość trójwymiarowej wizualizacji scenariusza leczenia | TAK |  |
|  | Funkcja analizy clearance w oparciu o rzeczywistą powierzchnię pacjenta | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na oferowany system min. 24 miesiące od daty końcowego odbioru. | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |

................................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 3

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Matryca do weryfikacji planów stereotaktycznych Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Kraj pochodzenia produktu ……………………………., ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE)nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 18 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Tel. …………………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| MATRYCA DO WERYFIKACJI PLANÓW STEREOTAKTYCZNYCH - 1 SZT. |  |  |  |
|  | Matryca wielodetektorowa do kontroli jakości planów leczenia wykonywanych w technikach stereotaktycznych | TAK |  |
|  | Budowa matrycy oparta o: diody półprzewodnikowe lub komory jonizacyjne lub CMOS | TAK, podać Parametr oceniany: Diody – 0 pkt, komory jonizacyjne - 2 pkt, CMOS - 5 pkt |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość matrycy (odległość między środkami detektorów): ≤2,5 | TAK, podać |  |
|  | Ilość detektorów ≥ 1000 | TAK, podać Parametr oceniany: ≥ 1000 – 0 pkt, >2000 – 5 pkt |  |
|  | Powierzchnia czynna matrycy - co najmniej 75 mm x 75 mm | TAK, podać Parametr oceniany: 75 mm x 75 mm – 100 mm x 100 mm – 0 pkt, >100 mm x 100 mm– 3 pkt |  |
|  | Zakres energetyczny fotony: 6MV, 10MV, 6MV FFF, 10MV FFF | TAK |  |
|  | Jednostki pomiarowe Gy | TAK |  |
|  | System śledzący ruch gantry | TAK/NIE Parametr oceniany: Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Fantom z mechanizmem do pozycjonowania na stole terapeutycznym | TAK |  |
|  | Dodatkowy wkład do fantomu umożliwiający pomiar dawki absolutnej komorą typu np. Farmer | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 3 pkt, Nie – 0 pkt, |  |
|  | Oferowany sprzęt umożliwia wykonywanie pomiaru testu Winston Lutz | TAK/NIE Parametr oceniany: Tak – 3 pkt, Nie – 0 pkt, |  |
|  | Fantom przeznaczony do pomiaru rozkładów dawki w technikach dynamicznych, SRS, SBRT, wykonany z materiału o gęstości <1,1 g/cm3 | TAK |  |
|  | Komputer przenośny (o parametrach wyświetlacz min. 17”, min. RAM 32GB, dedykowana karta graficzna VRAM min. 8GB) wraz z bezterminową licencją na oprogramowanie dedykowane do oferowanej matrycy stereotaktycznej | TAK |  |
|  | Aktualizacja do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania matrycy i analizy w trakcie trwania gwarancji | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd materiały i robociznę) w okresie gwarancji przynajmniej 1 na rok o ile producent nie zaleca inaczej oraz na zakończenie okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
|  | Pełny serwis w okresie gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny - Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa. | TAK, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 10 lat. | TAK, podać |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
|  | Instalacja w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | Szkolenie min. 4 osób z obsługi w języku polskim (miejsce: siedziba Zamawiającego) po montażu. Wykonawca przy dostawie dostarczy wymaganą prawem dokumentację. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.]. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia, części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz pełny serwis. | Tak, podać Parametr oceniany: 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt |  |

................................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2 do SWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U S: OJ S 169/2026 Data 02.09.2026 r., strona http://ted.europa.eu,

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 605668-2026.

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego |  | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. Bronisława Markiewicza |  |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? |  | Odpowiedź: |  |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: |  | Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego –– zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji”. |  |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): |  | Sz. S. P. O.O. SZP 3810.61.2026 |  |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest przedsiębiorstwem: 1. mikro 2. małym 3. średnim 4. jednoosobowa działalność gospodarcza 5. os. fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 6. inne (określić): ……………………………… | 1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] 4. [ ] 5. [ ] 6. [ ] Zaznaczyć: |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

____________________________________

Data, miejscowość

oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne

– podpis(-y):

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik składany wraz z OFERTĄ

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,  co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODO

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

................................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik składany wraz z OFERTĄ

Wykonawca:

…………………………………………………………

………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, oświadczam, co następuje:

- W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczam, że wykonawca:

- nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- nie jest beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 644),

- nie jest osobą wymienioną w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- nie jest jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.),

- nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę lub będącym taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

II.  W związku z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oświadczam, że:

- nie jestem obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,

- nie jestem osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w pkt 1,

- nie jestem osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2;

- W związku z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zobowiązujemy się nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 .

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 .

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

................................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik Nr 5 do SWZ

Załącznik składany wraz z OFERTĄ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

dotyczące pochodzenia oferowanych wyrobów medycznych i spełnienia warunków wynikających z rozporządzenia (UE) 2022/1031 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, oświadczam, co następuje:

- Oferta nie stanowi oferty pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (UE) 2022/1031; żaden z wykonawców wchodzących w skład oferty nie posiada statusu wykonawcy z ChRL.

- W ramach oferty łączny udział wyrobów medycznych, towarów lub usług pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej nie przekroczy 50% całkowitej wartości oferowanych dostaw i usług, zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 2022/1031.

- W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, wykonawca zapewni, że łączny udział towarów i usług pochodzących z ChRL w ramach całego zamówienia nie przekroczy 50% jego wartości, a powierzenie realizacji usług lub dostaw podmiotom pochodzącym z ChRL będzie się odbywać z zachowaniem powyższego limitu.

- W zakresie obowiązków wynikających z art. 8 rozporządzenia (UE) 2022/1031 oświadczam, że:

- w całym okresie realizacji umowy nie powierzę podwykonawcom z państwa objętego środkiem IPI (Instrument Zamówień Międzynarodowych) więcej niż 50% wartości zamówienia,

- wyroby medyczne lub usługi pochodzące z państw objętych środkiem IPI nie przekroczą 50% całkowitej wartości zamówienia.

- Zobowiązuję się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających pochodzenie oferowanych towarów (w tym wyrobów medycznych) oraz do złożenia końcowego oświadczenia o spełnieniu powyższych warunków przy odbiorze końcowym realizacji zamówienia.

UWAGA:

W przypadku postępowania podzielonego na części (pakiety) przez „wartość zamówienia”/„całkowitą wartość oferowanych dostaw i usług” należy rozumieć wartość zamówienia właściwą dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę, tj. wartość wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji tej części.

.......................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik składany wraz z OFERTĄ

Jeżeli dotyczy

………………………………………………….

Pełne dane/pieczęć podmiotu oddającego

zasoby do dyspozycji

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….…………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2026r. poz. 793 z póź. zm.), odda Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………….………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu……………………………………………………………………………………….”   do dyspozycji niezbędne zasoby

…………………………………………………………………………………………………………

(zakres udostępnianych zasobów)

…………………………………………………………………………………………………………

na cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………….………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

………………………………………………..…………………………………………………

.......................................... (miejscowość), dnia ………………..2026r.

................................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego są aktualne.

................................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 8 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej z żadnym innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postepowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 poz. 594 ze zm.)*,

- należymy do grupy kapitałowej innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę  w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 poz. 594 ze zm.)*.

* niepotrzebne skreślić.

................................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 9 do SWZ

UMOWA SPRZEDAŻY - wzór

NR SZP 3810.61.P…...2026

zawarta w Brzozowie, w dniu ……………………..2026r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

Lek. Tomasza Kondraciuka, MBA - Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”,

a:

……………………………… z siedzibą: ul. ……………………………………., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: …………………………………………..

reprezentowaną przez:

………………………………………….

…………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2026r. poz. 793)  Zakup sprzętu medycznego  w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. Podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie szpitala Specjalistycznego  w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Medycznego na podstawie umowy o dotację nr DOI/FM/SIS/ONKO/2026/7/173 z dnia 29.04.2026 r. (dalej „Umowa o dotację"), co nakłada na Zamawiającego obowiązki informacyjne, sprawozdawcze, rozliczeniowe i kontrolne, których dochowanie warunkuje wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania;

§ 1

Sprzedający sprzedaje a Kupujący  kupuje ……………………….. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w ofercie przetargowej stanowiącej załącznik nr 1 Część ……………….. do niniejszej umowy,  zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Urządzenia będące wyrobami medycznymi muszą spełniać wymagania właściwych przepisów, w tym Ustawy o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia (UE) 2017/745, posiadać oznakowanie CE oraz wymagane deklaracje zgodności i dokumenty dopuszczające do obrotu i używania. Dostawca przekaże Zamawiającemu dokumentację oraz dane niezbędne do prowadzenia paszportu technicznego i utworzenia karty wyrobu, zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych.

- Pozostałe urządzenia będą dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z właściwymi przepisami oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi się posługuje, jak za działania własne, i zobowiązuje się do niezatrudniania pracowników Kupującego do realizacji Umowy.

- Sprzedający zobowiązany jest do dostawy przedmiotu sprzedaży, instalacji i przeszkolenia personelu Kupującemu w terminie  do ………….  tygodni od daty zawarcia umowy.

§ 2

    - Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę: …………………….. zł brutto, ………………….zł netto.

    - Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności:

- Koszt zakupu,

- Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,

- Koszt instalacji (w przypadku gdy sprzęt wymaga czynności instalacyjnych),

- Przeszkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi urządzeń – potwierdzone protokołem  szkolenia,

- Pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji.

    - Kupujący dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez Strony niniejszej umowy.

4.    Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest  Pan Radosław Gromek tel. 13 43 09 575, 515083097.

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest  ……………………………….……. tel……………………................................

- Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), lub w formie email, ze strony Kupującego: radoslaw.gromek@szpital-brzozow.pl, ze strony Sprzedającego ………………………………………………………...

- Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji w ramach realizacji umowy.

§ 3

Warunki płatności

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty wystawienia faktury, w systemie KSeF, na rachunek ujęty w wykazie podatników VAT („biała lista"), przy czym podstawą do przyjęcia faktur jest podpisany  przez Strony protokół odbioru o którym mowa w  § 2 ust. 3.

- Sprzedający zobligowany jest do wystawienia  faktury w dniu  podpisania protokołu odbioru.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Faktury, protokoły i rozliczenia częściowe sporządzane będą w sposób i w terminach umożliwiających Kupującemu terminowe składanie wniosków o płatność i rozliczeń rzeczowo-finansowych z Umowy o dotację. Dostawca opisuje fakturę numerem Umowy o dotację, numerem zadania i grupy kosztów oraz dołącza dokumenty wskazane w § 5.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności, bez pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.),

§ 4

  - Sprzedający udziela ………..   miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży określony w  § 1. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru  określonego w § 2 ust. 3. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

  - Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji sprzętu.

  - Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

  - Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

Dla części 1:

- do 5 dni  roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia  awarii dokonanej w dniu roboczym.

W sytuacji, gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni roboczych Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

Dla części 2 i 3:

- do 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy) od zgłoszenia awarii.

Termin na usunięcie awarii ulega zawieszeniu jeżeli Sprzedający dostarczy Kupującemu sprzęt zastępczy o parametrach nie mniejszych (gorszych), jak przedstawione  w ofercie.

  - Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju sprzętu liczony  w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Trzy naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu sprzedaży w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu oraz w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu. W przypadku gdy obowiązujące przepisy lub producent sprzętu nie wymagają przeprowadzenia przeglądów w okresie gwarancji, Sprzedający przeprowadzi przynajmniej jeden przegląd w terminie uzgodnionym z Kupującym.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na adres email ……………........................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego:

Pan Radosław Gromek – tel. 13 43 09 575, 515083097, e-mail: radoslaw.gromek@szpital-brzozow.pl.

- W przypadku, gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie, za wiążące uważa się zapisy umowy.

- Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji; uprawnienia z rękojmi Kupujący wykonuje na zasadach Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z gwarancji.

§ 5

Obowiązki sprawozdawcze wynikające z umowy o dotację

- Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Medycznego, a Kupujący (Beneficjent) zobowiązany jest do sprawozdawczości, rozliczeń i poddawania się kontroli na zasadach, wskazanych poniżej.

- Sprzedający zobowiązuje się do:

  - przekazywania danych do sprawozdań kwartalnych, rocznych i końcowych (informacje kwartalne, rozliczenia rzeczowo-finansowe), obejmujących w szczególności postęp rzeczowy i finansowy, efekty rzeczowe oraz dokumentację fotograficzną,

  - zachowania terminów umożliwiających Zamawiającemu złożenie sprawozdań, w szczególności przekazania danych kwartalnych do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale oraz danych do rozliczenia rocznego do 15 stycznia,

  - wystawiania i opisywania faktur, protokołów odbioru i dokumentów płatności w sposób umożliwiający przyporządkowanie do zadań i grup kosztów Umowy o dotację (numer Umowy o dotację, numer umowy z Dostawcą, numer zadania i grupy kosztów, numer i data dokumentu odbioru),

  - dołączania do faktur protokołów odbioru oraz oświadczeń i dowodów zapłaty Podwykonawców;

  - stosowania zasad oznakowania (informacja o źródle finansowania) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. – w zakresie obciążającym Dostawcę,

  - prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy przez okres co najmniej 5 lat liczonych zgodnie z Umową o dotację i udostępniania jej na żądanie Zamawiającego.

- Sprzedający poddaje się kontroli prowadzonej przez Kupującego oraz instytucje uprawnione na podstawie Umowy o dotację (w tym dysponenta dotacji i organy kontroli) i zapewni analogiczne zobowiązania (klauzule kontrolne) w umowach z Podwykonawcami.

- Sprzedający (i Podwykonawca) nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego dokonywać czynności, w szczególności cesji i poręczeń, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią wierzytelności wobec Zamawiającego.

- Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Sprzedającego (w tym naruszenie obowiązków sprawozdawczych), powodujące utratę przez Kupującego środków dofinansowania w całości lub w części albo obowiązek ich zwrotu wraz z odsetkami, skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Sprzedawcę  na rzecz Kupującego równowartości utraconej lub zwracanej kwoty dotacji wraz z odsetkami, niezależnie od kar umownych

§ 6

Kary umowne

- Kupujący może żądać kar umownych w wysokości:

  - za opóźnienie w dostawie lub Instalacji w stosunku do terminu z § 1 ust. 5 – 0,5 % Wynagrodzenia brutto za każdy dzień;

  - za opóźnienie w usunięciu wad lub w naprawie gwarancyjnej – 0,2 % Wynagrodzenia brutto za każdy dzień, liczone od upływu terminu na usunięcie wady;

  - za nieterminowe lub nieprawidłowe przekazanie danych do sprawozdawczości z Umowy o dotację (§ 5)  – 200 zł za każdy przypadek;

  - za naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 1–3 lub niezłożenia dokumentów wskazanych w §9 ust. 4, Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy  –  50% Wynagrodzenia brutto.

- Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia brutto.

- Kary podlegają sumowaniu i są niezależne od innych sankcji. Podstawą zastrzeżenia kary jest art. 483 § 1 k.c.; stosownie do art. 484 § 1 k.c. Kupujący może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, w tym z tytułu utraty lub zwrotu dofinansowania (§ 5). Zapłata kar następuje na podstawie not obciążeniowych z 14-dniowym terminem płatności; w razie braku zapłaty Kupujący może potrącić kary z Wynagrodzenia.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia oraz prawo odstąpienia w przypadkach przewidzianych w art. 456 Pzp. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

2. Niezależnie od powyższego Kupującemu przysługuje umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie, w szczególności gdy Sprzedający:

1) opóźnia się z dostawą, Instalacją,  uruchomieniem o ponad [14] dni roboczych w stosunku do terminu umownego;

2) dostarczył Urządzenia o parametrach niezgodnych z OPZ i Ofertą lub wadliwe, w tym gdy próbny rozruch zakończył się wynikiem negatywnym, a Dostawca nie usunął niezgodności w wyznaczonym terminie;

3) wykonuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami lub przepisami albo rażąco zaniedbuje obowiązki, w tym obowiązki sprawozdawcze (§ 5), pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu nie krótszego niż 7 dni;

4) nie utrzymuje wymaganego ubezpieczenia lub narusza obowiązki sprawozdawcze zagrażające dofinansowaniu;

5) zaistniał wobec niego stan niewypłacalności, likwidacji albo upadłości,

– przy czym odstąpienie jest dopuszczalne wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub na podstawie przepisów prawa.

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z uzasadnieniem. W mocy pozostają postanowienia o rozliczeniach, odpowiedzialności, karach umownych oraz gwarancji i rękojmi w zakresie Urządzeń już odebranych.

§ 8

Zmiana umowy

- Zmiana Umowy następuje aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków, w których Umowa stanowi, że dana zmiana nie wymaga aneksu.

- Zmiana Umowy dopuszczalna jest wyłącznie w granicach art. 454–455 Pzp oraz z poszanowaniem ograniczeń Umowy o dotację, w szczególności w zakresie: zmiany terminu dostawy z § 1 ust. 5  (w tym opóźnienia robót budowlanych lub gotowości Obiektów), zmiany przepisów wpływających na realizację Umowy, działania siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia – m.in. klęski żywiołowe, stany epidemii, działania wojenne, akty władzy publicznej) – o okres jej oddziaływania, a także w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp.

§ 9

OGRANICZENIE UDZIAŁU PRODUKTÓW Z PAŃSTW OBJĘTYCH ŚRODKIEM IZM

- Wykonawca zobowiązuje się, że towary, w tym wyroby medyczne, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, które mają zostać dostarczone w ramach niniejszej umowy, nie przekroczą łącznie 50% całkowitej wartości zamówienia.

- Za pochodzenie towarów przyjmuje się kraj określony zgodnie z art. 60 Unijnego Kodeksu Celnego (rozporządzenie (UE) nr 952/2013).

- Wykonawca nie może powierzyć w ramach podwykonawstwa więcej niż 50 % całkowitej wartości zamówienia podmiotom pochodzącym z państw objętych środkiem IZM.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych przedstawić:

  - dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów, w szczególności deklaracje dostawców, certyfikaty pochodzenia lub inne dokumenty handlowe,

  - wykaz podwykonawców z podaniem kraju pochodzenia oraz zakresu realizowanych przez nich świadczeń.

- Najpóźniej w dniu odbioru końcowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności cywilnej, że realizacja zamówienia nie naruszyła limitów określonych w ust. 1–3 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli pochodzenia towarów i usług na każdym etapie realizacji umowy, w tym do żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

§ 10

Postanowienia końcowe

            - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego  nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie   umowy nie leży w interesie publicznym, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Sprzedający 				                                                                                          Kupujący

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.