| Sz.S.POO.SZP 3810.68.2026 | Brzozów,05.10.2026 r. |
| --- | --- |

Dotyczy postępowania:

Dostawa ambulansu do transportu sanitarnego, Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZP 3810.68.2026

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający korzysta z radiotelefonów marki Motorola, w celu przygotowania kompatybilnej instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie marki i modelu tabletów, z jakich korzysta Zamawiający w celu przygotowania kompatybilnej instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający w chwili obecnej nie korzysta z tabletów.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie czy stacja dokująca do tabletu stanowi przedmiot niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Stacja dokująca do tabletu nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, czy uchwyt drukarki stanowi przedmiot niniejszego postępowania, jeśli tak, prosimy o podanie marki i modelu drukarek użytkowanych przez Zmawiającego.

Odpowiedź:

Uchwyt drukarki nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga przeglądów gwarancyjnych zabudowy przedziału medycznego w miejscu stacjonowania ambulansu wliczonych w cenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Przeglądy będą wykonywane w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 6-dotyczy transporter noszy głównych

Dotyczy parametru:

„Wszystkie 4 koła jezdne o średnicy minimum 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 stopni, hamulce na dwóch kółkach (hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu).”

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o dopuszczenie noszy mechanicznych, których hamulec uniemożliwia obrót kółek, a funkcja blokady skrętu jest realizowana poprzez nacisk noszy                  i unieruchomienie toczenia kółek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7-dotyczy transporter noszy głównych

Dotyczy parametru:

„Możliwość regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę.”

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o dopuszczenie noszy niewyposażonych w możliwość regulacji goleni przednich. Nosze, które chcielibyśmy zaoferować dostępne są w różnych wersjach wysokości, dzięki czemu dostarczone zostaną nosze zgodne z wysokością najazdową lawety.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8-dotyczy transporter noszy głównych

Dotyczy parametru:

„Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 lub równoważnej, przeprowadzony przez niezależną jednostkę notyfikowaną”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dokumentu wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną zaświadczającego spełnienie aktualnej, obowiązującej normy PN EN 1789.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedłożenia na etapie przekazania przedmiotu zamówienia dokumentu potwierdzającego pozytywnie przeprowadzony  test dynamiczny 10 G zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 lub równoważnej, przeprowadzony przez niezależną jednostkę notyfikowaną .

Zamawiający uzna także dokument wystawiony przez akredytowaną (niezależną jednostkę posiadającą akredytację  w zakresie badań wg normy PN EN 1789) potwierdzający spełnianie aktualnej, obowiązującej normy PN EN 1789 lub równoważnej.

Pytanie nr 9-dotyczy ssaka akumulatorowo-sieciowego:

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ssaka o płynnej regulacji siły ssania w zakresie od 10 do 80 kPa i o wadze poniżej 5,5 kg, przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10-dotyczy deski ortopedycznej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie  deski ortopedycznej  o parametrach:

Deska ortopedyczna Iron Duck Ultra Vue 18 
- możliwość zastosowania niezależnie od warunków terenowych, 
- gładka płaska powierzchnia leża pacjenta, 
- pozwala na pełną stabilizację kręgosłupa, 
- ścięty koniec dystalny, 
- wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, 
- pozwala na pełną diagnostykę RTG, 
- posiada 14 zdystansowanych od podłoża otworów zapewniających pewny chwyt nawet w grubych rękawicach, 
- wyposażona w 12 osobnych otworów na obwodzie z trzpieniami do mocowania pasów, 
- odporna na urazy mechaniczne, substancje ropopochodne, niskie i wysokie temperatury ((-300C do + 700C). 

Dane techniczne: 
- waga produktu: 9,9 kg, 
- szerokość: 45 cm, 
- długość: 183 cm, 
- wyporność deski w wodzie: 112,5 kg, 
- maksymalne obciążenie: 453,6 kg. 
- kolor czerwony 

Dostarczona w zestawie z 4 pasami kodowanymi kolorami z zapięciem karabińczykowym i stabilizatorem głowy. 

Stabilizator – uniwersalny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków                    do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę. 

Pasy karabińczykowe – 4 pasy służące do stabilizacji pacjenta, dwuczęściowe z możliwością regulacji, zakończone obrotowymi metalowymi karabińczykami ułatwiającymi szybkie wpinanie i wypinanie, kodowane kolorami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.