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Dotyczy postępowania:
Dostawa ambulansu do transportu sanitarnego, Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZP 3810.68.2026


	W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  


Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesłko kardiologiczne o poniższych parametrach technicznych przy spełnieniu pozostałych zapisów SWZ:
· Średnica tylnych kół 120 mm
· wyposażone w 4 kółka transportowe z czego przednie koło obrotowe, tylne wyposażone w hamulec                       z blokadą położenia,
· Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS                             o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję
· Waga 14,9 kg

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw (nosze + transporter) o poniższych parametrach technicznych przy spełnieniu pozostałych zapisów SWZ:
· transporter o wadze 35.05 kg, który posiada deklarację zgodności CE EU MDR oraz deklarację zgodności z normami PN EN 1789:2020 i PN EN 1865-1 wydane przez niezależny ośrodek notyfikowany Unii Europejskiej.
· automatyczny system zapobiegający złożeniu goleni gdy kółka najazdowe nie opierają się o lawetę (niewymagający od użytkownika wykonania żadnych czynności tj. wciskania przycisków zwalniania blokad) zamiast Możliwość regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie transportera pacjenta bez możliwości regulacji długości goleni przednich w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę, posiadającego dedykowaną wysokość załadunkową dostosowaną do współpracy z kompatybilnym systemem mocowania i lawetą, zapewniającą bezpieczny załadunek i rozładunek pacjenta?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści ssak akumulatorowo-sieciowy wyposażony w płynną regulację siły ssania w zakresie od 3 do 80 kPa, zamiast wymaganych 0 do 80 kPa, przy zachowaniu maksymalnej siły ssania na poziomie 80 kPa oraz pełnej funkcjonalności urządzenia w zakresie odsysania wydzielin u pacjentów w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji  treści SWZ:
1. Zapis wiersza nr 16.1 tabeli zawierającej opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
Dokumenty, które zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca na etapie odbioru przedmiotu zamówienia (po zawarciu umowy na dostawę ambulansu):
1) Dokument potwierdzający pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10G, zgodnie                                             z wymaganiami normy PN EN 1789 lub normą równoważną, przeprowadzony przez niezależną jednostkę notyfikowaną - dotyczy transportera noszy głównych.
2) Świadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r.                      w sprawie homologacji typu pojazdów.
3)  Certyfikat zgodności potwierdzający zgodność oferowanego ambulansu  z aktualną wersją normy PN EN 1789 lub normą równoważną/ aktualizacyjną zastępującą w/w normę dla środka transportu drogowego typu A2 B, wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony   do kontroli jakości, lub deklaracja zgodności z w/w normą.
4) [bookmark: _GoBack]Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych                 do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro            do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego (dotyczy wyposażenia dodatkowego będącego wyrobem medycznym).
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ  stanowi załącznik do niniejszego pisma.
2. Treść § 2 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
Wraz z przedmiotem zamówienia Sprzedający przekaże Kupującemu m.in. następujące dokumenty:
a) dokument zawierający pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10G, zgodnie                                 z wymaganiami normy PN EN 1789 lub normą równoważną, przeprowadzony przez niezależną jednostkę notyfikowaną - dotyczy transportera noszy głównych.
b) świadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu (samochód bazowy wraz                                     z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów.
c) certyfikat zgodności potwierdzający zgodność oferowanego ambulansu   z aktualną wersją normy PN EN 1789 lub normą równoważną/ aktualizacyjną zastępującą w/w normę dla środka transportu drogowego typu A2 B  wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, lub deklaracja zgodności z w/w normą.
d) certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie    z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro   do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego (dotyczy wyposażenia dodatkowego będącego wyrobem medycznym).

3. Treść rozdziału nr XIII pkt 1  SWZ  otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 05.11.2026 r. 06.11.2026 r.”

 4.  Treść rozdziału nr XVII pkt 5 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert ustala się na dzień: 07.10.2026. r. godz.10:00. 08.10.2026. r.  godz.10:00.”

    5.  Treść rozdziału nr XVIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.10.2026 r. o godzinie 10:05  08.10.2026 r. o godzinie 10:05.”

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje SWZ  są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.
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