Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 1
(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Akcelerator do radioterapii 
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
[bookmark: _GoBack]Kraj producenta ………………………
Kraj pochodzenia produktu ……………………………., ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady( UE)nr 952/2013 ustanawiającego  unijny kodeks celny.
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.
Termin dostawy: do 18 tygodni od podpisania umowy

Osoba do kontaktu: …………………………………
Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 1
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	AKCELERATOR DO RADIOTERAPII – 1 SZT.

	Parametry główne akceleratora

	Wymagane wyposażenie akceleratora liniowego o parametrach technicznych określonych poniżej

	1. 
	Wymagana energia fotonowa z filtrem spłaszczającym: 6MV
	TAK
	

	1. 
	Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6MV z filtrem spłaszczającym ≥400 MU/min
	TAK, podać
	

	1. 
	Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min
	TAK, podać
	

	1. 
	Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 6MV bez filtra spłaszczającego FFF 
	TAK
	

	1. 
	Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 1400 MU/min
	TAK, podać
	

	1. 
	Wymagana energia fotonowa z filtrem spłaszczającym: 10MV
	TAK
	

	1. 
	Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 10MV z filtrem spłaszczającym ≥400 MU/min
	TAK, podać
	

	1. 
	Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 10MV bez filtra spłaszczającego FFF 
	TAK
	

	1. 
	Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 10MV bez filtra spłaszczającego ≥2200 MU/min
	TAK, podać
	

	1. 
	Wymagana energia fotonowa z filtrem spłaszczającym: 15MV
	TAK
	

	1. 
	Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 15MV z filtrem spłaszczającym ≥500 MU/min
	TAK, podać
	

	1. 
	Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 15MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość płynnej regulacji mocy dawki
	TAK
	

	1. 
	Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem centralnej osi wiązki
	TAK
	

	1. 
	Filtry klinowe realizowane przez zmotoryzowany klin fizyczny, zintegrowany w głowicy akceleratora. Zakres kątów łamiących klinów min. 1° - 60°, realizowane co 1°
	TAK, podać
	

	1. 
	Wymagane energie wiązek elektronów: 8MeV, 10MeV, 12MeV, wraz z zestawem min. dwóch aplikatorów i rozmiaru wielkości pól 10cmx10cm oraz 20cmx20cm.
	TAK, podać
	

	1. 
	Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązek elektronowych dla pełnego zakresu pól: od ≤100 MU/min do ≥ 500 MU/min
	TAK, podać
	

	1. 
	System antykolizyjny
	TAK
	

	1. 
	Zestaw zdalnie sterowanych laserów do precyzyjnego układania pacjenta (zestaw musi się składać co najmniej z dwóch laserów bocznych i strzałkowego)
	TAK
	

	1. 
	Oferowany akcelerator posiadający interfejs kompatybilny z zewnętrznymi systemami do sterowania przerwaniem wiązki promieniowania używanymi przez zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	Zabezpieczenia programowe przed nieautoryzowanym dostępem. Możliwość nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu i hasła z modułu administratora. 
	TAK
	

	1. 
	Akcelerator w pełni zintegrowany z posiadanym przez zamawiającego systemem planowania leczenia 
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja akceleratora musi zawierać system zabezpieczania sieciowego typu UPS
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja akceleratora musi zawierać zewnętrzny system chłodzenia akceleratora zgodny z wymogami producenta
	TAK
	

	1. 
	System dwustronnej interfonii (bunkier-sterownia) dla oferowanego akceleratora.
	TAK
	

	1. 
	System kamer umożliwiający obserwację pacjenta w trakcie napromieniania
	TAK
	

	Stół terapeutyczny

	1. 
	Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień
	TAK
	

	1. 
	Indeksowanie stołu terapeutycznego identyczne jak z aktualnie posiadanymi przez Zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT
	TAK
	

	1. 
	Zrobotyzowany blat stołu (stół terapeutyczny „6D”): Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez przesuw w osiach X, Y i Z Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez nachylanie blatu stołu wokół osi długiej oraz wokół osi poprzecznej
	TAK
	

	1. 
	Dokładność obrotu stołu: ≤ 0,5°
	TAK
	

	1. 
	Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 1mm
	TAK
	

	1. 
	Nośność stołu: ≥ 150kg w pozycji terapeutycznej
	TAK, podać
	

	1. 
	Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu i/lub co najmniej jedna kaseta sterująca, sterowana mikroprocesorowo
	TAK
	

	1. 
	Możliwość awaryjnego opuszczenia w przypadku zaniku zasilania elektrycznego
	TAK
	

	Kolimator wielolistkowy MLC wysokiej rozdzielczości

	1. 
	Liczba listków kolimatora MLC: = 160
	TAK
	

	1. 
	Szerokość cienia listków w odległości izocentrum = 0,5 cm (dla pełnego pola terapeutycznego)
	TAK
	

	1. 
	Dokładność pozycjonowania listka MLC min. ≤1mm
	TAK
	

	1. 
	Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: ≥12 cm
	TAK
	

	1. 
	Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku 1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku 2 podczas emisji wiązki promieniowania 
	TAK
	

	1. 
	Niedokładność pozycjonowania listka względem osi kolimatora ≤ 1 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość > 10 cm (w odległości izocentrum)
	TAK, podać
	

	1. 
	Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach nie wysuniętych w trybie terapeutycznym ≥15 cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola MLC na akceleratorze
	TAK
	

	1. 
	Maksymalna prędkość poruszania się listków kolimatora MLC – min. 2,5cm/s
	TAK, podać
	

	1. 
	Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MLC: < 0,5%
	TAK, podać
	

	Tryby pracy klinicznej akceleratora

	1. 
	Tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym
	TAK
	

	1. 
	Tryb terapii konformalnej 3D dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym
	TAK
	

	1. 
	Tryb terapii konformalnej 3D dla każdej z wymaganych wiązek elektronów.
	TAK
	

	1. 
	Tryb terapii stacjonarnej IMRT typu Step&Shoot dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego)
	TAK
	

	1. 
	Tryb terapii dynamicznej IMRT (typu dMLC/SlidingWindow) dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego)
	TAK
	

	1. 
	Tryb terapii dynamicznej VMAT/RapidArc, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego),
	TAK
	

	1. 
	Ciągła, dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego ruchu listków kolimatora wielolistkowego oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora w czasie włączonej ekspozycji promieniowania.
	TAK
	

	1. 
	Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu VMAT na oferowanym akceleratorze.
	TAK
	

	1. 
	Pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice VMAT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora.
	TAK
	

	1. 
	Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice VMAT w bazie danych systemu weryfikacji i zarządzania
	TAK
	

	1. 
	Realizacja napromienia w technice VMAT w pełnym polu terapeutycznym (40cm x 40xm)
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja akceleratora zapewniająca możliwość przygotowania i realizacji planów w technice adaptacyjnej tzw. Adaptive off-line
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja akceleratora zapewniająca możliwość przygotowania i realizacji planów w technice adaptacyjnej tzw. Plan of the day
	TAK
	

	1. 
	Akcelerator w pełni wyposażony przystosowany do wdrożenia technik radioterapii adaptacyjnej typu on-line; tzw. Adaptive on-line (techniki leczenia na podstawie anatomii zdefiniowanej podczas danej frakcji leczenia)
	
TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja zapewniająca realizację procedur terapeutycznych z wykorzystaniem technik adaptacyjnych on-line w czasie trwania frakcji leczenia
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja akceleratora zapewniająca możliwość przygotowania i realizacji planów w technice adaptacyjnej tzw. Adaptive on-line. Wyposażenie zintegrowane z konsolą akceleratora
	TAK
	

	1. 
	Oferowany akcelerator wyposażony w zintegrowany w obszarze konsoli sterowania, system planowania leczenia dla technik adaptacyjnych typu on-line; tzw. Adatptive on-line
	TAK
	

	1. 
	Zintegrowany z akceleratorem system planowania leczenia dla technik adaptacyjnych on-line wyposażony w narzędzia do automatycznej fuzji deformacyjnej obrazów CBCT z obrazami referencyjnego planu leczenia
	TAK
	

	1. 
	Narzędzia systemu planowania zintegrowanego z konsolą akceleratora dla technik adaptacyjnych on-line zapewniające możliwość automatycznego konturowania struktur w zakresie zdefiniowanych przez użytkownika lokalizacjach
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja zapewniająca niezbędne wyposażenie programowe i sprzętowe w zakresie przygotowania referencyjnych planów leczenia wraz z narzędziami do automatycznego konturowania w oparciu o atlasy anatomiczne z wykorzystaniem metod typu AI (artificial intelligence). Zamawiający dopuszcza dostarczenie niezależnego od systemu planowania leczenia, systemu do automatycznego konturowania struktur typu organy ryzyka oraz obszary tarczowe
	TAK
	

	1. 
	System planowania leczenia akceleratora wykorzystujący metody obliczeń oparte sprzętowo na kartach graficznych
	TAK
	

	1. 
	Zintegrowany z akceleratorem system dla technik adaptacyjnych wyposażony w niezależny system obliczeń dla planów leczenia realizowanych w trybie on-line
	TAK
	

	System wizualizacji portalowej w wiązce MV (EPID)

	1. 
	Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem
	TAK
	

	1. 
	Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego
	TAK
	

	1. 
	Zakres energetyczny detektora EPID zgodny z zakresem wymaganych energii
	TAK
	

	1. 
	Powierzchnia detektora systemu obrazowania portalowego: ≥41x41cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Rozdzielczość detektora ≥ 1024x1024 pikseli
	TAK, podać
	

	1. 
	Sterowanie ruchem za pomocą kasety sterującej 
	TAK
	

	1. 
	Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID umożliwiające: 
a) Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania 
b) Porównywanie on-line, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z oferowanego systemu planowania teleradioterapii
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja systemu w pełni kompatybilna z systemem wykorzystywanym klinicznie w Zakładzie Radioterapii zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	System wyposażony w zintegrowany system dozymetrii portalowej
	TAK
	

	1. 
	System zapewnia możliwość weryfikacji planów za pomocą panelu EPID bez pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Akcelerator liniowy musi być wyposażony w system dozymetrii portalowej umożliwiający weryfikację dawki na podstawie obrazów EPID, zarówno w trybie pre-treatment, jak i in vivo
	TAK
	

	1. 
	System zapewnia możliwość pomiaru dawki wyjściowej 3D (po przejściu przez pacjenta)
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja zapewnia możliwość przeprowadzenia weryfikacji tzw. QA planów leczenia z wykorzystaniem obrazów otrzymanych z wykorzystaniem systemu EPID
	TAK
	

	1. 
	System dozymetrii portalowej pozwalający na wykorzystanie danych panelu obrazowego do analizy rozkładu dawki planu leczenia
	TAK
	

	1. 
	Możliwość weryfikacji planów leczenia w technice IMRT poprzez analizę map fluencji
	TAK
	

	1. 
	Możliwość weryfikacji planów leczenia w technice VMAT poprzez analizę map fluencji
	TAK
	

	1. 
	System posiada oprogramowanie do skorygowania (w osiach X, Y, Z i po obrotach po osiach X, Y, Z) położenia stołu terapeutycznego oferowanego akceleratora, stosownie do wykrytych zmian położenia struktur anatomicznych i obliczonego automatycznie offsetu położenia pacjenta – możliwość korekty położenia stołu bez konieczności wchodzenia do bunkra
	TAK
	

	Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (CBCT)

	1. 
	Zintegrowany system wizualizacji IGRT (Image Guided Radiation Therapy) w wiązce kV
	TAK
	

	1. 
	Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT stanowiące integralne elementy akceleratora
	TAK
	

	1. 
	System IGRT umożliwia realizację funkcji Cone Beam CT (CBCT)
	TAK
	

	1. 
	Funkcja analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych obrazowania śródfrakcyjnego
	TAK
	

	1. 
	System IGRT zamocowany na ramieniu oferowanego akceleratora i składający się z położonych przeciwlegle lampy rtg i detektora promieniowania rtg na bazie krzemu amorficznego
	TAK
	

	1. 
	Oś wiązki systemu IGRT (promień centralny) prostopadła do osi wiązki terapeutycznej akceleratora
	TAK
	

	1. 
	System IGRT realizujący funkcję obrazowania radiograficznego
	TAK
	

	1. 
	System IGRT posiadający oprogramowanie do skorygowania (w osiach X, Y, Z i po obrotach po osiach X, Y, Z) położenia stołu terapeutycznego oferowanego akceleratora, stosownie do wykrytych zmian położenia struktur anatomicznych i obliczonego automatycznie offsetu położenia pacjenta – możliwość korekty położenia stołu bez konieczności wchodzenia do bunkra
	TAK
	

	1. 
	Akwizycja kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D i ich zapamiętywanie w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania
	TAK
	

	1. 
	Opcja tomograficzna CBCT z wykorzystaniem wiązki kilowoltowej
	TAK
	

	1. 
	Konstrukcja systemu zapewniająca kontrast pozwalający na obrazowanie tkanek miękkich
	TAK
	

	1. 
	Możliwość wyznaczenia korekcji ułożenia pacjenta poprzez dopasowanie badania CT wykorzystywanego do planowania terapii i badania lokalizacyjnego CBCT 
	TAK
	

	1. 
	Automatyczny transfer parametrów korekcyjnych do systemu sterowania akceleratorem
	TAK
	

	1. 
	Automatyczny zapis wykonanej korekcji w systemie weryfikacji i zarządzania dla pełnej linii terapeutycznej
	TAK
	

	1. 
	Funkcja analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych obrazowania 4D CBCT
	TAK
	

	1. 
	Bezpośredni transfer danych (obrazy CBCT, i wartości przesunięć) do bazy danych systemu weryfikacji i zarządzania
	TAK
	

	1. 
	Maksymalna długość obrazowanego obszaru (bez stosowania łączenia badań CBCT) – min. 20cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Rozdzielczość ≥ 1024x1024 pikseli
	TAK, podać
	

	1. 
	Oferowany akcelerator posiadający system przesyłania wartości wektora przesunięcia pacjenta pomiędzy stacjami komputerowymi: CBCT, systemem weryfikacji i zarządzania i konsolą akceleratora
	TAK
	

	1. 
	Funkcja automatycznej detekcji i analizy ułożenia pacjenta na podstawie implementowanych znaczników
	TAK
	

	Pozostałe wymogi funkcjonalne niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych

	1. 
	Oferowana konfiguracja akceleratora zapewniająca integrację z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem weryfikacji i zarządzania w zakresie obsługi planów leczenia realizowanych na akceleratorze zapewniając narzędzia:
- przeglądanie planów leczenia
- ocena planów leczenia importowanych z różnych systemów planowania leczenia
- zarządzanie planami leczenia dla różnych metod leczenia
- definiowanie kryteriów dla zgodności planów ze zdefiniowanymi procedurami roboczymi
	TAK
	

	1. 
	Wyposażenie akceleratora zapewniające pełną integracje z wykorzystywanym systemem weryfikacji i zarządzania stosowanym przez Zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	Niezbędna aktualizacja i modernizacja systemu zarządzania i archiwizacji systemu zarządzania danymi R&V w zakresie oprogramowania i sprzętu stosowanego przez Zamawiającego.
	TAK
	

	1. 
	Niezbędna modernizacja, aktualizacja i dostosowanie systemu zarządzania i archiwizacji systemu zarządzania danymi R&V o niezbędne licencje do pracy z oferowanym akceleratorem 
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja (zintegrowana ze stacjami planowania leczenia wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia realizację konformalnych technik leczenia na wszystkich posiadanych przez zamawiającego stacjach. 
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja (zintegrowana ze stacjami planowania leczenia wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia realizację technik IMRT na wszystkich posiadanych przez zamawiającego stacjach.
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja (zintegrowana ze stacjami planowania leczenia wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia realizację technik VMAT na wszystkich posiadanych przez zamawiającego stacjach.
	TAK
	

	1. 
	Oferowany akcelerator dostosowany pod względem geometrycznym do akceleratora wykorzystywanego klinicznie w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	Oferowany akcelerator gwarantuje bezpieczeństwo danych zarówno z systemu akceleratora, jak i systemów planowania leczenia
	TAK
	

	1. 
	Niezbędna modernizacja i aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu do weryfikacji planów leczenia w zakresie dozymetrii portalowej, niezależnych obliczeń MU i dozymetrii in-vivo
	TAK
	

	Uwagi dodatkowe 

	1. 
	Oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych
	TAK
	

	1. 
	Deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, dostarczona nie później niż w momencie dostawy oferowanego akceleratora
	TAK
	

	1. 
	Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty
	TAK
	

	Minimalne warunki serwisowe 

	1. 
	Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej akceleratora
	TAK
	

	1. 
	Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.)
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii- max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni roboczych rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK, podać
	

	1. 
	Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat
	TAK, podać
	

	1. 
	Zgłoszenia serwisowe ujawnionych usterek akceleratora i awarii systemów współpracujących w dni robocze za pośrednictwem wiadomości e-mail, jednocześnie dopuszczając możliwość telefonicznego zgłoszenia usterek lub awarii, co należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem.
	TAK
	

	1. 
	Wykonawca zapewnia realizację przeglądów okresowych.
Przeglądy realizowane co najmniej co cztery miesiące (co najmniej 3 razy w roku).
	TAK
	

	Pozostałe:

	1. 
	Okres gwarancji – minimum. 24 miesiące, licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowym odbioru przedmiotu zamówienia
	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 20 pkt
48 miesięcy – 40 pkt

	

	1. 
	Wykonawca zapewnia niezbędne szkolenia aplikacyjne 
	TAK
	

	1. 
	Demontaż i utylizacja posiadanego przez zamawiającego akceleratora 
	TAK
	

	1. 
	Przeglądy realizowane w okresie gwarancji w cenie oferty bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
	TAK
	

	1. 
	Czas dostępności klinicznej przedmiotu umowy w dni robocze (z wyłączeniem dni koniecznych do przeprowadzenia planowych przeglądów konserwacyjnych) ≥ 96% nominalnego czasu pracy zakładu liczonego w dni powszednie od 7:00 do 21:00.
	TAK, podać
	

	1. 
	Wykonawca zobligowany jest do wystawienia faktury i podpisania protokołu odbioru w dniu przekazania przedmiotu zamówienia do użytku klinicznego. 
	TAK
	



