Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 1

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akcelerator do radioterapii Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta ……………………… Kraj pochodzenia produktu ……………………………., ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE)nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 18 tygodni od podpisania umowy

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| AKCELERATOR DO RADIOTERAPII – 1 SZT. |  |  |  |
| Parametry główne akceleratora |  |  |  |
| Wymagane wyposażenie akceleratora liniowego o parametrach technicznych określonych poniżej |  |  |  |
|  | Wymagana energia fotonowa z filtrem spłaszczającym: 6MV | TAK |  |
|  | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6MV z filtrem spłaszczającym ≥400 MU/min | TAK, podać |  |
|  | Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min | TAK, podać |  |
|  | Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 6MV bez filtra spłaszczającego FFF | TAK |  |
|  | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 1400 MU/min | TAK, podać |  |
|  | Wymagana energia fotonowa z filtrem spłaszczającym: 10MV | TAK |  |
|  | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 10MV z filtrem spłaszczającym ≥400 MU/min | TAK, podać |  |
|  | Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 10MV bez filtra spłaszczającego FFF | TAK |  |
|  | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 10MV bez filtra spłaszczającego ≥2200 MU/min | TAK, podać |  |
|  | Wymagana energia fotonowa z filtrem spłaszczającym: 15MV | TAK |  |
|  | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 15MV z filtrem spłaszczającym ≥500 MU/min | TAK, podać |  |
|  | Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 15MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min | TAK, podać |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji mocy dawki | TAK |  |
|  | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem centralnej osi wiązki | TAK |  |
|  | Filtry klinowe realizowane przez zmotoryzowany klin fizyczny, zintegrowany w głowicy akceleratora. Zakres kątów łamiących klinów min. 1° - 60°, realizowane co 1° | TAK, podać |  |
|  | Wymagane energie wiązek elektronów: 8MeV, 10MeV, 12MeV, wraz z zestawem min. dwóch aplikatorów i rozmiaru wielkości pól 10cmx10cm oraz 20cmx20cm. | TAK, podać |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązek elektronowych dla pełnego zakresu pól: od ≤100 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK, podać |  |
|  | System antykolizyjny | TAK |  |
|  | Zestaw zdalnie sterowanych laserów do precyzyjnego układania pacjenta (zestaw musi się składać co najmniej z dwóch laserów bocznych i strzałkowego) | TAK |  |
|  | Oferowany akcelerator posiadający interfejs kompatybilny z zewnętrznymi systemami do sterowania przerwaniem wiązki promieniowania używanymi przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia programowe przed nieautoryzowanym dostępem. Możliwość nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu i hasła z modułu administratora. | TAK |  |
|  | Akcelerator w pełni zintegrowany z posiadanym przez zamawiającego systemem planowania leczenia | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora musi zawierać system zabezpieczania sieciowego typu UPS | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora musi zawierać zewnętrzny system chłodzenia akceleratora zgodny z wymogami producenta | TAK |  |
|  | System dwustronnej interfonii (bunkier-sterownia) dla oferowanego akceleratora. | TAK |  |
|  | System kamer umożliwiający obserwację pacjenta w trakcie napromieniania | TAK |  |
| Stół terapeutyczny |  |  |  |
|  | Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień | TAK |  |
|  | Indeksowanie stołu terapeutycznego identyczne jak z aktualnie posiadanymi przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT | TAK |  |
|  | Zrobotyzowany blat stołu (stół terapeutyczny „6D”): Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez przesuw w osiach X, Y i Z Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez nachylanie blatu stołu wokół osi długiej oraz wokół osi poprzecznej | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu stołu: ≤ 0,5° | TAK |  |
|  | Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 1mm | TAK |  |
|  | Nośność stołu: ≥ 150kg w pozycji terapeutycznej | TAK, podać |  |
|  | Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu i/lub co najmniej jedna kaseta sterująca, sterowana mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego opuszczenia w przypadku zaniku zasilania elektrycznego | TAK |  |
| Kolimator wielolistkowy MLC wysokiej rozdzielczości |  |  |  |
|  | Liczba listków kolimatora MLC: = 160 | TAK |  |
|  | Szerokość cienia listków w odległości izocentrum = 0,5 cm (dla pełnego pola terapeutycznego) | TAK |  |
|  | Dokładność pozycjonowania listka MLC min. ≤1mm | TAK |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: ≥12 cm | TAK |  |
|  | Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku 1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku 2 podczas emisji wiązki promieniowania | TAK |  |
|  | Niedokładność pozycjonowania listka względem osi kolimatora ≤ 1 mm | TAK, podać |  |
|  | Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość > 10 cm (w odległości izocentrum) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach nie wysuniętych w trybie terapeutycznym ≥15 cm | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola MLC na akceleratorze | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość poruszania się listków kolimatora MLC – min. 2,5cm/s | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MLC: < 0,5% | TAK, podać |  |
| Tryby pracy klinicznej akceleratora |  |  |  |
|  | Tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym | TAK |  |
|  | Tryb terapii konformalnej 3D dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym | TAK |  |
|  | Tryb terapii konformalnej 3D dla każdej z wymaganych wiązek elektronów. | TAK |  |
|  | Tryb terapii stacjonarnej IMRT typu Step&Shoot dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) | TAK |  |
|  | Tryb terapii dynamicznej IMRT (typu dMLC/SlidingWindow) dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) | TAK |  |
|  | Tryb terapii dynamicznej VMAT/RapidArc, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego), | TAK |  |
|  | Ciągła, dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego ruchu listków kolimatora wielolistkowego oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora w czasie włączonej ekspozycji promieniowania. | TAK |  |
|  | Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu VMAT na oferowanym akceleratorze. | TAK |  |
|  | Pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice VMAT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice VMAT w bazie danych systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Realizacja napromienia w technice VMAT w pełnym polu terapeutycznym (40cm x 40xm) | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zapewniająca możliwość przygotowania i realizacji planów w technice adaptacyjnej tzw. Adaptive off-line | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zapewniająca możliwość przygotowania i realizacji planów w technice adaptacyjnej tzw. Plan of the day | TAK |  |
|  | Akcelerator w pełni wyposażony przystosowany do wdrożenia technik radioterapii adaptacyjnej typu on-line; tzw. Adaptive on-line (techniki leczenia na podstawie anatomii zdefiniowanej podczas danej frakcji leczenia) | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zapewniająca realizację procedur terapeutycznych z wykorzystaniem technik adaptacyjnych on-line w czasie trwania frakcji leczenia | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zapewniająca możliwość przygotowania i realizacji planów w technice adaptacyjnej tzw. Adaptive on-line. Wyposażenie zintegrowane z konsolą akceleratora | TAK |  |
|  | Oferowany akcelerator wyposażony w zintegrowany w obszarze konsoli sterowania, system planowania leczenia dla technik adaptacyjnych typu on-line; tzw. Adatptive on-line | TAK |  |
|  | Zintegrowany z akceleratorem system planowania leczenia dla technik adaptacyjnych on-line wyposażony w narzędzia do automatycznej fuzji deformacyjnej obrazów CBCT z obrazami referencyjnego planu leczenia | TAK |  |
|  | Narzędzia systemu planowania zintegrowanego z konsolą akceleratora dla technik adaptacyjnych on-line zapewniające możliwość automatycznego konturowania struktur w zakresie zdefiniowanych przez użytkownika lokalizacjach | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zapewniająca niezbędne wyposażenie programowe i sprzętowe w zakresie przygotowania referencyjnych planów leczenia wraz z narzędziami do automatycznego konturowania w oparciu o atlasy anatomiczne z wykorzystaniem metod typu AI (artificial intelligence). Zamawiający dopuszcza dostarczenie niezależnego od systemu planowania leczenia, systemu do automatycznego konturowania struktur typu organy ryzyka oraz obszary tarczowe | TAK |  |
|  | System planowania leczenia akceleratora wykorzystujący metody obliczeń oparte sprzętowo na kartach graficznych | TAK |  |
|  | Zintegrowany z akceleratorem system dla technik adaptacyjnych wyposażony w niezależny system obliczeń dla planów leczenia realizowanych w trybie on-line | TAK |  |
| System wizualizacji portalowej w wiązce MV (EPID) |  |  |  |
|  | Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem | TAK |  |
|  | Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego | TAK |  |
|  | Zakres energetyczny detektora EPID zgodny z zakresem wymaganych energii | TAK |  |
|  | Powierzchnia detektora systemu obrazowania portalowego: ≥41x41cm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 1024x1024 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie ruchem za pomocą kasety sterującej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID umożliwiające: a) Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania b) Porównywanie on-line, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z oferowanego systemu planowania teleradioterapii | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu w pełni kompatybilna z systemem wykorzystywanym klinicznie w Zakładzie Radioterapii zamawiającego | TAK |  |
|  | System wyposażony w zintegrowany system dozymetrii portalowej | TAK |  |
|  | System zapewnia możliwość weryfikacji planów za pomocą panelu EPID bez pacjenta | TAK |  |
|  | Akcelerator liniowy musi być wyposażony w system dozymetrii portalowej umożliwiający weryfikację dawki na podstawie obrazów EPID, zarówno w trybie pre-treatment, jak i in vivo | TAK |  |
|  | System zapewnia możliwość pomiaru dawki wyjściowej 3D (po przejściu przez pacjenta) | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia możliwość przeprowadzenia weryfikacji tzw. QA planów leczenia z wykorzystaniem obrazów otrzymanych z wykorzystaniem systemu EPID | TAK |  |
|  | System dozymetrii portalowej pozwalający na wykorzystanie danych panelu obrazowego do analizy rozkładu dawki planu leczenia | TAK |  |
|  | Możliwość weryfikacji planów leczenia w technice IMRT poprzez analizę map fluencji | TAK |  |
|  | Możliwość weryfikacji planów leczenia w technice VMAT poprzez analizę map fluencji | TAK |  |
|  | System posiada oprogramowanie do skorygowania (w osiach X, Y, Z i po obrotach po osiach X, Y, Z) położenia stołu terapeutycznego oferowanego akceleratora, stosownie do wykrytych zmian położenia struktur anatomicznych i obliczonego automatycznie offsetu położenia pacjenta – możliwość korekty położenia stołu bez konieczności wchodzenia do bunkra | TAK |  |
| Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (CBCT) |  |  |  |
|  | Zintegrowany system wizualizacji IGRT (Image Guided Radiation Therapy) w wiązce kV | TAK |  |
|  | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT stanowiące integralne elementy akceleratora | TAK |  |
|  | System IGRT umożliwia realizację funkcji Cone Beam CT (CBCT) | TAK |  |
|  | Funkcja analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych obrazowania śródfrakcyjnego | TAK |  |
|  | System IGRT zamocowany na ramieniu oferowanego akceleratora i składający się z położonych przeciwlegle lampy rtg i detektora promieniowania rtg na bazie krzemu amorficznego | TAK |  |
|  | Oś wiązki systemu IGRT (promień centralny) prostopadła do osi wiązki terapeutycznej akceleratora | TAK |  |
|  | System IGRT realizujący funkcję obrazowania radiograficznego | TAK |  |
|  | System IGRT posiadający oprogramowanie do skorygowania (w osiach X, Y, Z i po obrotach po osiach X, Y, Z) położenia stołu terapeutycznego oferowanego akceleratora, stosownie do wykrytych zmian położenia struktur anatomicznych i obliczonego automatycznie offsetu położenia pacjenta – możliwość korekty położenia stołu bez konieczności wchodzenia do bunkra | TAK |  |
|  | Akwizycja kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D i ich zapamiętywanie w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Opcja tomograficzna CBCT z wykorzystaniem wiązki kilowoltowej | TAK |  |
|  | Konstrukcja systemu zapewniająca kontrast pozwalający na obrazowanie tkanek miękkich | TAK |  |
|  | Możliwość wyznaczenia korekcji ułożenia pacjenta poprzez dopasowanie badania CT wykorzystywanego do planowania terapii i badania lokalizacyjnego CBCT | TAK |  |
|  | Automatyczny transfer parametrów korekcyjnych do systemu sterowania akceleratorem | TAK |  |
|  | Automatyczny zapis wykonanej korekcji w systemie weryfikacji i zarządzania dla pełnej linii terapeutycznej | TAK |  |
|  | Funkcja analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych obrazowania 4D CBCT | TAK |  |
|  | Bezpośredni transfer danych (obrazy CBCT, i wartości przesunięć) do bazy danych systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Maksymalna długość obrazowanego obszaru (bez stosowania łączenia badań CBCT) – min. 20cm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość ≥ 1024x1024 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Oferowany akcelerator posiadający system przesyłania wartości wektora przesunięcia pacjenta pomiędzy stacjami komputerowymi: CBCT, systemem weryfikacji i zarządzania i konsolą akceleratora | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej detekcji i analizy ułożenia pacjenta na podstawie implementowanych znaczników | TAK |  |
| Pozostałe wymogi funkcjonalne niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych |  |  |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zapewniająca integrację z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem weryfikacji i zarządzania w zakresie obsługi planów leczenia realizowanych na akceleratorze zapewniając narzędzia: - przeglądanie planów leczenia - ocena planów leczenia importowanych z różnych systemów planowania leczenia - zarządzanie planami leczenia dla różnych metod leczenia - definiowanie kryteriów dla zgodności planów ze zdefiniowanymi procedurami roboczymi | TAK |  |
|  | Wyposażenie akceleratora zapewniające pełną integracje z wykorzystywanym systemem weryfikacji i zarządzania stosowanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Niezbędna aktualizacja i modernizacja systemu zarządzania i archiwizacji systemu zarządzania danymi R&V w zakresie oprogramowania i sprzętu stosowanego przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Niezbędna modernizacja, aktualizacja i dostosowanie systemu zarządzania i archiwizacji systemu zarządzania danymi R&V o niezbędne licencje do pracy z oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja (zintegrowana ze stacjami planowania leczenia wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia realizację konformalnych technik leczenia na wszystkich posiadanych przez zamawiającego stacjach. | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja (zintegrowana ze stacjami planowania leczenia wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia realizację technik IMRT na wszystkich posiadanych przez zamawiającego stacjach. | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja (zintegrowana ze stacjami planowania leczenia wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia realizację technik VMAT na wszystkich posiadanych przez zamawiającego stacjach. | TAK |  |
|  | Oferowany akcelerator dostosowany pod względem geometrycznym do akceleratora wykorzystywanego klinicznie w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany akcelerator gwarantuje bezpieczeństwo danych zarówno z systemu akceleratora, jak i systemów planowania leczenia | TAK |  |
|  | Niezbędna modernizacja i aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu do weryfikacji planów leczenia w zakresie dozymetrii portalowej, niezależnych obliczeń MU i dozymetrii in-vivo | TAK |  |
| Uwagi dodatkowe |  |  |  |
|  | Oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych | TAK |  |
|  | Deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, dostarczona nie później niż w momencie dostawy oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty | TAK |  |
| Minimalne warunki serwisowe |  |  |  |
|  | Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej akceleratora | TAK |  |
|  | Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii- max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni roboczych rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat | TAK, podać |  |
|  | Zgłoszenia serwisowe ujawnionych usterek akceleratora i awarii systemów współpracujących w dni robocze za pośrednictwem wiadomości e-mail, jednocześnie dopuszczając możliwość telefonicznego zgłoszenia usterek lub awarii, co należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia realizację przeglądów okresowych. Przeglądy realizowane co najmniej co cztery miesiące (co najmniej 3 razy w roku). | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum. 24 miesiące, licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowym odbioru przedmiotu zamówienia | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |
|  | Wykonawca zapewnia niezbędne szkolenia aplikacyjne | TAK |  |
|  | Demontaż i utylizacja posiadanego przez zamawiającego akceleratora | TAK |  |
|  | Przeglądy realizowane w okresie gwarancji w cenie oferty bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Czas dostępności klinicznej przedmiotu umowy w dni robocze (z wyłączeniem dni koniecznych do przeprowadzenia planowych przeglądów konserwacyjnych) ≥ 96% nominalnego czasu pracy zakładu liczonego w dni powszednie od 7:00 do 21:00. | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca zobligowany jest do wystawienia faktury i podpisania protokołu odbioru w dniu przekazania przedmiotu zamówienia do użytku klinicznego. | TAK |  |