Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 2

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System planowania leczenia w radioterapii kompatybilny z systemem posiadanym przez Zamawiającego (Monaco) Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Kraj pochodzenia produktu ……………………………., ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE)nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 18 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM PLANOWANIA RADIOTERAPII "MONACO"– 1 SZT. |  |  |  |
| Parametry główne |  |  |  |
|  | System fabrycznie nowy (wszystkie składowe komponenty rok produkcji nie starszy niż 2026) | TAK |  |
|  | System wykorzystujący narzędzia sztucznej inteligencji do automatycznego konturowania, dający możliwość obrysowania ponad 100 struktur na obrazach TK. Zawierający narzędzia automatyzacji (protokoły, skrypty), ułatwiające terapię adaptacyjną w praktyce klinicznej | TAK |  |
|  | System do planowania leczenia dla technik 3D, IMRT oraz VMAT (z funkcją obliczania rozkładu dawki) | TAK |  |
|  | Funkcjonalność importu/exportu danych (w tym planów leczenia wraz z rozkładem dawek) w formacie DICOM RT | TAK |  |
|  | Funkcjonalność manualnego konturowania struktur anatomicznych dla oferowanego systemu planowania leczenia | TAK |  |
|  | Funkcjonalność fuzji obrazów TK do planowania leczenia z referencyjnymi badaniami TK, MRI, PET, | TAK |  |
|  | System wyposażony w narzędzia do automatycznego konturowania na podstawie atlasów anatomicznych, oparte o algorytmy sztucznej inteligencji | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia biblioteki planów leczenia | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia skryptów jako narzędzie do automatycznego planowania leczenia | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie rozkładu dawki w postaci izodoz 2D oraz 3D | TAK |  |
|  | Funkcja planowania i optymalizacji dawki z wykorzystaniem funkcji narządów równoległych i szeregowych dla optymalizatora | TAK |  |
|  | Optymalizator oparty na wielu kryteriach (Multiciterial Optimizaton) lub narzędzie do generowania zestawu optymalnych kryteriów, na podstawie bazy wiedzy Użytkownika lub wielu Użytkowników. | TAK, podać |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie objętościowych histogramów dawki (DVH) na wszystkich oferowanych stacjach planowania leczenia | TAK |  |
|  | Funkcjonalność sumowania kolejnych etapów leczenia na wszystkich oferowanych stacjach planowania leczenia | TAK |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych z i bez filtra spłaszczającego, emitowanych przez posiadane akceleratory, uwzględniający brak rozpraszania wstecznego od tkanek/obszarów o niskiej gęstości, dla technik konformalnych, dynamicznych IMRT (typu dMLC) oraz łukowych IMRT typu VMAT, dla wszystkich oferowanych fizycznych stacji planowania leczenia | TAK |  |
|  | Algorytm obliczania dawki dla techniki radioterapii 3D | TAK |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez posiadane akceleratory, bazujący na symulacjach Monte Carlo | TAK |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez posiadane akceleratory, bazujący na symulacjach Monte Carlo oraz zoptymalizowany w zakresie wykorzystania metod obliczeniowych wykorzystujących technologię GPU | TAK |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla elektronowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez posiadane akceleratory, bazujący na symulacjach Monte Carlo oraz zoptymalizowany w zakresie wykorzystania metod obliczeniowych wykorzystujących technologię GPU | TAK |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla elektronowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez posiadane akceleratory, bazujący na symulacjach Monte Carlo | TAK |  |
|  | Algorytm optymalizujący dla technik dynamicznych IMRT | TAK |  |
|  | Algorytm optymalizujący dla technik łukowych IMRT typu VMAT | TAK |  |
|  | Oferowany system planowania leczenia w pełni przygotowany do integracji z akceleratorem dla technik adaptacyjnych typu on-line | TAK |  |
|  | Alogorytm optymalizujący zapewniający możliwość tworzenia map fluencji z wykorzystaniem wirtualnego listka |  |  |
|  | Alogorytm optymalizujący zapewniający możliwość tworzenia map fluencji z wykorzystaniem wirtualnego listka o szerokości w izocentrum ≤ 1mm | TAK |  |
|  | Pełna realizacja planów leczenia opracowanych w oferowanym systemie planowania leczenia na akceleratorach wykorzystywanych przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Optymalizator oferowanego systemu planowania leczenia w pełni wykorzystujący technologiczne możliwości realizacji technik leczenia przez akceleratory wykorzystywane przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oferowany system planowania leczenia zapewnia możliwość optymalizacji planów leczenia w zakresie ustawienia kąta ramienia akceleratora dla co najmniej 1024 punktów kontrolnych. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność sporządzania raportów w postaci wydruku dokumentujących plan leczenia w formie histogramu rozkładu dawki w objętości tarczowej i narządach krytycznych | TAK |  |
|  | Struktura systemu planowania leczenia oparta o technologię infrastruktury typu serwer/klient | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu musi obejmować niezbędne wyposażenie komputerowe i programowe dla wszystkich oferowanych serwerów planowania leczenia spełniające wymogi producenta systemu planowania | TAK |  |
|  | Oferowany system planowania leczenia musi realizować obliczenia z wykorzystaniem technologii obliczeń z wykorzystaniem kart graficznych (GPU) | TAK |  |
|  | Oferowany system planowania leczenia musi zapewniać pełną kompatybilność w zakresie wykorzystania bazy danych pacjentów systemu Monaco wykorzystywanego przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Pełna integracja oferowanego systemu planowania leczenia z wykorzystywanym przez Zamawiającego, systemem weryfikacji i zarządzania Mosaiq. | TAK |  |
|  | Konfiguracja oferowanego systemu planowania leczenia zapewniająca możliwość planowania przez fizyków dla 16 jednoczasowych sesji systemu planowania oraz realizacji obliczeń planów dla co najmniej 20 użytkowników jednoczasowo. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność oferowanego systemu zapewniająca interfejs integrujący moduły planowania z zaawansowanymi modułami do konturowania. | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja musi zawierać zestaw licencji pozwalających na przeglądanie obrazów, wykonywanie fuzji, konturowanie oraz analizowanie planów leczenia oraz wszystkie inne licencje umożliwiające wykorzystanie wszystkich funkcji systemu | TAK |  |
|  | System posiadający funkcje importu badań obrazowych w standardzie DICOM dla modalności: TK, 4D-KT, PET, MR, CBCT, RTStructure | TAK |  |
|  | System posiadający funkcję wyświetlania obrazów diagnostycznych TK, 4D-TK, PET, MR, CBCT. | TAK |  |
|  | Moduł posiadający dedykowane algorytmy sztywnej oraz deformacyjnej fuzji dla obrazów różnych modalności: TK, MR, PET, CBCT. | TAK |  |
|  | System posiadający dedykowane narzędzie do analizy jakości fuzji deformacyjnej. | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalność automatycznego konturowania struktur anatomicznych pacjenta na obrazach TK i MR w oparciu o algorytmy Sztucznej Inteligencji | TAK |  |
|  | System posiadający funkcje ręcznego lub półautomatycznego konturowania. | TAK |  |
|  | System posiadający narzędzie do konturowania, które wykorzystuje metodę deformacyjną do propagowania konturu z jednej warstwy na następną. | TAK |  |
|  | System posiadający narzędzia do analizy obrazów 4D, automatycznej propagacji deformacyjnej konturu na obrazy w innej fazie oddechowej, automatycznego generowania ITV. | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalność tworzenia reguł automatyzacji opartych na zdarzeniach DICOM przy użyciu zaawansowanych identyfikacji znaczników DICOM | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalność propagacji struktur do innego badania obrazowego wraz z jednoczesną deformacją w celu dopasowania do anatomii pacjenta zawartej w docelowym badaniu (fuzja z deformacją konturów struktur). | TAK |  |
|  | System posiadający narzędzia do przeglądania i oceny planów leczenia. | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalność fuzji deformacyjnej rozkładów dawek, ich analizy oraz tworzenia raportów. | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalność sumowania rozkładów dawek, w tym dawek biologicznych oraz możliwość ich eksportu. | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalność tworzenia własnych bibliotek nazw narządów krytycznych. | TAK |  |
|  | Moduł umożliwiający automatyzację transferu danych DICOM do posiadanego przez Zamawiającego systemów planowania leczenia Monaco bez konieczności wykonywania manualnych operacji import/export. | TAK |  |
|  | W przypadku awarii dysku powodującej konieczność jego wymiany, dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja ma zawierać nowe serwery przeznaczone do obsługi systemu planowania leczenia, w ilości minimum 5 sztuk. Serwery muszą być przystosowane do realizacji obliczeń planowania leczenia z wykorzystaniem technologii obliczeniowych opartych na kartach graficznych (GPU), zapewniając odpowiednią wydajność i niezawodność systemu. | TAK |  |
|  | Klasa sprzętowa dla serwerów obliczeniowych w konfiguracji jakościowej co najmniej: - Model: HP DL380 generacji 11 - CPU: 2 X INTEL Xeon-G 6526Y - RAM: 128 GB - Drives: 4 X 480GB SATA SSD - Video Card: T400 - GPU: NVIDIA L40 LUB RÓWNOWAZNE | TAK, podać |  |
|  | Oferowana konfiguracja wyposażenia komputerowego zapewniająca integrację z posiadaną przez Zamawiającego linią terapeutyczną Mosaiq-Monaco-VersHD. | TAK |  |
| Uwagi dodatkowe |  |  |  |
|  | Oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych | TAK |  |
|  | Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instalacja przedmiotu oferty zapewnia prace, które będą niezbędne do prawidłowego wykorzystania systemów w warunkach klinicznych | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, dostarczona nie później niż w momencie dostawy oferowanego systemu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia przygotowanie modelu optymalizacji oraz obliczeń MonteCarlo dla wykorzystania w technologii GPU. | TAK |  |
| Warunki serwisowe |  |  |  |
|  | Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej | TAK |  |
|  | Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. e-mail.) | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni roboczych rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 5 lat | TAK, podać |  |
|  | Zgłoszenia serwisowe ujawnionych usterek akceleratora i awarii systemów współpracujących w dni robocze za pośrednictwem wiadomości e-mail, jednocześnie dopuszczając możliwość telefonicznego zgłoszenia usterek lub awarii, co należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem. | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na oferowany system w zakresie hardware i software min 24 miesiące od daty końcowego odbioru. | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |