Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/29/2014                                                        Brzozów 28.04.2014 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na

wybór dostawcy platformy elektrochirurgicznej

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/29/2014

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Ad.8/6, 7,8 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dwoma gniazdami sterownika nożnego obsługujące tryby mono i bipolarne włącznie z trybem zamykania naczyń?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 2

Ad 13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z mocą koagulacji bipolarnej max 120W, co umożliwia szerszy zakres zastosowań urządzenia?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 3

Ad 14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z mocą cięcia monopolarnego max 400W (moc można ograniczyć manualnie lub zapisać w w pamieci aparatu w jednym z 400 dostepnych programów).

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 4

Ad 15 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z mocą cięcia monopolarnego mieszanego max 400 W(moc można ograniczyć manualnie lub zapisać w w pamieci aparatu w jednym z 400 dostepnych programów).

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 5

Ad. 16 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem automatycznego doboru mocy do impedancji tkanki i prędkości pracy operatora z mocą max 400 W?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 6

Ad 19 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z moca max 250W zamykania naczyń?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 7

Ad 22. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zapamiętania 400ustawień?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 8

Ad 24 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 9 calowym ekranem HD wyświetlającym parametry pracy 4 gniazd (2mono i 2 bipolarne)?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 9

Ad 36 Czy Zamawiający dopuści urządzenie kompatybilne z instrumentem do zamykania i przecinania naczyń i pęczków naczyń o dł. 20cm i śr. 10mm oraz z  instrumentem  do zamykania naczyń i pęczków naczyń o dł.16, 19, 23 lub 28 cm do zabiegów klasycznych?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości zamykania naczyń i pęczków naczyń krwionośnych i limfatycznych do średnicy 7 mm włącznie.

pytanie nr 10

Ad 37 Czy Zamawiający dopuści urządzenie kompatybilne z instrumentem do zamykania i przecinania naczyń i pęczków naczyń o dł. 20cm i śr. 10mm oraz z  instrumentem  do zamykania naczyń i pęczków naczyń o śr. 5mm do zabiegów klasycznych aktywowanych z włącznika nożnego?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości zamykania naczyń i pęczków naczyń krwionośnych i limfatycznych do średnicy 7 mm włącznie.

pytanie nr 11

Ad 38 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością podłaczenia wielorazowych klem termomechanicznych zakrzywionych i prostych , ząbkowanych i gładkich do zabiegów klasycznych o dł. 19, 23 28 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 12

Ad 39 Czy Zamawiający dopuści urządzenie kompatybilne z laparoskopowym instrumentem o śr. 10mm do zamykania i przecinania naczyń i pęczków naczyń oraz 5mm do zamykania i przecinania naczyń i pęczków naczyń  do zabiegów klasycznych aktywowanych ze sterownika nożnego?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 13

Ad 40 Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrumentów w poz. 2 i 3 wielorazowych?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 14

Czy Zamawiający będzie wymagał następującej konfiguracji urządzeń?

| Parametry urządzenia | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| ForceTriad –platforma elektrochirurgiczna : urządzenie mono- i bipolarne z systemem zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie LigaSure | 1 |
| Włącznik nożny trójprzyciskowy platformy elektrochirurgicznej ForceTriad | 1 |
| Przewód do elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny z generatorem Valleylab | 1 |
| Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia aktywna min. 130cm2 (sprzedaż w opakowaniach po 50 szt.) | 50 |
| Uchwyt monopolarny z elektrodą, trzema przyciskami cięcie, koagulacja i trybem pozwalającym na jednoczesne cięcie z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego , regulacją mocy z uchwytu,przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompatybilnym z generatorem typu Valleylab Force Triad oraz elektrodami z trzonkiem 2,4mm (pakowanie po 25 szt.) | 25 |
| Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, dł. 18 cm, średnica trzonu 13,5 mm, zakres obrotu trzonu 180*, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, przewodem i obracanym trzonem | 12 |

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką konfigurację urządzeń.