Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/117/2014

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Usługa serwisowa aparatury medycznej

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. (13) 43 09 587, Fax. (13) 43 09 587

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa aparatury medycznej określonej w załączniku nr 4, w następującym zakresie:

Zakres obsługi aparatury objętej kontraktem serwisowym

- Przeglądy okresowe

- Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, terminy przeglądów uzgodnione z zamawiającym

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych,

- Inspekcja zużycia części,

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych,

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,

- Konserwacja softwaru systemowego i aplikacyjnego,

- Porządkowanie przestrzeni dyskowych i baz danych,

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentacja przeglądów

- Inne czynności wymagane przez wytwórcę sprzętu objętego umową w ramach przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych

- Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

- Modyfikacje – podczas przeglądów okresowych

- Przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia,

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji softwaru systemowego i aplikacyjnego.

- Części zamienne – podczas przeglądów okresowych

- Kontrakt obejmuje dostawę części zamiennych i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów okresowych.

- Naprawy

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Diagnozowanie awarii, przedstawienie zamawiającemu do akceptacji kosztorysu usunięcia awarii.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych.

- Kontrakt zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez wykonawcę to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Szkolenia personelu medycznego lub technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji.

- Udostępnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane.

3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

spełniają warunki zawarte  w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,    jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin  i realizacja zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność                    z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy                         na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – serwis aparatury medycznej

SZPiGM 3820/117/2014”

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,           o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie                                 z załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(wraz z listą podmiotów), lub braku przynależności – załącznik nr 3 do SIWZ.

4)Formularz ofertowy – załącznik nr 4 do SIWZ

5)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

6)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                            o działalności   gospodarczej,   jeżeli   odrębne   przepisy   wymagają   wpisu do   rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu          o art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu          o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

8)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

9) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  wykonywanych,  głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca powinien wykazać się realizacją co najmniej dwóch usług (lub umów na usługi) w zakresie napraw sprzętu medycznego.
Za usługę odpowiadającą wartością usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zamawiający uzna usługę lub umowę na usługi o wartości co najmniej 50 % wartości brutto oferty wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu.

8. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują:  pisemnie lub faksem.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania: SZPiGM 3820/117/2014

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr Tel/fax: (13) 43 09 587, mail: wojciech.majkowsli@szpital-brzozow.pl

Korespondencje do zamawiającego należy kierować do sekretariatu w budynku „G” administracja, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, 
poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena (koszt)					        99 pkt.

2) termin podjęcia interwencji                                   1 pkt.

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt.

1) Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 99 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 99.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 99 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Termin podjęcia interwencji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin podjęcia interwencji – 1 punkt.

Zamawiający określa maksymalny termin podjęcia interwencji na 72 godziny od wezwania zamawiającego.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 72 godzinny termin podjęcia interwencji otrzyma 0 pkt. w kryterium termin podjęcia interwencji.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin podjęcia interwencji krótszy niż 72 godziny (np. 60 godzin), otrzyma 1 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin podjęcia interwencji z dokładnością do pełnej godziny (np. 60 godzin, 59 godzin, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu podjęcia interwencji zamawiający przyjmie termin podjęcia interwencji dla tej oferty wynoszący 72 godziny.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek „G” administracja, pokój nr 12, tel. (13) 43 09 587,od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 16.01.2015 r. godz. 12:00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, budynek administracji G, sekretariat.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej w dniu: 16.01.2015 r. 
o godz.: 12:30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji G, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną:

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy stronami prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

16.  Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił     w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje o zaległościach płatniczych występujących po jego stronie sięgających do 90 dni od upływu daty płatności faktury.

............................................

(podpis kierownika jednostki)

# Załącznik Nr 1

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

### w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego                znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/117/2014 oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi     do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

# Załącznik Nr 2

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, znak spr. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/117/2014, oświadczam, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.

firmy:

..................................................... z siedzibą: ...................................................

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/117/2014 oświadczamy, że:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *




_____________________
      (miejscowość i data)
                                                             _____________________________________________
                                                             Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby
                                                             upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
                                                             Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Uwaga !

Jeżeli   Wykonawca wchodzi  w  skład  grupy  kapitałowej,  do  niniejszego  oświadczenia załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej                w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Załącznik nr 5

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 3820/…/2014

zawarta w Brzozowie, w dniu ...  r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „zamawiającym”

a

zwaną w dalszej części umowy „wykonawcą”

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego obsługi serwisowej aparatury wyszczególnionej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w standardzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy (opis przedmiotu zamówienia w SIWZ).

- Wykonawca wykonywał będzie usługi serwisowe zgodnie z instrukcjami użytkowania sprzętu, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością jednak każdorazowo zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami zamawiającego.

- W ramach świadczenia usług objętych umową zamawiający upoważnia wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi serwisowe w imieniu wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, danych osobowych pacjentów, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania czynności objętych kontraktem. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

- Wszelkie działania objęte niniejszą umową realizowane będą zgodnie z przepisami prawa oraz w pełnym uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi ze strony zamawiającego.

- Umowa została zawarta na czas określony od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

- Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania realizacji umowy na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony wykonawcy w sprawie realizacji niniejszej umowy jest  ... tel./fax. ....

- Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony zamawiającego nr (13) 4309…, ze strony wykonawcy nr (…) …) lub w formie email (ze strony zamawiającego …@szpital-brzozow.pl, ze strony wykonawcy …). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji w ramach realizacji umowy.

- Zgłoszenia awarii sprzętu odbywa się za pomocą: … Zgłoszenia może dokonać osoba upoważniona ze strony zamawiającego tj: …………………………..

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia interwencji nie później niż ………….. max 72 godziny) po uzyskaniu informacji od zamawiającego w zwykłych godzinach pracy, to jest pomiędzy 8 a 16, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Za podjęcie interwencji zamawiający uznaje wysłanie wiadomości ustalającej miejsce usuwania awarii tj. ustalenie konieczności wysłania sprzętu do miejsca wskazanego przez wykonawcę bądź naprawa na miejscu.

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić aparat pracownikom wykonawcy w uzgodnionym terminie i w uzgodniony z wykonawcą sposób.

- Każdorazowo z wykonanych czynności pracownicy wykonawcy sporządzą raport serwisowy obrazujący wykonane czynności, czas pracy zużyty na daną czynność, oraz opisujący sytuacje przed i po działaniu pracowników wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania naprawy w zakresie nie objętym niniejszym kontraktem, Wykonawca dokonuje wyceny kosztów naprawy i przedstawia wycenę do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku akceptacji wyceny przez Zamawiającego, Zamawiający dokonuje zlecenia naprawy Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy.

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie czynności w ramach umowy podmiotom trzecim, w szczególności w zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa lub wymaganiami producenta. Nie zwalnia to wykonawcy od odpowiedzialności za skutki działania strony trzeciej.

- W przypadku przestoju aparatury objętej kontraktem, z przyczyn zależnych od wykonawcy, ponad tydzień (7 kolejnych dni), wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, za każdy kolejny dzień przestoju. Nie dotyczy to przestojów spowodowanych oczekiwaniem na części zamienne lub materiały, za których dostarczenie odpowiedzialny jest zamawiający. Nie dotyczy to sytuacji gdy wykonawca udostępnił zamawiającemu sprzęt zastępczy na czas awarii.

- Na czas naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze wykonawca udostępnia na pisemny wniosek zamawiającego, nieodpłatnie, urządzenie lub moduł zastępczy. Dostawa następuje w terminie 2 dni roboczych od daty wysłania wniosku.

- Koszt przekazania i zwrotu urządzenia zastępczego ponosi wykonawca.

§ 2

- Za obsługę serwisową aparatury o której mowa w § 1 ust. 1 zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę ustaloną na podstawie oferty wykonawcy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek wskazany przez wykonawcę na fakturze przy czym Wykonawca  wystawia faktury comiesięcznie, do 10 dnia miesiąca, w następującej wysokości każdej faktury: 1/11 wartości umowy w roku 2015, 1/12 wartości umowy w roku 2016 i 2017.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w jakąkolwiek formę administrowania czy zarządzania).

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony zamawiającego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

- Całkowita wartość niniejszej umowy wynosi : …. PLN brutto (słownie …).

- Kwota wynagrodzenia o której mowa w ust. 9 obejmuje całość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty, w szczególności koszty przeglądów serwisowych i części wymienianych w ramach tych przeglądów, koszty diagnozowania awarii urządzenia zdalnie lub na miejscu, koszt zdalnej diagnostyki, koszt robocizny w ramach usuwania awarii, koszt wszelkich dojazdów w ramach niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie  Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany następujących czynników cenotwórczych (wprowadzenie zmiany wymaga aneksu do umowy):

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

§ 3

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen również w przypadku obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

- W przypadku likwidacji lub wycofania urządzenia medycznego z użytkowania u zamawiającego, wynagrodzenie  za usługi objęte umową zostanie umniejszone w stosowny sposób wynikający z wartości oferty, przy czym umniejszenie następuje od miesiąca następnego po miesiącu w którym zamawiający poinformował wykonawcę o likwidacji lub wycofaniu urządzenia .

§ 4

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna określona w umowie, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku strony obciążonej karą.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kwot wynikających kar umownych umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia strony do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty strony mają prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z wzajemnych bieżących należności.

- Realizacja kar umownych nie wyklucza podejmowania innych działań przez strony umowy, przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego, zmierzających do usunięcia uciążliwości związanych z niewykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy.

§ 5

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                                                       Zamawiający