Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/23/2014

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa aparatu USG

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. (13) 43 09 587, Fax. (13) 43 09 587

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego o podanych niżej parametrach:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| APARAT ULTRASONOGRAFICZNY - 1 SZTUKA |
| 1 | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji sterowanymi z klawiatury. | TAK, WYMAGANE |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, nieodtwarzany, nie używany, rok produkcji 2014. | TAK, WYMAGANE |
| 3 | Modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą rozbudowę aparatu. | TAK, WYMAGANE |
| 4 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min. dwóch z nich. | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Monitor HD, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 19”. | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Możliwość zmiany wysokości panelu sterowania (klawiatury). | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 30000 kanałach przetwarzania. | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Minimalna częstotliwość pracy dostępnych głowic max. 2 MHz | TAK, WYMAGANE |
| 9 | Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic min. 12 MHz | TAK, WYMAGANE |
| 10 | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych. | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE. | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym. | TAK, WYMAGANE |
| 13 | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci PEN w formatach min. BMP, JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Tryb B | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Głębokość penetracji (obrazowania) min. 30cm | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Obrazowanie quasi-convex (trapez) na głowicach liniowych | TAK ,WYMAGANE |
| 18 | Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie: minimum ≤ 50dB maksimum ≥ 200 dB | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Ilość ognisk pracujących jednocześnie przy nadawaniu minimum 4 | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe-jednoczesne (wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach) | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Prędkość obrazowania w trybie B min. 350 obr/s | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Całkowita wielkość powiększenia minimum x16 | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK, WYMAGANE |
| 26 | Obrazowanie harmoniczne | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK, WYMAGANE |
| 28 | Optymalizacja obrazu B i spektralnego dopplera za pomocą jednego klawisza | TAK, WYMAGANE |
| 29 | Tryb M | TAK, WYMAGANE |
| 30 | Tryb M z kolorowym dopplerem | TAK, WYMAGANE |
| 31 | Doppler kolorowy | TAK, WYMAGANE |
| 32 | Maksymalna częstotliwość PRF dla dopplera kolorowego | TAK, WYMAGANE |
| 33 | Kierunkowy doppler mocy | TAK, WYMAGANE |
| 34 | Doppler spektralny fali pulsacyjnej (doppler pulsacyjny) | TAK ,WYMAGANE |
| 35 | Maksymalna częstotliwość PRF dla doplera pulsacyjnego 23 kHz | TAK, WYMAGANE |
| 36 | Regulacja wielkości bramki dopplera pulsacyjnego min wielkość bramki ≤ 0,5 mm maksymalna wielkość bramki ≥ 15 mm | TAK, WYMAGANE |
| 37 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK, WYMAGANE |
| 38 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK, WYMAGANE |
| 39 | Oprogramowanie do badań min: położniczych, ginekologicznych małych narządów naczyniowych radiologicznych transcranialnych Oprogramowanie posiada następujące cechy i funkcjonalności minimum: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości raporty z badań położniczych z możliwością edycji i dopisania komentarzy raporty z badań ginekologicznych z możliwością edycji i dopisania komentarzy raporty z badań naczyniowych (z podziałem na naczynia dogłowowe, tętnice i żyły kończyn górnych i dolnych) z możliwością edycji i dopisania komentarzy raporty z badań radiologicznych z możliwością edycji i dopisania komentarzy raporty z badań transcranialnych z możliwością edycji i dopisania komentarzy raporty z badań serca płodu z możliwością edycji i dopisania komentarzy możliwość jednoczesnych pomiarów w ciąży mnogiej co najmniej przy 4 płodach graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej minimum FW (waga płodu) BPD (wymiar międzyskroniowy) HC (obwód główki) FL (długość kości udowej) AC (obwód brzucha) RI MCA (indeks oporu tętnicy środkowej mózgu) PI MCA (indeks pulsacji tętnicy środkowej mózgu) RI UA (indeks oporu tętnicy pępowinowej) PI UA (indeks pulsacji tętnicy pępowinowej) | TAK, WYMAGANE |
| 40 | Głowice aparatu szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i dopplera | TAK, WYMAGANE |
| 41 | Głowica convex: minimalna częstotliwość pracy maks. 1 MHz ± 1 MHz maksymalna częstotliwość pracy min. 9 MHz ± 1 MHz minimalna ilość elementów 128 kąt widzenia głowicy minimum 65° | TAK, WYMAGANE |
| 42 | Głowica microconvex do badań ginekologiczno-położniczych i urologicznych: minimalna częstotliwość pracy maks. 3 MHz ± 1 MHz maksymalna częstotliwość pracy min. 9 MHz ± 1 MHz minimalna ilość elementów 128 kąt widzenia głowicy minimum 145° promień krzywizny główki głowicy max. 10 mm | TAK, WYMAGANE |
| 43 | Głowica liniowa do badań małych narządów, piersi i naczyniowych: minimalna częstotliwość pracy maks. 4 MHz ± 1 MHz maksymalna częstotliwość pracy min. 12 MHz ± 1 MHz minimalna ilość elementów 128 szerokość pola obrazowego 40 mm ± 10 % obrazowanie quasi-convex (trapezowe) | TAK, WYMAGANE |
| 44 | Videoprinter B/W | TAK, WYMAGANE |
| 45 | Aparat z możliwością rozbudowy o następujące opcje minimum: możliwość rozbudowy o obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków możliwość rozbudowy o oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury – obraz zbliżony do obrazu z MR możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kardiologicznych z dopplerem fali ciągłej, dopplerem tkankowym (kolorowym i spektralnym) oraz modułem EKG możliwość rozbudowy o tryb automatycznego pomiaru IMT możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne możliwość rozbudowy o tryb 4D na głowicach wolumetrycznych typu convex i microconvex możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D z dopplerem kolorowym i dopplerem mocy w bryle i 3 płaszczyznach możliwość rozbudowy o rendering przestrzenny przepływów w naczyniach (uwidocznienie tylko przepływu) oraz z obrazem otaczających tkanek możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury przy pomiarach objętości w trybie 3D możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne (jednoczesne obrazowanie min. 9 równoległych płaszczyzn z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi) w trybie 3D i 4D | TAK, WYMAGANE |
| 46 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK, WYMAGANE |
| 47 | Gwarancja min. 36 mcy | TAK, WYMAGANE |
| 48 | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK, WYMAGANE |

3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

spełniają warunki zawarte  w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin  i realizacja zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia – dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia – do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność                    z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – oferta na dostawę aparatu USG

SZPiGM 3820/23/2014”

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,           o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie                                 z załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(wraz z listą podmiotów), lub braku przynależności – załącznik nr 3 do SIWZ.

4)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

5)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                            o działalności   gospodarczej,   jeżeli   odrębne   przepisy   wymagają   wpisu do   rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu          o art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu          o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych przez oferowany przedmiot zamówienia, czyli certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE

(w zależności od klasy wyrobu medycznego).

7)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty  te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

8. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują:  pisemnie lub faksem.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania: SZPiGM 3820/23/2014

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr Tel/fax: (13) 43 09 587

Korespondencje do zamawiającego należy kierować do sekretariatu w budynku „G” administracja, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, 
poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

a) cena (koszt)					        100 %

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt.

1) Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –100 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 100.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 100 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

UWAGA: Zamawiający wymaga zawarcia w ofercie wszystkich elementów zawartych w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór oferty) oraz uzupełnienia wymaganych danych.

Sposób obliczeń, jaki należy przyjąć w ofercie:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT= wartość brutto

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek „G” administracja, pokój nr 12, tel. (13) 43 09 587,od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 03.04.2014 r. godz. 12:00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, budynek administracji G, sekretariat.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej w dniu: 03.04.2014 r. 
o godz.: 12:30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji G, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną:

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy stronami prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

16.  Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił     w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje o zaległościach płatniczych występujących po jego stronie sięgających do 90 dni od upływu daty płatności faktury.

..............................................

(podpis kierownika jednostki)

# Załącznik Nr 1

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

### w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego               na dostawę aparatu USG, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/23/2014 oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi     do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

# Załącznik Nr 2

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę aparatu USG, znak spr. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/23/2014 oświadczam, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.

firmy:

..................................................... z siedzibą: ...................................................

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

(wzór)
                                                                     OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu USG, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/23/2014, oświadczamy, że:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *




_____________________
      (miejscowość i data)
                                                                                      _______________________
                                                             Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby
                                                             upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
                                                             Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Uwaga !

Jeżeli   Wykonawca wchodzi  w  skład  grupy  kapitałowej,  do  niniejszego  oświadczenia załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Załącznik nr 4

…………………………………………

PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3820/23/2014 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOŚĆ (SZT)) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | APARAT USG: Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): …………………………………………… …………………………………………… Nazwa producenta: …………………………………………… Okres udzielanej gwarancji: …………………………………………… | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto oferty:  ....................................  zł.

słownie: ..............................................................................................................................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł.

słownie:  .....................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu  i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

……………………………………………………………………

(data i podpis/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

załącznik nr 5

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 3820/23/2014

zawarta w Brzozowie, w dniu: ……………..…... 2014 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

………………………………………………………………………………..……

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”

§ 1

- Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje aparat USG, fabrycznie nowy nieużywany, nieodtworzony, rok produkcji 2014, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ... PLN brutto (słownie: ... / 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności:

- koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,

- całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

- koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

- pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt           i ryzyko, w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy.

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza Pana:

Witold Gawron – tel. 797 590 398

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w § 3 umowy.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

§ 5

- Sprzedający udziela ... (co najmniej 36) miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii           w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 21 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od procedury urządzenia

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych                             od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu                        z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu jednak nie mniejszej niż 1 raz na rok. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ............................................................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są pracownicy Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń Kupującego.

- W przypadku gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny                      z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić                od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                Kupujący