Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/42/2014

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa aparatu USG

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów, ul. Ks. J.  Bielawskiego 18

Tel. (013) 43 09 587, Fax. (013) 43 09 587

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego o podanych poniżej parametrach:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO

| LP. | WYMAGANIE | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| APARAT ULTRASONOGRAFICZNY - 1 SZTUKA |
| 1 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK, WYMAGANE |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, nieodtwarzany, nie używany, rok produkcji 2014. | TAK, WYMAGANE |
| 3 | Przetwornik minimum 12 bitowy. | TAK, WYMAGANE |
| 4 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Ilość niezależnych cyfrowych kanałów przetwarzania nadawczo-odbiorczych: minimum 290000 | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: minimum 4 | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Ciągła dynamika wejściowa aparatu: minimum 170 dB. | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Monitor LCD bez przeplotu. Przekątna ekranu min. 19 cali z możliwością obrotu, przesunięcia prawo/lewo i pochylenia ekranu. | TAK, WYMAGANE |
| 9 | Ergonomiczny panel sterowania z klawiaturą alfanumeryczną umożliwiający przełączanie głowic bezpośrednio z konsoli aparatu. | TAK, WYMAGANE |
| 10 | Ruchomy pulpit sterowniczy. Podstawa jezdna z czterema kołami, z możliwością blokowania minimum 2 kół. Możliwość obrotu pulpitu sterowniczego względem osi aparatu min. ± 150 stopni, możliwość regulacji pulpitu sterowniczego góra/dół. | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Zakres częstotliwości pracy USG (potwierdzony zakresem obsługiwanych głowic): min. 1-15 MHz | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. cineloop): B mode min. 1200 | TAK, WYMAGANE |
| 13 | Czas zapisu obrazów pamięci (tzw. cineloop) M lub D mode – minimum 30 sekund | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. cineloop). Możliwość uzyskania minimum 2 niezależnych sekwencji na jednym obrazie. | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Głębokość pola obrazowego minimum od 1 do 30 cm. | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40. Możliwośc zachowania ustawień na nośnikach przenośnych typu Pen Drive lub płytach CD-R/RW. | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów minimum B, B+B, B+M, B+CD, B+PD, B+PW, B+CW, B+CD+PW, B+PD+PW | TAK ,WYMAGANE |
| 18 | Frame Rate dla trybu B modeminimum 1050 obrazów/s | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Frame Rate dla trybu B + kolor mode minimum 370 obrazów/s | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Szerokopasmowe obrazowanie w technice II harmonicznej oraz obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy. | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z możliwością zmiany częstotliwości ze wszystkich zaoferowanych głowic oraz Doppler spektralny z wysoką częstotliwością powtarzania impulsów (HPRF). | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Maksymalny PRF dla PWD minimum 29 kHz | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Rejestrowanie prędkości Dopplera pulsacyjnego PWD minimum 12 m/s do 0 lub od 0 do +12 m/s (przy zerowym kącie bramki). | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Obrazowanie w trybie Doppler kolorowy (CD) ze wszystkich głowic obrazowych z możliwością zmiany częstotliwości. | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Rejestrowanie prędkości Dopplera kolorowego min. -600 cm/s do 0 lub od 0 do +600 cm/s. | TAK, WYMAGANE |
| 26 | Obrazowanie w trybie Power Doppler wraz z detekcją kierunku przepływu ze wszystkich głowic obrazowych. | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD). Rejestrowanie prędkości Dopplera ciągłego minimum -30 m/s do 0 lub od 0 do +30 m/s (przy zerowym kącie bramki). | TAK, WYMAGANE |
| 28 | Obrazowanie w trybie M-mode, M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym. | TAK, WYMAGANE |
| 29 | Zaawansowane rozszerzone obrazowanie w trybie Dopplera kolorowego oraz spektralnego wzmacniające słabe sygnały, poprawiające wizualizację widma, a także sygnały audio fali pulsacyjnej, umożliwiające precyzyjną ocenę przepływu w naczyniach oraz automatycznie dobierające częstotliwość w zależności od głębokości penetracji. | TAK, WYMAGANE |
| 30 | Obrazowanie w trybie Triplex (B+CD/PD+PWD) w badaniach naczyniowych. | TAK, WYMAGANE |
| 31 | Jednoczesne obrazowanie B+B/CD/PD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym. | TAK, WYMAGANE |
| 32 | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający i redukujący artefakty szumowe obrazowania 2D na wszystkich oferowanych głowicach (np. SRI) oraz obrazowanie wielokątowe tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (min. 9 kątów). | TAK, WYMAGANE |
| 33 | Obrazowania trapezowe i rombowe na głowicach liniowych. | TAK, WYMAGANE |
| 34 | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode, Color Doppler oraz Dopplera spektralnego (wzmocnienie, linia bazowa, prędkość) za pomocą jednego przycisku. | TAK ,WYMAGANE |
| 35 | Zakres bramki Dopplerowskiej min. od 0,5 do 30 mm. | TAK, WYMAGANE |
| 36 | Możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej min. ± 20 stopni. | TAK, WYMAGANE |
| 37 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. ± 80 stopni. | TAK, WYMAGANE |
| 38 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku oraz funkcja automatycznego utrzymywania kąta ± 60 stopni bramki dopplerowskiej w badaniach naczyniowych. | TAK, WYMAGANE |
| 39 | Zasięgowa/pozioma/regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 8 potencjometrów regulacyjnych oraz kątowa/pionowa/regulacja wzmocnienia GAIN , minimum 2 potencjometry regulacyjne. | TAK, WYMAGANE |
| 40 | Wbudowany w aparat panel do obsługi sygnałów EKG z dołączonym kompletem kabli EKG. | TAK, WYMAGANE |
| 41 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. | TAK, WYMAGANE |
| 42 | Powiększenie obrazu bez pogorszenia jakości w obrazowaniu „na żywo” oraz po zamrożeniu minimum x8 | TAK, WYMAGANE |
| 43 | Ilość pomiarów obrazowych jednocześnie na ekranie: minimum 8. | TAK, WYMAGANE |
| 44 | Pomiar odległości, obwodu, pola, powierzchni, objętości. | TAK, WYMAGANE |
| 45 | Automatyczny obrys spektrum Doppler oraz pomiary dopplerowskie w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu minimum S, D, PG, PI, RI. | TAK, WYMAGANE |
| 46 | Pełne oprogramowanie z raportami z pakietem badań radiologicznych (narządy brzuszne, powierzchniowe, badania naczyniowe, w tym TCD), kardiologia dorosłych oraz pediatryczna, mięśniowo-szkieletowe. | TAK, WYMAGANE |
| 47 | Zainstalowane w aparacie zaawansowane oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian za pomocą technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw. speckle tracking). Wyświetlanie wyników podziału lewej komory na 17 segmentów (zgodne z zaleceniami AHA/ASE). Możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej (TMAD) do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w funkcji czasu. Parametry speckle tracking w trybie 2D obejmujące minimum odkształcenie wzdłużne i obwodowe, tempo odkształcania, przemieszczenie radialne i poprzeczne, radialną frakcję skręcania wymiaru, prędkość radialną, obrót globalny, w obszarze i lokalny, prędkość rotacji, skręcenie Endo-Epi, rotację lokalną. | TAK, WYMAGANE |
| 48 | Obrazowanie z kontrastem o niskim indeksie do oceny LVO. | TAK, WYMAGANE |
| 49 | Oprogramowanie w aparacie do automatycznego wyznaczania i analizy IMT w badaniach naczyniowych. | TAK, WYMAGANE |
| 50 | Oprogramowanie do automatycznej analizy ROI (region zainteresowania) w obrazowaniu 2D, Color Doppler oraz obrazowania kontrastem. | TAK, WYMAGANE |
| 51 | Obrazowanie z kontrastem w badaniach radiologicznych. | TAK, WYMAGANE |
| 52 | Oprogramowanie w aparacie do prób wysiłkowych Stress Echo. | TAK, WYMAGANE |
| 53 | Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości. | TAK, WYMAGANE |
| 54 | Obrazowanie panoramiczne z głowic liniowych. | TAK, WYMAGANE |
| 55 | Wewnętrzny system archiwizacji na wbudowanym w aparat dysku twardym (minimum 250 GB) i bazą pacjentów | TAK, WYMAGANE |
| 56 | Aparat w standardzie wyposażony w podłączenie w sieci DICOM oraz funkcję medycznych raportów strukturalnych (standard DICOM). | TAK, WYMAGANE |
| 57 | Zapis obrazów w formatach minimum DICOM, JPG, BMP, AVI na zewnętrznych nośnikach obrazów z automatycznie dołączaną darmową przeglądarką obrazów DICOM. | TAK, WYMAGANE |
| 58 | Videoprinter minimum monochromatyczny | TAK, WYMAGANE |
| 59 | Wbudowana nagrywarka DVD-R/RW, CD-R/RW | TAK, WYMAGANE |
| 60 | Minimum 3 wejścia USB do podłączenia nośników typu pen-drive. | TAK, WYMAGANE |
| 61 | Wbudowana karta sieciowa min. Ethernet 10/100 Mbps | TAK, WYMAGANE |
| 62 | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu. | TAK, WYMAGANE |
| 63 | W zestawie głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych narządów. Zakres fundamentalnych częstotliwości pracy minimum 3-12 MHz, minimum 3 zmienne optymalizacje częstotliwości, szerokość penetracji max. 40 mm. Obrazowanie trapezowe i rombowe. Ilość elementów minimum 250. | TAK, WYMAGANE |
| 64 | W zestawie głowica elektroniczna, sektorowa (Phased Array), szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy. Wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów, ilość elementów akustycznych głowicy minimum 80 lub w technologii matrycowej (min. 690 elementów). Zakres fundamentalnych częstotliwości pracy minimum 2.0-5.0 MHz min 5 optymalizacji zakresów częstotliwości fundamentalnych. Obrazowanie harmoniczne (minimum 5 optymalizacji zakresów częstotliwości harmonicznych). Zakres głębokości minimum 24 cm. | TAK, WYMAGANE |
| 65 | Możliwość rozbudowy o głowicę elektroniczną szerokopasmową endowaginalną ze zmienną częstotliwością pracy. | TAK, WYMAGANE |
| 66 | Możliwość rozbudowy o głowicę konweksową szerokopasmową ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK, WYMAGANE |
| 67 | Możliwość rozbudowy o głowicę elektroniczną liniową szerokopasmową do badań małych i powierzchownych narządów oraz naczyń, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK, WYMAGANE |
| 68 | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparacie do analizy ilościowej danych objętościowych z obrazowania 3D/4D. | TAK, WYMAGANE |
| 69 | Możliwość rozbudowy o tryb 3D/4D. | TAK, WYMAGANE |
| 70 | Możliwość rozbudowy o głowicę elektroniczną szerokopasmową przezprzełykową. | TAK, WYMAGANE |
| 71 | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną pediatryczną. | TAK, WYMAGANE |
| 72 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową noworodkową. | TAK, WYMAGANE |
| 73 | Możliwość rozbudowy o głowicę transrektalną dwupłaszczyznową typu convex/convex. | TAK, WYMAGANE |
| 74 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK, WYMAGANE |
| 75 | Gwarancja min. 48 mcy | TAK, WYMAGANE |
| 76 | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK, WYMAGANE |

3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

spełniają warunki zawarte  w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5. Termin  i realizacja zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: Dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność  z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika           z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną                na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – oferta na dostawę aparatu USG

SZPiGM 3820/42/2014”

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika           do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie                                 z załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(wraz z listą podmiotów), lub braku przynależności.

4) Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

5)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

6)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                            o działalności   gospodarczej,   jeżeli   odrębne   przepisy   wymagają   wpisu do   rejestru lub

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty  te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów o których mowa w § 4 ust. 1  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich              te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem właściwym organem sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania: SZPiGM 3820/42/2014

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 43 09 587

Korespondencję do zamawiającego należy kierować do sekretariatu w budynku „G” administracja, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny i punktacji w ramach kryterium jakościowego oraz kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, 
poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Wykonawca dokona oceny złożonych ofert według następujących kryteriów:

kryterium						waga kryterium

a) cena (koszt) 						100 %

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy- czyli łączny koszt dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz koszt dzierżawy aparatów.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt.

1) Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –100 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 100.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą  z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 100 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, 
poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkich elementów tabeli zawartej                           w załączniku nr 4 do SIWZ oraz do wypełnienia wymaganych danych

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów, oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Tomasz Telesz, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek „G” administracja, pokój  nr 12, tel./fax 0 13 43 09 587,od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba            o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia,               w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna            się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 02.06.2014 r., godz. 12:00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji G, sekretariat.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia: 02.06.2014 r. 
o godz. 12:15, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji G, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć            na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną:

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy stronami prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się            o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183 ustawy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia:

  - Złożono tylko jedną ofertę.

  - Nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

16.  Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie             z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta             z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił  w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje o zaległościach płatniczych występujących po jego stronie sięgających do 90 dni od upływu daty płatności faktury.

............................................

(podpis kierownika jednostki)

# Załącznik Nr 1

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

### w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę aparatu USG, znak: Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/42/2014 oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

# Załącznik Nr 2

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę aparatu USG, znak spr. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/42/2014, oświadczam, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.

firmy:

..................................................... z siedzibą: ...................................................

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

(wzór)
                                                                     OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu USG, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/42/2014 oświadczamy, że:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *




_____________________
      (miejscowość i data)
                                                                                      _______________________
                                                             Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby
                                                             upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
                                                             Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Uwaga !

Jeżeli   Wykonawca wchodzi  w  skład  grupy  kapitałowej,  do  niniejszego  oświadczenia załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

załącznik nr 5

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 3820/42/2014

zawarta w Brzozowie, w dniu: ……………..…... 2014 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

………………………………………………………………………………..……

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”

§ 1

- Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje aparat ultrasonograficzny, fabrycznie nowy nieużywany, nieodtworzony, rok produkcji 2014, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ... PLN brutto (słownie: ... / 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności:

- koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,

- całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

- koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

- pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt           i ryzyko, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy.

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza Pana:

Witolda Gawron – tel.: 797 590 398

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w § 3 umowy.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

§ 5

- Sprzedający udziela ... (co najmniej 48) miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii           w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 21 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od procedury urządzenia

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych                             od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu                        z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu jednak nie mniejszej niż 1 raz na rok. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ............................................................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są pracownicy Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń Kupującego.

- W przypadku gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny                      z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić                od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                Kupujący