Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/10/2015                                                        Brzozów 20.01.2015r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę demineralizatora

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/10/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie  1.

Czy Zamawiający dopuści demineralizator niebędący sprzętem medycznym, ale posiadający certyfikat CE? Demineralizator jest urządzeniem nie stanowiącym wyrobu medycznego według Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679). W związku z powyższym traktowany jest jako urządzenie ogólnego zastosowania.  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Dotyczy SIWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Dotyczy punktu 10:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system oczyszczania wody wyposażony w dwie komórki konduktometryczne badające przewodnictwo wody, wstępnie oczyszczonej (po RO) i wody oczyszczonej?

Pomiar przewodności wody zasilającej nie ma wpływu na ustawienia i parametry pracy systemu oczyszczania wody, ponieważ zasadniczy proces redukcji przewodnictwa następuje po module RO. Ponadto brak komórki badającej przewodnictwo wody zasilającej nie ma wpływu na jakość wody ostatecznie oczyszczonej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Dotyczy punktu 14:

Czy Zamawiający w punkcie 14 specyfikacji technicznej, charakteryzując filtr wstępnego oczyszczania wypełniony węglem aktywnym o wielkości porów 0,5µm miał na myśli filtr wstępnego oczyszczania wypełniony węglem aktywnym o wielkości porów 5,0µm?

Zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Wykonawca może zapewnić, że filtry tego typu (tj. wstępnego oczyszczania) nie występują z porami o wielkości 0,5µm. 
Standardowo, jako filtry wstępne stosowane są filtry o wielkościach porów 5µm lub 10µm i są to filtry o wystarczającej gęstości dla tej funkcji. Zastosowanie filtrów o grubości porów 0,5µm jako filtra wstępnego będzie powodowało bardzo szybkie zapychanie filtra oraz konieczność częstego ich wymieniania.

Odpowiedź:

Zamawiający w punkcie 14 specyfikacji technicznej, charakteryzując filtr wstępnego oczyszczania miał na myśli i wymaga zaoferowania filtr wypełniony węglem aktywnym o wielkości porów 5,0 µm

Ponadto zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- Części 2 SIWZ dot. przedmiotu zamówienia-pkt.14. Nowa treść otrzymuje brzmienie:

| 14 | System powinien być wyposażony w momencie oddania do dyspozycji zamawiającego w minimum: Filtr wstępny do oczyszczania wody zasilającej – stabilizator twardości Filtr wstępnego oczyszczenia wypełniony węglem aktywnym o wielkości porów 5,0 µm Membrana RO (odwrócona osmoza) Pompa Co najmniej jedna kolumna jonowymienna dodatkowo dooczyszczająca wodę. | TAK, WYMAGANE |
| --- | --- | --- |

- Części 5 SIWZ dot. terminu realizacji zamówienia. Nowa treść otrzymuje

brzmienie:

Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu: 27.02.2015r.

- Pkt. 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 2015-01-23 godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji

- Pkt 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 2015-01-23 
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica-pok.nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.