Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/56/2015                                                        Brzozów 10.07.2015 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na wybór

wykonawcy dostawy zamrażarki programowalnej i zbiornika zasilającego zamrażarkę

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/56/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców                      Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie  nr 1

Czy Zamawiający w punkcie 3A dopuści zamrażarkę z zakresem temperatur od 50°C do -150°C?

Materiał o temperaturze -150°C może być bezpiecznie umieszczony w ciekłym azocie, dlatego w oferowanej przez nas zamrażarce jest to minimalny zakres.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie  nr 2

Czy Zamawiający w punkcie 6A dopuści dokładność ustawiania oraz kontroli temperatury w zakresie 0.1°C?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie  nr 3

Czy Zamawiający w punkcie 9A dopuści zamrażarkę o wymiarach komory mrożeniowej: szer. 490 mm x dł. 325 mm x wys. 230 mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie  nr 4

Czy Zamawiający w punkcie 10A dopuści zamrażarkę pojemności komory mrożeniowej wynoszącej 26 litrów?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie  nr 5

Czy Zamawiający w punkcie 17A i 18A dopuści zamrażarkę bez czujników ciśnienia (nie dotyczy oczywiście zbiornika zasilającego)?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie  nr 6

Czy Zamawiający w punkcie 20A dopuści zamrażarkę, która obsługiwana jest za pomocą zewnętrznego kontrolera, a do komputera PC podłączana jest dodatkowo?

Takie rozwiązanie pozwala na kontynuowanie programu mrożenia nawet po awarii komputera.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie  nr 7

Czy Zamawiający w punkcie 3B dopuści zbiornik o objętości 60 lub 120 litrów?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zbiornika o objętości 60 litrów.

Ponadto:

I.

Pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  przedłuża termin składania ofert do dnia 15.07.2015 r. godz. 12:00 i termin otwarcia ofert do dnia 15.07.2015 r. godz. 12:30.