ZAŁĄCZNIK NR 5

………………………………………………….

Pieczęć nagłówkowa

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, opublikowane w dniu: ………………………… r., znak sprawy SZPiGM 3820/82/2015, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT (%) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D=AXB | E=D+C |
| 1 | TOMOGRAF KOMPUTEROWY : (Podać Producenta, model/typ aparatu oraz wyszczególnić każdy odrębny element zestawu z podaniem ilości oraz producenta, modelu/typu lub nr katalogowego) 1.………………………………………………………………….. 2.…………………………………………………………………. 3………………………………………………………………… a w tym: Cena tomografu Koszt instalacji i uruchomieni Koszty dostawy Koszty przeszkolenia personelu | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |
| Maksymalna moc generatora > 100 Kw TAK/NIE (podać poziom parametru): ……………………………………………………………………………………………….. |
| Pojemność cieplna lampy (w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna, zapewniającej szybkość chłodzenia powyżej 2 MHU/min, podać w ofercie ekwiwalent lub efektywność cieplna anody) > 7,5 MHU TAK/NIE (podać poziom parametru): ……………………………………………………………………………………………….. |
| Szybkość chłodzenia anody > 1380 kHU/min TAK/NIE (podać poziom parametru): ……………………………………………………………………………………………….. |
| Minimalna wartość napięcia anodowego < 80 kV TAK/NIE (podać poziom parametru): ……………………………………………………………………………………………….. |
| Maksymalna wartość napięcia anodowego > 135 kV TAK/NIE (podać poziom parametru): ……………………………………………………………………………………………….. |
| Średnica otworu gentry > 78 cm TAK/NIE (podać poziom parametru): ……………………………………………………………………………………………….. |
| Akwizycja > 64 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor TAK/NIE (podać poziom parametru): ……………………………………………………………………………………………….. |
| Czas pełnego obrotu (360°) układu lampa detektor < 0,30 s TAK/NIE (podać poziom parametru): ……………………………………………………………………………………………….. |
| Pole w rekonstrukcji (RFOV) o dokładności wizualizacji obiektów wystarczającej do planowania radioterapii > 50 cm TAK/NIE (podać poziom parametru): ……………………………………………………………………………………………….. |
| Oferowany termin gwarancji (podać w miesiącach minimum w wysokości wymaganej przez zamawiającego, w przypadku nie podania żadnej wartości zamawiający przyjmuje zaoferowanie wartości minimalnej wymaganej w SIWZ) ……………………………………………………………………………………………….. miesięcy |
| Koszt serwisu pogwarancyjnego rocz (Koszt serwisu pogwarancyjnego należy wyliczyć z uwzględnieniem wymagań prawnych na dzień publikacji ogłoszenia o postępowaniu i podać w PLN brutto) ……………………………………………………………………………………………….. PLN brutto |
| Cena (koszt) aparatu zbywanego (Przez cenę (koszt) aparatu zbywanego zamawiający rozumie łączny koszt za odkupienie tomografu do wirtualnej symulacji stanowiącego własność zamawiającego, który ponieść będzie musiał wykonawca na rzecz zamawiającego.) ……………………………………………………………………………………………….. PLN brutto (z uwzględnieniem 23 % VAT) |

Wartość netto oferty:  .................................... … zł.

słownie: .............................................................................................................................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł.

słownie:  ..................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

DEKLARACJA ODNOŚNIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | WYMAGANIE | WPISAĆ TAK/NIE OPISAĆ POZIOM UZYSKANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| TOMOGRAF KOMPUTEROWY – 1 SZTUKA |
| A | PARAMETRY OGÓLNE SYSTEMU |
| 1A | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający akwizycję minimum 64 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, pozwalający na zastosowanie zarówno diagnostyczne jak i radioterapeutyczne (planowanie, wirtualna symulacja). |  |
| 2A | System (wszystkie elementy przedmiotu zamówienia) fabrycznie nowy, nieużywany, nieodtworzony, niepowywstawowy, data produkcji 2015 r. |  |
| 3A | Producent aparatu/model/typ aparatu. |  |
| B | GENERATOR I LAMPA RENTGENOWSKA |
| 1B | Moc generatora co najmniej 100 kW. |  |
| 2B | Zakres prądu anodowego co najmniej 20-740 mA. |  |
| 3B | Pojemność cieplna lampy (w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna, zapewniającej szybkość chłodzenia powyżej 2 MHU/min, podać w ofercie ekwiwalent lub efektywność cieplna anody) minimum 7,5 MHU. |  |
| 4B | Szybkość chłodzenia anody min. 1380 kHU/min |  |
| 5B | Minimalna wartość napięcia anodowego max. 80 kV |  |
| 6B | Maksymalna wartość napięcia anodowego min. 135 kV |  |
| C | GANTRY TOMOGRAFU I STÓŁ |
| 1C | Detektor minimum 32 rzędowy dostarczający jednocześnie w procesie akwizycji, dane surowe do rekonstrukcji obrazu z min. 32 niezależnych rzędów detektora. |  |
| 2C | Pozycjonowanie optyczne: wiązki światła laserowego, pozycjonujące w trzech płaszczyznach z dokładnością co najmniej 1 mm (w centrum gantry). |  |
| 3C | Dokładność ustawiania wzdłużnego blatu stołu nie gorsza niż ± 0,25 mm. |  |
| 4C | Maksymalna masa pacjenta przy której zachowany jest parametr wymieniony w punkcie 3C ≥ 210 kg. |  |
| 5C | Stół z blatem diagnostycznym i płaskim blatem kompatybilnym z blatami akceleratora posiadanego przez Zamawiającego. |  |
| 6C | Jeżeli gantry tomografu posiada możliwość pochylania, sterowanie tym pochyleniem powinno się odbywać z konsoli operatorskiej i automatycznie z programu badań. |  |
| 7C | Wyposażenie stołu minimum: materac podgłówek usztywniający w badaniach głowy podgłówek usztywniający w badaniach głowy z możliwością zmiany kąta pasy stabilizujące podpórka pod ramię, kolana i nogi bobix w przypadku niemowląt i dzieci |  |
| 8C | Średnica otworu gentry co najmniej 78 cm |  |
| 9C | Zakres przesuwu stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie: ≥ 160 cm dla skanu osiowego ≥ 150 cm dla skanu spiralnego ≥ 150 cm dla skanu przeglądowego |  |
| D | PARAMETRY SKANU |
| 1D | Wykonywanie aksjalnego oraz spiralnego skanu wieloenergetycznego (minimum dwiema energiami) z analizą wieloenergetyczną (minimum dwiema energiami) z analizą wieloenergetyczną skanu aksjalnego i spiralnego. Dopuszczalna realizacja wieloenergetyczności: akwizycja obrazów o różnych energiach przy użyciu dwóch źródeł promieniowania w trakcie jednego skanu, akwizycja obrazów o różnych energiach poprzez przyłączanie, z czasem krótszym niż 0,5 ms, energii w trakcie skanowania, akwizycja obrazów o różnych energiach poprzez wykonanie dwóch skanów jeden po drugim w ramach jednego protokołu |  |
| 2D | Minimalna dostępna grubość warstwy ≤ 0,65 mm |  |
| 3D | Maksymalne pole obrazowania (FOV – Field of View) w trakcie akwizycji ≥ 50 cm |  |
| 4D | Maksymalne pole w rekonstrukcji (EFOV – Extended field of view) ≥ 80 cm |  |
| 5D | Zakres współczynnika pitch co najmniej 0,6 – 1,3 |  |
| 6D | Zakres jednostek Hounsfielda co najmniej -10240 HU -+30710 HU |  |
| 7D | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa R ≥ 16 par linii/cm w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512x512 dla fantomu 20 cm w punkcie – 2 % MTF w polu akwizycyjnym 50 cm dla płaszczyzny x,y. |  |
| 8D | Skanowanie z modulacją prądu lampy rentgenowskiej (dawki) na podstawie rzeczywistych pomiarów dokonywanych podczas skanowania, we wszystkich trzech osiach. |  |
| 9D | System eliminujący zbędne, nadmiarowe promieniowanie podczas startu/zatrzymania skanu spiralnego (naświetlanie tylko obszaru badanego z rekonstrukcją obrazów dla całej długości obszaru badanego z wykorzystaniem np. dynamicznej przysłony). |  |
| 10D | Akwizycja minimum 64 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor |  |
| 11D | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360°) układu lampa-detektor nie więcej niż 0,3 s |  |
| 12D | Podać wartość dawki promieniowania CTDI100 dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia ( 120 kV przy użyciu fantomu CATPHAN (16 cm – głowa i 32 cm – jama brzuszna) dla poniższych lokalizacji: - głowa w centrum 1 cm poniżej powierzchni - jama brzuszna w centrum 1 cm poniżej powierzchni Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44 |  |
| E | REKONSTRUKCJA |
| 1E | Szybkość rekonstrukcji obrazu ≥ 30 ips (image per second) |  |
| 2E | Matryca rekonstrukcji ≥ 512x512 |  |
| 3E | Dedykowany, iteracyjny algorytm do redukcji artefaktów obrazu pochodzących od elementów metalowych (np. endoprotezy, implanty, wypełnienia itp.) w badanym pacjencie |  |
| 4E | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 50% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP |  |
| F | STANOWISKO OPERATORSKIE |
| 1F | Stanowisko operatorskie z dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu flat. Przekątna obu monitorów ≥ 19’, rozdzielczość obu monitorów, co najmniej 1280x1024 |  |
| 2F | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów (512 x 512), bez kompresji wyrażona liczbą obrazów, niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych ≥ 250 000 |  |
| 3F | Wielozadaniowość – skanowanie i rekonstruowanie, skanowanie i archiwizowanie, skanowanie i transfer obrazów do stacji wirtualnej symulacji |  |
| 4F | Możliwość zaprogramowania co najmniej 8 współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla protokołu skanowania |  |
| 5F | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania |  |
| 6F | Wyświetlanie DLP (Dose Length Product) i CTDI-vol (Computed Tomography Dose Index) |  |
| 7F | Prezentacja i zapis informacji o dawce pacjenta w formacie DICOM Structured Report |  |
| 8F | Optymalizacja jakości obrazów – korekcja słabego sygnału, redukcja szumów, redukcja artefaktów, automatyka doboru filtrów |  |
| 9F | Funkcja archiwizacji obrazów na CD-R lub DVD z automatycznym wgrywaniem przeglądarki (Browser) umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC |  |
| 10F | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem |  |
| 11F | System automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim bądź możliwość jego nagrania |  |
| 12F | Rekonstrukcje 3D SSD (Shaded Surface Display) |  |
| 13F | Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR (Multi Planar Reconstruction) i po dowolnej prostej i krzywej |  |
| 14F | Prezentacje rekonstrukcji 3D w technice VRT (Volume Rendering Technique) z przełączaniem VRT<>MPR/MIP/MIPthin(MinMP) |  |
| 15F | Prezentacja typu Cine CT |  |
| 16F | Pomiary geometryczne na obrazie zrekonstruowanym (długości, kątów, powierzchni, objętości) |  |
| 17F | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego) |  |
| 18F | Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych |  |
| 19F | Pulpit sterowniczy (blat) pod konsolę – dostarczany ze skanerem |  |
| 20F | Oprogramowanie wirtualnej symulacji realizujące: - Zestaw narzędzi do konturowania i edytowania struktur - Tworzenie i prezentacja obrazów DRR - Wyznaczanie i zarządzanie punktami referencyjnymi - Symulacja wiązek promieniowania 3D - Prezentacja położenia listków kolimatorów - Wizualizacja 3D oparta o techniki Beams-Eye-View - Wizualizacja 3D wiązek, struktur, stołu i posiadanego akceleratora oparta o techniki rooms-eye-view - Export: - obrazów CT - obiektów DICOM RT Structure - obiektów DICOM RT Plan lub zaoferowanie oddzielnej stacji wirtualnej symulacji realizującej powyższe wymagania |  |
| G | SYSTEM STACJI LEKARSKICH |
| 1G | Serwer postprocessingowy umożliwiający jednoczesną pracę dla minimum 6 użytkowników opisujących badania Minimalne parametry serwera: obudowa do zabudowy w szafie RACK 19 liczba procesorów: min 2 pamięć RAM: min. 120 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 pojemność macierzy: min. 3.8 TB redundantne zasilanie typu Hot-plug napęd optyczny: DVD RW monitor administracyjny, klawiatura, mysz Serwer umożliwia jednoczesne przetwarzanie min. 45 000 warstw |  |
| 2G | Lekarskie stanowiska diagnostyczne - 4 sztuki Komputer sterujący (podać: procesor, system operacyjny) Stanowisko 3 monitorowe: 2 monitory diagnostyczne o przekątnej min. 24” oraz 1 opisowy o przekątnej min. 19” Matryca monitora diagnostycznego min. 1920 x 1200pikseli Pamięć RAM ≥ 8 GB Pojemność HDD ≥ 250 GB Napęd DVD RW |  |
| 3G | Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN |  |
| 4G | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage commitment |  |
| H | APLIKACJE PODSTAWOWE |
| 1H | Dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji z możliwością dostępu do aplikacji oraz badań z dowolnej stacji z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim |  |
| 2H | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych CT, MR, PET |  |
| 3H | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta. |  |
| 4H | Funkcjonalność 2D, 3D dla obrazów w standardzie DICOM 3.0 |  |
| 5H | Rekonstrukcje MIP, VRT. |  |
| 6H | Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne. |  |
| 7H | Możliwość definiowania własnych ustawień VRT (presetów) do późniejszego wykorzystania. |  |
| 8H | Rekonstrukcje 3D typu MPR (Multi PlanarReconstruction), w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. |  |
| 9H | Pomiary geometryczne (odległości, kąty). |  |
| 10H | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami. |  |
| 11H | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym bez udziału użytkownika konsoli |  |
| 12H | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty. |  |
| 13H | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości załadowanych warstw |  |
| 14H | Fuzja badań z różnych modalności np: CT/MR, CT/PET, MR/PET. |  |
| 15H | Automatyczne usuwanie struktur kostnych typu BoneRemoval. |  |
| 16H | Automatyczne usuwanie obrazu stołu |  |
| I | APLIKACJE ZAAWANSOWANE |
| 1I | Dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji z możliwością dostępu do aplikacji oraz badań z dowolnej stacji z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim |  |
| 2I | Oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy). Licencja dla 2 jednoczesnych użytkowników. |  |
| 3I | Możliwość załadowania i porównania co najmniej 4 zestawów danych tego samego pacjenta (np.: w celu porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w rożnym czasie) z automatyczną synchronizacją przestrzenną oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie. Licencja dla 3 jednoczesnych użytkowników. |  |
| 4I | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1, CHOI. Licencja dla 3 jednoczesnych użytkowników. |  |
| 5I | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające automatyczną segmentację jelita grubego, jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Jednoczesna prezentacji badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną. Licencja dla 3 jednoczesnych użytkowników. |  |
| 6I | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania miejsc o charakterze polipów zintegrowane z oprogramowaniem do kolonografii, Licencja dla 2 jednoczesnych użytkowników. |  |
| 7I | Oprogramowanie do automatycznego oznaczania i usuwania obrazu reszt kałowych z jelita grubego Licencja dla 2 jednoczesnych użytkowników. |  |
| 8I | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (np. lity, nielity). Licencja dla 3 jednoczesnych użytkowników. |  |
| 9I | Automatyczna detekcja zmian guzkowych w miąższu płuc i przyopłucnowych typu CAD – Licencja dla 2 jednoczesnych użytkowników. |  |
| 10I | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii (wybór ze skokiem max. 1 keV z zakresu min. 80 – 135 keV) pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej. Licencja dla 2 jednoczesnych użytkowników. |  |
| 11I | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą porównawczą typu DSA na bazie dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka konstrastującego Licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika. |  |
| 12I | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber z rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie z automatyczną detekcją zmian w kręgosłupie Licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika. |  |
| 13I | Oprogramowanie umożliwiające automatyczną wizualizację z kodowaniem w kolorze, zmian szpiku kostnego, (stłuczenie kości, rozsianie guza) bazujące na dekompozycji materiałowej z wykorzystaniem danych uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej Licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika. |  |
| 14I | Pakiet oprogramowania do multimodalnego konturowania guza i narządów krytycznych. Oprogramowanie umożliwia: konturowanie w oparciu o badania CT, MR, PET oraz badania bramkowane 4D CT dostępność ręcznych i półautomatycznych narzędzi segmentacji, z możliwością konturowania w dowolnych przekrojach, tj: osiowych, strzałkowych, wieńcowych i ukośnych możliwość konturowania w oparciu o badania CT, PET, MR lub 4D CT równolegle na wielu zestawach danych kopiowanie/wklejanie konturów pomiędzy zestawami danych, co najmniej z MR do CT, z PET do CT a kontur przypisywany jest do tomografii do planowania propagacja konturu z jednej fazy 4D do innych faz oddechowych tworzenie punktów referencyjnych zgodność z standardem DICOM oraz IHE-RO licencja pakietu oprogramowania w wersji pływającej, z możliwością zainstalowania na dowolnym komputerze możliwość wykorzystania oprogramowania na dowolnym komputerze z dostępem do serwera aplikacyjnego, bez konieczności przesyłania zestawu badań na komputer, tj. zdalna praca na serwerze Licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika. |  |
| 15I | Pakiet oprogramowania do multimodalnego konturowania guza i narządów krytycznych. Oprogramowanie umożliwia: fuzja obrazów w oparciu o matrycę prostą oraz deformacyjną propagacja struktur pomiędzy badaniami z wykorzystaniem rejestracji deformacyjnej możliwość konturowania po odcieniach szarości w badaniach MR możliwość konturowania po wartościach SUV w badaniach PET wyświetlanie do 4 fuzjowanych serii zdjęć równocześnie, co najmniej: PET/CT, MR/CT, CT/CT licencja pakietu oprogramowania w wersji pływającej, z możliwością zainstalowania na dowolnym komputerze możliwość wykorzystania oprogramowania na dowolnym komputerze z dostępem do serwera aplikacyjnego, bez konieczności przesyłania zestawu badań na komputer, tj. zdalna praca na serwerze Licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika. |  |
| J | INNE WYMAGANIA |
| 1J | Zestaw fantomów pozwalający na wykonanie kontroli jakości aparatu |  |
| 2J | Bezprzerwowy zasilacz UPS zapewniający bezpieczne zakończenie badania tj. zapisania danych na stanowiskach operatorskich i roboczych |  |
| 3J | Interfejs programowy i sprzętowy wraz z oprogramowaniem do dostępnych na rynku systemów bramkowania oddechowego |  |
| 4J | Wstrykiwacz automatyczny w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego rozwiązaniem firmy Ulrich lub równoważny |  |
| 5J | Przeniesienie systemu centratorów laserowych z pracowni Ct w zakładzie Radioterapii do pracowni CT w zakładzie diagnostyki Obrazowej. |  |
| 6J | Robot do nagrywania płyt: Automatyczne nagrywanie z każdej konsoli radiologicznej i danych przeniesionych za pomocą nośnika zewnętrznego, automatyczny podział obszernego badania na kilka płyt i oznaczenia tego procesu na etykiecie płyty |  |
| 7J | Na płycie muszą być nagrane obrazy w systemie DICOM / DICOMDIR standardowy wraz z przeglądarką |  |
| 8J | Możliwość instalowania we własnym zakresie wybranej przez użytkownika przeglądarki |  |
| 9J | Nadruk na płycie – możliwość doboru własnej etykiety i jej modernizacja, podać co może zawierać, dane pacjenta pobierane z nagłówków DICOM |  |
| 10J | Nagrywanie płyt CD, DVD – standardowych |  |
| 11J | Podać prędkość nagrywania i nadruku, ile na godzinę |  |
| 12J | Podgląd kolejki i jej edycja – podać jakie możliwości ingerencji w kolejkę, czy np. rozpoznam czyje to badanie i czy zmienię jego miejsce w kolejce |  |
| 13J | W urządzeniu co najmniej dwie nagrywarki – musi być ogólnodostępna na rynku z możliwością jej wymiany we własnym zakresie |  |
| 14J | Dostawa systemu dystrybucji obrazów terapeutycznych wraz z archiwum (PACS) Konfiguracja oprogramowania, instalacja nowego serwera wraz z archiwum NAS w serwerowni Zamawiającego. |  |
| 15J | Udzielenie nieograniczonej czasowo licencji na użytkowanie oprogramowania archiwum obrazowego |  |
| 16J | Dostawa oprogramowania bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 dedykowanego dla nowego systemu , działającego pod kontrolą systemu Windows 2008 Server R2 x64 |  |
| 17J | Oferowany system nie limituje ilości podłączonych urządzeń |  |
| 18J | Licencja na archiwizację 20 000 procedur rocznie |  |
| 19J | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store, SCU i SCP oraz DICOM Storage Commitment |  |
| 20J | System działa w architekturze klient-serwer, aplikacja klienta systemu nie przechowuje żadnych lokalnych obrazów badań |  |
| 21J | Pełna zgodność i kompatybilność ze standardem DICOM 3.0 i DICOM RT |  |
| 22J | System umożliwia komunikację z systemami planowania leczenia i urządzeniami medycznymi Zamawiającego w standardzie DICOM i DICOM RT |  |
| 23J | Konfiguracja systemu Archiwum zapewnia import i export w standardzie DICOM RT z posiadanych przez Zamawiającego systemów planowania leczenia |  |
| 24J | System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 |  |
| 25J | Automatyczna archiwizacja danych obrazowych na NAS (Network Attached Storage) |  |
| 26J | Automatyczny dostęp do danych zarchiwizowanych na nośnikach NAS oraz automatyczne przywracanie badań do bazy online w przypadku żądania otwarcia badań archiwalnych przez klienta systemu |  |
| 27J | Transmisja danych między systemem Archiwum a klientami systemu z użyciem protokołu szyfrującego |  |
| 28J | Stratna i bezstratna kompresja obrazów z możliwością wyboru przez użytkownika systemu |  |
| 29J | Dane w Archiwum długoterminowym poddane są kompresji bezstratnej |  |
| 30J | Klient systemu Archiwum wyświetla dane rozkompresowane |  |
| 31J | System współpracuje z usługą Active Directory |  |
| 32J | System zapewnia narzędzia do WEB-owej obsługi danych pacjentów przez przeglądarkę internetową |  |
| 33J | System zabezpieczenia dostępu dla nieuprawnionych użytkowników. |  |
| 34J | System praw dostępu dla użytkowników umożliwia pracę użytkownikom standardowym z ograniczonymi prawami |  |
| 35J | Możliwość prowadzenia dziennika akcji wykonywanych w systemie, każda zmiana jest zapisana w protokole. |  |
| 36J | Automatyczne wykonywania kopii bezpieczeństwa na dowolnych nośnikach wg. zadanego harmonogramu i na żądanie operatora |  |
| 37J | Podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa (backupu), system jest w pełni dostępny dla użytkowników końcowych |  |
| 38J | System obrazowy posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesyłanie obrazów na odpowiednią stację planowania |  |
| 39J | System posiada możliwość obsługi Storage commitment |  |
| 40J | System posiada funkcję prefetching |  |
| 41J | System dystrybucji obrazów wspiera konfigurację 2 monitorową |  |
| 42J | System zapewnia poprawny export /import obrazów CT oraz obiektów DICOM i DICOM RT (RT Plan, RT Dose, RT Structure, CT Image do systemów planowania leczenia) |  |
| 43J | Możliwość importu/exportu obrazów DRR z systemów planowania leczenia Zamawiającego oraz poprawnego zapisywania w Archiwum obrazowym |  |
| 44J | Możliwość zapisu badania pacjenta wraz z przeglądarką DICOM na napędzie lokalnym CD/DVD przez użytkowników systemu |  |
| 45J | System ARCHIWUM posiada możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w Archiwum wg minimum 5 kryteriów m. innymi: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, numer badania, datę wykonania |  |
| 46J | Zapewnia wsparcie dla konfiguracji Multi-NAS przez system ARCHIWUM |  |
| 47J | System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie Archiwum obrazów, konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, dodawania i konfigurowanie dostępu stacjom lub urządzeniom DIC0Mowym |  |
| 48J | Narzędzie do dodawania i konfigurowania urządzeń DICOM: np. stacji planowania, stacji konturowania, serwerów |  |
| 49J | Możliwość monitorowania poprzez WWW pracy serwera, bazy danych, wykonywania backupów |  |
| 50J | System ARCHIWUM zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC |  |
| 51J | Usługi wdrożeniowe oraz wsparcie: - instalację i konfigurację oprogramowania oraz sprzętu - szkolenie użytkowników oraz administratorów - 12- miesięczne wsparcie techniczne |  |
| 52J | ARCHIWUM KRÓTKOTERMINOWE Serwer główny z zainstalowanym nowym silnikiem bazy danych Microsoft SQL 2008 oraz kontrolerem RAID oraz wbudowaną macierzą online. Ilość serwerów – 1szt. Obudowa – typu Rack Procesor - Intel® Xeon®, min. 2.4GHz/6-rdzeniowy Płyta główna – możliwość zainstalowania 2 procesorów Pamięć RAM – min. 32GB Wewnętrzne dyski twarde – w architekturze RAID: 8 x 900 GB SAS 10k pojemność netto: min. 3.4 TB Karta sieciowa: 1GB Ethernet 4-port; zdalne zarządzanie Napęd CD/DVD/ R/RW System operacyjny: Windows Serwer 2008 R2 Standard SP1 (64 bit) English Wysokość urządzenia: 5U |  |
| 53J | ARCHIWUM DŁUGOTERMINOWE 2 x serwer NAS (Network Attached Storage) jako archiwum długoterminowe – macierz dysków Pojemność dysków: 2x 35TB Wysokość: 4U (2x 2U) |  |
| 54J | Obudowa typu rack: wysokość 36U + switch KVM, klawiatura , monitor TFT |  |
| 55J | Zasilacz awaryjny UPS: 1x 3kVA moduł podstawowy do montażu w szafie |  |
| K | TRANSMISJA DANYCH I WSPÓŁDZIAŁANIE |
| 1K | Współpraca z systemami OIS (Oncology Information System) dedykowanymi dla ośrodków radioterapii |  |
| 2K | Współpraca z systemami planowania leczenia dedykowanymi dla radioterapii |  |
| 3K | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z obsługą poniższych klas: DICOM Send – wysyłanie badań, DICOM Receive – otrzymywanie badań, DICOM Query/Retrieve – zapytanie o badania, DICOM Modality Worklist – otrzymywanie listy zadań do akwizycji i wykonywanie przez stację, DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step), DICOM Print, DICOM Storage Commitment, |  |
| L | WARUNKI INSTALACYJNE |
| 1L | Wymagana moc przyłączeniowa zasilania energetycznego [kVA] |  |
| 2L | Dopuszczalne zakresy temperatury i wilgotności powietrza gwarantujące sprawną i bezpieczną pracę systemu |  |
| 3L | System chłodzenia gantry z cyrkulacją wody lodowej/powietrza |  |
| Ł | GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 1Ł | Minimalny wymagany okres gwarancji dla całości przedmiotu zamówienia 24 miesiące. |  |
| 2Ł | Możliwość prowadzenia diagnostyki zdalnej tomografu. |  |
| 3Ł | Gwarancja dostępności części zamiennych ≥ 10 lat (z wyłączeniem elementów IT). |  |
| M | SZKOLENIA |
| 1M | Szkolenia: szkolenie podstawowe w zakresie obsługi urządzenia szkolenie personelu medycznego (lekarze, fizycy, technicy) w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy (w ilości co najmniej 20 osobodni) |  |
| 2M | Szkolenia przypominające i uzupełniające realizowane w okresie gwarancji, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Ilość szkoleń – co najmniej 2 szkolenia w okresie trwania gwarancji po minimum 5 godzin. |  |
| 3M | Wszystkie szkolenia potwierdzone protokołami szkoleń z listami obecności lub certyfikatami imiennymi. |  |

……………………………………………………………………

(data i podpis/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)