Załącznik nr 5

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Adres korespondencyjny:

Nr fax do korespondencji:

Adres email do korespondencji:

Osoba do kontaktu w sprawie:

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę  akceleratora wysokoenergetycznego SZPiGM 3820/85/2015 składamy następującą ofertę produktowo-cenową:

OFERTA CENOWA (KRYTERIUM CENA)

| NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NETTO (W PLN. DO DWÓCH LICZB PO PRZECINKU) | STAWKA PODATKU VAT (W %) | KWOTA PODATKU VAT (W PLN) | WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BRUTTO (W PLN. DO DWÓCH LICZB PO PRZECINKU) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AKCELERATOR WYSOKOENERGETYCZNY -szt 1 a w tym: Cena akceleratora Koszty dostawy Koszty instalacji i uruchomienia Koszty przeszkolenia personelu |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |

OFERTA PRZEDMIOTOWA

WARUNKI GRANICZNE

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA (GRANICZNA MIN.) | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (W PRZYPADKU GDY W POZYCJI WARTOŚĆ WYMAGANA TAK – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY „TAK” LUB „NIE”, W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ WYMAGANA PARAMETR LICZBOWY – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z PODANIEM PARAMETRU SPRZĘTU OFEROWANEGO) |
| --- | --- | --- | --- |
| CYFROWY AKCELERATOR WYSOKOENERGETYCZNY Z WYPOSAŻENIEM obejmującym: kolimator wielolistkowy MLC system wizualizacji EPID |
| A. Wiązki fotonowe |
| 1. | Cyfrowy akcelerator wysokoenergetyczny emitujący energie wiązek fotonowych o energiach | 6 i 15 MV |  |
| 2. | Maksymalna wartość mocy dawki w trybie napromieniania dla wiązek fotonów 6MV, dla pełnego zakresu pól |  300 MU/min |  |
| 3. | Maksymalna wartość mocy dawki w trybie napromieniania dla wiązek fotonów 15MV, dla pełnego zakresu pól |  500 MU/min |  |
| 4. | Tryb niskiej mocy dawki dla energii 6MV i 15 MV | 100 MU/min |  |
| 5. | Opcje terapii stacjonarnej i obrotowej | TAK |  |
| 6. | Oferowany akcelerator jest przygotowany do realizacji napromieniania wiązkami fotonowymi w technice modulacji intensywności dawki (IMRT typu Step&Shoot) z wykorzystaniem oferowanego kolimatora wielolistkowego MLC | TAK |  |
| 7. | Oferowany akcelerator jest przygotowany do realizacji napromieniania wiązkami fotonowymi w technice modulacji intensywności dawki (typu Dynamic IMRT) z wykorzystaniem oferowanego kolimatora wielolistkowego MLC | TAK |  |
| 8. | Oferowany akcelerator jest przygotowany do realizacji napromieniania wiązkami fotonowymi w technice modulacji intensywności dawki (typu VMAT) z wykorzystaniem oferowanego kolimatora wielolistkowego MLC | TAK |  |
| 9. | Kolimator wielolistkowy (MLC) | TAK |  |
| 9.1 | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y | TAK |  |
| 9.2 | Zakres realizacji pól nieregularnych przez listki kolimatora MLC w polu terapeutycznym w izocentrum | 1 cm x 1 cm ÷ 40 cm x 40 cm |  |
| 9.3 | Minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami: |  0,5 cm |  |
| 9.4 | Ilość listków o szerokości cm w izocentrum |  |  |
| 9.5 | Przekraczanie osi centralnej przez listki | cm |  |
| 9.6 | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach nie wysuniętych | cm |  |
| 10. | Filtry klinowe-fizyczne(wkładane lub zmotoryzowane) | TAK |  |
| 10.1 | Uzyskiwane kąty łamiące klinów, co najmniej: 15°,30°, 45°i 60 ° | TAK |  |
| 11. | Akcelerator w konfiguracji umożliwiającej jednoczesne stosowanie klinów i osłon | TAK |  |
| B. Wiązki elektronowe |
| 1. | Energie wiązek (min. 6 energii) | W zakresie od  6 MeV do  18 MeV |  |
| 2. | Wielkość mocy dawki dla wiązek elektronów |  400 MU/min |  |
| 3. | Opcje terapii stacjonarnej | TAK |  |
| 4. | Zakres wielkości pól | 6 cm x 6 cm ÷ 25 cm x 25 cm |  |
| 5. | Zestaw aplikatorów do wymaganego zakresu pól (min. 5 aplikatorów) | TAK |  |
| 6. | Oferowany zestaw aplikatorów jest wyposażony w system do przygotowywania indywidualnych wylewek elektronowych | TAK |  |
| C. Parametry akceleratora |
| 1. | Odległość SAD | 100 cm |  |
| 2. | Tolerancja ustawienia odległości SAD=100cm (od źródła do izocentrum) |  0.5cm |  |
| 3. | Średnica izocentrum mechanicznego |  2 mm |  |
| 4. | Zakres obrotu ramienia | 360 o (  180o ) |  |
| 5. | Dokładność obrotu ramienia | 0,5o |  |
| 6. | Dokładność obrotu kolimatora | 0,5o |  |
| 7. | System dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych kompensowanych na ciśnienie i temperaturę | TAK |  |
| 8. | System stymulacji świetlnej pola terapeutycznego | TAK |  |
| 9. | Optyczny wskaźnik odległości | TAK |  |
| 10. | Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki | TAK |  |
| D. Stół terapeutyczny |
| 1. | Blat wykonany z włókna węglowego | TAK |  |
| 2. | Położenie stołu weryfikowane z konsoli akceleratora | TAK |  |
| 3. | Ruchy stołu sterowane elektrycznie oraz ręcznie | TAK |  |
| 4. | Położenie stołu przechowywane w systemie weryfikacji i zarządzania i weryfikowane przez ten system | TAK |  |
| 5. | Możliwość awaryjnego opuszczenia stołu w wypadku braku zasilania | TAK |  |
| E. Portal Elektroniczny |
| 1. | Portal elektroniczny. Detektor mocowany do ramienia akceleratora | TAK |  |
| 2. | Manualne sterowanie ruchem portalu z kasety sterującej portalu. | TAK |  |
| 3. | Transfer obrazów: Przesyłanie wykonanych zdjęć protokołem DICOM RT Odbieranie obrazów portalowych i DRR protokołem DICOM | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość matrycy portalu: podać wielkość piksela matrycy portalu |  0.8mm x 0.8mm |  |
| F. Wyposażenie Akceleratora |
| 1. | System monitorowania pomieszczenia akceleratora – audio i wideo (kolor) | TAK |  |
| 2. | Zintegrowana konsola akceleratora umożliwiająca: Ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu zarządzania i weryfikacji | TAK |  |
| 3. | Komplet zdalnie sterowanych centratorów laserowych (szt. 3). | TAK |  |
| 5. | Monitor LCD wyświetlający ustawione na akceleratorze parametry wewnątrz bunkra terapeutycznego | TAK |  |
| 6. | Mechaniczny frontpointer | TAK |  |
| 7. | Zestaw kodowanych tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych ( min 20 szt.) | TAK |  |
| 8. | System chłodzenia akceleratora w obiegu zamkniętym | TAK |  |
| 9 | Oferujący zobowiązuje się do wykonania pomiarów oraz implementacji danych dozymetrycznych dla oferowanego akceleratora w wykorzystywanych przez Zamawiającego systemach planowania leczenia | TAK |  |
| 10. | Interfejs akceleratora do systemu weryfikacji i zarządzania wykorzystywanego przez Zamawiającego | TAK |  |
| G. ZAGADNIENIA OGÓLNE |
| 1. | Dostawca zapewnia pełną integrację akceleratora w systemie weryfikacji i zarządzania wykorzystywanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 2. | Szkolenia wdrożeniowe w miejscu instalacji, prowadzone w języku polskim przez specjalistów aplikacyjnych, autoryzowanych przez producenta sprzętu, obejmujące następujące zagadnienia: - praktyczna realizacja procedur radioterapii konformalnej – od planu leczenia po realizację na akceleratorze - praktyczna realizacja procedur weryfikacji poprawności radioterapii poprzez akwizycję i analizę obrazów portalowych oraz objętościowych (IGRT) | TAK |  |
| 3. | Szkolenia instruktażowe użytkowników w miejscu instalacji oferowanego akceleratora zakończone wydaniem certyfikatu przez autoryzowanego przedstawiciela producenta | TAK |  |
| 4. | Dostawca zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii jednak nie później niż w ciągu 24 godzin po przyjęciu zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 5. | Dostawca gwarantuje sprawność urządzenia przez 95% nominalnego czasu pracy (5 dni roboczych tygodniowo z wyjątkiem świąt wypadających w dni robocze oraz przeglądów planowanych) | TAK |  |
| 6. | Jako czas niesprawności rozumie się nieplanowany czas, podczas nominalnych godzin pracy, gdy obiektywnie niemożliwe jest prowadzenie seansów terapeutycznych lub diagnostycznych z wykorzystaniem urządzeń medycznych objętych gwarancją | TAK |  |
| 7. | Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii przez Dostawcę do momentu przekazania sprawnego urządzenia użytkownikowi | TAK |  |
| 8. | Każdy dzień przestoju aparatu powoduje wydłużenie gwarancji o czas przestoju | TAK |  |
| 9. | Okres udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia- 24 miesięcy | TAK |  |
| 10. | Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny spełnia normy IEC w zakresie przecieków promieniowania dokładności ustawień i odczytów kontrolowanych parametrów systemu dozymetrii wiązek terapeutycznych, w szczególności zainstalowanie dwóch niezależnych kanałów monitorowania dawki z uwzględnieniem kompensacji ciśnienia i temperatury wyposażenia w mechanizmy blokujące i wskaźniki zapewniające właściwe działanie przyspieszacza | TAK |  |
| 11. | Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny jest fabrycznie nowy i został wyprodukowany po 01.01.2015 r. | TAK |  |

WARUNKI OCENIANE (KRYTERIUM OCENA TECHNICZNA)

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | SPOSÓB OCENY | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (W PRZYPADKU GDY W POZYCJI SPOSÓB OCENY „TAK” LUB „NIE” – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY „TAK” LUB „NIE”, W PRZYPADKU GDY W POZYCJI SPOSÓB OCENY PARAMETR LICZBOWY – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z PODANIEM PARAMETRU SPRZĘTU OFEROWANEGO, W POZYCJI E.1 KWOTA W PLN BRUTTO) |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA AKCELERATORA |
| 1. | Trzecia energia wiązek fotonowych w konfiguracji akceleratora o wartości 4MV | TAK - 25 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Wolna przestrzeń wokół kolimatora wiązek fotonów bez zamontowanej tacy z osłonami | ≥ 45 cm - 10 pkt < 45 cm – 0 pkt |  |
| 3. | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach nie wysuniętych ( podać wartość liczbową w cm) | > 30 cm – 5 pkt < 30 cm – 0 pkt |  |
| 4. | Kliny fizyczne w zakresie 1-60 stopni, realizowane co: | ≤ 1 stopień – 10 pkt ≥ 5 stopni – 3 pkt ≥ 15 stopni – 1 pkt Pozostałe – 0 pkt |  |
| 5. | Oferowana konfiguracja akceleratora posiada możliwość realizacji dynamicznych technik kątowych z jednoczesną adaptacją kształtu pola podczas akwizacji i ruchu ramienia realizowana w sposób identyczny jak na akceleratorach wykorzystywanych przez Zamawiającego | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 6. | Tryb napromieniania wiązkami fotonowymi w technice modulacji intensywności dawki (IMRT typu Step&Shoot) z wykorzystaniem oferowanego kolimatora wielolistkowego MLC jest realizowany w sposób identyczny jak na akceleratorach posiadanych przez Zamawiającego | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 7. | Tryb napromieniania wiązkami fotonowymi w technice modulacji intensywności dawki (typu Dynamic IMRT) z wykorzystaniem oferowanego kolimatora wielolistkowego MLC jest realizowany w sposób identyczny jak na akceleratorach posiadanych przez Zamawiającego | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 8. | Tryb napromieniania wiązkami fotonowymi w technice modulacji intensywności dawki (typu VMAT) z wykorzystaniem oferowanego kolimatora wielolistkowego MLC jest realizowany w sposób identyczny jak na akceleratorach posiadanych przez Zamawiającego | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 9. | Oferowany akcelerator dopasowany pod względem geometrycznym oraz dozymetrycznym do akceleratorów wykorzystywanych przez Zamawiającego | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 10. | Pełna integracja oferowanego akceleratora z posiadanym systemem weryfikacji i zarządzania posiadanym przez Zamawiającego w sposób identyczny jak akceleratorów wykorzystywanych przez Zamawiającego | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 11. | Implementacja oferowanego akceleratora w wykorzystywanych przez Zamawiającego systemach planowania leczenia zapewnia możliwość przygotowywania planów leczenia dla oferowanego i wykorzystywanych akceleratorów, bez konieczności przeliczania planów | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 12. | Implementacja oferowanego akceleratora zapewnia możliwość kontynuacji leczenia pacjentów w przypadku awarii akceleratora wykorzystywanego przez Zamawiającego, bez konieczności przeliczania i korekcji planów leczenia | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 13. | Integracja systemu obrazowania oferowanego akceleratora w systemie weryfikacji i zarządzania wykorzystywanym przez Zamawiającego | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |  |