ZAŁĄCZNIK NR 5

………………………………………………….

Pieczęć nagłówkowa

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia Zakładu Patomorfologii dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, opublikowane w dniu: ………………………… r., znak sprawy SZPiGM 3820/97/2015, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT (%) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D=AXB | E=D+C |
| 1 | MIKROSKOP: (Podać Producenta, model/typ aparatu oraz wyszczególnić każdy odrębny element zestawu z podaniem ilości oraz producenta, modelu/typu lub nr katalogowego) 1.………………………………………………………………….. 2.…………………………………………………………………. 3………………………………………………………………… a w tym: Cena mikroskopu Koszt instalacji i uruchomienia Koszty przeszkolenia personelu Koszty dostawy | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |
| Oferowany termin gwarancji (podać w miesiącach minimum w wysokości wymaganej przez zamawiającego, w przypadku nie podania żadnej wartości zamawiający przyjmuje zaoferowanie wartości minimalnej wymaganej w SIWZ) ……………………………………………………………………………………………….. miesięcy |

Wartość netto oferty:  .................................... … zł.

słownie: .............................................................................................................................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł.

słownie:  ..................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………….

DEKLARACJA ODNOŚNIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | WYMAGANIE | WPISAC TAK/NIE PODAĆ POZIOM OFEROWANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| MIKROSKOP LABORATORYJNY – 1 SZTUKA |
| 1 | Ergonomiczny statyw z pokrętłem zmiany intensywności oświetlenia w frontowej części mikroskopu, nisko położonymi pokrętłami przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). | TAK, NIE |
| 2 | System zarządzania oświetleniem z zakodowaniem intensywności oświetlenia dla każdego z obiektywów (zmiana intensywności oświetlenia przy zmianie obiektywu bez użycia komputera) zintegrowany bezpośrednio z bazą mikroskopu. | TAK, NIE |
| 3 | Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. | TAK, NIE |
| 4 | Wbudowane źródło światła LED (w konstrukcji jak i w bazie bez użycia światła niebieskiego) zapewniające równomierne oświetlenie mocniejsze niż 30 W światło halogenowe, czas życia minimum 20000 h. | TAK, NIE |
| 5 | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności. | TAK, NIE |
| 6 | Wbudowany regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii. | TAK, NIE |
| 7 | Kondensor zapewniający równomierne oświetlenie dla obiektywów 2x-60x bez uchylnej soczewki. | TAK, NIE |
| 8 | Wymienny, z kodowanymi pozycjami uchwyt rewolwerowy na co najmniej 5 obiektywów. | TAK, NIE |
| 9 | Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty. | TAK, NIE |
| 10 | Prawoskrętne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52 mm. | TAK, NIE |
| 11 | Nasadka okularowa trinokularna, szeroko polowa o numerze pola minimum 22 z wyjściem pionowym dla mikrofotografii, o kącie nachylenia ok. 30 stopni, z wbudowanym 3 pozycyjnym podzielnikiem światła między okularami/fotografią w proporcjach: 100/0, 80/20, 0/100, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76 mm. | TAK, NIE |
| 12 | Okulary z osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x, numer pola minimum 22. | TAK, NIE |
| 13 | Obiektywy o długości optycznej nie dłuższej niż 45 mm, o powiększeniach/minimalnej aperturze/minimalnej odległości roboczej (WD) w minimalnej ilości: 2x/0,06/WD 5,5 mm 4x/0,1/WD 18 mm 10x/0,25/WD 10,6 mm 20x/0,40/WD 1,2 mm 40x/0,65/WD 0,6 mm 60x/0,8/WD 0,2 mm | TAK, NIE |
| 14 | Przystawka konsultacyjna typu bocznego z polem widzenia FN22 oraz podświetlanym wskaźnikiem z regulacją koloru i intensywności świecenia. Długość zapewniające komfortową pracę na dwóch stanowiskach. | TAK, NIE |
| 15 | Adaptacja do podłączenia kamery z gwintem typu C i faktorze 0,5x pozwalająca na wyostrzanie obrazu na monitorze. | TAK, NIE |
| 16 | Kolorowa kamera cyfrowa o minimalnych parametrach: Rozdzielczość 2560x1920 pikseli Element światłoczuły CMOS Czas ekspozycji 31µs do 2,74s Zakres dynamiczny 12 bit Pomiar światła przy automatycznej ekspozycji: pełne zdjęcie, 30 % lub 1 % Czas odświeżania: maksymalnie 77fps 32fps przy rozdzielczości full HD 15fps przy najwyższej rozdzielczości Mocowanie standard C-mount PCinterface USB 3.0 Programowa kontrola wszystkich funkcji kamery Automatyczny balans bieli Praca w systemie operacyjnym Windows 7, 8, 8.1, 10 (32 i 64 bit) | TAK, NIE |
| 17 | Stacja sterująca do obsługi kamery z monitorem minimum 21”, dysk minimum 500 GB, procesor minimum i5-3330, RAM minimum 4GB, system operacyjny Windows 7 64 bit lub równoważny. | TAK, NIE |
| 18 | Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu. Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji. Rejestracja zdjęć w różnych formatach (JPG., bmp., tiff. Itp.) Nagrywanie filmów w formacie .avi. Wyświetlanie historii i właściwości obrazów. Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu. Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów. Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu. Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu. Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy. Nanoszenie na obraz opisów i strzałek, proste pomiary długości czy powierzchni. Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania. | TAK, NIE |
| 19 | Zasilanie 230 V 50 Hz. wtyczka typ E | TAK, NIE |
| 20 | Wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC | TAK, NIE |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem | TAK, NIE |
| 22 | Minimalna gwarancja producencka 12 miesięcy | TAK, NIE |
| 23 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty | TAK, NIE |

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

……………………………………………………………………

(data i podpis/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)