#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/44/2016

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa:

- respiratora

- aparatu USG

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

#### 1. Zamawiający:

#### Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

#### Tel, Fax. (013) 4309587

#### www.szpital-brzozow.pl

#### zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu

do Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Respirator, specyfikacja:

| Parametr | Wymagalność |
| --- | --- |
| Respirator fabrycznie nowy | TAK |
| Rok produkcji | 2016 |
| Wentylacja ciśnieniowo zmienna | TAK |
| Wentylacja objętościowo zmienna | TAK |
| Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu (Bi-Level, BiPAP, DuoPAP) | TAK |
| Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem | TAK |
| Wentylacja SIMV | TAK |
| Wentylacja nieinwazyjna– wentylacja przez maskę twarzową. | TAK |
| Możliwość późniejszej rozbudowy o pomiar kapnograficzny oraz pomiar produkcji dwutlenku węgla i zużycia tlenu z prezentacją tych parametrów na ekranie respiratora | TAK |
| Pomiar NIF | TAK |
| Procedura P 0.1 | TAK |
| Wentylacja ciśnieniowo zmienna z gwarantowaną objętością | TAK |
| Możliwość wentylacji bezdechu z aktywacją w czasie. Możliwość ustawiania parametrów wentylacji bezdechu. | TAK |
| Oddech ręczny | TAK |
| Zakres regulacji objętości pojedynczego oddechu | min. 20 - 1500 ml |
| Rok produkcji urządzenia | >2012 |
| Zasilanie elektryczne | AC 230V 50Hz +/- 10% |
| Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg | TAK |
| Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, kolorowy ekran LCD | min. 12" regulowany niezależnie od obudowy respiratora |
| Wbudowane zasilanie akumulatorowe. | na minimum 30 min |
| Zasilanie w powietrze i tlen medyczny z centralnej szpitalnej instalacji gazów | min. 3 - 5 bar |
| Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem | O2 lub powietrze |
| Zakres regulacji częstości oddychania w zakresie | min. 5 – 100 oddechów/min |
| Zakres regulacji przepływu wdechowego | min. 5 – 140 l/min |
| I:E | min. 4:1 do 1:9 |
| Zakres regulacji czasu wdechu. | min. 0,3 – 10 sek |
| Ciśnienie wdechowe | min. 5 - 80 cm H2O |
| Ciśnienie wspomagania | min. 0 - 60 cm H2O |
| PEEP/CPAP | min. do 50 cm H2O |
| Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej | min. 5 – 50% przepływu szczytowego |
| Stężenie O2 w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie | min. 21 - 100% |
| Przepływ bazowy regulowany ręcznie | min. 4 - 10 l/min |
| Wyzwalanie oddechu - czułość przepływowa regulowana w zakresie | min. od 1 – 8 L/min |
| Wyzwalanie oddechu – regulacja czułości ciśnieniowej w zakresie | min. od -1 do -9 cmH2O |
| Respirator wyposażony w nebulizator | TAK |
| Monitorowanie stężenia O2 - Pomiar tlenu za pomocą wewnętrznego (niechemicznego) czujnika tlenowego, nie wymagającego okresowej wymiany | TAK |
| Pomiary spirometryczne z kreśleniem minimum dwóch różnych pętli spirometrycznych | TAK |
| Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu – | co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie |
| Monitorowanie częstości oddechów | TAK |
| Zatrzymanie wdechu. | min. do 5 sek |
| Zatrzymanie wydechu. | min. do 10 sek |
| Monitorowanie objętości pojedynczego oddechu i objętości minutowej oddechów kontrolowanych | TAK |
| Monitorowanie ciśnienia minimalnego, szczytowego, średniego | TAK |
| Monitorowanie przepływu w układzie pacjenta | TAK |
| Pamięć alarmów | TAK |
| Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu | TAK |
| Alarm objętości minutowej | TAK |
| Alarm ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |
| Alarm częstości oddechowej | TAK |
| Alarm stężenia tlenu | TAK |
| Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |
| Alarmy techniczne z podaniem informacji w j. polskim | TAK |
| Pamięć trendów parametrów wentylacji zapisywane i prezentowana w respiratorze, | min. 7 dni zapisu |
| Respirator posiadający podstawę jezdną lub montowany na kolumnie | TAK |
| Sterylizowalny w autoklawie układ oddechowy dla dorosłych: rury oddechowe, złączka Y - 2 kpl. | TAK |
| Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków , komunikaty ekranowe | TAK |
| Funkcja „Standby” - do zatrzymania monitorowania oraz wentylacji | TAK |
| Instrukcja obsługi w języku polskim wraz ze szkoleniem personelu | TAK |
| Okres gwarancji | Min. 24 mies |
| Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji | TAK |

Zadanie nr 2

Aparat USG przenośny, specyfikacja:

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Instrukcja w j.polskim | TAK |
| Rok produkcji 2016 | TAK |
| Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |
| Monitor kolorowy LCD min. 15” | TAK |
| Wbudowany system archiwizacji pozwalający na zapis danych pacjenta, obrazów statycznych, pętli obrazowych i raportów | TAK |
| Wbudowane aplikacje wraz z pakietami pomiarowymi do badań: brzusznych, położniczych, ginekologicznych, kardiologicznych, naczyniowych, pediatrycznych, małych narządów oraz narządów ruchu. | TAK |
| Przenośny | TAK |
| Możliwość rozbudowy o przystawki biopsyjne do oferowanych głowic | TAK |
| Minimum 1 aktywne gniazdo do podłączenia głowic elektronicznych | TAK |
| Tryby pracy : B-Mode Doppler kolorowy (CD) Power Doppler (PDI) Power Doppler z mapami kierunkowymi Doppler Pulsacyjny (PW) | TAK |
| Automatyczne pomiary w badaniu Dopplerowskim | TAK |
| Obrazowanie Harmoniczne | TAK |
| Automatyczna optymalizacja obrazu dla trybu B-mode,Dopplera kolorowego i Pulsacyjnego za pomocą jednego przycisku funkcyjnego | TAK |
| Wyposażenie: - Głowica liniowa - Wózek pod aparat | TAK |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |
| Certyfikat CE | TAK |
| Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji | TAK |

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każde z zadań.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa przedmiotu zamówienia, instalacja, przeszkolenie, uruchomienie: do 15.07.2016 r.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1) Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem wszystkich elementów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2)Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie: cenę jednostkową netto  oferowanego sprzętu, łączną wartość netto i brutto oferowanego sprzętu oraz stawkę podatku VAT.

3)Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

4)Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

5) Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

6) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

7)W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

8) Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

Przetarg nieograniczony

oferta na dostawę sprzętu medycznego

Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/44/2016

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

#### 9)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

3) Informacje o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik  nr 4 do SIWZ.

4)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1   pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia których wykonanie powierzy

podwykonawcom.

6) Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego zgodne z dyrektywą ,,medyczną”.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane:

pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawców w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/44/2016

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 4309587

e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający i wykonawcy  przekazują sobie  drogą pocztową, faxem bądź złożone w sekretariacie zamawiającego (budynek administracji zamawiającego), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

11. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

a) cena (koszt) 						95 %

b) gwarancja                                                               5 %

- cena (koszt)

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów:	 95 punktów

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzyma punktów 95.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*95 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

2) Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 5 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 24 miesiące  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 60 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 24 miesięcy.

Do obliczenia punktów w kryterium termin gwarancji zamawiający przyjmie ilość miesięcy powyżej minimalnego wymaganego terminu tj. 24 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 30 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 24 miesięcy tj. 6 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 5.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax)*5= c

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 30 miesięcy, 45 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 12 miesięcy.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów za wszystkie kryteria, oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

12. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania spotkania z wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 10 SIWZ.

13. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 17.06.2016 r .godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 17.06.2016 r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica-pok.nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne.

16. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

17. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Informacje dodatkowe.

1.Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

........................................................

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1a

…………………………………..………………

PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3820/44/2016 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOŚĆ (SZT)) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie nr 1 | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | Respirator Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): …………………….……………………… Nazwa producenta: ………………………..…………………… | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Okres udzielonej gwarancji: …………………………..

Wartość netto oferty:  ....................................  zł.

słownie: ..............................................................................................................................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł.

słownie:  .....................................................…………………………………………………………………………………………………………………

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu  i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

………………………………………………………………………………

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1b

…………………………………..………………

PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3820/44/2016 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOŚĆ (SZT)) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie nr 2 | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | Aparat USG Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): ………………………………………… Nazwa producenta: …………………………………………… | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Okres udzielonej gwarancji: …………………………..

Wartość netto oferty:  ....................................  zł.

słownie: ..............................................................................................................................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł.

słownie:  .....................................................…………………………………………………………………………………………………………………

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu  i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

………………………………………………………………………………

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

#### Załącznik Nr 2

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### (wzór oświadczenia)

#### OŚWIADCZENIE

#### w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/44/2016 oświadczamy że spełniamy warunki dotyczące:

#### posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

#### jeżeli -  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

#### 2)   posiadania wiedzy i doświadczenia;

#### 3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

#### do wykonania zamówienia;

#### 4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

#### 5)  udziału w niniejszym postępowaniu;

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

#### Załącznik Nr 3

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### (wzór oświadczenia)

#### OŚWIADCZENIE

#### w trybie art. 24 ust. 1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/44/2016 oświadczamy że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić  lub usunąć

Załącznik nr 4

#### ___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

#### INFORMACJA

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień                publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


         Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

#### na dostawę  sprzętu medycznego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/44/2016, informuję, iż:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *

#### ............................................................................

#### (data i podpis osoby uprawnionej do

#### reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Uwaga ! Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Załącznik nr 5

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 3820/…/2016

zawarta w Brzozowie, w dniu: ……………..…... 2016 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

………………………………………………………………………………..……

reprezentowanym przez:

1…………………………………………………

2. ………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”,

§ 1

- Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje sprzęt, fabrycznie nowy nieużywany, nieodtworzony, rok produkcji ……….., zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ……………….. PLN brutto (słownie: ................. / 100), a w tym:

- Koszty dostawy przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,

- Koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

- Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

- Koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt           i ryzyko, oraz dokonać instalacji i uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia personelu kupującego w terminie do 15 lipca 2016 r.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem  podpisanym przez strony umowy.

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza:

kierownika Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń – tel.: 13 43 09 617, kom.797 590 398.

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Kupującego, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

- Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu faktury z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

§ 5

- Sprzedający udziela ….. (co najmniej 24) miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii           w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 14 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu                        z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu jednak nie mniejszej niż 1 raz na rok. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ............................................................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważniony jest: kierownik Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń tel.: 13 43 09 617, kom.797 590 398.

- W przypadku, gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny                      z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 30 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić                od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                                                     Kupujący