Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/49/2016

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

OBSŁUGA SERWISOWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów, ul. Ks. J.  Bielawskiego 18

Tel. (013) 43 09 587, Fax. (013) 43 09 587

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie pogwarancyjnej obsługi serwisowej tomografu komputerowego  GE Bright Speed 8 wraz ze stacją AW 4.6. oraz strzykawką Nemoto A 60.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obsługa serwisowa w/w sprzętu medycznego o następującym zakresie:

- Przeglądy okresowe

- Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, terminy przeglądów uzgodnione z zamawiającym

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych,

- Inspekcja zużycia części,

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych,

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,

- Konserwacja softwaru systemowego i aplikacyjnego,

- Porządkowanie przestrzeni dyskowych i baz danych,

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentacja przeglądów

- Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu,

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

- Wykonanie testów specjalistycznych

- Modyfikacje

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia,

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji softwaru systemowego            i aplikacyjnego.

- Części zamienne

- Kontrakt obejmuje dostawę  i wymianę części zamiennych i materiałów niezbędnych  do przeprowadzenia przeglądów.

- Naprawy

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz                  z dojazdem inżyniera,

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- Dokumentacja interwencji serwisowych

- Kontrakt zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez wykonawcę to jest od poniedziałku            do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zdalne diagnozowanie uszkodzeń poprzez sieć komputerową  oraz naprawy oprogramowania.

3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

spełniają warunki zawarte  w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  wykonywanych,  głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca powinien wykazać się realizacją co najmniej trzech usług (lub umów na usługi) w zakresie napraw/serwisowania tomografów.

Za usługę odpowiadającą wartością usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zamawiający uzna usługę lub umowę na usługi o wartości co najmniej 70 % wartości brutto oferty wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin  i realizacja zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność  z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika           z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną                na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – oferta na obsługę serwisową tomografu komputerowego

SZPiGM 3820/49/2016”

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika           do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie                                 z załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(wraz z listą podmiotów), lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

4)Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  wykonywanych,  głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.

Wykonawca powinien wykazać się realizacją co najmniej trzech usług (lub umów na usługi) w zakresie napraw/serwisowania sprzętu medycznego.

Za usługę odpowiadającą wartością usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zamawiający uzna usługę lub umowę na usługi o wartości co najmniej 70 % wartości brutto oferty wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu.

5)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

6)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                            o działalności   gospodarczej,   jeżeli   odrębne   przepisy   wymagają   wpisu do   rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty  te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów o których mowa w § 4 ust. 1  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich              te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem właściwym organem sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania: SZPiGM 3820/49/2016

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 43 09 578

Korespondencję do zamawiającego należy kierować do sekretariatu w budynku „G” administracja, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena (koszt)					        99 pkt.

2) termin podjęcia interwencji                                     1 pkt.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt.

1) Cena (koszt) oferty

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 99 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 99.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                            z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 99 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Termin podjęcia interwencji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin podjęcia interwencji – 1 punkt.

Zamawiający określa maksymalny termin podjęcia interwencji na 24 godziny od wezwania zamawiającego.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 24 godzinny termin podjęcia interwencji otrzyma 0 pkt. w kryterium termin podjęcia interwencji.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin podjęcia interwencji krótszy niż 24 godziny (np. 23, 22, 21 godzin), otrzyma 1 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin podjęcia interwencji z dokładnością do pełnej godziny (np. 24 godziny, 23 godziny, itp.).

Uwaga!

W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu podjęcia interwencji zamawiający przyjmie termin podjęcia interwencji dla tej oferty wynoszący 24 godziny.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów(sumę punktacji z obydwu kryteriów) i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Niewiadomska Danuta,  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek „G” administracja, pokój  nr 12, tel. (13) 43 09 587,od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba            o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia,               w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna            się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 12.07.2016 r., godz. 12:00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji G, sekretariat.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia: 12.07.2016 r. 
o godz. 10:30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji G, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć            na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną:

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy stronami prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się            o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183 ustawy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia:

  - Złożono tylko jedną ofertę.

  - Nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

16.  Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie             z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta             z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił  w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje o zaległościach płatniczych występujących po jego stronie sięgających do 90 dni od upływu daty płatności faktury.

............................................

(podpis kierownika jednostki)

# Załącznik Nr 1

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

### w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę serwisową tomografu komputerowego, znak: Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/49/2016, oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

# Załącznik Nr 2

## Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę serwisową tomografu komputerowego, znak spr. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/49/2016 oświadczam, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.

firmy:

..................................................... z siedzibą: ...................................................

..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

(wzór)
 OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego                         na obsługę serwisową tomografu komputerowego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/49/2016 oświadczamy, że:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *




_____________________
      (miejscowość i data)
                                                                                      _______________________
                                                             Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby
                                                             upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
                                                             Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć


Uwaga !

Jeżeli   Wykonawca wchodzi  w  skład  grupy  kapitałowej,  do  niniejszego  oświadczenia załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Załącznik nr 4

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 3820/49/2016

zawarta w Brzozowie, w dniu ... 2016 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego obsługi serwisowej aparatury wyszczególnionej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w standardzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Wszelkie działania objęte niniejszą umową realizowane będą zgodnie z przepisami prawa oraz w pełnym uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi ze strony zamawiającego.

- Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia podpisania do dnia  … r.

- Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania realizacji umowy na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

- Osoby kontaktowe i upoważnione ze strony zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej umowy zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony wykonawcy w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:  ... tel./fax. ....

- Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony zamawiającego nr (13) 4309…, ze strony wykonawcy nr (…) …) lub w formie email (ze strony zamawiającego …@szpital-brzozow.pl, ze strony wykonawcy …). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji w ramach realizacji umowy.

- Zgłoszenia awarii sprzętu odbywa się za pomocą: e-maila lub faxu. Zgłoszenia może dokonać osoba upoważniona ze strony zamawiającego, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia interwencji nie później niż….(24 godziny) po uzyskaniu informacji od zamawiającego                   w zwykłych godzinach pracy, to jest pomiędzy 8 a 17, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić aparat pracownikom wykonawcy w uzgodnionym terminie.

- Każdorazowo z wykonanych czynności pracownicy wykonawcy sporządzą raport serwisowy obrazujący wykonane czynności, czas pracy zużyty na daną czynność, oraz opisujący sytuacje przed i po działaniu pracowników wykonawcy.

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie czynności w ramach umowy podmiotom trzecim, w szczególności w zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa lub wymaganiami producenta. Nie zwalnia to wykonawcy od odpowiedzialności za skutki działania strony trzeciej.

- W przypadku przestoju aparatury objętej kontraktem, z przyczyn zależnych od wykonawcy, ponad 3 kolejne dni, wykonawca zapłaci zamawiającemu kare umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, za każdy kolejny dzień przestoju. Nie dotyczy to przestojów spowodowanych oczekiwaniem na części zamienne lub materiały, za których dostarczenie odpowiedzialny jest zamawiający.

§ 2

- Za obsługę serwisową aparatury o której mowa w § 1 ust. 1 zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę ustaloną na podstawie oferty wykonawcy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek wskazany przez wykonawcę na fakturze, przy czym wykonawca wystawia faktury kwartalnie, każdorazowo po wykonanym przeglądzie okresowym aparatu.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci).

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony zamawiającego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

- Całkowita wartość niniejszej umowy wynosi : …. PLN brutto (słownie …).

- Kwota wynagrodzenia o której mowa w ust. 5 obejmuje całość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty, w szczególności koszty przeglądów serwisowych i części wymienianych w ramach tych przeglądów, koszty diagnozowania awarii urządzenia zdalnie lub na miejscu, koszt zdalnej diagnostyki, koszt robocizny w ramach usuwania awarii, koszt wszelkich dojazdów w ramach niniejszej umowy.

§ 3

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- Obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).

- Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu).

§ 4

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku strony obciążonej karą.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kwot wynikających z § 4 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia strony do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty strony mają prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z wzajemnych bieżących należności.

- Realizacja kar umownych nie wyklucza podejmowania innych działań przez strony umowy, przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego, zmierzających do usunięcia uciążliwości związanych z niewykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy.

§ 5

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                              Zamawiający

Załącznik nr 1

do umowy

NR SZPiGM 3820/49/2016

Spis aparatury objętej kontraktem serwisowym

- Tomograf komputerowy GE Bright Speed 8.

- Stacja AW 4.6.

- Strzykawka Nemoto A 60.

Załącznik nr 2

do umowy

NR SZPiGM 3820/49/2016

Zakres obsługi aparatury objętej kontraktem serwisowym:

            - Przeglądy okresowe

- Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, terminy przeglądów uzgodnione z zamawiającym

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych,

- Inspekcja zużycia części,

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych,

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,

- Konserwacja softwaru systemowego i aplikacyjnego,

- Porządkowanie przestrzeni dyskowych i baz danych,

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentacja przeglądów

            - Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu,

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

- Wykonanie testów specjalistycznych

- Modyfikacje

- Przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia,

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji softwaru systemowego              i aplikacyjnego.

- Części zamienne

- Kontrakt obejmuje dostawę i wymianę części zamiennych i materiałów niezbędnych  do przeprowadzenia przeglądów.

- Naprawy

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz                       z dojazdem inżyniera,

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- Dokumentacja interwencji serwisowych

- Kontrakt zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez wykonawcę to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zdalne diagnozowanie uszkodzeń poprzez sieć komputerową  oraz naprawy oprogramowania

Załącznik nr 3

do umowy

NR SZPiGM 3820/49/2016

Spis osób upoważnionych do reprezentowania zamawiającego w ramach kontraktu:

- ………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………..