Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/55/2017                                              Brzozów, dnia 03.08.2017r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/55/2017

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie  1.

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet 1 - Stół operacyjny

-pkt. 2‘’Ilość segmentów min. 5’’

Czy zamawiający dopuści Stół Operacyjny składający się z 5 segmentów w konfiguracji:

podgłówek, segment pleców, segment lędźwiowy, podnóżki dzielone odwodzone szt. 2 ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet 1 - Stół operacyjny

– pkt. 3‘’Regulacja wysokości blatu od podłogi min.740 – 1140mm’’

Czy zamawiający dopuści Stół Operacyjny z regulacją wysokości blatu od podłogi 680mm -1120mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet 1 – Stół operacyjny

– pkt. 4,5‘’Pozycja Anty/Trendelenburga min.400’’

Czy zamawiający dopuści Stół Operacyjny z regulacją Anty/Trendelenburga 30°?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet 1 Stół operacyjny

– pkt. 6‘’Przechyły boczne min. ±300’’

Czy zamawiający dopuści Stół Operacyjny z regulacją przechyłu bocznego  ±20°?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet 1 Stół operacyjny

– pkt. 7‘’Regulacja oparcia pleców min. -450  - +850’’

Czy zamawiający dopuści Stół Operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie +80° - 50°?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet 1 – Stół operacyjny

– pkt. 8‘’Przesuw wzdłużny blatu (mechaniczny, bezstopniowy) min 350 mm (±15mm)’’

Czy zamawiający dopuści Stół Operacyjny z regulacją przesuwu wzdłużnego sterowany elektrohydraulicznie, bezstopniowo 310mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet 1 – Stół operacyjny

– pkt. 14‘’Materace blatu o właściwościach przeciwodleżynowych o grubości min. 75mm’’

Czy zamawiający dopuści Stół Operacyjny z materacami blatu o właściwościach przeciwodleżynowych o grubości 60mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet 1 – Stół operacyjny

– pkt.18

‘’Szerokość blatu wraz z szynami bocznymi min. 590mm’’

Czy zamawiający dopuści Stół Operacyjny o szerokości blatu wraz z szynami bocznymi 579mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet 1 –  Stół operacyjny

– pkt. 21‘’ Wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC (dopuszczalna deklaracja zgodności), certyfikatem bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12469, certyfikatami bezpieczeństwa elektrycznego PN-EN 61010 oraz PN-EN 61326’’

Czy zamawiający dopuści Stół Operacyjny posiadający deklarację zgodności oraz Deklarację zgodności dla EN 60601 -1-2 ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10

Dotyczy: Pakiet nr 3-  Aparat do znieczulania:

Lp. 94 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat nie posiadający pomiaru bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 11

Dotyczy: Pakiet 8 - Ssak

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych umożliwiający uzyskanie pozycji Trendelenburga i AntyTrendelenburga min ±12°?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 12

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dodatkowy, wysuwany blat, poruszający się na prowadnicach teleskopowych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 13

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła nie antystatyczne?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 14

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 15

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dodatkową półkę umożliwiającą postawienie kardiomonitora lub defibrylatora?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 16

Dotyczy: Pakiet nr 8 – Wózek do transportu chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga 14,5o oraz Anty-Trendelenburga 13,5o?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 17

Dotyczy: Pakiet nr 8 – Wózek do transportu chorych

Prosimy o wykreślenie zapisów w pkt. 103 dotyczącym zasilania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Dotyczy pakietu. 5. Wózek reanimacyjny Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny wyposażony w dodatkowy, manualnie wysuwany blat boczny?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 19

Dotyczy pakietu. 5. Wózek reanimacyjny Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny wyposażony w wieszak kroplówki z 4 haczykami, nieteleskopowy, aczkolwiek z możliwością regulacji wysokości? Rozwiązanie teleskopowe nie jest aż tak trwałe, i po roku może nie utrzymywać większych kroplówek.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 20

Dotyczy pakietu. 8. Wózek do transportu chorych Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego leże nie jest tapicerowane, co byłoby rozwiązaniem niehigienicznym i utrudniającym pracę, natomiast jest wyposażone w materac w pokrowcu zmywalnym i z pasami do przenoszenia pacjenta, co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 21

Dotyczy pakietu. 8. Wózek do transportu chorych Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, który posiada funkcję ułożenia leża w pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga,

w zakresie 0-12o?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 22

Dotyczy pakietu. 8. Wózek do transportu chorych Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego długość leża wynosi 1930mm, natomiast długość całkowita wynosi 1960mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 23

Dotyczy pakietu. 8. Wózek do transportu chorych Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego szerokość leża wynosi 610mm, natomiast szerokość całkowita wynosi 660mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 5.

Czy Zamawiający uzna za równoważny dla trybu: MRV - wentylację ciśnieniowo kontrolowaną ze wspomaganiem ciśnieniowym PC-PSV z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów?

Czy Zamawiający uzna za równoważny dla trybu: VAPS – tryb wentylacji spontanicznej ze wspomaganiem objętościowym VS (Volume Support)?

W/w tryby są identyczne pod względem zastosowań klinicznych różnią się tylko terminologią używana przez poszczególnych producentów.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 11.

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator, w którym próba oddechu spontanicznego jest uruchamiana przez operatora poprzez ustawienie 100% kompensacji oporów rurki intubacyjnej oraz wyzerowanie wspomagania oddechu spontanicznego przez wybrany przez operatora czas? Ocena skuteczności próby jest dokonywana na specjalnych krótkich 20 minutowych trendach wentylacji minutowej, TV, realizowanej częstości oddechów pacjenta.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 12.

Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością rozbudowy o pomiar szeregowej przestrzeni martwej Vds pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 14.

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o pomiar i prezentację parametru VC02- wytwarzania dwutlenku węgla, V02- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym przy pomocy modułu zewnętrznego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 24.

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wspomagający w trybach BIPAP i APRV oddech spontaniczny na poziomie niskiego ciśnienia? Ten sposób wspomagania jest powszechnie stosowany w respiratorach wielu firm i znacznie bezpieczniejszy dla pacjenta.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 25.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z bezpośrednio regulowanym czasem wdechu i pomiarem rzeczywistego czasu Plateau?

Respirator umożliwia uzyskanie żądanego zakresu czasu Plateau.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z regulowanym czasem wdechu w zakresie 0,10- 10 s?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 27.

Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1% z możliwością regulacji stężenia tlenu dla manewru odsysania?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie  32

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 45.

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator oferujący pomiar podatności dynamicznej oparty na zaawansowanej analizie krzywych oddechowych, podający współczynnik korelacji (pewności) prezentowanej wartości podatności zapewniający ciągły pomiar tego parametru bez konieczności dokonywania manewru pomiarowego? Respirator umożliwia jednocześnie dokonanie manewru i obliczenia podatności statycznej na podstawie prezentowanych pomiarów.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 53.

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wyposażony w częściowo ciśnieniowy wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnieniowej 0,2 cmH2O współpracujący z regulowanym wyzwalaczem przepływowym?

Zapobiega to artefaktom i występowaniu zjawiska autocyklu. Wyzwalacze jednoparametrowe oparte na detekcji ciśnienia nie mają obecnie żadnego zastosowania klinicznego.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 54.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku automatyczną regulację przepływu bazowego w zależności od kategorii wagowej pacjenta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 67.

Czy Zamawiający dopuści respirator z regulowanym alarmem czasu bezdechu oraz czasu rozłączenia pacjenta bez wydzielonego alarmu niskiej częstości oddechów?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 36

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 71.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia gdzie wstępne ustawienia wentylacji podawane są na podstawie wzrostu i wagi pacjenta bez uwzględniania płci?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 37

Dotyczy Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 73.

Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w sterowany z pulpitu wielorazowy, synchroniczny pneumatyczny nebulizator podający aerozol wyłącznie w czasie fazy wdechu? Pozwala to na duże oszczędności medykamentów do nebulizacji.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 38

Dotyczy Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia - punkt 5.

Czy Zamawiający dopuści aparat z jedną pojemną szufladą na akcesoria?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 39

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkty 8, 11, 17, 18, 31. Prosimy o potwierdzenie, że w treści punktów 8, 11, 17, 18, występuje omyłka pisarska i znak „1” powinien oznaczać „l” czyli litr, czyli 10 l, 10 l/min, 25 l/min, 1,5 l, oraz w punkcie 31 zapis „1O0 /min” powinien oznaczać 100 odd/min.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 40

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 13.

Czy Zamawiający dopuści aparat z lampką halogenową na elastycznym ramieniu do oświetlenia blatu i innych powierzchni roboczych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 41

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt  15.

Czy Zamawiający dopuści aparat z typową pojemnością systemu podczas wentylacji mechanicznej wynoszącą 4.0 l ( łącznie z pochłaniaczem i pojemnością tłoka , bez rur oddechowych i bypassu)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 42

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia - punkt 18.

Aby uściślić wymaganie, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością zamiennego stosowania pochłaniacza wielorazowego i jednorazowego, który może być wymieniany podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 43

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 22.

Czy Zamawiający dopuści aparat z bezpiecznym sposobem przełączenia pomiędzy wentylacją ręczną i mechaniczną i odwrotnie, za pomocą przycisku z danym trybem wentylacji i potwierdzenia pokrętłem dokonanego wyboru, co zabezpiecza przed przypadkową zmianą i umożliwia natychmiastowe prowadzenie wentylacji?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 44

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 25.

Czy Zamawiający oczekuje trybu synchronizowanego przy wentylacji objętościowo i ciśnieniowo kontrolowanej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 45

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 26.

Czy Zamawiający dopuści aparat z PEEP od 0 do 20 cmH2O (hPa)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 46

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 27.

Czy Zamawiający dopuści aparat z trybem PSV, nazwa PSVPro jest nazwą własną stosowaną przez firmę GE?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 47

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 28.

Czy Zamawiający dopuści aparat z trybem Auto Flow z gwarantowaną objętością oddechową, nazwa PCV – VG jest stosowana przez firmę GE?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 48

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 32.

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości oddechowej do 1400 ml?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 49

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 33.

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości oddechowej od 5 ml do 1400 ml w trybie objętościowym? Uzyskanie w trybie ciśnieniowym określonej objętości ściśle zależy parametrów płuc i dróg oddechowych, a zatem uzyskanie objętości 5 ml może być możliwe, ale nie w każdych warunkach, co powoduje, że opis wymagania jest niejednoznaczny i powiela zapisy zawarte w broszurach firmy GE.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 50

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 47.

Czy Zamawiający oczekuje kalkulacji MAC w zależności od wieku pacjenta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 51

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 49.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez alarmów objętości oddechowej TV i tym samym bez możliwości ich zawieszania? Obecny w naszym aparacie alarm MV jest alarmem równoważnym i nie powoduje artefaktów, które mogą się w takich przypadkach pojawiać skoro wymagane jest zawieszanie alarmu, stąd prosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 52

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 55.

Czy Zmawiający dopuści aparat z ekranem kolorowym o przekątnej 12.1” i rozdzielczości 800x600?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 53

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 61.

Czy Zamawiający dopuści zintegrowany ssak z dwoma zbiornikami o pojemności 0,7 l każdy, dostosowane do używania odpowiadających wkładów wymiennych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 54

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 63.

Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość 800x600, wystarczającą do wiernego wyświetlania szczegółów na ekranie o wymaganej przekątnej 12”?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 55

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 64.

Czy Zamawiający dopuści przekątną ekranu 10,4 cala i rozdzielczość 
640 x 480?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 56

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 67.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o drugi akumulator, z czasem pracy przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora powyżej 180 minut?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 57

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 68.

Czy Zamawiający dopuści 5 różnych konfiguracji monitora wyposażonego dodatkowo w automatyczne dopasowanie układu ekranu do monitorowanych parametrów na podstawie ustalonych priorytetów i automatyczne ustawianie granic alarmowych, co ogranicza konieczność ręcznego wybierania odpowiedniego zestawu ustawień?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 58

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 69.

Czy Zamawiający dopuści sterowanie przez pokrętło i przyciski funkcyjne, bez sterowania za pośrednictwem ekranu dotykowego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 59

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez podłączania klawiatury, myszki i skanera kodów kreskowych do portu USB?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 60

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 70.

Czy Zamawiający dopuści trendy 24 godzinne bez możliwości rozbudowy o trendy z 72 godzin?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 61

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 80.

Czy Zamawiający dopuści jednoczesne wyświetlanie 2 wartości: albo dwóch temperatur, albo jednej temperatury i różnicy, do wyboru przez użytkownika?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 62

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 94.

Czy Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru bodźców nocyceptywnych?

Czy Zamawiający zaakceptuje alternatywnie moduł do pomiaru stopnia uśpienia BIS? Zaznaczamy, że wymóg jest charakterystyczny jedynie dla firmy GE i uniemożliwia złożenie drugiej oferty.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 63

Dot. Pakiet 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Opis przedmiotu zamówienia -

punkt 95.

Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie czasu ostatniego pomiaru, zamiast czasu, jaki upłynął od ostatniego pomiaru?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 64

Dotyczy Pakietu 8 – dostawa wózka do transportu chorych – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją funkcji Tr i aTR w zakresie 0-15 stopni?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 65

Dotyczy Pakietu 8 – dostawa wózka do transportu chorych – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 208 cm? Parametr ten różni się jedynie nieznacznie od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 66

Dotyczy Pakietu 8 – dostawa wózka do transportu chorych – 3 szt.

Czy Zamawiający oczekuje wózka regulowanego hydraulicznie (pkt.4), czy elektrycznie (pkt.103)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 67

Dotyczy Pakietu 8 – dostawa wózka do transportu chorych – 3 szt.

Czy Zamawiający wymaga wózka z leżem 2-segmentowym, segment oparcia pleców regulowany w zakresie 0-85 stopni?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 68

Dotyczy Pakietu 8 – dostawa wózka do transportu chorych – 3 szt.

Czy Zamawiający wymaga wózka z tworzywowym przykryciem podwozia, w którym jest miejsce na butlę tlenową i osobiste rzeczy pacjenta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 69

Dotyczy Pakietu 8 – dostawa wózka do transportu chorych – 3 szt.

Czy Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo wymaga centralnej blokady kół?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 70

Dotyczy Pakietu 6: Defibrylator - szt 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK20e bez modułu pomiaru NIBP?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 71

Dotyczy Pakietu 6: Defibrylator - szt 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK20e bez modułu pomiaru CO2?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 72.

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z manualną, wspomaganą sprężyną gazową z blokadą regulacją oparcia pleców w zakresie od -400 do +850 ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 73

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami blatu o właściwościach przeciwodleżynowych, o grubości 50 mm ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 74

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem o długości 2035 mm ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 75

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości blatu wraz z szynami bocznymi 550 mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 76

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby zaoferowany stół operacyjny posiadał certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12496 oraz certyfikaty bezpieczeństwa elektrycznego PN-EN 61010 oraz PN-EN 61326. Oferowany stół operacyjny jest wyrobem oznaczonym znakiem CE oraz jest urządzeniem medycznym wg Dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, spełnia wymagania zasadnicze określone w załączniku I tej dyrektywy. Równocześnie spełnia on wszystkie wymagania wynikające z krajowych przepisów prawnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 77

Dotyczy SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu  dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej przedstawienia wykazu dokonanych dostaw? Zgodnie z pkt. 3 b) SIWZ  Zamawiający oczekuje wykazania się realizacją dostawy, natomiast inne zapisy SIWZ nie wskazują jaką dostawą i na jaką kwotę winien wykazać się Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej i zawodowej nie stawia żadnego wymogu, którego wykonawca zobowiązany jest wykazać. Zapis określony w części 3 pkt.b) dotyczący wykazu dostaw zostanie wykreślony z SIWZ.

Pytanie 78

Dotyczy SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów SIWZ i §3 ustęp 1 i 2 wzoru umowy oraz wskazanie terminu realizacji zamówienia jako ilość dni (proponujemy 40 dni) od daty realizacji zamówienia. Ponieważ nie można przewidzieć kiedy nastąpi rozstrzygnięcie postępowania, żaden z Wykonawców nie jest w stanie przewidzieć czy zdąży z realizacją umowy do 30.09.2017 r. a tym samym może się narazić na kary umowne, co może negatywnie wpłynąć na decyzję o udziale w postępowaniu. Dodatkowo jeżeli procedura oceny oraz wyboru ofert ulegnie przedłużeniu i to niekoniecznie na czas powyżej 60 dni od daty otwarcia, może dojść do sytuacji, w której umowa będzie mogła zostać zawarta na kilka dni przed albo wręcz dopiero po 30.09.2017. W konsekwencji czego Zamawiający będzie zmuszony do unieważnienia postępowania, jako iż przedmiotu umowy nie da się zrealizować w terminie określonym w SIWZ. Należy pamiętać, że ogłaszając postępowanie Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wszelkich okoliczności mogących opóźnić jego rozstrzygnięcie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 79

Dotyczy SIWZ.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów SIWZ oraz dostosowanie zapisów umowy (§3 ust. 1 oraz §3 ust. 2) do pkt. 5 SIWZ. Zgodnie z pkt. 5 SIWZ termin na realizację zamówienia upływa w dniu 30.09.2017 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany we wzorze umowy. Termin realizacji zamówienia upływa 30.09.2017r.

Pytanie 80

Dotyczy SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści załącznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie w obu odnośnikach treści: „z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie  81

Dotyczy SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §4 ustęp 1 tiret drugi wzoru umowy i nadanie mu treści: „zapłata każdej raty każdego 10 roboczego dnia miesiąca poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym podpisano protokół odbioru opisanego w §3 ustęp 2 wzoru umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 82

Dotyczy SIWZ.

W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe prosimy o modyfikację treści §4 ustęp 1 tiret drugi wzoru umowy. Pragniemy zauważyć, iż termin na realizację zamówienia upływa w dniu 30.09.2017 r., tj. po terminie płatności pierwszej raty przez Zamawiającego.

Jednocześnie prosimy o określenie terminu płatności I raty w przypadku, jeśli dostawa nastąpi po terminie płatności pierwszej raty wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Odpowiedź na  pytanie 81 jest pozytywna.

Pytanie 83

Dotyczy SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §4 ustęp 2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Sprzedający zobligowany jest do dostarczenia do siedziby Kupującego faktury w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru.” Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru, więc nie ma możliwości dostarczenia jej do Zamawiającego w dniu podpisania protokołu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 84

Dotyczy SIWZ.

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §4 ust. 3 projektu umowy nadając mu brzmienie: „Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 85

Dotyczy SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o usunięcie z treści §5 ustęp 3 wzoru umowy słowa „bezpłatnego”, ponieważ sugeruje darowiznę i nadanie mu treści: „Sprzedający w ramach gwarancji i ceny umowy zobowiązuje się usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 86

Dotyczy SIWZ.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wskazanego w §5ust. 4 tiret pierwszy do 4 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 87

Dotyczy SIWZ.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wskazanego w §5 ust. 4 tiret pierwszy do 7 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 88

Dotyczy SIWZ.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że poprzez terminy wskazane w §5 ust. 4 oraz 5 i 6 wzoru umowy Zamawiający ma na myśli dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 89

Dotyczy SIWZ.

Prosimy o zmianę §6 ust. 1 poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki sposób, aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu na realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 90

Dotyczy SIWZ.

Prosimy o zmianę kary umownej zawartej w §6 ust. 2 projektu umowy i naliczanie jej za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 91

Dotyczy SIWZ.

Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenia kary opisanej w §6 ustęp 2 tiret trzeci do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 92

Prosimy o zmianę §6 ust.2 tiret trzeci i nadanie mu brzmienia: ” odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy od której następuje odstąpienie.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93

Dotyczy SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w zał. nr 2 do SIWZ dla każdego zadania  z osobna kosztu finansowania płatności ratalnej jako osobnej pozycji, co umożliwi zastosowanie w zakresie finansowania stawki VAT „zw” i obniży koszt oferty o 8% lub 23%. Finansowanie jako odrębna usługa, zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT np.:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOŚĆ (SZT)) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | Stół operacyjny Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): …………………….……………… Nazwa producenta: ………………………..………… Nr katalogowy(jeżeli dotyczy): …………………………………………….. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Koszt finansowania płatności ratalnej | 1 usł. |  | Zw. |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 94

Dotyczy SIWZ.

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do wzoru umowy ustępu o następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;

- zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu o treści:

,,W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany umowy wyłącznie w przypadku:

- obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu),

- zmiany danych podmiotu zawierającego umowę ( np. w  wyniku przekształceń, przejęć, itp.)”

Pytanie 95.

Dotyczy SIWZ.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia na rzecz Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź Zamawiającego zmniejszy ryzyko transakcji i będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 99

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z umowy.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: "Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie. Odstąpienie od umowy skutkuje wzajemnym zwrotem świadczeń co nie leży w interesie żadnej ze stron postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę z uwzględnieniem terminu 90 dni.

Pytanie 101

Prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 102

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie w jakim terminie zostanie przekazany weksel wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź:

Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Pytanie 103

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 104

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej do której należy (Kodeks), w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*.

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 105

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

“Klauzula salwatoryjna

- Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

- Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

- Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  106

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. 	Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

2) w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę z siedzibą w ……przy al. …………., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla …………… pod nr KRS: …………., NIP: ……………, REGON: ………….., o kapitale zakładowym w wysokości ………. zł – pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego rachunku zysków i strat/ bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Wskazane dokumenty stanowią załączniki do odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 109

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby łóżek zakontraktowanych przez NFZ.

Odpowiedź:

W ramach zawieranych kontraktów z NFZ Szpital nie ,,kontraktuje” ilość łóżek a jedynie zakres udzielanych świadczeń i kwotę wykonań.

Pytanie 110

Dotyczy wzoru umowy - Par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów tego ustępu:

„Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na wymienione elementy/podzespoły urządzenia, jednak gwarancja na wymienione elementy/podzespoły kończy swój bieg wraz z końcem gwarancji na przedmiot zamówienia."?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 111

Dotyczy wzoru umowy - Par. 6 ust. 4

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 
2 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 3 dni roboczych, oraz czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany części?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 112

Dotyczy wzoru umowy - Par. 6 ust. 5

Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 113

Dotyczy wzoru umowy - Par. 6 ust. 7

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści tego punktu SIWZ, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, wydłużającej się naprawy, tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 114

Dotyczy wzoru umowy - Par. 6 ust. 9

Czy celem dostosowania zapisów umowy do panujących na rynku standardów Zamawiający wyrazi zgodę na nast. modyfikację tego ustępu:

„Trzy naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 115

Dotyczy wzoru umowy - Par. 6

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 116

Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 2 – załącznik nr 1 Punkt 5:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator umożliwiający wentylację pacjenta wykorzystując nowoczesne tryby wentylacji takie jak A/C VC, A/C PC, A/C PRVC, SIMV VC, SIMV PC, CPAP/PS, BiLevel, BiLevel VG oraz NIV? Pragniemy nadmienić, iż każdy producent stosuje różne nazewnictwo dotyczące trybów wentylacji, natomiast oferowane tryby wentylacji oferują równoważną funkcjonalność w stosunku do trybów wentylacji innych producentów.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 117

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny składający się z 4 segmentów ( podgłówek, płyta plecowa, płyta siedzeniowa, dzielona część nożna lewa i prawa)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 118

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny w którym regulacja wysokości blatu od podłogi bez materaca wynosi 720 – 1070mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 119

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny w którym pozycja trendelenburga i anty – trendelenburga wynosi +/- 30°?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 120

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny w którym przechyły boczne wynoszą +/-25°?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 121

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny w którym regulacja oparcia pleców wynosi -40° do +80°?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 122

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny w którym przesuw wzdłużny realizowany jest za pomocą pilota elektrohydraulicznie i wynosi 300mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 123

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny w którym maksymalne obciążenie stołu przy zachowaniu wszystkich ruchów wynosi 185 kg?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 124

Dotyczy Pakiet 1-Stół operacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny w którym dodatkowy panel awaryjny wbudowany jest w podstawę stołu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 125

Dotyczy Pakiet 3 – Aparat do znieczulania- Ad-12.

Czy Zamawiający dopuścić rozwiązanie równoważne z systemem utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z N2O na poziomie 25%O2 ±4%O2 z automatycznym odcięciem podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 126

Dotyczy Pakiet 3 – Aparat do znieczulania-Ad-17.

Czy Zamawiający dopuścić aparat do znieczulania z obejściem tlenowym o dużej wydajności min. 35 l/min?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 127

Dotyczy Pakiet 3 – Aparat do znieczulania.

Ad-18. „Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 1.”

Czy Zamawiający dopuścić aparat do znieczulania z wielorazowym pochłaniaczem dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności 1,5 l?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 128

Dotyczy Pakiet 3 – Aparat do znieczulania - 4 Ad-27.

Czy Zamawiający dopuścić aparat do znieczulania z trybem wentylacji PSV z wentylacją awaryjną w razie wystąpienia bezdechu pacjenta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 129

Dotyczy Pakiet 3 – Aparat do znieczulania -5 Ad-63.

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z ekranem kolorowym dotykowym, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczością 800 x 600 pikseli?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 130

Dotyczy Pakiet 3 – Aparat do znieczulania - Ad-68. „Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych)”

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta umożliwiający zaprogramowanie przez personel 25 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 131

Dotyczy Pakiet 3 – Aparat do znieczulania - Ad-93. „Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg”

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z pomiarem ciśnień inwazyjnych w zakresie od - 50 do 300 mmHg?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 132

Dotyczy Pakiet 3 – Aparat do znieczulania-Ad-63.

Czy Zamawiający uzna za równoważny pomiar bodźców nocyceptywnych w postaci analizy zmian parametrów hemodynamicznych, tętna i ciśnienia tętniczego, z prezentacją zmian na wykresie słupkowym analgezji oraz sygnalizowaniem przekroczenia dopuszczalnych zakresów reakcji poprzez zmianę koloru wykresu?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 133

Dotyczy Pakiet 8 – Wózek do transportu chorych

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do transportu chorych w którym zakres regulacji trendelenburga i anty-trendelenburga wynosi +/-12°?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 134

Dotyczy Pakiet 8 – Wózek do transportu chorych

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do transportu chorych w którym całkowita długość wózka wynosi 209cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 135

Dotyczy Pakiet 8 – Wózek do transportu chorych

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do transportu chorych w którym wysokość barierek ponad poziom leża wynosi 31 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 136

Dotyczy załącznika nr 6 – wzór umowy - §3 ust. 1, 2

Prosimy o ujednolicenie wymaganego terminu dostawy, instalacji i uruchomienia. W pkt. 5 SIWZ mowa jest o terminie „do 30.09.2017 r.” W w/w zapisach podane są dwa inne terminy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany we wzorze umowy. Termin realizacji zamówienia upływa 30.09.2017r.

Pytanie 137

Dotyczy załącznika nr 6 – wzór umowy - §5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący:

„Trzy naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 138

Dotyczy załącznika nr 6 – wzór umowy - §5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący:

„Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii w okresie gwarancji do 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia.

Pytanie 139

Dotyczy załącznika nr 6 – wzór umowy - §5 ust. 11

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w zapisu.

Istniejący zapis umowy jest sprzeczny z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i jako taki musi zostać usunięty lub zmodyfikowany. Proponowaną treścią wzoru umowy Zamawiający stara się kreować stosunki prawne, których zgodnie z prawem nie może modyfikować.

Zarówno obowiązująca ustawa o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r., jak i poprzednia z 20.04.2004 r. dość jednoznacznie rozwiązuje kwestię odpowiedzialności podmiotów funkcjonujących na rynku medycznym za wyroby medyczne, a w tym za incydenty medyczne z nimi związane.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy: „Za wyrób, za wykonanie oceny zgodności wyrobu przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz za wprowadzenie wyrobu do obrotu odpowiada wytwórca wyrobu. Jeżeli wytwórca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim, odpowiedzialność tę ponosi autoryzowany przedstawiciel dla tego wyrobu.”

Ewentualna odpowiedzialność innych podmiotów może więc funkcjonować jedynie na zasadzie subsydiarności.

Z powyższego wynika wiec tym samym, że zasadniczą odpowiedzialność za incydenty medyczne nadal pod rządami nowej ustawy ponosi wytwórca. Zapis §4 ust. 7 wprowadzony przez Zamawiającego do umowy nie posługuje się w żaden sposób pojęciem wytwórcy, a odpowiedzialnością za wystąpienie incydentu medycznego  próbuje obarczyć wykonawcę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego! Biorąc pod uwagę, że Wykonawca

biorący udział w postępowaniu i zawierający umowę o udzielenie zamówienia publicznego może być podmiotem w żaden sposób nie związanym z wytwórcą oferowanych przez siebie wyrobów, to zapis §4 ust. 7 należy uznać za całkowicie sprzeczny z zasadami ujętymi w ustawie o wyrobach medycznych a tym samym nieważny z uwagi na fakt, że samo wprowadzenie go do umowy nie wyłącza odpowiedzialności wytwórcy na zasadach ogólnych.

Zamawiający nie może kształtować treści umów w sposób sprzeczny z prawem poprzez rozszerzanie odpowiedzialności na Wykonawcę w wypadku „zaistnienia incydentu z przyczyn tkwiących w dostarczonym przez Wykonawcę wyrobie medycznym lub leżących po stronie Wykonawcy.” Jak wynika z przepisów przytoczonych wyżej na odpowiedzialność za wyrób nie ma w żadnym wypadku wpływu fakt kto go dostarcza. Cały system podziału odpowiedzialności pomiędzy poszczególne podmioty wytwarzające wyroby medyczne przyjęty w dyrektywie 93/42/EWG a później w dyrektywie 2007/47 został skonstruowany w taki sposób, by istniał jeden podmiot odpowiedzialny (wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) na terytorium UE i próby modyfikacji tego systemu w umowach cywilnoprawnych poprzez włączanie do niego innych podmiotów nie mogą być uznane za ważne.

Szczegółowo opisywane w ustawie o wyrobach medycznych procedury postępowania przy wyjaśnianiu zaistniałych incydentów medycznych pomiędzy wytwórcą/ autoryzowanym przedstawicielem a Prezesem Urzędu Rejestracji WMPLiPB mają na celu wyjaśnienie faktycznej przyczyny powstania incydentu i dopiero po ich przeprowadzeniu możliwe jest określenie konkretnego podmiotu, od którego można ewentualnie dochodzić stosownego odszkodowania.

W przypadku przyjęcia proponowanego przez Zamawiającego zapisu za prawidłowy, za błędy np. wytwórcy pełną odpowiedzialność ponosiłby Wykonawca, co jest niedopuszczalne zarówno na tle ogólnych zasada prawa cywilnego, jak i samej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonawca w postępowaniu o zamówienia publiczne może więc odpowiadać za swoje działania wyłącznie na zasadach ustawowych, a przez sam fakt dostarczenia wyrobu medycznego taka odpowiedzialność na niego nie przechodzi.

W związku z powyższym usunięcie ww. zapisu umowy lub przeformułowanie go na zgodne z istniejącymi przepisami jest konieczne. Nałożenie przez Zamawiającego odpowiedzialności przez wykonawcę jest nieuzasadnione, i jako sprzeczne z prawem bezskuteczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 140

Dotyczy załącznika nr 6 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust.2 ppkt. 3 na następujący:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonego w terminie urządzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości brutto naprawianego urządzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,(…)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.