Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/55/2017                                              Brzozów, dnia 17.08.2017 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/55/2017

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Pakiet nr 3. Do punktu 55: Czy ze względu na dużą ilość wyświetlanych krzywych dynamicznych i parametrów znieczulenia, Zamawiający dopuści również aparat do znieczulenia z dużym 12,1 calowym ekranem respiratora, o wysokiej rozdzielczości 800 x 600 pikseli? Rozwiązanie daje równie czytelnyobraz prezentowanych parametrów, a dodatkowo nie pogarsza możliwości klinicznych urządzenia. Dopuszczenie tej nieznacznej różnicy daje możliwość złożenia konkurencyjnej oferty, co będzie korzystne dla Zamawiającego.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 2

Pakiet nr 3. Do punktu 64: Czy w celu zwiększenia czytelności danych wyświetlanych na kardiomonitorze Zamawiający dopuści również kardiomonitor z dużym, 12,2, o wysokiej rozdzielczości 800 x 600 pikseli? ? Rozwiązanie daje równie  czytelny obraz  prezentowanych parametrów, a dodatkowo nie pogarsza możliwości klinicznych urządzenia. Dopuszczenie tej nieznacznej różnicy daje możliwość złożenia konkurencyjnej oferty, co będzie korzystne dla Zamawiającego.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści:

Valleylab FT10 Platforma elektrochirurgiczna z systemem zamykania naczyń LigaSure oraz resekcją bipolarną – parametry techniczne

Parametry techniczne

Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną.

Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 47 Hz do 63Hz.

Urządzenie spełniające normy ICE 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz ICE 60601-1-8, edycja 2.1.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-1; IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF18)

Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC60601-1; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF18)

Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.

7-calowy ekrandotykowy LCD

Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia.

System wykonujący 430 000 operacji logicznych na sekunde, stale badając oporność koagulowanej tkanki.

Koagulacja w systemie zamykania naczyć osiągana w czasie 1-4 sekund

Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): panel przedni: gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP), Monopolar 1 gniazdonarzędziaMonopolar 2 gniazdobipolarne gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej gniazdo dopodłączeniaelektrodybiernej panel tylny: gniazdosterownikanożnegoMonopolarnego 1 gniazdosterownikanożnegoMonopolarnego 2 gniazdosterownikanożnegobipolarnego gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej gniazdo Ethernet (serwisowe) antenaWiFi (serwisowe) gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG zaciskuziemieniaekwipotencjalnego gniazdoprzewodusieciowego

Trybymonopolarne: cięcieczyste (cut), cięciemieszane (blend), zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) koagulacjawyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate) koagulacjarozpylanie (spray) koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz

Trybybipolarne: Niski (moc max. 15W) standardowy (moc max. 40W) makro (moc max. 95W)

Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy.

System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu.

Tryb bipolarny moc max. 95 W

Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W

Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W

Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W

Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W

Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W

System zamykania naczyń moc max. 350 W

Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W

Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej.

Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie.

Możliwośćzapamiętaniaostatnichnastawień.

Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów.

Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych.

Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm

W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencjiprzerywana jest pracaaparatu.

Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych).

Wizualizacjanastawianejmocy.

Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie.

Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola.

Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update)

Komunikaty w językupolskim.

Skuteczność systemu zamykania naczyń potwierdzona badaniami.

SerwisnatereniePolski.

Instalacja urządzenia wliczona w cenę urządzenia.

Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego wliczone w cenę urządzenia.

Instrukcja użytkowania w języku polskim.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z opisem zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.