Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/63/2017                                                     Brzozów  19.07.2017r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy odczynników

wraz z dzierżawą aparatów do barwień

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/63/2017

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- SIWZ – załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia - Wzór oferty.

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej parametrów aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych. Nowa treść otrzymuje brzmienie:

Dzierżawa dwóch, takich samych, aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych o parametrach nie gorszych jak:

- Automatyczny system barwień metodą immunohistochemiczną oraz metodą hybrydyzacji in situ,

- Etapy barwienia wykonywane automatycznie obejmują: odparafinowanie, odkrywanie antygenu, procesy wywoływania reakcji barwionej, podbarwianie tła, wszystko na pokładzie jednego aparatu

- Możliwość barwienia jednocześnie 60 preparatów, z możliwością dokładania preparatów „citowych” w trakcie trwania barwienia oraz opcją zaprogramowania go „na noc”

- Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy,

- Aparat pozwala na oznaczenie od 1 do 27 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy

- Aparat musi być bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki

- Aparat musi stosować bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów

- System umożliwiający wykorzystanie przeciwciał różnych producentów,

- W zestawie komputer z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym identyfikacje preparatów za pomocą kodów kreskowych oraz kontrolowanie obecności oraz daty ważności odczynników niezbędnych do wykonania danego barwienia,

- W zestawie drugi komputer przenośny do analizy danych dodatkowych (cyfrowych) o parametrach minimum: procesor i7, RAM 16 GB, system Win 10,

- Aparat kompaktowy, brak konieczności stosowania dodatkowych przystawek dla procesów zależnych od temperatury,

- Aparat dozujący  jednolitą ilość odczynnika – 100 μl dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca

- Aparat w pełni kontrolujący jakość otrzymywanych preparatów (brak zależności warunków reakcji od warunków otoczenia, kontrola terminów ważności wykorzystywanych odczynników, brak zależności wyników reakcji od warunków otoczenia, aparat pracujący w oparciu o walidowane protokoły barwień)

- Aparat zabezpieczający przed utratą/uszkodzeniem materiału w trakcie barwienia (zabezpieczenie materiału przed wysychaniem w każdym etapie barwienia, barwienie szkiełek w pozycji poziomej każde barwienie niezależnie w odrębnej szufladzie, UPS podtrzymujący pracę aparatu w zestawie)

- Aparat generujący odpady płynne, które podlegają dużemu rozcieńczeniu. Średnia objętość odpadów płynnych dla jednego preparatu histopatologicznego nie większa niż  15 ml.

- Preparaty muszą być umiejscowione w aparacie  w osobnych szufladach. Każda szuflada musi być niezależną komorą reakcyjną dla pojedynczego preparatu.

- Aparaty wyprodukowane nie wcześniej niż 2014 r.

UWAGA!

Wszelkie zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mające wpływ na treść oferty przetargowej, wykonawcy zobowiązani są uwzględnić sporządzając ofertę przetargową.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.