#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/70/2017

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

## Dostawa komory laminarnej – szt 2

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

PAKIET I:

- Komora laminarna do receptury – szt 1

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa, przystosowana do montażu ekranu komputerowego (lub posiadająca ekran wbudowany) i wagi, z przeznaczeniem do przygotowywania m. in. antybiotyków.

Specyfikacja:

- II klasa bezpieczeństwa,

- Szerokość komory min.130 cm,

- Monitor komputerowy zamontowany w tylnej ścianie komory lub przygotowanie do instalacji monitora,

- Pionowy, laminarny przepływ powietrza,

- 2 filtry HEPA o skuteczności min. 99,995% dla MPPS,

- System sterowania z wbudowanym panelem dotykowym z menu w języku polskim,

- Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze,

- Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia,

- Cichobieżne wentylatory,

- Okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy, pochylone pod katem 8º,  elektrycznie podnoszone i opuszczane, z możliwością zasunięcia do końca zamknięcia obszaru roboczego,

- Blat roboczy dzielony z blachy nierdzewnej,

- Wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej,

- Energooszczędne oświetlenie białe LED,

- Przeszklone boki przestrzeni roboczej,

- Obszar pracy zaopatrzony w dreny z blachy nierdzewnej do łatwego usuwania zanieczyszczeń i mycia komory,

- W przestrzeni roboczej komory: gniazdo 230V, podwójne gniazdo USB,

- Stelaż na blokowanych kółkach,

- Zasilanie 230V/50Hz,

- Komora posiadająca cyfrowy licznik czasu oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy,

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

- Rok produkcji 2017.

PAKIET II:

- Komora laminarna do żywienia – szt 1

Komora laminarna z podwyższoną przestrzenia roboczą, przystosowana do przygotowywania preparatów do żywienia pozajelitowego zarówno manualnie jak i z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych (tzw. pomp).

Specyfikacja:

- Wolnostojąca komora laminarna gwarantująca ochronę preparatu,

- Przepływ powietrza - pionowy, laminarny, prędkość robocza 0,45m/s+/-20%,

- Możliwość regulowania prędkości przepływu przez użytkownika,

- Klasa czystości powietrza - klasa A wg EU GMP,

- Ilość filtrów - dwa, w tym filtr wstępny i filtr HEPA ,

- Filtr HEPA – klasa H 14 (skuteczność odpylania dla cząstek 0,3 mikrona i większych  min. 99,999%) z indywidualnym certyfikatem efektywności filtrowania,

- Oświetlenie przestrzeni roboczej – min. 1000 lux,

- Poziom natężenia dźwięku - max.58 dB(A),

- Zasilanie - 230 V / 50 Hz,

- Wymiary zewnętrzne (maksymalne):

- szerokość 1940 mm

- wysokość  2240 mm

- głębokość  710 mm

- waga 250 kg

- Wymiary przestrzeni roboczej (minimum):

- szerokość  1850 mm

- wysokość    900 mm

- głębokość   625 mm

- Ściany boczne i ściana tylna: przezroczysty poliwęglan,

- Możliwość wyprowadzenia kabli zasilających i komputerowych przez szczeliny wzdłuż tylnej ściany  komory,

- Instalacja do mocowania monitora komputerowego za tylną ścianą komory w dowolnym jej miejscu,

- Pręt o średnicy 20-22 mm zintegrowany w przestrzeni roboczej do zawieszania worków,

- Elektroniczny panel kontrolno-sterowniczy,

- Godzinowy licznik czasu pracy komory,

- Gniazdo elektryczne do podłączenia narzędzi używanych w komorze,

- Blat roboczy ze stali nierdzewnej,

- Test instalacyjny obejmujący pomiary prędkości i laminarności przepływu,  integralności i szczelności filtra oraz klas czystości powietrza; konieczne załączenie świadectw kalibracji sprzętu pomiarowego.

Zamawiający wymaga pobrania do określenia klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej komory /strefie A fizycznie 1 m3 powietrza [badanie przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 14644].

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

- Rok produkcji 2017.

Dopuszcza się  składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jeden pakiet.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia -  wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych w części 7 SIWZ.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-	posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji

- Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.10.2017r.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową  należy  sporządzić w formie określonej
w załączniku nr 1 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców, lub z ustawy.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

Przetarg nieograniczony – dostawa komory laminarnej – Pakiet nr …
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/70/2017

-  Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

-  Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający    jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty -przetargowej (tj. do daty składania ofert):

- Oferta przetargowa – wzór stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi  załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

    - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl)-zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/70/2017

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny.

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena 					                   60 pkt.

2) termin gwarancji                                             40 pkt.

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2)Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 40 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 12 miesięcy  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 36 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 12 miesięcy.

Do obliczenia punktów w kryterium termin gwarancji zamawiający przyjmie ilość miesięcy powyżej minimalnego wymaganego terminu tj. 12 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 30 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 12 miesięcy tj. 18 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta w kryterium termin gwarancji zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 40.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax)*40= g

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 20 miesięcy, 36 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 12 miesięcy.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 18.09.2017r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 18.09.2017r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

...............................................

Podpis kierownika jednostki

Załącznik nr 1

---------------------------------------

Nazwa i adres Wykonawcy

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA – PAKIET I

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę komory laminarnej-Pakiet ……  dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3820/70/2017 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOŚĆ (SZT) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | Komora laminarna Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): …………………….………… Nazwa producenta: ………………………..………… Nr katalogowy (jeżeli dotyczy): ……………………………… | 1 |  |  |  |  |

Uwaga!

Jeżeli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie.

OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW

| LP. | WYMAGANIE | WPISAĆ TAK/NIE LUB POZIOM OFEROWANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| KOMORA LAMINARNA – 1 SZTUKA |
| 1 | Rok produkcji 2017 |  |
| 2 | II klasa bezpieczeństwa |  |
| 3 | Szerokość min. 130 cm |  |
| 4 | Monitor komputerowy zamontowany w tylnej ścianie komory lub przygotowanie do instalacji monitora |  |
| 5 | Pionowy, laminarny przepływ powietrza, |  |
| 6 | 2 filtry HEPA o skuteczności min. 99,995% dla MPPS |  |
| 7 | System sterowania z wbudowanym panelem dotykowym z menu w języku polskim, |  |
| 8 | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze, |  |
| 9 | Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia, |  |
| 10 | Cichobieżne wentylatory |  |
| 11 | Okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy, pochylone pod katem 8º, elektrycznie podnoszone i opuszczane, z możliwością zasunięcia do końca zamknięcia obszaru roboczego |  |
| 12 | Blat roboczy dzielony z blachy nierdzewnej, |  |
| 13 | Wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 14 | Energooszczędne oświetlenie białe LED, |  |
| 15 | Przeszklone boki przestrzeni roboczej, |  |
| 16 | Obszar pracy zaopatrzony w dreny z blachy nierdzewnej do łatwego usuwania zanieczyszczeń i mycia komory, |  |
| 17 | W przestrzeni roboczej komory: gniazdo 230V, podwójne gniazdo USB |  |
| 18 | Stelaż na blokowanych kółkach, |  |
| 19 | Zasilanie 230V/50Hz, |  |
| 20 | Komora posiadająca cyfrowy licznik czasu oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 22 | Rok produkcji 2017 |  |

Okres udzielonej gwarancji: ………………………….. miesięcy

Wartość netto oferty:  ....................................  zł.

słownie:.......................................................................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł.

słownie:  .…………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel………………………

Nr fax………………………

mail ………………………….

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu  i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

---------------------------------------

Nazwa i adres Wykonawcy

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA – PAKIET II

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę komory laminarnej-Pakiet II  dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3820/70/2017 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOŚĆ (SZT) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | Komora laminarna Nazwa oraz model/typ (jeżeli dotyczy): …………………….………… Nazwa producenta: ………………………..………… Nr katalogowy (jeżeli dotyczy): ………………………………… | 1 |  |  |  |  |

Uwaga!

Jeżeli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie.

OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW

| LP. | WYMAGANIE | WPISAĆ TAK/NIE LUB POZIOM OFEROWANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| KOMORA LAMINARNA - 1 SZTUKA |
| 1 | Wolnostojąca komora laminarna gwarantująca ochronę preparatu |  |
| 2 | Przepływ powietrza - pionowy, laminarny, prędkość robocza 0,45m/s+/-20% |  |
| 3 | Możliwość regulowania prędkości przepływu przez użytkownika |  |
| 4 | Klasa czystości powietrza - klasa A wg EU GMP |  |
| 5 | Ilość filtrów - dwa, w tym filtr wstępny i filtr HEPA |  |
| 6 | Filtr HEPA – klasa H 14 (skuteczność odpylania dla cząstek 0,3 mikrona i większych min. 99,999%) z indywidualnym certyfikatem efektywności filtrowania |  |
| 7 | Oświetlenie przestrzeni roboczej – min. 1000 lux |  |
| 8 | Poziom natężenia dźwięku - max.58 dB(A) |  |
| 9 | Zasilanie - 230 V / 50 Hz |  |
| 10 | Wymiary zewnętrzne (maksymalne): szerokość 1940 mm wysokość 2240 mm głębokość 710 mm waga 250 kg |  |
| 11 | Wymiary przestrzeni roboczej (minimum): szerokość 1850 mm wysokość 900 mm głębokość 625 mm |  |
| 12 | Ściany boczne i ściana tylna: przezroczysty poliwęglan |  |
| 13 | Możliwość wyprowadzenia kabli zasilających i komputerowych przez szczeliny wzdłuż tylnej ściany komory |  |
| 14 | Instalacja do mocowania monitora komputerowego za tylną ścianą komory w dowolnym jej miejscu |  |
| 15 | Pręt o średnicy 20-22 mm zintegrowany w przestrzeni roboczej do zawieszania worków |  |
| 16 | Elektroniczny panel kontrolno-sterowniczy |  |
| 17 | Godzinowy licznik czasu pracy komory |  |
| 18 | Gniazdo elektryczne do podłączenia narzędzi używanych w komorze |  |
| 19 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej |  |
| 20 | Test instalacyjny obejmujący pomiary prędkości i laminarności przepływu, integralności i szczelności filtra oraz klas czystości powietrza; konieczne załączenie świadectw kalibracji sprzętu pomiarowego |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 22 | Rok produkcji 2017 |  |

Okres udzielonej gwarancji: ………………………….. miesięcy

Wartość netto oferty:  ....................................  zł.

słownie:.......................................................................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł.

słownie:  .…………………………………………………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel………………………

Nr fax………………………

mail ………………………….

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu  i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

Załącznik nr 2

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/70/2017, oświadczam, że:

    - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *

    - Podlegam wykluczeniu z postepowania. *

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3820/70/2017, oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/70/2017, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE WIELKOSCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3820/70/2017, oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

- W Z Ó R -

UMOWA SPRZEDAŻY

NR SZPiGM 3820/70/2017

zawarta w Brzozowie, w dniu: ……………….. r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim O środkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….reprezentowana przez:

- …………………………………………..

- …………………………………………...

zwana w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje komorę laminarną, fabrycznie nową, nie używaną, rok produkcji 2017, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę …………………. PLN brutto (słownie: …………………………………………. …./ 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu objętego umową, wymienionego w § 1 ust. 1, w szczególności:

- Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,

- Całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu,

- Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu,

- Pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, w terminie do ………………. r.

- Poprzez dostawę strony umowy rozumieją dostarczenie i pozostawienie w dyspozycji zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia w postaci fizycznej a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji) co najmniej przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do posiadania i korzystania z prawa (np. umowa licencyjna).

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży oraz przeszkolić personel zamawiającego, w terminie do ………………. Za moment zakończenia instalacji i uruchomienia Kupujący uznaje całkowitą gotowość wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia do działania, pełne zmontowanie i podłączenie do ewentualnych innych instalacji, zainstalowanie i uzyskanie pełnej funkcjonalności rzeczy i oprogramowania.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy przy czym zamawiający w zakresie realizacji poszczególnych powyższych ustępów wyznacza do reprezentacji następujące osoby:

- w zakresie ust. 1 – mgr inż. Witold Gawron

- w zakresie ust. 2 – mgr farm. Marcin Bochniarz

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza: Pana Witolda Gawrona – tel. 797590398, w.gawron@szpital-brzozow.pl.

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury.

- Sprzedający zobligowany jest do dostarczenia do siedziby Kupującego faktury w terminie do 7 dni od daty  podpisania protokołu odbioru.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

§ 5

- Sprzedający udziela …… miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji i ceny umowy zobowiązuje się do  usuwania

wszystkich  awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 3 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)  od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 7 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo okres gwarancji przedłuża się o czas wydłużającej się naprawy tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Kupującym,   wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu oraz w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa jednak nie mniejszej niż 1 raz w okresie gwarancji. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu. Dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie terminów i ilości przeglądów po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ........................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego:

- mgr inż. Witold Gawron, tel. 13 4309575 – Kierownik Działu Obsługi i Konserwacji Urządzeń

14. W przypadku, gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą

z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

- W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany będzie do zapewnienia aktualizacji do najnowszych wersji, dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia, programów komputerowych, w terminie 30 dni od dnia opublikowania aktualizacji lub nowej wersji, chyba że Sprzedający i Kupujący po opublikowaniu aktualizacji lub nowej wersji postanowią inaczej.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany umowy wyłącznie w przypadku:

- obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu),

- zmiany danych podmiotu zawierającego umowę (np. w  wyniku przekształceń, przejęć, itp.).

§ 8

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku jakiejkolwiek formy przekształcenia Kupującego wszystkie prawa i obowiązki Kupującego wynikające z niniejszej umowy przechodzą na podmiot będący aktualnym właścicielem przedmiotu umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w trzech egzemplarzach, dwóch dla Kupującego i jednym dla Sprzedającego.

Sprzedający                                                                                                              Kupujący