SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

__________________________________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/52/2018                                             Brzozów, dnia 10.07.2018 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/52/2018

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

pytanie nr 1

Zadanie nr 3 Lampa operacyjna – 1 szt. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

odpowiedź:

Bezpośrednio pod sufitem podwieszanym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do płyty montażowej wynosi 3 m. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 2

Zadanie nr 3 Lampa operacyjna – 1 szt. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

odpowiedź:

Bezpośrednio pod sufitem podwieszanym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do płyty montażowej wynosi 3 m. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 3

Zadanie nr 3 Lampa operacyjna – 1 szt.Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

odpowiedź:

W obecnej chwili w miejscu instalacji lampy nie ma zasilania awaryjnego.

pytanie nr 4

Zadanie nr 3 Lampa operacyjna – 1 szt. Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

odpowiedź:

Bezpośrednio pod sufitem podwieszanym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do płyty montażowej wynosi 3 m. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 5

Zadanie nr 3 Lampa operacyjna – 1 szt. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

odpowiedź:

Bezpośrednio pod sufitem podwieszanym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do płyty montażowej wynosi 3 m. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 6

Zadanie nr 3 Lampa operacyjna – 1 szt. Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

odpowiedź:

Bezpośrednio pod sufitem podwieszanym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do płyty montażowej wynosi 3 m. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 7

Zadanie nr 3 Lampa operacyjna – 1 szt. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jakiego producenta

odpowiedź:

Tak. Producent lampy: TBK MEDICAL.

pytanie nr 8

Zadanie nr 12 Lampa operacyjna – 2 szt. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

odpowiedź:

Pod sufitem podwieszonym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego wynosi 2,76 m odległość od sufitu podwieszonego do płyty montażowej wynosi 40 cm. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej, przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 9

Zadanie nr 12 Lampa operacyjna – 2 szt. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

odpowiedź:

Pod sufitem podwieszonym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego wynosi 2,76 m odległość od sufitu podwieszonego do płyty montażowej wynosi 40 cm. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej, przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 10

Zadanie nr 12 Lampa operacyjna – 2 szt. Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

odpowiedź:

W miejscu instalacji występuje zasilanie awaryjne UPS 230 V.

pytanie nr 11

Zadanie nr 12 Lampa operacyjna – 2 szt. Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

odpowiedź:

Pod sufitem podwieszonym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego wynosi 2,76 m odległość od sufitu podwieszonego do płyty montażowej wynosi 40 cm. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej, przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 12

Zadanie nr 12 Lampa operacyjna – 2 szt. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

odpowiedź:

Pod sufitem podwieszonym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego wynosi 2,76 m odległość od sufitu podwieszonego do płyty montażowej wynosi 40 cm. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej, przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 13

Zadanie nr 12 Lampa operacyjna – 2 szt. Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

odpowiedź:

Pod sufitem podwieszonym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego wynosi 2,76 m odległość od sufitu podwieszonego do płyty montażowej wynosi 40 cm. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej, przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 14

Zadanie nr 12 Lampa operacyjna – 2 szt. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jakiego producenta

odpowiedź:

Tak. Producent lampy: FAMED ŁÓDŹ.

pytanie nr 15

Pytania do umowy: § 3 ust. 1 umowy – Czy zamawiający wydłuży termin dostawy do 63 dni od dnia podpisania umowy?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 16

Pytania do umowy: § 4 ust. 4 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję, np. cesję zwrotną wierzytelności w sytuacji, gdy Wykonawca działa w oparciu o zawartą umowę faktoringową lub w sytuacji, gdy cesja wierzytelności jest objęta zabezpieczeniem zawartej umowy kredytowej z bankiem?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 17

Pytania do umowy: § ust.  4 umowy – Czy Zamawiający dopuści zapis:

„Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- - do 6 dni roboczych od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- - do 9 dni roboczych od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 18

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wykonawca będzie dostarczał w ramach przetargu lampy operacyjne bez kamer , bez monitorów i bez systemu integracyjnego. Urządzenia te służą do oświetlenia pola operacyjnego i nie mają styczności z żadnymi danymi osobowymi, a tym bardziej z ich przetwarzaniem. Serwis tych lamp będzie wykonywany przez fabryczny serwis Wykonawcy, który jest producentem lamp. Czy w takim przypadku umowa ta dotyczy Wykonawcy?

odpowiedź:

Umowa dotyczy wykonawcy.

pytanie nr 19

Czy w ogóle jakieś dane osobowe zostaną udostępnione  Wykonawcy przez Zamawiającego  w związku z  wykonywaniem umowy? A jeżeli tak  to w jaki sposób zostaną mu przekazane?

odpowiedź:

Wykonawcy nie będą udostępniane dane osobowe.

pytanie nr 20

Zadanie nr 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola operacyjnego odbywa się tylko za pomocą panelu umieszczonego na ramieniu przy czaszy lampy?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 21

Zadanie nr 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesna lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola operacyjnego odbywa się w zakresie 180 – 300mm dla czaszy głównej oraz 180 – 270mm dla czaszy satelitarnej?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 22

Zadanie nr 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesna lampę operacyjną w której głębokość oświetlenia wynosi 120cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 23

Zadanie nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt 21 na następujący: „Wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC (dopuszczalna deklaracja zgodności), [...]”?

odpowiedź:

Treść pytania sugeruje że dotyczy pkt. nr 22 opisu przedmiotu zamówienia i odpowiedź dotyczy tego punktu.

Pkt. nr 22 w zadaniu nr 3 otrzymuje brzmienie:

| 22 | Wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC (dopuszczalna deklaracja zgodności), klasa bezpieczeństwa minimum IP54, zgodny z PN-EN-60601-1:2011. | TAK, WYMAGANE |
| --- | --- | --- |

pytanie nr 24

zadanie nr 4

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor modułowy z możliwością rozbudowy o moduły pomiarowe:

-Rzutu minutowego serca metodą Swan-Ganz

-Nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca metodą ICG

-Pomiaru spirometrii

-Pomiaru gazów anestetycznych

-Pomiaru stopnia uśpienia BIS?

Aktualne wymaganie stawiane w tym punkcie przez Zamawiającego jest jedynie możliwością rozbudowy i dotyczy przyszłych ewentualnych zakupów. Jako takie nie ma wpływu na aktualnie oferowane urządzenia i nie jest przedmiotem tego zamówienia.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedziami na pytania.

pytanie nr 25

zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o połączenie z innymi urządzeniami?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 26

zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z ręcznym i automatycznym, na podstawie typu pacjenta, ustawianiem granic alarmowych?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 27

zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z analizą 16 rodzajów arytmii  w tym migotanie przedsionków?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 28

zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z analizą odcinka ST w zakresie -2,0 - +2,0mv ze wszystkich odprowadzeni jednocześnie z wyświetlaniem zmian odcinak ST w sposób ciągły na ekranie głównym kardiomonitora?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 29

zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z zakresem pomiaru częstości oddech w zakresie od 5 do 150 R/min?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 30

zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z zakresem pomiaru NIBP w zakresie 10 – 270 mmHg?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 31

zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez funkcji stazy i sekwencyjnego pomiaru NIBP?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 32

zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z  pomiarem częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem w zakresie 40 – 240 P/min?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 33

zadanie nr 5

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor modułowy z możliwością rozbudowy o moduły pomiarowe:

-Rzutu minutowego serca metodą Swan-Ganz

-Nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca metodą ICG

-Pomiaru spirometrii

-Pomiaru gazów anestetycznych

-Pomiaru stopnia uśpienia BIS?

Aktualne wymaganie stawiane w tym punkcie przez Zamawiającego jest jedynie możliwością rozbudowy i dotyczy przyszłych ewentualnych zakupów. Jako takie nie ma wpływu na aktualnie oferowane urządzenia i nie jest przedmiotem tego zamówienia.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedziami na pytania.

pytanie nr 34

zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o połączenie z innymi urządzeniami?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 35

zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z ręcznym i automatycznym, na podstawie typu pacjenta, ustawianiem granic alarmowych?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 36

zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z analizą 16 rodzajów arytmii  w tym migotanie przedsionków?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 37

zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z analizą odcinka ST w zakresie -2,0 - +2,0mv ze wszystkich odprowadzeni jednocześnie z wyświetlaniem zmian odcinak ST w sposób ciągły na ekranie głównym kardiomonitora?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 38

zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z zakresem pomiaru częstości oddech w zakresie od 5 do 150 R/min?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 39

zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z zakresem pomiaru NIBP w zakresie 10 – 270 mmHg?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 40

zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez funkcji stazy i sekwencyjnego pomiaru NIBP?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 41

zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z  pomiarem częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem w zakresie 40 – 240 P/min?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 42

zadanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola operacyjnego odbywa się tylko za pomocą panelu umieszczonego na ramieniu przy czaszy lampy?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 43

zadanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesna lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola operacyjnego odbywa się w zakresie 180 – 300mm dla czaszy głównej oraz 180 – 270mm dla czaszy satelitarnej?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 44

zadanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesna lampę operacyjną w której głębokość oświetlenia wynosi 120cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 45

zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny z regulacja wysokości w zakresie 720 – 1070mm?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 46

zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją pozycji trendelenburga i anty-trendelenburga w zakresie +/- 30°?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 47

zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny w którym przesuw wzdłużny realizowany jest za pomocą pilota za pośrednictwem napędu elektrohydraulicznego w zakresie 300 mm?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 48

zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny w którym bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na wykonywanie wszystkich ruchów wynosi 230kg z współczynnikiem bezpieczeństwa wynoszącym 4?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 49

zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny w którym panel sterujący (awaryjny) umiejscowiony jest w podstawie stołu od strony głowy zabezpieczony klapką?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 50

zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny z funkcją „stand by” aktywującą się po 4min. jest to czas nie wpływający na zużycie akumulatorów a przy tym pozwalający na gotowość do pracy podczas wstępnego pozycjonowania pacjenta nie wymagający dodatkowych czynności związanych z ponowną aktywacją?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 51

zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny z podstawą w kształcie prostokąta z wycięciami pozwalającymi na wsunięcie stóp operatora i zapewniające dobry dostęp do pola operacyjnego?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 52

zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych w zakresie +/- 25° co jest wartością minimalnie rożną od wymaganej?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 53

dotyczy § 5 ust. 9 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący:

„Trzy naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 54

dotyczy § 5 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący:

„Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia”

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 55

dotyczy § 5 ust. 11 wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w zapisu.

Istniejący zapis umowy jest sprzeczny z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i jako taki musi zostać usunięty lub zmodyfikowany. Proponowaną treścią wzoru umowy Zamawiający stara się kreować stosunki prawne, których zgodnie z prawem nie może modyfikować.

Zarówno obowiązująca ustawa o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r., jak i poprzednia z 20.04.2004 r. dość jednoznacznie rozwiązuje kwestię odpowiedzialności podmiotów funkcjonujących na rynku medycznym za wyroby medyczne, a w tym za incydenty medyczne z nimi związane.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy: „Za wyrób, za wykonanie oceny zgodności wyrobu przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz za wprowadzenie wyrobu do obrotu odpowiada wytwórca wyrobu. Jeżeli wytwórca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim, odpowiedzialność tę ponosi autoryzowany przedstawiciel dla tego wyrobu.”

Ewentualna odpowiedzialność innych podmiotów może więc funkcjonować jedynie na zasadzie subsydiarności.

Z powyższego wynika wiec tym samym, że zasadniczą odpowiedzialność za incydenty medyczne nadal pod rządami nowej ustawy ponosi wytwórca. Zapis §4 ust. 7 wprowadzony przez Zamawiającego do umowy nie posługuje się w żaden sposób pojęciem wytwórcy, a odpowiedzialnością za wystąpienie incydentu medycznego  próbuje obarczyć wykonawcę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego! Biorąc pod uwagę, że Wykonawca biorący udział w postępowaniu i zawierający umowę o udzielenie zamówienia publicznego może być podmiotem w żaden sposób nie związanym z wytwórcą oferowanych przez siebie wyrobów, to zapis §4 ust. 7 należy uznać za całkowicie sprzeczny z zasadami ujętymi w ustawie o wyrobach medycznych a tym samym nieważny z uwagi na fakt, że samo wprowadzenie go do umowy nie wyłącza odpowiedzialności wytwórcy na zasadach ogólnych.

Zamawiający nie może kształtować treści umów w sposób sprzeczny z prawem poprzez rozszerzanie odpowiedzialności na Wykonawcę w wypadku „zaistnienia incydentu z przyczyn tkwiących w dostarczonym przez Wykonawcę wyrobie medycznym lub leżących po stronie Wykonawcy.” Jak wynika z przepisów przytoczonych wyżej na odpowiedzialność za wyrób nie ma w żadnym wypadku wpływu fakt kto go dostarcza. Cały system podziału odpowiedzialności pomiędzy poszczególne podmioty wytwarzające wyroby medyczne przyjęty w dyrektywie 93/42/EWG a później w dyrektywie 2007/47 został skonstruowany w taki sposób, by istniał jeden podmiot odpowiedzialny (wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) na terytorium UE i próby modyfikacji tego systemu w umowach cywilnoprawnych poprzez włączanie do niego innych podmiotów nie mogą być uznane za ważne.

Szczegółowo opisywane w ustawie o wyrobach medycznych procedury postępowania przy wyjaśnianiu zaistniałych incydentów medycznych pomiędzy wytwórcą/ autoryzowanym przedstawicielem a Prezesem Urzędu Rejestracji WMPLiPB mają na celu wyjaśnienie faktycznej przyczyny powstania incydentu i dopiero po ich przeprowadzeniu możliwe jest określenie konkretnego podmiotu, od którego można ewentualnie dochodzić stosownego odszkodowania.

W przypadku przyjęcia proponowanego przez Zamawiającego zapisu za prawidłowy, za błędy np. wytwórcy pełną odpowiedzialność ponosiłby Wykonawca, co jest niedopuszczalne zarówno na tle ogólnych zasada prawa cywilnego, jak i samej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonawca w postępowaniu o zamówienia publiczne może więc odpowiadać za swoje działania wyłącznie na zasadach ustawowych, a przez sam fakt dostarczenia wyrobu medycznego taka odpowiedzialność na niego nie przechodzi.

W związku z powyższym usunięcie ww. zapisu umowy lub przeformułowanie go na zgodne z istniejącymi przepisami jest konieczne. Nałożenie przez Zamawiającego odpowiedzialności przez wykonawcę jest nieuzasadnione, i jako sprzeczne z prawem bezskuteczne.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonego w terminie urządzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości brutto naprawianego urządzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,(…)”

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 57

zadanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego w zakresie 240-330mm? Proponowany parametr jest lepszy niż wymagany przez Zamawiającego.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 58

zadanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści lampę z wgłębnością oświetlenia o wartości 117cm? Parametr ten jest nieznacznie niższy niż wymagany przez Zamawiającego, przyjęcie tego parametru pozwoli zaproponować lampę o wielu lepszych niż wymagane parametrach, przy jednoczesnym obniżeniu ceny oferowanych lamp.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 59

zadanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści lampę z klasą bezpieczeństwa minimum IP53? Wymagana przez Zamawiającego klasa szczelności IP54 jest stosowana głównie przed ochroną przed deszczem, ze względu na przeznaczenie lampy operacyjnej oraz warunki panujące na Sali operacyjnej, stopień ochrony IP53 jest w naszym przekonaniu wystarczający. Przyjęcie tego wymagania pozwoli złożyć oferty większej ilości wykonawców, co przełoży się na obniżenie ceny oraz zwiększenie konkurencyjności zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 60

zadanie nr 3: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagań opisanych w punktach 17: „Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C.” i 18: „Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C.”? Lampy wykonane w technologii LED charakteryzują się wysoką sprawnością, dzięki czemu emisja cieplna jest ograniczona do minimum. Jednakże promieniowanie świetlne zawsze wiąże się z przekazaniem jakiejś ilości ciepła, która to wartość ściśle zależy od wielu warunków panujących w sali operacyjnej, jak na przykład rodzaj materiału na jaki światło pada, jego pochłanialność cieplna, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, przepływ laminarny powietrza w sali i wiele innych. Określenie wymagania w postaci opisanej w punktach 17 i 18 jest nieobiektywne i nieprecyzyjne. Wskazuje zdecydowanie na jednego z producentów na rynku, który w swojej specyfikacji umieszcza ten nieobiektywny i praktycznie niemożliwy do osiągnięcia i uzyskania parametr, jednocześnie wykluczając innych wykonawców z udziału w postępowaniu.

odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pkt. nr 17 i 18 z opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 61

zadanie nr 12: Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego w zakresie 240-330mm? Proponowany parametr jest lepszy niż wymagany przez Zamawiającego.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 62

zadanie nr 12: Czy Zamawiający dopuści lampę z wgłębnością oświetlenia o wartości 117cm? Parametr ten jest nieznacznie niższy niż wymagany przez Zamawiającego, przyjęcie tego parametru pozwoli zaproponować lampę o wielu lepszych niż wymagane parametrach, przy jednoczesnym obniżeniu ceny oferowanych lamp.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 63

zadanie nr 12: Czy Zamawiający dopuści lampę z klasą bezpieczeństwa minimum IP53? Wymagana przez Zamawiającego klasa szczelności IP54 jest stosowana głównie przed ochroną przed deszczem, ze względu na przeznaczenie lampy operacyjnej oraz warunki panujące na Sali operacyjnej, stopień ochrony IP53 jest w naszym przekonaniu wystarczający. Przyjęcie tego wymagania pozwoli złożyć oferty większej ilości wykonawców, co przełoży się na obniżenie ceny oraz zwiększenie konkurencyjności zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 64

zadanie nr 12: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagań opisanych w punktach 17: „Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C.” i 18: „Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C.”? Lampy wykonane w technologii LED charakteryzują się wysoką sprawnością, dzięki czemu emisja cieplna jest ograniczona do minimum. Jednakże promieniowanie świetlne zawsze wiąże się z przekazaniem jakiejś ilości ciepła, która to wartość ściśle zależy od wielu warunków panujących w sali operacyjnej, jak na przykład rodzaj materiału na jaki światło pada, jego pochłanialność cieplna, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, przepływ laminarny powietrza w sali i wiele innych. Określenie wymagania w postaci opisanej w punktach 17 i 18 jest nieobiektywne i nieprecyzyjne. Wskazuje zdecydowanie na jednego z producentów na rynku, który w swojej specyfikacji umieszcza ten nieobiektywny i praktycznie niemożliwy do osiągnięcia i uzyskania parametr, jednocześnie wykluczając innych wykonawców z udziału w postępowaniu.

odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pkt. nr 17 i 18 z opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 65

Par. 5 ust. 4 wzoru umowy – Prosimy o zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii w okresie gwarancji do 7 dni, w przypadku gdy konieczne jest sprowadzenie części wymagającej wymiany od producenta urządzenia.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 66

Par. 5 ust. 7 wzoru umowy - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co  wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 7 warunków umowy, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu wynikającego z § 5 ust. 4.”

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 67

Par. 5 ust. 9 wzoru umowy – Czy celem dostosowania warunków umowy względem standardów rynkowych, Zamawiający wyrazi zgodę na nast. modyfikację:

„Trzy naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 68

Par. 6 ust. 3 wzoru umowy - W naszej opinii zaproponowana kara umowna za odstąpienie od umowy jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 10% wartości przedmiotu umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 69

Dotyczy:  Zadanie nr 3 Dostawa lampy operacyjnej – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją średnicy pola roboczego w zakresie 180 mm- 300 mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 70

Dotyczy:  Zadanie nr 3 Dostawa lampy operacyjnej – 1 szt. Czy  Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją natężenia oświetlenia w 8 krokach w zakresie 30%-100%?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 71

Dotyczy:  Zadanie nr 3 Dostawa lampy operacyjnej – 1 szt. Czy  Zamawiający dopuści lampę operacyjną z głębokością oświetlenia 975 mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 72

Dotyczy:  Zadanie nr 3 Dostawa lampy operacyjnej – 1 szt. Podany przez Zamawiającego wymóg dla współczynnika odwzorowania barw Ra w wysokości 95 nie zapewnia dostarczenia produktu najwyższej klasy. Wartość tego współczynnika na poziomie wymaganym wskazuje na produkt starszego typu. Czy wobec tego Zamawiający będzie oczekiwał, iż parametr ten będzie wynosił min. 96?

odpowiedź:

Tak. Zamawiający oczekuje Ra 96.

pytanie nr 73

Dotyczy:  Zadanie nr 3 Dostawa lampy operacyjnej – 1 szt.Czy Zamawiający będzie wymagał aby źródło światła lampy operacyjnej było osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego?

odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

pytanie nr 74

Dotyczy:  Zadanie nr 3 Dostawa lampy operacyjnej – 1 szt. Czy Zamawiający będzie wymagał  obudowy lampy operacyjnej wykonanej  z lekkich stopów aluminium?

odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

pytanie nr 75

Dotyczy:  Zadanie nr 3 Dostawa lampy operacyjnej – 1 szt. Czy Zamawiający będzie wymagał  by światło padające na pole operacyjne  było przetwarzane przez odbłyśniki

odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

pytanie nr 76

Zadanie nr 12 Dostawa lampy operacyjnej – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją średnicy pola roboczego w zakresie 180 mm- 300 mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 77

Zadanie nr 12 Dostawa lampy operacyjnej – 2 szt. Czy  Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją natężenia oświetlenia w 8 krokach w zakresie 30%-100%?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 78

Zadanie nr 12 Dostawa lampy operacyjnej – 2 szt. Czy  Zamawiający dopuści lampę operacyjną z głębokością oświetlenia 975 mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 79

Zadanie nr 12 Dostawa lampy operacyjnej – 2 szt. Podany przez Zamawiającego wymóg dla współczynnika odwzorowania barw Ra w wysokości 95 nie zapewnia dostarczenia produktu najwyższej klasy. Wartość tego współczynnika na poziomie wymaganym wskazuje na produkt starszego typu. Czy wobec tego Zamawiający będzie oczekiwał, iż parametr ten będzie wynosił min. 96?

odpowiedź:

Tak. Zamawiający oczekuje Ra 96.

pytanie nr 80

Zadanie nr 12 Dostawa lampy operacyjnej – 2 szt. Czy Zamawiający będzie wymagał aby źródło światła lampy operacyjnej było osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego?

odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

pytanie nr 81

Zadanie nr 12 Dostawa lampy operacyjnej – 2 szt. Czy Zamawiający będzie wymagał  obudowy lampy operacyjnej wykonanej  z lekkich stopów aluminium?

odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

pytanie nr 82

Zadanie nr 12 Dostawa lampy operacyjnej – 2 szt. Czy Zamawiający będzie wymagał  by światło padające na pole operacyjne  było przetwarzane przez odbłyśniki?

odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

pytanie nr 83

zadanie nr 9 - Czy Zamawiający dopuści ruchome 4 segmentowe leże łóżka wyposażone w barierki boczne składane poniżej poziomu materaca wzdłuż ramy leża oraz odejmowane szczyty spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 84

zadanie nr 9 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty, które w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta w każdej pozycji, poruszają się wraz z leżem, podczas regulacji funkcji np. Trendelenburga, czy krzesła kardiologicznego?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 85

zadanie nr 9 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370mm do 735mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 86

zadanie nr 9 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym dla każdej pozycji na poziomie 200kg, które jest zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 dla łóżek szpitalnych?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 87

zadanie nr 9 - Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko było dostarczone wraz z barierkami bocznymi, metalowymi, lakierowanymi proszkowo, składającymi się z trzech metalowych poprzeczek, które montowane są w tulejach pod leżem (brak zewnętrznej ramy leża), składane wzdłuż ramy leża po naciśnięciu jednego przycisku?

odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

pytanie nr 88

zadanie nr 3: Prosimy o informację na jakiej wysokości i jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

odpowiedź:

Bezpośrednio pod sufitem podwieszanym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do płyty montażowej wynosi 3 m. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 89

zadanie nr 3: Prosimy o informację na jakiej wysokości jest sufit podwieszany w miejscu montażu lamp?

odpowiedź:

Bezpośrednio pod sufitem podwieszanym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do płyty montażowej wynosi 3 m. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 90

zadanie nr 3: Punkt 6. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu regulacji średnicy oświetlanego pola i dopuści lampę, w której średnica oświetlanego pola jest równa 20 cm?

odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z wymogu.

pytanie nr 91

zadanie nr 3: Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja średnicy oświetlanego pola  będzie regulowana w zakresie od 19 do 28 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 92

zadanie nr 3: Punkt 8. Prosimy o rezygnację z wymogu  braku konieczności regulacji natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ.

pytanie nr 93

zadanie nr 3: Punkt 16. Prosimy o dopuszczenie zestawu lamp, w którym całkowity maksymalny pobór mocy nie przekroczy 240 W?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 94

zadanie nr 3: Punkt 17. Prosimy o rezygnację z wymogu. Żądany przez Zamawiającego parametr nie jest opisany w Polskiej Normie PN EN 60601-2-41 „Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych” z kwietnia 2010 roku, co więcej nie ma żadnej innej normy opisującej sposób oraz warunki pomiaru takiego parametru.

odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pkt. nr 17 i 18 z opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 95

zadanie nr 3: Punkt 18. Prosimy o rezygnację z wymogu. Żądany przez Zamawiającego parametr nie jest opisany w Polskiej Normie PN EN 60601-2-41 „Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych” z kwietnia 2010 roku co więcej nie ma żadnej innej normy opisującej sposób oraz warunki pomiaru takiego parametru.

odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pkt. nr 17 i 18 z opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 96

zadanie nr 3: Punkt 19. Prosimy o dopuszczenie lamp, których dezynfekcja odbywa się przy użyciu powszechnie stosowanych środków przetestowanych przez producenta urządzeń, gwarantujących wysoką skuteczność dezynfekcji oraz bezpieczeństwo urządzeń, to jest:

Ręczna dezynfekcja z jednoczesnym czyszczeniem:

– Buraton® 10F firmy Schülke & Mayr

Stężenie: 1 %

– Dismozon® pur firmy Bode Chemie

Stężenie: 1,5 %

– Neodisher® LM 2 firmy Dr. Weigert

Stężenie: 2 %

– Korsolex® extra firmy Bode Chemie

Stężenie: 3 %

Maszynowe przygotowanie do ponownego

użycia

Czyszczenie maszynowe:

– Neodisher® MediClean forte firmy Dr. Weigert

– Neodisher® MediClean producent - Dr. Weigert

Dezynfekcja maszynowa (termiczna)

– 93 °C (199,4 °F) przez 10 minut

Sterylizacja parowa:

- 132 °C (270 °F) przez 4 minuty

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ.

pytanie nr 97

zadanie nr 12: Prosimy o informację, na jakiej wysokości i jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

odpowiedź:

Pod sufitem podwieszonym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego wynosi 2,76 m odległość od sufitu podwieszonego do płyty montażowej wynosi 40 cm. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej, przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 98

zadanie nr 12: Prosimy o informację, na jakiej wysokości jest sufit podwieszany w miejscu montażu lamp?

odpowiedź:

Pod sufitem podwieszonym posadowiona jest płyta montażowa na której zawieszona jest aktualnie lampa operacyjna. Wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego wynosi 2,76 m odległość od sufitu podwieszonego do płyty montażowej wynosi 40 cm. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wytyczne instalacji elektrycznej, przystosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie zamawiającego.

pytanie nr 99

zadanie nr 12: Punkt 6. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu regulacji średnicy oświetlanego pola i dopuści lampę, w której średnica oświetlanego pola jest równa 20 cm?

odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje.

pytanie nr 100

zadanie nr 12: Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja średnicy oświetlanego pola  będzie regulowana w zakresie od 19 do 28 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 101

zadanie nr 12: Punkt 8. Prosimy o rezygnację z wymogu  braku konieczności regulacji natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ.

pytanie nr 102

zadanie nr 12: Punkt 16. Prosimy o dopuszczenie zestawu lamp, w którym całkowity maksymalny pobór mocy nie przekroczy 240 W?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 103

zadanie nr 12: Punkt 17. Prosimy o rezygnację z wymogu. Żądany przez Zamawiającego parametr nie jest opisany w Polskiej Normie PN EN 60601-2-41 „Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych” z kwietnia 2010 roku, co więcej nie ma żadnej innej normy opisującej sposób oraz warunki pomiaru takiego parametru.

odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pkt. nr 17 i 18 z opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 104

zadanie nr 12: Punkt 18. Prosimy o rezygnację z wymogu. Żądany przez Zamawiającego parametr nie jest opisany w Polskiej Normie PN EN 60601-2-41 „Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych” z kwietnia 2010 roku, co więcej nie ma żadnej innej normy opisującej sposób oraz warunki pomiaru takiego parametru.

odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pkt. nr 17 i 18 z opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 105

zadanie nr 12: Punkt 19. Prosimy o dopuszczenie lamp, których dezynfekcja odbywa się przy użyciu powszechnie stosowanych środków przetestowanych przez producenta urządzeń, gwarantujących wysoką skuteczność dezynfekcji oraz bezpieczeństwo urządzeń, to jest:

Ręczna dezynfekcja z jednoczesnym czyszczeniem:

– Buraton® 10F firmy Schülke & Mayr

Stężenie: 1 %

– Dismozon® pur firmy Bode Chemie

Stężenie: 1,5 %

– Neodisher® LM 2 firmy Dr. Weigert

Stężenie: 2 %

– Korsolex® extra firmy Bode Chemie

Stężenie: 3 %

Maszynowe przygotowanie do ponownego

użycia

Czyszczenie maszynowe:

– Neodisher® MediClean forte firmy Dr. Weigert

– Neodisher® MediClean producent - Dr. Weigert

Dezynfekcja maszynowa (termiczna)

– 93 °C (199,4 °F) przez 10 minut

Sterylizacja parowa:

– 132 °C (270 °F) przez 4 minuty

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ.

pytanie nr 106

zadanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia równoważnego o poniższej charakterystyce?

| Lp | PARAMETR |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia. |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych. |  |
|  | Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą kół |  |
|  | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi |  |
|  | Możliwość powieszenia respiratora na sufitowej jednostce zasilającej (kolumnie) lub postawienia na półce kolumny |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie od 2,8 do 5,5 bar |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia –czas pracy na akumulatorze 30 minut |  |
|  | Tryby wentylacji |  |
|  | CMV, AC (CMVAssist) |  |
|  | SIMV |  |
|  | PEEP/CPAP |  |
|  | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji typu MMV |  |
|  | Tryb wentylacji PSV |  |
|  | Tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) dostępny we wszystkich trybach wentylacji |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem oddechowym typu AutoFlow |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) dostępne w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100% |  |
|  | Kompensacja przecieków |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech (I:E). |  |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV 1 – 95 1/min. |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu od 20 do 2000 ml. |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych od 1 do 90 cmH2O. |  |
|  | Ciśnienie wspomagane PSV od 0 do 90 cmH2O. |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP od 0 do 50 cmH2O. |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: zakres czułości triggera: 0,5 l/min – 15 l/min. |  |
|  | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. |  |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie 5 – 65 % szczytowego przepływu wdechowego. |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o graficzną prezentację płuc pacjenta wraz w wartościami cyfrowymi |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych. |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. |  |
|  | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. |  |
|  | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. |  |
|  | Ciśnienie PEEP. |  |
|  | Ciśnienie okluzji P,01 |  |
|  | NIF – Negative Inspiratory Force |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe. |  |
|  | Ciśnienie średnie. |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau. |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną |  |
|  | Zabezpieczenie miejsca połączenia zastawek z rurami układu oddechowego przed przypadkowym uszkodzeniem lub rozłączeniem dzięki metolowemu wspornikowi ochronnemu |  |
|  | Kalkulacja współczynnika wentylacji przestrzeni martwej Vds/Vte |  |
|  | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji trzech krzywych na ekranie; |  |
|  | Możliwość rozbudowy o prezentację na kolorowym 15” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów –7 dni, |  |
|  | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności. |  |
|  | Wadliwej pracy elektroniki aparatu. |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej TV. |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea. |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. |  |
|  | Komunikat o zalecanym teście aparatu i obwodu oddechowego po włączeniu urządzenia. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji. |  |
|  | Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora; sterowanie nebuliazatorem z ekranu respiratora |  |
|  | Podpowiedzi kontekstualne dotyczące trybów wentylacji i alarmów wyświetlane na ekranie. |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. |  |
|  | Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu. |  |
|  | Akcesoria |  |
|  | 1 płuco testowe |  |
|  | Ramię podtrzymujące układy oddechowe |  |
|  | 10 kompletnych układów oddechowych jednorazowego użytku. |  |

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania.

pytanie nr 107

zadanie nr 9: Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji od czasu podpisania umowy?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 108

zadanie nr 9: Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami poruszającymi się wraz z leżem?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 109

zadanie nr 9: Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez blokady?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 110

zadanie nr 9: Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem blokowanym trzyfunkcyjnie tj. wszystkie funkcji odblokowane, wszystkie funkcje zablokowane, zablokowane tylko funkcje niebezpieczne dla pacjenta?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 111

- zadanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji od czasu podpisania umowy?

- odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- pytanie nr 112

- zadanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści wózek bez kół antystatycznych?

- odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 113

- zadanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga oraz anty-Terndelenburga w zakresie 0-12°?

- odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

- pytanie nr 114

- zadanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści wózek z powierzchnią leża wykonaną z płyty HPL na której spoczywa materac?

- odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 115

- zadanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami ponad powierzchnie leża 35cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 116

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 3 – dostawa lampy operacyjnej – 1szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3100 do 5000˚K w 5 krokach? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 117

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 12 – dostawa lampy operacyjnej – 2szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3100 do 5000˚K w 5 krokach? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 118

Zadanie nr 1: dostawa aparatów do znieczuleń – 3 szt. dot. pkt.74,75. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania bez pomiarów  bodźców nocyceptywnych, wprowadzając jednocześnie punktację: 0 pkt. – brak modułu pomiarowego? Wymagany pomiar wraz z możliwością wyświetlania jego sygnału na ekranie monitora pacjenta może zostać zaoferowany tylko przez jednego producenta aparatów do znieczulania kompatybilnego z systemem S/5, który dodatkowo jest punktowany w pkt. 81.

odpowiedź:

Pkt 74 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

| 74 | Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji lub urządzenia wolnostojącego Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta. | PODAĆ: moduł pomiarowy–10 pkt. brak modułu pomiarowego – 0 pkt. |
| --- | --- | --- |

pytanie nr 119

Zadanie nr 6: dostawa defibrylatorów – 2 szt. dot. pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w algorytm AED zgodny z najnowszymi wytycznymi ERC/AHA z 2015 r. z możliwością aktualizacji protokołu niewykrywający ruchu pacjenta?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 120

Zadanie nr 6: dostawa defibrylatorów – 2 szt. dot. pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z codziennym autotestem bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej i jednocześnie z zasilania zewnętrznego 230 V, testując cały układ zasilania defibrylatora?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 121

Zadanie nr 6: dostawa defibrylatorów – 2 szt. dot. pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału EKG na 5 poziomach: od 0,25 do 4 cm/mV oraz AUTO?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 122

zadanie nr 13: dostawa aparatu USG do badań śródoperacyjnych Dotyczy pkt. 41 Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 123

zadanie nr 13: dostawa aparatu USG do badań śródoperacyjnych Dotyczy pkt. 46, Prosimy zamawiającego o dopuszczenie aparatu posiadającego prędkość przepływu dla trybu PWD (2D+PWD+CD) dla kąta zerowego w zakresie łącznym aż 15,3m (od -7,65m/sek do 0 i od 0 do +7,65m/sek) ? Są to standardowe maksymalne wartości stosowane w ultrasonografii.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 124

zadanie nr 13: dostawa aparatu USG do badań śródoperacyjnych Dotyczy pkt. 63 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie prędkości odświeżania obrazu dla Kolorowego Dopplera Tkankowego – 320obr/sek.?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ.

pytanie nr 125

zadanie nr 13: dostawa aparatu USG do badań śródoperacyjnych Dotyczy pkt. 81,82 Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający najnowszą głowicę wykonaną w technologii matrycowej posiadającą 960 elementów o szerokości czoła głowicy 38 mm? Głowica posiada dodatkowo do 24 pasm harmonicznych oraz możliwość poszerzenia obrazowania o 30%.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 126

zadanie nr 13: dostawa aparatu USG do badań śródoperacyjnychDotyczy pkt. 85 Prosimy o dopuszczenie głowicy śródoperacyjnej typu T maksymalnej szerokości L=60mm ?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ.

pytanie nr  127

zadanie nr 13: dostawa aparatu USG do badań śródoperacyjnych Dotyczy pkt. 102 Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, z zakresem częstotliwości 3 – 13 MHz? Dodatkowo głowica pracuje w trybach obrazowania harmonicznego FmT, WbT.

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ.

pytanie nr 128

zadanie nr 13: dostawa aparatu USG do badań śródoperacyjnych Dotyczy pkt. 106 Prosimy o dopuszczenie aparatu, który posiada możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną SW – Shear Wave na głowicach typu convex?

odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ.

pytanie nr 129

ZADANIE NR 2 - RESPIRATOR - 2 szt.

Lp.18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z trybami wentylacji: V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, DuoLevel, CPAP, PSV, VS, APRV, PRVC, PRVC-SIMV, AMV, CPRV, PSV-S/T, Apnea?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 130

ZADANIE NR 2 - RESPIRATOR - 2 szt.

Lp.11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości rozbudowy o pomiar czynnościowej pojemności zalegającej?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 131

ZADANIE NR 2 - RESPIRATOR - 2 szt.

Lp.12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrztchawiczego?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 132

ZADANIE NR 2 - RESPIRATOR - 2 szt.

Lp.13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości rozbudowy o pomiar i prezentację parametru VC02- wytwarzania dwutlenku węgla, V02- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym, pomiar V02 przy pomocy czujnika paramagnetycznego?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 133

ZADANIE NR 2 - RESPIRATOR - 2 szt.

Lp.14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z częstością oddechów: 1-100/min?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 134

ZADANIE NR 2 - RESPIRATOR - 2 szt.

Lp. 25 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z czasem wdechu regulowanym w zakresie od 0,1 do 10,0 sekund?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 135

ZADANIE NR 2 - RESPIRATOR - 2 szt.

Lp. 34 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z integralnym pomiarem stężenia tlenu. Pomiar realizowany za pomocą czujnika galwanicznego?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 136

ZADANIE NR 2 - RESPIRATOR - 2 szt.

Lp. 53 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z przepływem bazowym regulowanym automatycznie?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 137

ZADANIE NR 2 - RESPIRATOR - 2 szt.

Lp. 72 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z nebulizatorem, elektronicznie sterowana mikropompa. Nebulizator nie wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 138

Zadanie nr 11 – Stół operacyjny – 2 sztuki:

1. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie pkt. 24 w tabelce technicznej, gdyż zadanie to dotyczy dostawy stołu operacyjnego, a nie lampy?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt. 27 w tabelce technicznej na następującą: urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/ walidacyjnych/ legalizacyjnych/ kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania w/w. działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty, np. kartę gwarancyjną wydaną przez producenta zaoferowanego urządzenia?

odpowiedź:

Ad 1) Zamawiający wykreśla pkt. 24.

Ad 2) Pkt. 27 otrzymuje brzmienie:

Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/ walidacyjnych/ legalizacyjnych/ kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania w/w. działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty, np. kartę gwarancyjną wydaną przez producenta zaoferowanego urządzenia.

pytanie nr 139

Pytania do Umowy: §5, ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkowało wymianą przez Wykonawcę tego podzespołu na nowy na żądanie Zamawiającego?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 140

Pakiet nr 9 – Dostawa łóżek szpitalnych – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym szczyt od strony głowy porusza się wraz z leżem?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 141

Pakiet nr 9 – Dostawa łóżek szpitalnych – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym sterowanie obywa się za pomocą 4 paneli wbudowanych w barierki boczne, 2 od strony zewnętrznej dla personelu i dwóch od strony wewnętrznej dla pacjenta? Panele z możliwością blokady wszystkich funkcji.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 142

Pakiet nr 9 – Dostawa łóżek szpitalnych – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 350-750 mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 143

Pakiet nr 10 – Dostawa wózka do transportu chorych – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją funkcji TR i aTR w zakresie +-15°?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 144

Pakiet nr 10 – Dostawa wózka do transportu chorych – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 76 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 145

§ 5 pkt 2. wzoru umowy: Wnosimy o dopisek, że gwarancja na nowe części jest nieodnawialna to jest, że gwarancja na części nowe biegnie od daty ich zainstalowania w wyniku usunięcia awarii, ale nie dłużej niż właściwy termin gwarancji.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

pytanie nr 146

Dotyczy SIWZ, ZAŁĄCZNIK NR 2, oraz ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,

- Czy Zamawiający doda kolumnę na parametry oferowane w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.

W obecnym kształcie nie ma jasności jak należy wypełnić   załącznik nr 1.

- W związku z faktem, że  parametry oferowanego sprzętu są wyszczególnione w załączniku nr 1,  wnosimy o wykreślenie  tabeli „Parametry oferowanego sprzętu” z załącznika nr 1, lub podanie konkretnej instrukcji jak ją wypełnić, by była  jednakowo wypełniona przez każdego z wykonawców, oraz  porównywalna z innymi ofertami.

odpowiedź:

Wykonawca składa ofertę przetargową wypełniając załącznik nr 2 do SIWZ – oferta asortymentowo - cenowa.

W tabeli nr 2 załącznika nr 2 do SIWZ: oferta asortymentowo – cenowa (tabela: parametry oferowanego sprzętu), należy wpisać wszystkie wymagane parametry oferowanego sprzętu pochodzące z tabeli z parametrami technicznymi zadania na które jest złożona oferta, oraz wpisać w kolejnej kolumnie: tak/nie, lub poziom oferowanego parametru.

pytanie nr 147

zadanie nr 13

Dotyczy SIWZ, ZAŁĄCZNIK NR 2, oraz ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 105 .

W pkt. 105 Zamawiający wymaga jak niżej.

| 105 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/s w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex i linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Metoda inna niż w pkt V-VII. Minimalna częstotliwość odświeżania 50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/s oraz diagnostyczne bramki min. 2 cm x 2 cm | PODAĆ TAK / NIE |
| --- | --- | --- |

Wnosimy o korektę numeracji w opisie parametru 105, zgodnie z opisem parametru, należy podać metodę obrazowania  inną niż w pkt V-VII  tabelce zastosowana jest  tylko numeracja arabska. Prosimy o podanie numeru punktu w cyfrach arabskich.

odpowiedź:

pkt. nr 105 w zadaniu nr 13 otrzymuje brzmienie:

| 105 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/s w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex i linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Metoda inna niż w pkt 58 - 65. Minimalna częstotliwość odświeżania 50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/s oraz diagnostyczne bramki min. 2 cm x 2 cm | PODAĆ TAK / NIE |
| --- | --- | --- |

pytanie nr 148

Dotyczy SIWZ, ZAŁĄCZNIK NR 2, oraz ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 112, 114

Czy Zamawiający zgodzi się, aby dokumenty : Certyfikat CE na aparat i głowice, oraz autoryzacyjne dla serwisu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 149

zadanie nr 4: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 6  Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduły pomiarowe : ICG, BIS, NMT, IBP, C.O, AG, EtCO2, ale bez możliwości rozbudowy o pomiar EEG ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 150

zadanie nr 4: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 7. Czy zamawiający zrezygnuje z możliwości rozbudowy kardiomonitora  o połączenie z respiratorami , monitorami hemodynamicznymi, monitorami NMT, i tcpO2/CO2 gdyż jest to rozwiązanie realizowane przez moduł interfejsowy BeneLink jednego producenta co uniemożliwia uczciwa konkurencję.

odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pkt nr 7 z opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 151

zadanie nr 4: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 11. Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zapamiętywaniem zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 152

zadanie nr 4: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 22. Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z analizą odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. I możliwością ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 153

zadanie nr 4: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 23. Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z analizą odcinka QT ale bez obliczania wartości QTc ? – w codziennej praktyce klinicznej mierzy się odstęp QT od początku załamka T w II odprowadzeniu zapisu EKG. Pomiar parametru QTc wiarygodny jest dopiero przy pomiarze 12-odprowadzeniowego zapisu EKG

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 154

zadanie nr 4: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 24 . Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiarowym oddechów od 0-150 R/min i możliwością wyboru prędkości przesuwu krzywych  co najmniej 6,25; 12,5; 25 mm/s ? – taki zakres jest wystarczający do pomiaru i analizy wartości RESP u wszystkich pacjentów.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 155

zadanie nr 4: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 25 . Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakres pomiarowy pulsu co najmniej  25-240 bpm

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 156

zadanie nr 4: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt 27. Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg , i pomiarem częstości pulsu 25-240 bpm. Z trybem pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut, funkcja stazy, ale bez funkcji sekwencyjnego pomiaru NIBP ? jest to funkcja zbędna i czasochłonna w ustawieniu z punktu widzenia personelu medycznego.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 157

zadanie nr 5: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 6  Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduły pomiarowe : ICG, BIS, NMT, IBP, C.O, AG, EtCO2, ale bez możliwości rozbudowy o pomiar EEG ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 158

zadanie nr 5: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 7. Czy zamawiający zrezygnuje z możliwości rozbudowy kardiomonitora  o połączenie z respiratorami , monitorami hemodynamicznymi, monitorami NMT, i tcpO2/CO2 gdyż jest to rozwiązanie realizowane przez moduł interfejsowy BeneLink jednego producenta co uniemożliwia uczciwa konkurencję.

odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pkt nr 7 z opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 159

zadanie nr 5: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 11. Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zapamiętywaniem  zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 160

zadanie nr 5: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 22. Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z analizą odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. I możliwościa ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 161

zadanie nr 5: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 23. Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z analizą odcinka QT ale  bez obliczania wartości QTc ? – w codziennej praktyce klinicznej mierzy się odstęp QT od początku załamka T w II odprowadzeniu zapisu EKG. Pomiar parametru QTc wiarygodny jest dopiero przy pomiarze 12-odprowadzeniowego zapisu EKG

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 162

zadanie nr 5: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 24 . Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiarowym oddechów od 0-150 R/min i możliwością wyboru prędkości przesuwu krzywych  co najmniej 6,25; 12,5; 25 mm/s ? – taki zakres jest wystarczający do pomiaru i analizy wartości RESP u wszystkich pacjentów.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 163

zadanie nr 5: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt. 25 . Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakres pomiarowy pulsu co najmniej  25-240 bpm

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 164

zadanie nr 5: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

pkt 27. Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg , i pomiarem częstości pulsu 25-240 bpm. Z trybem pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut, funkcja stazy, ale bez funkcji sekwencyjnego pomiaru NIBP ? jest to funkcja zbędna i czasochłonna w ustawieniu z punktu widzenia personelu medycznego.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 165

Dotyczy: Zadanie nr 9 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści łóżko posiadające blokadę szczytu tylko od strony nóg w celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypadnięciem podczas transportu – blokad aktywowana przez personel?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 166

Dotyczy: Zadanie nr 9 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyt od strony głowy zintegrowany z leżem (poruszający się wraz z leżem, nie zamontowany na stałe)?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 167

Dotyczy: Zadanie nr 9 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowanie elektryczne przy pomocy zintegrowanego sterowania za pomocą pilota przewodowego z możliwością blokady funkcji elektrycznych (w tym blokady regulacji wysokości leża)?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 168

Dotyczy: Zadanie nr 9 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 415 mm do 815 mm?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 169

Dotyczy: Zadanie nr 9 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko było wyposażone w dzielone, tworzywowe barierki boczne zabezpieczające pacjenta  na całej długości leża?

odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, aby łóżko było wyposażone w barierki boczne zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 87.

pytanie nr 170

Dotyczy: Zadanie nr 10 – Wózek do transportu chorych Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek posiadający cztery koła jezdne antystatyczne z centralną blokadą?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 171

Dotyczy: Zadanie nr 10 – Wózek do transportu chorych Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek posiadający całkowitą szerokość 78 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.