SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl         e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/52/2018

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: ,,Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”

# Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie,

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów,

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia/przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych, w ramach projektu: ,,Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”, a w tym:

zadanie nr 1: dostawa aparatów do znieczuleń – 3 szt.

zadanie nr 2: dostawa respiratorów – 2 szt.

zadanie nr 3: dostawa lampy operacyjnej – 1 szt.

zadanie nr 4: dostawa kardiomonitorów – 2 szt.

zadanie nr 5: dostawa kardiomonitorów – 6 szt.

zadanie nr 6: dostawa defibrylatorów – 2 szt.

zadanie nr 7: dostawa ssaka elektrycznego – 1 szt.

zadanie nr 8: dostawa ssaka elektrycznego – 1 szt.

zadanie nr 9: dostawa łóżek szpitalnych – 2 szt.

zadanie nr 10: dostawa wózków do transportu chorych – 2 szt.

zadanie nr 11: dostawa stołów operacyjnych – 2 szt.

zadanie nr 12: dostawa lampy operacyjnej – 2 szt.

zadanie nr 13: dostawa aparatu USG do badań śródoperacyjnych – 1 szt.

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jedno zadanie.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia -  wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych w części 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie  Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 Ustawy.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 1przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-	posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający oceni czy wykonawcy  spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# 4. Tryb zamówienia:

# Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Postępowanie prowadzone będzie  z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do  42 dni od daty zawarcia umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową należy sporządzić w formie określonej w załączniku nr 2 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na adres zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa wyrobów medycznych 
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/52/2018

- Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

- Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej     samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią   pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą przetargową:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,  w zakresie, w jakim powołuje się na  ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA dokumentu dostępną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz aktualnych dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego,  składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 .

-  odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności  gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów powyższych, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 .

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześnie niż: 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dotyczy wykonawców, którzy zamierzają zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo.

- Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy środka zapobiegawczego- wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenie o wydaniu/nie wydaniu  wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne- wzór stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku  wydania  wyroku sądu lub decyzji administracyjnej  w powyższym zakresie a wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt. 1, 2, 4, 5.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Deklaracja zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność oferowanego wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC – dotyczy wyrobów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga  złożenia wadium w następującej wysokości:

zadanie nr   1: 5.000,00 PLN

zadanie nr   2: 1.500,00 PLN

zadanie nr   3:    500,00 PLN

zadanie nr   4:    500,00 PLN

zadanie nr   5: 1.500,00 PLN

zadanie nr   6:    500,00 PLN

zadanie nr   7:      50,00 PLN

zadanie nr   8:      50,00 PLN

zadanie nr   9:    120,00 PLN

zadanie nr 10:    130,00 PLN

zadanie nr 11: 1.100,00 PLN

zadanie nr 12: 1.200,00 PLN

zadanie nr 13: 2.500,00 PLN

Jeżeli wadium wnoszone jest  w pieniądzu to należy go wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Wojciech Majkowski e-mail: wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl, tel. 13 43 09 587.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ w każdym wypadku należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: szpigm3810.052.2018@szpital-brzozow.pl

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, docx, .rtf, xps, odt.

- Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

- Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, 
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) 
lub komercyjnych.

- Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

- Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty nr: 3810/52/2018 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).

- Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, z zastrzeżeniem odrębnych wymogów dotyczących JEDZ.

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/52/2018

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

Przez cenę  zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Dotyczy zadań nr: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

Kryteria oceny ofert:

kryterium						waga kryterium

a) cena            						          60 %

b) termin gwarancji     				          40 %

- Cena

Do wyliczenia wagi kryterium cena będą brane pod uwagę ceny ofert nie podlegających odrzuceniu.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

- Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 40 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 24 miesiące  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 36 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 24 miesięcy.

Do obliczenia punktów w kryterium termin gwarancji zamawiający przyjmie ilość miesięcy powyżej minimalnego wymaganego terminu tj. 24 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 30 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 24miesięcy tj. 6 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta w kryterium termin gwarancji zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 40.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax)*40= g

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 30 miesięcy, 36 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 24 miesiące.

Dotyczy zadań nr: 1, 6, 13

Kryteria oceny ofert:

kryterium						waga kryterium

a) cena            						          60 %

b) termin gwarancji     				          20 %

c) parametry techniczne                                                      20 %

a) Cena

Do wyliczenia wagi kryterium cena będą brane pod uwagę ceny ofert nie podlegających odrzuceniu.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

b) Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 20 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 24 miesiące  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 36 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 24 miesięcy.

Do obliczenia punktów w kryterium termin gwarancji zamawiający przyjmie ilość miesięcy powyżej minimalnego wymaganego terminu tj. 24 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 30 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 24miesięcy tj. 6 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta w kryterium termin gwarancji zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 20.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax)*20= g

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 30 miesięcy, 36 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 24 miesiące.

c) Parametry techniczne

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy  wg wzoru

(Z/Zmax) x 20 = z

Z    - ilość punktów badanej oferty w zakresie parametrów technicznych w ocenianym zadaniu

Zmax - oferta z najwyższą ilością otrzymanych punktów w zakresie parametrów technicznych w ocenianym zadaniu

z        -  liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium parametry techniczne

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów po podsumowaniu punktów z wszystkich kryteriów oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 18.07.2018 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte dnia 18.07.2018 r. godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy dostawy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przypadku dostawy urządzenia przetwarzającego dane osobowe, zobowiązany jest do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wzór umowy  powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.

16.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Informacje dodatkowe.

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

.........……….......…........................

(podpis kierownika jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE

ZADANIE NR 1

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa Aparatu do znieczuleń ogólnych – 3szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| APARAT DO ZNIECZULEŃ OGÓLNYCH – 3 SZT |
| informacje ogólne |
| 1 | Rok produkcji 2018 | TAK, WYMAGANE |
| 2 | Aparat do znieczulenia ogólnego jezdny | TAK, WYMAGANE |
| 3 | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK, WYMAGANE |
| 4 | Kółka jezdne ( z hamulcem minimum dwóch kół) | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Zasilanie gazowe (N20,02, powietrze) z sieci centralnej | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Awaryjne zasilanie gazowego z 101 butli (02 i N20) | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK, WYMAGANE |
| 9 | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem 02 minimum do 10L/min. | TAK, WYMAGANE |
| 10 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK, WYMAGANE |
| 13 | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu ocałkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera C02 i bypassem C02 | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Obejście tlenowe o dużej wydajności min.251 /min. | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | TAK, WYMAGANE |
| RESPIRATOR ANESTETYCZNY |
| Tryby wentylacji |
| 17 | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | PODAĆ TAK – 5PKT NIE – 0PKT |
| 18 | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Tryb wentylacji SIMV | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | TAK, WYMAGANE |
| Regulacje |
| 22 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 2:1 do 1:4 | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK, WYMAGANE |
| 26 | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK, WYMAGANE |
| Alarmy |
| 27 | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | TAK, WYMAGANE |
| 28 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK, WYMAGANE |
| 29 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK, WYMAGANE |
| 30 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK, WYMAGANE |
| 31 | Alarm Apnea | TAK, WYMAGANE |
| Pomiar i obrazowanie |
| 32 | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK, WYMAGANE |
| 33 | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK, WYMAGANE |
| 34 | Pomiar częstości oddechowej | TAK, WYMAGANE |
| 35 | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK, WYMAGANE |
| 36 | Pomiar ciśnienia średniego | TAK, WYMAGANE |
| 37 | Ciśnienia PEEP | TAK, WYMAGANE |
| 38 | Częstość oddychania | TAK, WYMAGANE |
| 39 | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | TAK, WYMAGANE |
| 40 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | TAK, WYMAGANE |
| 41 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania | TAK, WYMAGANE |
| Prezentacja graficzna |
| 42 | Możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | TAK, WYMAGANE |
| 43 | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK, WYMAGANE |
| 44 | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK, WYMAGANE |
| 45 | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK, WYMAGANE |
| 46 | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK, WYMAGANE |
| PAROWNIK |
| 47 | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu. Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie. | TAK, WYMAGANE |
| 48 | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu z szczelnym wlewem | TAK, WYMAGANE |
| 49 | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,01 z wymiennymi wkładami | TAK, WYMAGANE |
| MONITOR PACJENTA DO APARATU DO ZNIECZULEŃ |
| 50 | Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK, WYMAGANE |
| 51 | Przekątna ekranu min. 12" Możliwość rozbudowy o podłączenie niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19" z niezależnym sterowaniem dotykowym | TAK, WYMAGANE |
| 52 | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230 V, 50Hz | TAK, WYMAGANE |
| 53 | Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych. Możliwość rozbudowania o drugi akumulator, ze wskaźnikiem | TAK, WYMAGANE |
| 54 | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK, WYMAGANE |
| 55 | Sterowanie poprzez przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | TAK, WYMAGANE |
| 56 | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | TAK, WYMAGANE |
| 57 | Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego. Możliwość automatycznego dostosowania progów alarmowych | TAK, WYMAGANE |
| 58 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK, WYMAGANE |
| Pomiar saturacji i tętna |
| 59 | Zakres pomiaru saturacji SpO21-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK, WYMAGANE |
| 60 | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec, łatwy do czyszczenia. | TAK, WYMAGANE |
| Pomiar temperatur |
| 61 | Pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika | TAK, WYMAGANE |
| 62 | Możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur, wyświetlanie temperatury Tl, T2 i ich różnicy T2-T1 równocześnie | TAK, WYMAGANE |
| Pomiar EKG |
| 63 | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci | TAK, WYMAGANE |
| 64 | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (1, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | TAK, WYMAGANE |
| 65 | Pomiar częstości serca minimalny zakres 20-300/min. | TAK, WYMAGANE |
| 66 | Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | TAK, WYMAGANE |
| 67 | Podstawowa analiza arytmii pracy serca Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | TAK, WYMAGANE |
| 68 | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK, WYMAGANE |
| 69 | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 5-100 odd/min | TAK, WYMAGANE |
| Pomiar ciśnienia |
| 70 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | TAK, WYMAGANE |
| 71 | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 - 240 min. | TAK, WYMAGANE |
| 72 | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym z szybkozłączką umożliwiającą szybką i zapewniającą szczelność wymianę mankietu - (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) | TAK, WYMAGANE |
| 73 | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ, Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg | TAK, WYMAGANE |
| 74 | Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji lub urządzenia wolnostojącego Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta. | TAK, WYMAGANE |
| 75 | W/w pomiar dokonywany przy pomocy modułu pomiarowego i czujnika saturacji | PODAĆ: TAK – 15PKT NIE – 0PKT |
| 76 | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. | TAK, WYMAGANE |
| 77 | Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora | PODAĆ: TAK – 5PKT NIE – 0PKT |
| 78 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | TAK, WYMAGANE |
| 79 | Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | TAK, WYMAGANE |
| 80 | Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | TAK, WYMAGANE |
| 81 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem S/5 | PODAĆ: TAK – 25PKT NIE – 0PKT |
| WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 82 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 83 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| 84 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 85 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 20 pkt.

3) parametry techniczne	- 20 pkt.

ZADANIE NR 2

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa Respiratora – 2 szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Respirator - 2 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2018 | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie od 4 kg | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Tryby wentylacji: VCV, ACMV, PCV, APCMV, SIMV, PSIMV, PSV, Apnea, CPAP, MRV, PRVC, APRVIMPRV, VAPS, Duo-Levels oraz tryby równoznaczne dla podanych w zależności od stosowanej terminologii poszczególnych producentów | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, kolorowy i dotykowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar. | TAK, WYMAGANE |
| 8. | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. | TAK, WYMAGANE |
| 9. | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TCTRC. | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta. | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Możliwość rozbudowy o pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. Parametry sterowane z poziomu respiratora i wyświetlane na ekranie respiratora | TAK, WYMAGANE |
| 12. | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrztchawiczego pomocnego w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Możliwość rozbudowy o pomiar i prezentację parametru VC02- wytwarzania dwutlenku węgla, V02- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym, pomiar V02 przy pomocy czujnika paramagnetycznego. Pomiar przy pomocy modułu kompatybilnego z respiratorem. Wyświetlanie danych (VC02, V02, RQ, EE) na ekranie respiratora | TAK, WYMAGANE |
| 14. | Częstość oddechów min.: 5-120/min | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20-1800ml | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych min.6-120 l/min. | TAK, WYMAGANE |
| 17. | Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. | TAK, WYMAGANE |
| 18. | Ciśnienie wdechowe PCV min.:5-80cmH20 | TAK, WYMAGANE |
| 19. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB. min. 0-60cmH20 | TAK, WYMAGANE |
| 20. | Ciśnienie PEEP/CPAP min. do 45 cmH20 | TAK, WYMAGANE |
| 21. | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: 5-50 cmH20 | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: do 30 cmH20 | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na poziomie niskiego ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL,APRV | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Czas plateau min. od 0,0 sekund do 6,0 sekund | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Czas wdechu regulowany w zakresie min. od 0,25 do 11,0 sekund. | TAK, WYMAGANE |
| 26 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Manualne przedłużenie fazy wdechowej, minimum do 12 sekund. | TAK, WYMAGANE |
| 28 | Manualne przedłużenie fazy wydechowej, minimum do 15 sekund. | TAK, WYMAGANE |
| 29 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. | TAK, WYMAGANE |
| 30 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK, WYMAGANE |
| 31 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. | TAK, WYMAGANE |
| 32 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość i przepływ-objętość. | TAK, WYMAGANE |
| 33 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 72-godzinnych. | TAK, WYMAGANE |
| 34 | Integralny pomiar stężenia tlenu. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji. | TAK, WYMAGANE |
| 35 | Pomiar całkowitej częstości oddychania. | TAK, WYMAGANE |
| 36 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu. | TAK, WYMAGANE |
| 37 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej. | TAK, WYMAGANE |
| 38 | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej. | TAK, WYMAGANE |
| 39 | Pomiar ciśnienia szczytowego. | TAK, WYMAGANE |
| 40 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym. | TAK, WYMAGANE |
| 41 | Pomiar ciśnienia plateau. | TAK, WYMAGANE |
| 42 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP. | TAK, WYMAGANE |
| 43 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK, WYMAGANE |
| 44 | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta. | TAK, WYMAGANE |
| 45 | Pomiar oporo wdechowych płuc pacjenta. | TAK, WYMAGANE |
| 46 | Pomiar indeksu dyszenia RSB/SBI (f/Vt). | TAK, WYMAGANE |
| 47 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK, WYMAGANE |
| 48 | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po lOOms. | TAK, WYMAGANE |
| 49 | Czas wysokiego poziomu ciśnienia, mia 0,5 sekundy do 15 sekund | TAK, WYMAGANE |
| 50 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 10- 70% | TAK, WYMAGANE |
| 51 | Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. od 1,0 l/min do 9,0 l/min. | TAK, WYMAGANE |
| 52 | Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. -1,0 do - 10,0 cmH20. | TAK, WYMAGANE |
| 53 | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-8 L/min | TAK, WYMAGANE |
| 54 | Alarm zaniku zasilania sieciowego. | TAK, WYMAGANE |
| 55 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego. | TAK, WYMAGANE |
| 56 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu. | TAK, WYMAGANE |
| 57 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza. | TAK, WYMAGANE |
| 58 | Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. | TAK, WYMAGANE |
| 59 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. | TAK, WYMAGANE |
| 60 | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. | TAK, WYMAGANE |
| 61 | Alarm wysokiego ciśnienia. | TAK, WYMAGANE |
| 62 | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego. | TAK, WYMAGANE |
| 63 | Alarm wysokiej częstości oddechów. | TAK, WYMAGANE |
| 64 | Alarm wysokiej objętości oddechowej. | TAK, WYMAGANE |
| 65 | Alarm niskiej objętości oddechowej. | TAK, WYMAGANE |
| 66 | Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu. | TAK, WYMAGANE |
| 67 | Pamięć alarmów z komentarzem. | TAK, WYMAGANE |
| 68 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | TAK, WYMAGANE |
| 69 | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | TAK, WYMAGANE |
| 70 | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta | TAK, WYMAGANE |
| 71 | Funkcja autotestu sprawdzającego poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK, WYMAGANE |
| 72 | Nebulizator, obsługa poprzez menu respiratora, elektronicznie sterowany mikropompa. Nebulizator nie wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu | TAK, WYMAGANE |
| 73 | Respirator ma być wyposażony w 10 kompletnych układów oddechowych jednorazowych | TAK, WYMAGANE |
| 74 | Respirator stacjonarny wyposażony w podstawę jezdną, co najmniej dwa koła z blokadą. | TAK, WYMAGANE |
| 75 | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | TAK, WYMAGANE |
| WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 76 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 77 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| 78 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 79 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 40 pkt.

ZADANIE NR 3

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa Lampy operacyjnej – 1szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Lampa operacyjna – 1 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Dwukopułowa lampa operacyjna mocowana do sufitu wyposażona w kopułę główną i satelitę. | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Źródło światła diody LED. | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe tzn. wykorzystujące „białe” diody. | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Diody emitujące bezcieniowe światło. | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Żywotność diody nie mniejsza niż 40000 godzin. | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopułach lamp. | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Średnica pola roboczego w zakresie minimum 150 mm – 280 mm. | TAK, WYMAGANE |
| 8. | Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w taki sposób aby natężenie światła pozostało na takim samym poziomie (brak konieczności regulacji natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego). | TAK, WYMAGANE |
| 9. | Regulacja natężenia światła o przynajmniej 4 stopniach w zakresie minimum 25 %-100 %. Możliwość aktywowania pełnego natężenia światła jednym przyciskiem. | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1 m nie gorszy niż 160000 lux dla kopuły głównej i minimum 120000 lux dla satelity. | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Głębokość oświetlenia min. 130 cm. | TAK, WYMAGANE |
| 12. | Możliwość obrotu ramienia stałego kopuły głównej oraz satelity o 360o wokół mocowania głównego | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Kopuła główna i satelitarna zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 160 cm | TAK, WYMAGANE |
| 14. | Temperatura barwowa od 4000 do 4800 K. | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Współczynnik rekonstrukcji koloru Ra nie gorszy niż 95. | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Całkowity pobór mocy nie więcej niż 180 W. | TAK, WYMAGANE |
| 17. | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C. | TAK, WYMAGANE |
| 18. | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C. | TAK, WYMAGANE |
| 19. | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez narzuconych ograniczeń co do wyboru środka. | TAK, WYMAGANE |
| 20 | W komplecie minimum : 10 uchwytów wielorazowych wymiennych, zestaw naprawczy do wymiany elementów święcących o ile tego typu zestaw naprawczy dla użytkownika lampy producent lampy ma w swojej ofercie. | TAK, WYMAGANE |
| WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 21 | W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci wykona montaż zarówno instalacji zasilającej jak i samej lampy. | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC, klasa bezpieczeństwa minimum IP54, zgodny z PN-EN-60601-1:2011. | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA |
| 25 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 40 pkt.

ZADANIE NR 4

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa Kardiomonitora – 2 szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| KArdiomonitor – 2 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Monitor modułowy. Moduły w postaci kostek wsuwanych do miejsca parkingowego w kardiomonitorze. | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD o przekątnej minimum 17" i rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli. | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa przy pomocy ekranu dotykowego oraz poprzez przyciski i pokrętło. | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na minimum 100 minut pracy (w konf. EKG,NIBP (co 15 minut),SpO2). | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG, saturacji ośrodkowej krwi żylnej lub saturacji krwi żylnej, EEG, BIS, NMT, stężenia gazów anestetycznych. | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o połączenie z respiratorami, monitorami hemodynamicznymi, monitorami NMT, monitorami tcPO2/CO2. | TAK, WYMAGANE |
| 8. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK, WYMAGANE |
| 9. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty. | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | TAK, WYMAGANE |
| 12. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | TAK, WYMAGANE |
| 13. | W ofercie z każdym monitorem uchwyt na ścianę z półką do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria. | TAK, WYMAGANE |
| 14. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Monitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską. W przypadku podłączenia kardiomonitora do centrali dostępny tryb prywatny prezentacji danych. | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Możliwość podłączenia do kardiomonitora standardowej drukarki laserowej i wykonywania na niej wydruków na papierze formatu A4 | TAK, WYMAGANE |
| MIERZONE PARAMETRY |
| 17 | EKG (na wszystkich stanowiskach) - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Wybór wzmocnienia krzywej EKG do wyboru spośród co najmniej: x 0,125; x 0,25; x 0,5; x 1,0; x 2,0; x 4,0; auto | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Wybór wartości prędkości krzywej EKG do wyboru co najmniej spośród: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK, WYMAGANE |
| 20 | W komplecie z każdym monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorii zaburzeń rytmu w tym migotania przedsionków | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -1,5 do +1,5 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie. Prezentacja zmian odcinka ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nałożonymi bieżącymi odcinkami ST | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK, WYMAGANE |
| 24 | RESP (na wszystkich stanowiskach) – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Saturacja (SpO2). Wyświetlanie wartości %SpO2 (zakres pomiarowy co najmniej 30-100%), częstości pulsu (zakres pomiarowy co najmniej 30-300 P/min) oraz indeksu perfuzji. Alarm desaturacji. | TAK, WYMAGANE |
| 26 | W komplecie z każdym monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna (na wszystkich stanowiskach). Zakres pomiarowy co najmniej od 15 do 280 mmHg. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej od 1 do 360 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Funkcja stazy – pomoc przy wykonaniu wkłucia dożylnego. Funkcja sekwencyjnego pomiaru NIBP – co najmniej 4 programowalne cykle z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia w mankiecie. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | TAK, WYMAGANE |
| 28 | W komplecie z każdym monitorem przewód i mankiety duży, średni i mały dla dorosłych. | TAK, WYMAGANE |
| 29 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi | TAK, WYMAGANE |
| 30 | W komplecie z każdym monitorem czujnik temperatury dla dorosłych: powierzchniowy. | TAK, WYMAGANE |
| 31 | W ofercie z każdym kardiomonitorem stojak na kółkach z półką do montażu kardiomonitora z koszykiem na akcesoria | TAK, WYMAGANE |
| WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 33 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 34 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 40 pkt.

ZADANIE NR 5

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa Kardiomonitora – 6 szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| KArdiomonitor – 6 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Monitor modułowy. Moduły w postaci kostek wsuwanych do miejsca parkingowego w kardiomonitorze. | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD o przekątnej minimum 17" i rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli. | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa przy pomocy ekranu dotykowego oraz poprzez przyciski i pokrętło. | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na minimum 100 minut pracy (w konf. EKG,NIBP (co 15 minut),SpO2). | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG, saturacji ośrodkowej krwi żylnej lub saturacji krwi żylnej, EEG, BIS, NMT, stężenia gazów anestetycznych. | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o połączenie z respiratorami, monitorami hemodynamicznymi, monitorami NMT, monitorami tcPO2/CO2. | TAK, WYMAGANE |
| 8. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK, WYMAGANE |
| 9. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty. | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | TAK, WYMAGANE |
| 12. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | TAK, WYMAGANE |
| 13. | W ofercie z każdym monitorem uchwyt na ścianę z półką do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria. | TAK, WYMAGANE |
| 14. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Monitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską. W przypadku podłączenia kardiomonitora do centrali dostępny tryb prywatny prezentacji danych. | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Możliwość podłączenia do kardiomonitora standardowej drukarki laserowej i wykonywania na niej wydruków na papierze formatu A4 | TAK, WYMAGANE |
| MIERZONE PARAMETRY |
| 17 | EKG (na wszystkich stanowiskach) - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Wybór wzmocnienia krzywej EKG do wyboru spośród co najmniej: x 0,125; x 0,25; x 0,5; x 1,0; x 2,0; x 4,0; auto | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Wybór wartości prędkości krzywej EKG do wyboru co najmniej spośród: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK, WYMAGANE |
| 20 | W komplecie z każdym monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorii zaburzeń rytmu w tym migotania przedsionków | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -1,5 do +1,5 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie. Prezentacja zmian odcinka ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nałożonymi bieżącymi odcinkami ST | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK, WYMAGANE |
| 24 | RESP (na wszystkich stanowiskach) – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Saturacja (SpO2). Wyświetlanie wartości %SpO2 (zakres pomiarowy co najmniej 30-100%), częstości pulsu (zakres pomiarowy co najmniej 30-300 P/min) oraz indeksu perfuzji. Alarm desaturacji. | TAK, WYMAGANE |
| 26 | W komplecie z każdym monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna (na wszystkich stanowiskach). Zakres pomiarowy co najmniej od 15 do 280 mmHg. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej od 1 do 360 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Funkcja stazy – pomoc przy wykonaniu wkłucia dożylnego. Funkcja sekwencyjnego pomiaru NIBP – co najmniej 4 programowalne cykle z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia w mankiecie. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | TAK, WYMAGANE |
| 28 | W komplecie z każdym monitorem przewód i mankiety duży, średni i mały dla dorosłych. | TAK, WYMAGANE |
| 29 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi | TAK, WYMAGANE |
| 30 | W komplecie z każdym monitorem czujnik temperatury dla dorosłych: powierzchniowy. | TAK, WYMAGANE |
| 31 | W ofercie z każdym kardiomonitorem stojak na kółkach z półką do montażu kardiomonitora z koszykiem na akcesoria | TAK, WYMAGANE |
| WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 33 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 34 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 40 pkt.

ZADANIE NR 6

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa Defibrylator – 2 szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| defibrylator – 2szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2018 | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | TAK, WYMAGANE |
| 8. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej. | PODAĆ ILOŚĆ DO 24 – 0PKT POWYŻEJ 24 – 10PKT |
| 9. | Czas ładowania do energii 200 J | PODAĆ CZAS DO 5 SEK. – 5PKT POW. 5 SEK. – 0PKT |
| 10. | Ekran monitora kolorowy | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | TAK, WYMAGANE |
| 12. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK, WYMAGANE |
| 14. | Waga defibrylatora wraz z akumulatorem | PODAĆ WAGĘ DO 6KG – 10PKT POW. 6KG – 0PKT |
| 15. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | TAK, WYMAGANE |
| 17. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK, WYMAGANE |
| 18. | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK, WYMAGANE |
| 19. | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK, WYMAGANE |
| 20. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | TAK, WYMAGANE |
| 21. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | TAK, WYMAGANE |
| 22. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK, WYMAGANE |
| 23. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do (mA) | PODAĆ WARTOŚĆ DO DO 170mA – 0PKT POW. 170mA – 10PKT |
| 24. | Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł WIFI, umożliwiający transmisję danych medycznych | TAK, WYMAGANE |
| 25. | Wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC (dopuszczalna deklaracja zgodności), certyfikatami bezpieczeństwa elektrycznego PN-EN 61010 oraz PN-EN 61326. | TAK, WYMAGANE |
| WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 27. | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 28. | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 20 pkt.

3) parametry techniczne	- 20 pkt.

ZADANIE NR 7

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa Ssaka – 1szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| SSAK – 1 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2018 | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Precyzyjna regulacja ciśnienienia maks. w zakresie min. 0.80bar/-600 mmHg /-80kPa wykonywana przez naciśnięcie klawisza | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Maksymalny swobodny przepływ powietrza min. 70l/min | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Cykl pracy min. 30min praca, 15 min przerwa | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Rodzaj zasilania – akumulatorowo sieciowe | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Zasilanie i ładowanie z sieci 230V | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK, WYMAGANE |
| 8. | Pełna informacja o stanie baterii | TAK, WYMAGANE |
| 9. | Możliwość podłączenia jednorazowych wkładów na wydzielinę – system serres | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Żywotność akumulatora min. 500 cykli | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Możliwość odczytu wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności | TAK, WYMAGANE |
| 12. | Wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC (dopuszczalna deklaracja zgodności), certyfikatem bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12469, certyfikatami bezpieczeństwa elektrycznego PN-EN 61010 oraz PN-EN 61326. | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | TAK, WYMAGANE |
| WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 16. | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 40 pkt.

ZADANIE NR 8

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa Ssaka – 1 szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| SSAK – 1 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2018 | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Precyzyjna regulacja ciśnienienia maks. w zakresie min. 0.80bar/-600 mmHg /-80kPa wykonywana przez naciśnięcie klawisza | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Maksymalny swobodny przepływ powietrza min. 70l/min | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Cykl pracy min. 30min praca, 15 min przerwa | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Rodzaj zasilania – akumulatorowo sieciowe | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Zasilanie i ładowanie z sieci 230V | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK, WYMAGANE |
| 8. | Pełna informacja o stanie baterii | TAK, WYMAGANE |
| 9. | Możliwość podłączenia jednorazowych wkładów na wydzielinę – system serres | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Żywotność akumulatora min. 500 cykli | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Możliwość odczytu wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności | TAK, WYMAGANE |
| 12. | Wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC (dopuszczalna deklaracja zgodności), certyfikatem bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12469, certyfikatami bezpieczeństwa elektrycznego PN-EN 61010 oraz PN-EN 61326. | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | TAK, WYMAGANE |
| WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 16. | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 40 pkt.

ZADANIE NR 9

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa Łóżko szpitalne – 2 szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| łóżko szpitalne – 2 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Łózko medyczne, konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Leże łóżka czterosegmentowe. Leże wypełnione metalową siatką montowana na stałe lub opcjonalnie wyjmowaną albo opcjonalnie płytą HPL przezierną dla promieni RTG lub panelami tworzywowymi. Regulacja kata nachylenia oparcia pleców, kąta nachylenia segmentu uda, wysokości leża oraz funkcja autokontur realizowana przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym z blokadą funkcji. Łóżko wyposażone w cztery koła z centralną blokadą wszystkich kół oraz funkcją jazdy na wprost. | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Długość zewnętrzna łóżka 2150 mm ± (70mm). | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Szerokość zewnętrzna łóżka nie więcej niż 1050 mm. | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Leże łóżka 4 sekcyjne. | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Szczyty łóżka posiadają blokadę przed przypadkowym wypadnięciem podczas transportu – blokada aktywowana przez personel. | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe. | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Sterowanie elektryczne przy pomocy zintegrowanego sterowania za pomocą pilota przewodowego z możliwością blokady leża. | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie minimum 380 mm do 800 mm. | TAK, WYMAGANE |
| 9 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70˚ ±5˚. | TAK, WYMAGANE |
| 10 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 40˚ ±5˚. | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur. | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Regulacja elektryczna funkcji anty i trendelenburga minimum 13˚. | TAK, WYMAGANE |
| 13 | Mechaniczna funkcja CPR. | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Materac w pokrowcu zmywalnym, paro przepuszczalnym | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System wyposażony w koło kierunkowe. | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów minimum 220 kg. | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia.. Wieszak kroplówki Materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 40 pkt.

ZADANIE NR 10

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa Wózka do transportu chorych – 2 szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH – 2 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Barierki boczne składane obok ramy leża | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Cztery koła jezdne antystatyczne, z których przynajmniej dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Leże tapicerowane | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Bezpieczne obciążenie robocze min. 200kg | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Teleskopowy statyw infuzyjny | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Koła samonastawne umożliwiające pokonywanie zakrętów | TAK, WYMAGANE |
| 8. | Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i AntyTrendelenburga min. ±180 | TAK, WYMAGANE |
| 9. | Całkowita długość wózka min. 210cm | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Całkowita szerokość wózka min 80cm | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Regulacja segmentu wezgłowia | TAK, WYMAGANE |
| 12. | Całkowita długość barierek min. 110cm | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Wysokość barierek ponad poziom powierzchni leża tapicerowanego min. 36cm | TAK, WYMAGANE |
| WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 16. | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 40 pkt.

ZADANIE NR 11

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa Stołu operacyjnego  – 2 szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Stół operacyjny - 2 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Rok produkcji 2018 | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Ilość segmentów min. 5 | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Regulacja wysokości blatu od podłogi min.740 – 1140mm | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Pozycja Trendelenburga min.400 | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Pozycja anty - Trendelenburga min.400 | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Przechyły boczne min. ±300 | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Regulacja oparcia pleców min. -400 - +800 | TAK, WYMAGANE |
| 8. | Przesuw wzdłużny blatu (mechaniczny, bezstopniowy) min 350 mm (±15mm) | TAK, WYMAGANE |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie statyczne / dynamiczne min. 350 kg/200 kg | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Przezierny blat | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Sterowanie regulacji stołu przy pomocy pilota oraz panelu sterującego mocowanego do stołu. Pilot posiadający wskaźnik naładowania akumulatorów | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Regulacja pilotem przewodowym min. następujących pozycji: zmiana wysokości, przechyły boczne, przechyły wzdłużne, poziomowanie jednym przyciskiem. | TAK, WYMAGANE |
| 13 | Układ sterowania z funkcją „stand by” włączającą się po upływie max. 15 sek. | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Rodzaj napędu – elektrohydrauliczny | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Materace blatu o właściwościach przeciwodleżynowych o grubości min. 50 mm | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Stół wyposażony w akumulator wewnętrzny zapewniający możliwość przeprowadzenia zabiegów w przypadku zaniku zasilania. | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Manualna regulacja podgłówka i segmentu nóg z możliwością rozchylenia na boki | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Długość blatu min. 2030 mm | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Szerokość blatu wraz z szynami bocznymi min. 550mm | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Podpory rąk - 2szt. | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Wieszak kroplówki – 1szt | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | TAK, WYMAGANE |
| 24 | W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci wykona montaż zarówno instalacji zasilającej jak i samej lampy. | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC (dopuszczalna deklaracja zgodności), certyfikatem bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12469, certyfikatami bezpieczeństwa elektrycznego PN-EN 61010 oraz PN-EN 61326.. | TAK, WYMAGANE |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| 28 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 40 pkt.

ZADANIE NR 12

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa Lampy operacyjnej – 2 szt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Lampa operacyjna – 2 szt |
| informacje ogólne |
| 1. | Dwukopułowa lampa operacyjna mocowana do sufitu wyposażona w kopułę główną i satelitę. | TAK, WYMAGANE |
| 2. | Źródło światła diody LED. | TAK, WYMAGANE |
| 3. | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe tzn. wykorzystujące „białe” diody. | TAK, WYMAGANE |
| 4. | Diody emitujące bezcieniowe światło. | TAK, WYMAGANE |
| 5. | Żywotność diody nie mniejsza niż 40000 godzin. | TAK, WYMAGANE |
| 6. | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopułach lamp. | TAK, WYMAGANE |
| 7. | Średnica pola roboczego w zakresie minimum 150 mm – 280 mm. | TAK, WYMAGANE |
| 8. | Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w taki sposób aby natężenie światła pozostało na takim samym poziomie (brak konieczności regulacji natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego). | TAK, WYMAGANE |
| 9. | Regulacja natężenia światła o przynajmniej 4 stopniach w zakresie minimum 25 %-100 %. Możliwość aktywowania pełnego natężenia światła jednym przyciskiem. | TAK, WYMAGANE |
| 10. | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1 m nie gorszy niż 160000 lux dla kopuły głównej i minimum 120000 lux dla satelity. | TAK, WYMAGANE |
| 11. | Głębokość oświetlenia min. 130 cm. | TAK, WYMAGANE |
| 12. | Możliwość obrotu ramienia stałego kopuły głównej oraz satelity o 360o wokół mocowania głównego | TAK, WYMAGANE |
| 13. | Kopuła główna i satelitarna zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 160 cm | TAK, WYMAGANE |
| 14. | Temperatura barwowa od 4000 do 4800 K. | TAK, WYMAGANE |
| 15. | Współczynnik rekonstrukcji koloru Ra nie gorszy niż 95. | TAK, WYMAGANE |
| 16. | Całkowity pobór mocy nie więcej niż 180 W. | TAK, WYMAGANE |
| 17. | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C. | TAK, WYMAGANE |
| 18. | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C. | TAK, WYMAGANE |
| 19. | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez narzuconych ograniczeń co do wyboru środka. | TAK, WYMAGANE |
| 20 | W komplecie minimum : 10 uchwytów wielorazowych wymiennych, zestaw naprawczy do wymiany elementów święcących o ile tego typu zestaw naprawczy dla użytkownika lampy producent lampy ma w swojej ofercie. | TAK, WYMAGANE |
| WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 21 | W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci wykona montaż zarówno instalacji zasilającej jak i samej lampy. | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Wyrób objęty certyfikatem MDD 93/42/EEC, klasa bezpieczeństwa minimum IP54, zgodny z PN-EN-60601-1:2011. | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA |
| 25 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 40 pkt.

ZADANIE NR 13

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa aparatu USG – 1 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Aparat usg – 1 szt. |
| informacje ogólne |
| 1 | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, nieregenerowani i nieodtwarzany, wyklucza się aparaty demo. | TAK, WYMAGANE |
| 2 | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] min. 2 – 18MHz | TAK, WYMAGANE |
| 3 | Dynamika systemu > 250dB | TAK, WYMAGANE |
| 4 | Technologia cyfrowa z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych – min. 600 000 | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych min. po 192 | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych – min. 3 | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) min 19”. Wysoka rozdzielczość | TAK, WYMAGANE |
| 9 | Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy opisowych) >50% pola powierzchni | TAK, WYMAGANE |
| 10 | Rozdzielczość monitora LCD min. 1280x1024 | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół | TAK, WYMAGANE |
| 12 | Urządzenie wyposażone w ruchome ramię | TAK, WYMAGANE |
| 13 | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Regulacji wysokości panelu sterowania | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Waga aparatu. Max 130 kg | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 5000 obrazów | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 30 sek | TAK, WYMAGANE |
| 20 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK, WYMAGANE |
| 21 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | TAK, WYMAGANE |
| 22 | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Wewnętrzny dysk twardy HDD – minimalną pojemność - 400 GB | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK, WYMAGANE |
| 26 | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK, WYMAGANE |
| 28 | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym: Min. jeden port umieszczony na panelu sterowania. | TAK, WYMAGANE |
| 29 | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | TAK, WYMAGANE |
| 30 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK, WYMAGANE |
| 31 | Tryb 2D (B-mode) | TAK, WYMAGANE |
| 32 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 32 cm | TAK PODAĆ WARTOŚĆ |
| 33 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 19 | TAK, WYMAGANE |
| 34 | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta z różnych dat i badań | TAK, WYMAGANE |
| 35 | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref | TAK, WYMAGANE |
| 36 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK, WYMAGANE |
| 37 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK, WYMAGANE |
| 38 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK, WYMAGANE |
| 39 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK, WYMAGANE |
| 40 | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | TAK, WYMAGANE |
| 41 | Obrazowanie trapezowe min. +/- 25 stopni | TAK, WYMAGANE |
| 42 | Obrazowanie rombowe | TAK, WYMAGANE |
| 43 | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK, WYMAGANE |
| 44 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK, WYMAGANE |
| 45 | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK, WYMAGANE |
| 46 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. +/- 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK PODAĆ WARTOŚĆ |
| 47 | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK, WYMAGANE |
| 48 | Oprogramowanie poprawiające obrazowanie igły biopsyjnej niezależnie od kąta wprowadzania igły | TAK, WYMAGANE |
| 49 | Tryb M | TAK, WYMAGANE |
| 50 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK, WYMAGANE |
| 51 | Zakres prędkości min. +/- 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK, WYMAGANE |
| 52 | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-16 mm | TAK, PODAĆ WARTOŚĆ |
| 53 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK, PODAĆ WARTOŚĆ |
| 54 | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK, WYMAGANE |
| 55 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | TAK, WYMAGANE |
| 56 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK, WYMAGANE |
| 57 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK, WYMAGANE |
| 58 | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK, WYMAGANE |
| 59 | Prędkość odświeżania dla CD min. 350 klatek/sek | TAK, WYMAGANE |
| 60 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK, WYMAGANE |
| 61 | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | TAK, WYMAGANE |
| 62 | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | TAK, WYMAGANE |
| 63 | Kolorowy Doppler tkankowy Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) nie mniejsza niż 750 Hz. | TAK, WYMAGANE |
| 64 | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK, WYMAGANE |
| 65 | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | TAK, WYMAGANE |
| 66 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK, WYMAGANE |
| 67 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne – wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat | TAK, WYMAGANE |
| 68 | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | TAK, WYMAGANE |
| 69 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK, WYMAGANE |
| 70 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK, WYMAGANE |
| 71 | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK, WYMAGANE |
| 72 | Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną | TAK, WYMAGANE |
| 73 | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, WYMAGANE |
| 74 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6 | TAK, WYMAGANE |
| 75 | Liczba elementów – min. 800 | TAK, WYMAGANE |
| 76 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | TAK, WYMAGANE |
| 77 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK, WYMAGANE |
| 78 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK, WYMAGANE |
| 79 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, WYMAGANE |
| 80 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 5 -12 | TAK, WYMAGANE |
| 81 | Liczba elementów – min. 1500 | TAK, WYMAGANE |
| 82 | Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 60 +/- 5 mm | TAK, WYMAGANE |
| 83 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK, WYMAGANE |
| 84 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK, WYMAGANE |
| 85 | Głowica liniowa do badań śródoperacyjnych typu T | TAK, PODAĆ MODEL |
| 86 | Szerokopasmowa o częstotliwości ≥ 3 ÷ 11 MHz | TAK, WYMAGANE |
| 87 | Pole widzenia FOV - 45 mm +/-5% | TAK, WYMAGANE |
| 88 | Wybór częstotliwości dla obrazowania harmonicznego ≥ 5 | TAK, WYMAGANE |
| 89 | Ilość elementów w jednym rzędzie ≥ 190 | TAK, WYMAGANE |
| 90 | Głowica liniowa do badań naczyniowych | TAK, WYMAGANE |
| 91 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 4-11 | TAK, PODAĆ |
| 92 | Liczba elementów – min. 800 | TAK, PODAĆ |
| 93 | Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 35 - 40 mm | TAK, WYMAGANE |
| 94 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK, WYMAGANE |
| 95 | Obrazowanie trapezowe | TAK, WYMAGANE |
| 96 | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK, WYMAGANE |
| 97 | Możliwości rozbudowy o obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej używające do tworzenia obrazów min. 3 częstotliwości | TAK, WYMAGANE |
| 98 | Możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 200 cm. | PODAĆ TAK / NIE |
| 99 | Możliwości rozbudowy głowica z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | PODAĆ TAK / NIE |
| 100 | Możliwości rozbudowy o oprogramowanie do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca | TAK, WYMAGANE |
| 101 | Rozbudowa o głowice wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy | TAK, WYMAGANE |
| 102 | Rozbudowa o głowice wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 8-14 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy. | TAK, WYMAGANE |
| 103 | Rozbudowa o głowice liniową do badań powierzchniowych i ortopedycznych, Częstotliwości pracy min. 8-17 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, FOV szerokości 40 mm +/- 4 mm. Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK, WYMAGANE |
| 104 | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. Moduł wyposażony we wskaźnik prawidłowej siły i czasu ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK, WYMAGANE |
| 105 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/s w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex i linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Metoda inna niż w pkt V-VII. Minimalna częstotliwość odświeżania 50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/s oraz diagnostycznje bramki min. 2 cm x 2 cm | PODAĆ TAK / NIE |
| 106 | Możliwość rozbudowy o Elastografia akustyczna SW, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na głowicach: liniowej, convex i endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | TAK, PODAĆ GŁOWICE |
| 107 | Możliwość rozbudowy o Analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | PODAĆ TAK / NIE |
| 108 | Elastografii akustyczna działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocacity za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. | TAK, PODAĆ TYPY SOND |
| 109 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode i TE-Elastografia z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondzie convex i linia, endocavity | TAK, WYMAGANE |
| 110 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK, WYMAGANE |
| WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA |
| 111 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | TAK, WYMAGANE |
| 112 | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK, WYMAGANE |
| 113 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji Min. 1 dzień roboczy | TAK, WYMAGANE |
| 114 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK, WYMAGANE |
| 115 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | TAK, WYMAGANE |
| 116 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISU |
| 117 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |
| 118 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK, WYMAGANE |
| 119 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK, WYMAGANE |

Kryteria oceny ofert:

1) cena				- 60 pkt.

2) termin gwarancji     	- 20 pkt.

3) parametry techniczne	- 20 pkt.

Parametry punktowane:

Punkt 32 SIWZ - Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 32 cm

>/= 38cm – 10pkt.

<38cm >/= 32cm – 2pkt.

Punkt 46 SIWZ - Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. +/- 12 m/sek dla zerowego kąta

>/= 15m/sek. – 10pkt.

<15m/sek. – 0pkt.

Punkt 53 SIWZ - Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej –  min +/-25 stopni

>/= 30stopni – 5pkt.

<30 stopni – 0pkt.

Punkt 98 SIWZ - Możliwości rozbudowy  o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 200 cm.

TAK – 5PKT

NIE – 0PKT

Punkt 99 SIWZ - Możliwości rozbudowy głowica z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni.

TAK – 5PKT

NIE – 0PKT

Punkt 105 SIWZ- Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/s w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex i linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu.

Metoda inna niż w pkt V-VII.

Minimalna częstotliwość odświeżania 50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/s oraz diagnostycznje bramki min. 2 cm x 2 cm

TAK – 20 PKT

NIE – 0 PKT

Punkt 107 SIWZ - Możliwość rozbudowy o Analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru.

TAK – 10PKT

NIE – 0PKT

ZAŁĄCZNIK NR 2

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ………………………………… dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3810/52/2018 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOĆ (SZT) | CENA JEDNOSTK. NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Model/typ (jeżeli ma zastosowanie): ……………………….…….….…………………………...…… Nazwa producenta: …………………….…………..…………………………...…… |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Uwaga!

Jeżeli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie.

PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Należy wpisać parametry  sprzętu wymagane przez zamawiającego oraz wpisać parametry sprzętu zaoferowanego przez wykonawcę

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WPISAĆ TAK, NIE LUB POZIOM OFEROWANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Wpisać przedmiot zamówienia |
| 1 | Wpisać wymagane parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia |  |

Termin realizacji zamówienia: do 42 dni od daty zawarcia umowy

Termin gwarancji:………………… miesięcy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………...………………

Nr tel…………………………..……

Nr fax……………………….………

mail …………………..…………….

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu  i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

__________________ dnia _________

_______________________________

(podpis)

ZAŁĄcznik nr 3

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE  ………………………………………………………………………….……..

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: …………………………………………………………...

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. Bronisława Markiewicza |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/52/2018 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

____________________________________

Data, miejscowość

oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne

– podpis(-y):

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/52/2018, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/52/2018, oświadczamy, że:

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo

Należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24  ust. 1 pkt. 22  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE ORZECZENIA ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/52/2018, oświadczamy, że:

- orzeczono*

- nie orzeczono*

wobec wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres wykonawcy)

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24  ust. 1 pkt. 15  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE BRAKU WYDANIA WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/52/2018, oświadczamy, że wobec wykonawcy:

…………………………………………….

( nazwa i adres wykonawcy)

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

- wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

* niepotrzebne skreślić.

W przypadku  wydania  wyroku sądu lub decyzji administracyjnej  w powyższym zakresie a wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 8

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

UMOWA SPRZEDAŻY

NR SZPiGM 3810/52/2018

zawarta w Brzozowie, w dniu: ………………………..r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje ………………..., fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2018, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ………….. PLN brutto (słownie: ………………………..  …./ 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy.

Poprzez dostawę strony umowy rozumieją dostarczenie i pozostawienie w dyspozycji zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą umową w postaci fizycznej a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji) co najmniej przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do posiadania i korzystania z prawa (np. umowa licencyjna).

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży oraz przeszkolić personel zamawiającego, w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy. Za moment zakończenia instalacji i uruchomienia Kupujący uznaje całkowitą gotowość wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia do działania, pełne zmontowanie i podłączenie do ewentualnych innych instalacji, zainstalowanie i uzyskanie pełnej funkcjonalności rzeczy i oprogramowania zgodnych z niniejszą umową.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem odbioru sporządzonym odrębnie dla czynności z ust. 1 i z ust. 2 niniejszego paragrafu, podpisanym przez strony umowy przy czym zamawiający w zakresie realizacji poszczególnych powyższych ustępów wyznacza do reprezentacji następujące osoby:

- w zakresie ust. 1 -  Pana Marcina Kolbucha – tel. 797 590 398,

- w zakresie ust. 2 -  Pana Marcina Kolbucha – tel. 797 590 398,

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza: Pana Marcina Kolbucha – tel. 797 590 398, marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl w każdym innym przypadku niż te określone w ust. 3.

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury, lub do 30 września 2018 r. w zależności który z terminów wystąpi szybciej, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie instalacji i uruchomienia oraz przeszkolenie personelu Kupującego zgodnie z § 3 ust. 2 umowy.

- Sprzedający zobligowany jest do dostarczenia do siedziby Kupującego faktury z chwilą podpisania protokołu odbioru czynności o których mowa w § 3 ust. 2 umowy.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

§ 5

- Sprzedający udziela …….. miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy, przy czym termin gwarancji na takie części biegnie od daty ich zainstalowania w wyniku usunięcia awarii.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 3 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 5 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu oraz w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa jednak nie mniejszej niż 1 raz w okresie gwarancji. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu. Dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie terminów i ilości przeglądów po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ........................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego:

- Pan Marcin Kolbuch – tel. 797 590 398, e-mail: marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl.

- W przypadku gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

- W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany będzie do zapewnienia aktualizacji do najnowszych wersji, dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia, programów komputerowych, w terminie 30 dni od dnia opublikowania aktualizacji lub nowej wersji, chyba że Sprzedający i Kupujący po opublikowaniu aktualizacji lub nowej wersji postanowią inaczej.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.

- Niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia będącego przedmiotem umowy przez Sprzedającego, powodujące utratę przez Kupującego środków publicznych zagwarantowanych Kupującemu umową nr RPPK.06.02.01-18-0013/17-00, zawartą z Województwem Podkarpackim, spowoduje zapłatę na przez Sprzedającego na rzecz Kupującego równowartości utraconej kwoty.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż zastrzeżona kara umowna, Kupujący jest uprawniony do dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

- Kary określone w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą być naliczone kumulatywnie. Odstąpienie od umowy przez Kupującego i naliczenie kary umownej z tego tytułu nie pozbawia Kupującego możliwości domagania się zapłaty Kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia od umowy.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiana osób do kontaktu ze strony Kupującego nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie jednostronnego poinformowania Sprzedającego na piśmie o nowych osobach do kontaktu.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku jakiejkolwiek formy przekształcenia Kupującego wszystkie prawa i obowiązki Kupującego wynikające z niniejszej umowy przechodzą na podmiot będący aktualnym właścicielem przedmiotu umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kupującego i Sprzedającego.

Sprzedający                                                                                                       Kupujący

Załącznik nr 9

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia ………………….. roku

(zwana dalej „Umową”)

pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowanym przez:

_______________________________

oraz

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. Księdza Bronisława Markiewicza, z siedzibą w Brzozowie przy ulicy Księdza Józefa Bielawskiego 18, zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”

reprezentowanym przez: mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora Szpitala.

Wstęp

W związku z Umową ……………………….. z dnia …………………….   – zwaną w dalszej części „Umową Główną”) pomiędzy Administratorem danych a Podmiotem Przetwarzającym, , ustala się, co następuje:

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego w  dalszej części „rozporządzeniem”)    dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi rozporządzenia.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy następujące dane osobowe (proszę odpowiednie podkreslić):

dane osobowe zwykłe:

- dane osobowe pracowników;

- dane osobowe kontrahentów Szpitala;

- dane osobowe kandydatów do pracy, stażystów, praktykantów, wolontariuszy;

- dane osobowe osób fizycznych będących stroną umów 	cywilnoprawnych zawieranych ze Szpitalem;

- dane osobowe nadawców i odbiorców korespondencji;

- dane osobowe osób przyjmowanych do zakwaterowania do Hoteliku Szpitalnego       (pacjenci i ich opiekunowie);

- dane osobowe osób fizycznych składających oferty w związku z postępowaniem  prowadzonym w ramach zamówień publicznych;

dane osobowe wrażliwe – dane dotyczące zdrowia:

- dane pacjentów;

- dane pracowników o wypadkach przy pracy i w drodze do lub z pracy.

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji postanowień Umowy Głównej.

3. W celu prawidłowego wykonania przez Podmiot Przetwarzający obowiązków wynikających z Umowy Głównej i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Podmiot przetwarzający takich obowiązków, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 przy użyciu oprogramowania aplikacyjnego. Przetwarzanie danych polegać ma na ich przeglądaniu, zgodnie z rozporządzeniem.

4. Wykonywanie przez Podmiot przetwarzający operacji na danych osobowych w innym celu niż wymieniony w ust. 2, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Administratora danych.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych 
z przetwarzaniem usuwa Administratorowi wszelkie dane osobowe (należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane) oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia.

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 24 godzin od momentu, w którym Podmiot przetwarzający znalazł się w posiadaniu wiedzy o naruszeniu.

§ 4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy głównej, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.  Wola zawarcia umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych dodatkowemu podmiotowi winna być zgłoszona przedstawicielowi Administratora danych, w osobie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie, w formie pisemnej – może to być forma elektroniczna (adres: robert.tomza@szpital-brzozow.pl) – w terminie poprzedzającym zawarcie stosownej umowy podpowierzenia. Administrator danych musi wyrazić w formie pisemnej (może to być forma elektroniczna) stosowną zgodę – zgoda ta lub jej odmowa winna być zgłoszona Podmiotowi przetwarzającemu bez zbędnej zwłoki.

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Administratora danych wobec zgłoszonego wcześniej przez Podmiot przetwarzający podwykonawcy, Podmiot przetwarzający może wg własnego uznania:

a/ zaproponować innego podwykonawcę w miejsce odrzuconego podwykonawcy; lub

b/ podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują zastrzeżenia, co do podwykonawcy.

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający 
w niniejszej Umowie.

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

5. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

2. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

3. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;

4. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§ 9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz rozporządzenia.

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

_______________________                                                 _______________________

Administrator danych 					Podmiot przetwarzający

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.