#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/7/2018

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zadanie 6 w ramach projektu: ,,Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”

# Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie,

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza,

36-200 Brzozów,

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia/przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zadanie nr 6 w ramach projektu: ,,Wzrost dostępności  i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”, a w tym:

Część 1:

- Videolaryngoskop – szt 2

Część 2:

- Łóżko – szt 3

Część 3:

- Kolumna anestetyczna – szt 3

Część 4:

- Respirator – szt 3

Część 5:

- Kardiomonitor – szt 3

Część 6:

- Pompa infuzyjna – szt  60

Część 7:

- Aparat RTG przyłóżkowy – szt 1

Część 8:

- Urządzenie do pomiaru rzutu serca – szt 1

Część 9:

- Aparat do hemodializy – szt 1

Część 10:

- Bronchofiberoskop – szt 1

Część 11:

- Aparat do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego – szt 1

Część 12:

- Materac do ogrzewania pacjenta – szt 10

Część 13:

- Monitor zwiotczenia mięśni – szt 1

Część 14:

- Aparat USG – szt 1

Część 15:

- Urządzenie do ogrzewania pacjenta – szt 1

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jedna część.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia -  wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych w części 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie  Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 Ustawy.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 1przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-	posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający oceni czy wykonawcy  spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# 4. Tryb zamówienia:

# Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Postępowanie prowadzone będzie  z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do  28 dni od daty zawarcia umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową należy sporządzić w formie określonej w załączniku nr 2 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na adres zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/7/2018

- Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

- Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej     samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią   pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą przetargową:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,  w zakresie, w jakim powołuje się na  ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA dokumentu dostępną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz aktualnych dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego,  składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 .

-  odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności  gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów powyższych, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 .

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześnie niż: 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dotyczy wykonawców, którzy zamierzają zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo.

- Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy środka zapobiegawczego- wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenie o wydaniu/nie wydaniu  wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne- wzór stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku  wydania  wyroku sądu lub decyzji administracyjnej  w powyższym zakresie a wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt. 1, 2, 4, 5.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Deklaracja zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność oferowanego wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający  wymaga  złożenia wadium w następującej wysokości:

Część1:       150,00 PLN

Cześć 2:      600,00 PLN

Część 3:   1.800,00 PLN

Część 4:   2.160,00 PLN

Część 5:      830,00 PLN

Część 6:   2.400,00 PLN

Część 7:   5.000,00 PLN

Część 8:      210,00 PLN

Część 9:      600,00 PLN

Część 10:    580,00 PLN

Część 11:    180,00 PLN

Część 12:    150,00 PLN

Część 13:      90,00 PLN

Część 14: 2.300,00 PLN

Część 15:      80,00 PLN

Jeżeli wadium wnoszone jest  w pieniądzu to należy go wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:zampub@szpital-brzozow.pl) zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/7/2018

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób obliczania ceny, jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

Przez cenę  zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Kryteria oceny ofert:

kryterium						waga kryterium

a) cena            						60 %

b) termin gwarancji     						40 %

- Cena

Do wyliczenia wagi kryterium cena będą brane pod uwagę ceny ofert nie podlegających odrzuceniu.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

- Termin gwarancji

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w tym  kryterium  – 40 punktów.

Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji  na 24 miesiące  od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  oraz maksymalny termin gwarancji na 36 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

Ocenie podlega zaoferowany termin gwarancji powyżej 24 miesięcy.

Do obliczenia punktów w kryterium termin gwarancji zamawiający przyjmie ilość miesięcy powyżej minimalnego wymaganego terminu tj. 24 miesięcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji 30 miesięcy, zamawiający  do obliczeń przyjmie ilość miesięcy ponad 24miesięcy tj. 6 miesięcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta w kryterium termin gwarancji zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji  „Gmax”  otrzyma punktów 40.

Każda inna oferta „G” otrzymuje ilość punktów w  wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(G/Gmax)*40= g

G	- okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

g	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium gwarancja

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych miesięcy (np. 30 miesięcy, 36 miesięcy, itp.).

W przypadku gdy wykonawca nie zaoferuje w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 24 miesiące.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów po podsumowaniu punktów z wszystkich kryteriów oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 22.02.2018 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 22.02.2017r. o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy dostawy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wzór umowy  powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.

16.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Informacje dodatkowe.

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

.

............................................

(podpis kierownika jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| VIDEOLARYNGOSKOP – 2 SZTUKI |
| 1 | Laryngoskopia pośrednia lub bezpośrednia. | Tak, wymagane. |
| 2 | Możliwość dezynfekcji. | Tak, wymagane. |
| 3 | Możliwość wczesnej wizualizacji rurki intubacyjnej. | Tak, wymagane. |
| 4 | Kolorowy ekran minimum 3,5” o rozdzielczości minimum 640x480. | Tak, wymagane. |
| 5 | Możliwość rejestracji zdjęć i filmów, pamięć wewnętrzna minimum 4GB z możliwością eksportu materiału. | Tak, wymagane. |
| 6 | Kamera minimum 2 Mpixele. | Tak, wymagane. |
| 7 | Funkcja anti-fog. | Tak, wymagane. |
| 8 | Wbudowany port MicroUSB lub USB. | Tak, wymagane. |
| 9 | W komplecie łyżki metalowe, wielorazowe, sterylizowalne, minimum rozmiar 3 i 4 McIntosh. | Tak, wymagane. |
| 10 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia | Tak, wymagane. |
| 11 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 13 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 14 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 2

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| ŁÓŻKO – 3 SZTUKI |
| 1 | Łózko medyczne, konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Leże łóżka czterosegmentowe. Leże wypełnione metalową siatką montowana na stałe lub opcjonalnie wyjmowaną albo opcjonalnie płytą HPL przezierną dla promieni RTG lub panelami tworzywowymi. Regulacja kata nachylenia oparcia pleców, kąta nachylenia segmentu uda, wysokości leża oraz funkcja autokontur realizowana przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym z blokadą funkcji. Łóżko wyposażone w cztery koła z centralną blokadą wszystkich kół oraz funkcją jazdy na wprost. | Tak, wymagane. |
| 2 | Długość zewnętrzna łóżka 2200 mm ± (70mm). Możliwość skracania leża na czas transportu o minimum 50 mm. Możliwość przedłużenia leża o minimum 50 mm. | Tak, wymagane. |
| 3 | Szerokość zewnętrzna łóżka nie więcej niż 1050 mm. | Tak, wymagane. |
| 4 | Leże łóżka 4 sekcyjne z uniesionymi krawędziami na całej długości po obu stronach w celu utrzymania właściwego ułożenia materaca oparte na konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach. Leże posiada otwory umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia jak wieszaki na kroplówki, uchwyty pacjenta, dodatkowe barierki powodujące zabezpieczenie leża na całej jego długości. | Tak, wymagane. |
| 5 | Podstawa łózka osłonięta jednolitą tworzywową osłoną bez miejsc łączenia lub składania. | Tak, wymagane. |
| 6 | Szczyty łóżka posiadają blokadę przed przypadkowym wypadnięciem podczas transportu – blokada aktywowana przez personel. | Tak, wymagane. |
| 7 | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe. | Tak, wymagane. |
| 8 | Segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łózka. | Tak, wymagane. |
| 9 | Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łózka musi umożliwiać podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka). Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy musi być pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia. | Tak, wymagane. |
| 10 | Sterowanie elektryczne przy pomocy zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowniki podświetlane, panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku oraz pilota przewodowego z blokadą funkcji. Minimum panel sterowniczy wyposażony w elektroniczne wizualne kontrolki oraz akustyczne powiadomienia zablokowanych funkcji łózka. | Tak, wymagane. |
| 11 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie minimum 360 mm do 840 mm. | Tak, wymagane. |
| 12 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70˚ ±5˚. | Tak, wymagane. |
| 13 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 35˚ ±5˚. | Tak, wymagane. |
| 14 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur. | Tak, wymagane. |
| 15 | Funkcja autoregresji segmentu pleców i uda. | Tak, wymagane. |
| 16 | Funkcja redukująca nacisk na brzuch i odcinek lędźwiowy podczas regulacji segmentu. | Tak, wymagane. |
| 17 | Regulacja elektryczna funkcji anty i trendelenburga minimum 13˚ sterowanie minimum z panelu sterowniczego na szczycie łózka od strony nóg. | Tak, wymagane. |
| 18 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego. | Tak, wymagane. |
| 19 | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) z każdej pozycji do reanimacji o zwiększonej prędkości – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem minimum na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, wymagane. |
| 20 | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu trendelenburga) o zwiększonej prędkości - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem minimum na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, wymagane. |
| 21 | Elektryczna pozycja mobilizacyjna - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem minimum na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, wymagane. |
| 22 | Elektryczna pozycja egzaminacyjna - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem minimum na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, wymagane. |
| 23 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu dla poszczególnych regulacji: Regulacji wysokości Regulacji części plecowej Regulacji części nożnej Regulacja pozycji anty i trendelenburga | Tak, wymagane. |
| 24 | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji. | Tak, wymagane. |
| 25 | Wskaźnik baterii pokazujący minimum: Stan naładowania akumulatorów Przypuszczalną żywotność baterii Informację o konieczności zaplanowania terminu wymiany baterii | Tak, wymagane. |
| 26 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku aktywującego dostępnego w każdym panelu w barierkach bocznych i na centralnym panelu sterowniczym. | Tak, wymagane. |
| 27 | Odłączenie wszystkich funkcji z pilota i panelu po 2-4 minutach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji). | Tak, wymagane. |
| 28 | Przycisk bezpieczeństwa (wyraźnie oznaczony w charakterystyczny sposób) umożliwiający natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku pracy na akumulatorze. System odłącza wszystkie sterowania. | Tak, wymagane. |
| 29 | Mechaniczna funkcja CPR. | Tak, wymagane. |
| 30 | Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta. | Tak, wymagane. |
| 31 | Łózko wyposażone w układ ważenia odnotowujący stan absolutny (całkowita wagę pacjenta) przedstawiony na elektronicznym wyświetlaczu wbudowanym w konstrukcję łózka pod szczytem części nożnej. Wyświetlacze zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu itp. | Tak, wymagane. |
| 32 | Po odłączenia zasilania sieciowego system ważenia oraz wyświetlania parametrów wagi pracuje na zasilaniu akumulatorowym bez utraty wskazywanych pomiarów. | Tak, wymagane. |
| 33 | Panel sterowania wagą wyposażony w przyciski sterujące umożliwiające minimum: Zerowanie wagi Zamrażanie wskazań wagi Alarmu opuszczenia łózka przez pacjenta Poziomu głośności alarmu | Tak, wymagane. |
| 34 | Tolerancja błędu w systemie pomiaru maksymalnie 100 g. | Tak, wymagane. |
| 35 | Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy woreczki urologiczne. | Tak, wymagane. |
| 36 | Możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem wpływu zmiany rzeczy pacjenta czy też zmiany materaca, pościeli. Możliwość wstrzymania pomiaru i uwzględnienia zmiany czynników nie będących składową pomiaru. | Tak, wymagane. |
| 37 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System wyposażony w koło kierunkowe. | Tak, wymagane. |
| 38 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów minimum 250 kg. Bezpieczne obciążenie w pozycji horyzontalnej minimum 350 kg. | Tak, wymagane. |
| 39 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia. poręcze dzielone tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej. Poręcze jednorodne bez elementów łączonych, wyposażone w system spowalniający opadanie. System wbudowany w barierkę nie widoczny z zewnątrz. Wysokość barierek bocznych minimum 450 mm. Wskaźniki wychylenia kątowego wbudowane na stałe w konstrukcję barierek bocznych. Listwa z uchwytem na worki do moczu po każdej stronie łózka z tworzywowymi dowolnie regulowanymi zaczepami na worki urologiczne uchwyty itp. Długość listwy minimum 100 cm. Wieszak kroplówki Materac przeciwodleżynowy pasywny wykonany z pianki poliuretanowej o wysokości minimum 100 mm, w tkaninie nieprzemakalnej, oddychającej, kształt materaca dopasowany do leża łózka. | Tak, wymagane. |
| 40 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 41 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 42 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 43 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty (np. dokumenty potwierdzające kalibracje wagi). | Tak, wymagane. |
| 44 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 3

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| KOLUMNA ANESTETYCZNA – 3 SZTUKI |
| 1 | Mocowanie do stropu, podłączenie aparatury medycznej o napięciu znamionowym 230V, podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji, pobór gazów medycznych: tlen, sprężone powietrze, próżnia, podtlenek azotu, odciąg gazów poanestetycznych, zamocowanie wyposażenia dodatkowego. | Tak, wymagane. |
| 2 | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną. | Tak, wymagane. |
| 3 | System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej dwóch ruchomych głowic zasilających (kolumn), rozmieszczonych po obu stronach łózka pacjenta: Kolumna aparaturowa po lewej stronie łóżka z możliwością ustawienia na półce respiratora i zawieszenia kardiomonitora. Kolumna infuzyjna po prawej stronie łóżka wyposażona w drążki infuzyjne przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych oraz kroplówek. | Tak, wymagane. |
| 4 | Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości około 220 cm (±20 cm) nad podłogą. | Tak, wymagane. |
| 5 | Do belki zamocowane są dwa przesuwne wózki, na których zawieszone są głowice zasilające (kolumny). | Tak, wymagane. |
| 6 | Możliwość przesuwania wózków wzdłuż belki w zakresie minimum 100 cm. | Tak, wymagane. |
| 7 | Ruch głowic zasilających wzdłuż belki blokowany pneumatycznie. Zwalnianie blokady pneumatycznej przyciskami na ściance kolumny. | Tak, wymagane. |
| 8 | Zasięg ramienia obrotowego na wózku infuzyjnym (mierzony pomiędzy osia obrotu ramienia i osia obrotu kolumny) minimum 40 cm. | Tak, wymagane. |
| 9 | Zakres obrotu ramienia minimum 300˚. | Tak, wymagane. |
| 10 | Możliwość obrotu głowic zasilających (kolumn) wokół własnej osi w zakresie minimum 300˚. | Tak, wymagane. |
| 11 | Belka wyposażona w zestaw oświetleniowy składający się z trzech wbudowanych lamp: Oświetlenie ogólne stanowiska Oświetlenie pacjenta do badań Oświetlenie nocne | Tak, wymagane. |
| 12 | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) o łącznej mocy świetlówek minimum 150W. | Tak, wymagane. |
| 13 | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole belki (skierowane bezpośrednio na pacjenta) o łącznej mocy świetlówek minimum 50W (±20%). | Tak, wymagane. |
| 14 | Oświetlenie nocne (światło rozpraszające ciemności bez zakłócenia snu pacjentów) umieszczone na górze belki, o mocy żarówki poniżej 10W. | Tak, wymagane. |
| 15 | Oświetlenie ogólne stanowiska i oświetlenie pacjenta do badań wyposażone z płynna regulacją natężenia światła (tzw. ściemniacz) z wyłącznikami umieszczonymi na jednej z kolumn. | Tak, wymagane. |
| 16 | Głowice zasilające pionowe, o wysokości powyżej 120 cm każda, zawieszone na wysokości około 40 cm nad podłogą. | Tak, wymagane. |
| 17 | Doprowadzenie mediów (gazy medyczne, energia elektryczna itp.) z belki do głowic zasilających wewnętrznymi kanałami systemu nośnego kolumn (bez zewnętrznych rur elastycznych). | Tak, wymagane. |
| 18 | Ścianki głowic zasilających łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak, wymagane. |
| 19 | Z przodu głowic zasilających zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek i innego wyposażenia. | Tak, wymagane. |
| 20 | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek przez użytkownika. | Tak, wymagane. |
| 21 | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej po stronie aparaturowej zainstalowane następujące gniazda: Punkty poboru gazów medycznych i próżni: Tlen – 2 sztuki Sprężone powietrze – 2 sztuki Próżnia – 2 sztuki Gniazdka elektryczne 230V – 8 sztuk Bolce ekwipotencjalne – 8 sztuk Gniazdko sieci komputerowej – 2 sztuki Miejsce przygotowane pod instalacje w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 sztuki | Tak, wymagane. |
| 22 | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej po stronie infuzyjnej zainstalowane następujące gniazda: Punkty poboru gazów medycznych i próżni: Tlen – 2 sztuki Sprężone powietrze – 2 sztuki Próżnia – 2 sztuki Gniazdka elektryczne 230V – 8 sztuk Bolce ekwipotencjalne – 8 sztuk Gniazdko sieci komputerowej – 2 sztuki Miejsce przygotowane pod instalacje w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 sztuki | Tak, wymagane. |
| 23 | Punkty poboru gazów medycznych i próżni rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej: Po jednym gnieździe każdego rodzaju z lewej i prawej strony kolumny. | Tak, wymagane. |
| 24 | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach (tych samych co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (minimum 2 sztuki z lewej stronie i minimum 2 sztuki z prawej) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). | Tak, wymagane. |
| 25 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. AGA). | Tak, wymagane. |
| 26 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | Tak, wymagane. |
| 27 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony minimum IP44. | Tak, wymagane. |
| 28 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | Tak, wymagane. |
| 29 | Przygotowanie pod instalacje w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. system przywoławczy). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | Tak, wymagane. |
| 30 | Na ściankach obu głowic zasilających zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszenia drobnego wyposażenia: Po jednej szynie na lewej i na prawej ściance | Tak, wymagane. |
| 31 | Udźwig kolumny po stronie aparaturowej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej) co najmniej 120 kg. Wartość udźwigu kolumny potwierdzona w instrukcji obsługi urządzenia lub innym oficjalnym dokumencie producenta. | Tak, wymagane. |
| 32 | Udźwig kolumny po stronie aparaturowej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej) co najmniej 100 kg. Wartość udźwigu kolumny potwierdzona w instrukcji obsługi urządzenia lub innym oficjalnym dokumencie producenta. | Tak, wymagane. |
| 33 | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie aparaturowej: Półka 2 sztuki Szuflada (pod dolna półką) 1 sztuka Pozioma szyna montażowa 1 sztuka Wysięgnik do mocowania kardiomonitora 1 sztuka | Tak, wymagane. |
| 34 | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie aparaturowej: Półka sztuka Szuflada 1 sztuka Pozioma szyna montażowa 2 sztuki Drążek infuzyjny 2 sztuki Uchwyty do mocowania drążków do szyn montażowych 4 sztuki | Tak, wymagane. |
| 35 | Wymiary powierzchni roboczej półek: Szerokość minimum 40 cm Głębokość minimum 45 cm | Tak, wymagane. |
| 36 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | Tak, wymagane. |
| 37 | Całkowita szerokość półek wraz z szynami montażowymi nie większa niż 60 cm. | Tak, wymagane. |
| 38 | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | Tak, wymagane. |
| 39 | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | Tak, wymagane. |
| 40 | Możliwość wyjmowania szuflad do mycia i dezynfekcji bez użycia narzędzi. | Tak, wymagane. |
| 41 | Front i boczne ścianki szuflad łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub i nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | Tak, wymagane. |
| 42 | Aluminiowe zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt. po stronie aparaturowej oraz infuzyjnej) mocowane do spodu półki, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | Tak, wymagane. |
| 43 | Poziome szyny montażowe mocowane z przodu kolumny o długości min. 50 cm. | Tak, wymagane. |
| 44 | Wszystkie szyny montażowe na kolumnach o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN EN ISO 19054:2006 „Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego” tzn. szerokość od 25 do 35 mm, grubość 10 mm. | Tak, wymagane. |
| 45 | Drążki infuzyjne o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | Tak, wymagane. |
| 46 | Wysięgnik do mocowania kardiomonitora na kolumnie jednoramienny, obrotowy, z regulacją wysokości min. 45 cm o zasięgu min. 40 cm i udźwigu min. 15 kg, wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania kardiomonitora). Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. | Tak, wymagane. |
| 47 | Wykonawca do oferty załącza projekt kolumn obrazujący kolumny, przyjęte rozwiązania, schematy połączeń instalacyjnych, zastosowane wyposażenie dodatkowe. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 4

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| RESPIRATOR – 3 SZTUKI |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. Pomiar kapnografi i EtCO2, InsCO2. Mozliwość używania ssaka w obwodzie bez odłączenia pacjenta. Sprężarka powietrza. Automatyczna kontrola i kalibracja. Tryby wentylacji min. VCV, ACMV, PCV, APCMV, SIMV, PSIMV, PSV, Apnea, CPAP, MRV, PRVC, APRV, Duo-Levels, IMPRV, VAPS. | Tak, wymagane. |
| 2 | Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie od co najmniej 4 kg. | Tak, wymagane. |
| 3 | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora, dotykowy. | Tak, wymagane. |
| 4 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar. Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar. | Tak, wymagane. |
| 5 | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. | Tak, wymagane. |
| 6 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. | Tak, wymagane. |
| 7 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. | Tak, wymagane. |
| 8 | Wentylacja SPONTANICZNA. | Tak, wymagane. |
| 9 | PEEP/CPAP. | Tak, wymagane. |
| 10 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV. | Tak, wymagane. |
| 11 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością. | Tak, wymagane. |
| 12 | Wentylacja nieinwazyjna NIV. | Tak, wymagane. |
| 13 | Wdech manualny. | Tak, wymagane. |
| 14 | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością wyboru trybu wentylacji rezerwowej. | Tak, wymagane. |
| 15 | Możliwość wyboru trybu wentylacji rezerwowej spośród min. VCV, PCV, PRVC, Bilevel. | Tak, wymagane. |
| 16 | Oddech kontrolowany objętością VCV. | Tak, wymagane. |
| 17 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. | Tak, wymagane. |
| 18 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. | Tak, wymagane. |
| 19 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. | Tak, wymagane. |
| 20 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. | Tak, wymagane. |
| 21 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. | Tak, wymagane. |
| 22 | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta. | Tak, wymagane. |
| 23 | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. Parametry sterowane z poziomu respiratora i wyświetlane na ekranie respiratora. Pomiar przy pomocy modułu kompatybilnego z respiratorem lub urządzenia zewnętrznego. 1 moduł lub urządzenie zewnętrzne na 1 respirator. | Tak, wymagane. |
| 24 | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrztchawiczego pomocnego w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. | Tak, wymagane. |
| 25 | Pomiar i prezentację parametru VCO2 - wytwarzania dwutlenku węgla, VO2 - zużycia tlenu, RQ - wskaźnika oddechowego, EE - pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym, pomiar VO2 przy pomocy czujnika paramagnetycznego. Pomiar przy pomocy modułu kompatybilnego z respiratorem lub urządzenia zewnętrznego. Wyświetlanie danych (VCO2, VO2, RQ, EE) na ekranie respiratora. 1 moduł lub urządzenie zewnętrzne na 1 respirator. | Tak, wymagane. |
| 26 | Częstość oddechów min.: 5-120/min. | Tak, wymagane. |
| 27 | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20-2000ml. | Tak, wymagane. |
| 28 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych min.6-120 l/min. | Tak, wymagane. |
| 29 | Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. | Tak, wymagane. |
| 30 | Ciśnienie wdechowe PCV min.: 5-80cmH2O. | Tak, wymagane. |
| 31 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB min. 0-60cmH2O. | Tak, wymagane. |
| 32 | Ciśnienie PEEP/CPAP min. do 45 cmH2O. | Tak, wymagane. |
| 33 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: 5-50 cmH2O. | Tak, wymagane. |
| 34 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: do 30 cmH2O. | Tak, wymagane. |
| 35 | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV. | Tak, wymagane. |
| 36 | Czas plateau min. od 0,0 sekund do 6,0 sekund. | Tak, wymagane. |
| 37 | Czas wdechu regulowany w zakresie min. od 0,25 do 11 ,0 sekund. | Tak, wymagane. |
| 38 | Czas wysokiego poziomu ciśnienia min. 0,5 sekundy do 15 sekund. | Tak, wymagane. |
| 39 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 10 – 70%. | Tak, wymagane. |
| 40 | Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. od 1,0 l/min do 9,0 l/min. | Tak, wymagane. |
| 41 | Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. - 1,0 do – 10,0 cmH2O. | Tak, wymagane. |
| 42 | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-8 L/min. | Tak, wymagane. |
| 43 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. | Tak, wymagane. |
| 44 | Manualne przedłużenie fazy wdechowej minimum do 12 sekund. | Tak, wymagane. |
| 45 | Manualne przedłużenie fazy wydechowej minimum do 15 sekund. | Tak, wymagane. |
| 46 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. | Tak, wymagane. |
| 47 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie. | Tak, wymagane. |
| 48 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. | Tak, wymagane. |
| 49 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość i przepływ–objętość. | Tak, wymagane. |
| 50 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 72-godzinnych. | Tak, wymagane. |
| 51 | Integralny pomiar stężenia tlenu. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji. | Tak, wymagane. |
| 52 | Pomiar min.: całkowitej częstości oddychania objętości pojedynczego oddechu całkowitej objętości wentylacji minutowej objętości spontanicznej wentylacji minutowej ciśnienia szczytowego średniego ciśnienia w układzie oddechowym ciśnienia plateau ciśnienia PEEP/CPAP ciśnienia AutoPEEP podatności statycznej płuc pacjenta oporów wdechowych płuc pacjenta indeksu dyszenia RSB/SBI (f/Vt) NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej P0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | Tak, wymagane. |
| 53 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. | Tak, wymagane. |
| 54 | Alarmy minimum: zaniku zasilania sieciowego zaniku zasilania bateryjnego niskiego ciśnienia tlenu niskiego ciśnienia powietrza za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym wysokiej i niskiej całkowitej objętości minutowej wysokiego ciśnienia niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego wysokiej częstości oddechów wysokiej objętości oddechowej niskiej objętości oddechowej niskiej częstości oddechów i bezdechu Pamięć alarmów z komentarzem. | Tak, wymagane. |
| 55 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji. | Tak, wymagane. |
| 56 | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta. | Tak, wymagane. |
| 57 | Funkcja autotestu sprawdzającego poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika. | Tak, wymagane. |
| 58 | Nebulizator, obsługa poprzez menu respiratora, elektronicznie sterowany mikropompą. Nebulizator nie wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu. | Tak, wymagane. |
| 59 | Respirator stacjonarny wyposażony w podstawę jezdną, co najmniej dwa koła z blokadą. | Tak, wymagane. |
| 60 | Obsługa respiratora, menu przycisków i komunikaty ekranowe w języku polskim. | Tak, wymagane. |
| 61 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia | Tak, wymagane. |
| 62 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 63 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 64 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 65 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 66 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 5

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| KARDIOMONITOR – 3 SZTUKI |
| 1 | Monitor kompaktowo-modułowy Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. | Tak, wymagane. |
| 2 | Monitor kompatybilny z posiadanymi przez szpital monitorami serii Infinity. Kompatybilność czujników, przewodów, stacji dokujących, możliwość współpracy z jedną centralą pielęgniarską. | Tak, wymagane. |
| 3 | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu. | Tak, wymagane. |
| 4 | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. | Tak, wymagane. |
| 5 | Monitor z wbudowanym ekranem min. 12”. | Tak, wymagane. |
| 6 | Typ ekranu kolorowy LCD TFT. | Tak, wymagane. |
| 7 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. | Tak, wymagane. |
| 8 | Zasilanie akumulatorowe na minimum 3 godziny ciągłej pracy. | Tak, wymagane. |
| 9 | Prezentacja minimum 8 krzywych jednocześnie (nie tylko EKG) . | Tak, wymagane. |
| 10 | EKG Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy). Analiza częstości akcji serca i arytmii. Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika. W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod. | Tak, wymagane. |
| 11 | Oddech Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu. | Tak, wymagane. |
| 12 | Saturacja System Nellcor. W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec. | Tak, wymagane. |
| 13 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia W komplecie przewód i minimum trzy mankiety dla dorosłych. | Tak, wymagane. |
| 14 | Pomiar temperatury: Pomiar wartości temperatury. Czujnik temperatury powierzchniowy. Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1˚C lub lepsza. | Tak, wymagane. |
| 15 | Inwazyjny pomiar ciśnienia Cztery tory pomiarowe. | Tak, wymagane. |
| 16 | Kapnografia Pojedynczy moduł pomiaru stężenia CO2 w strumieniu głównym. | Tak, wymagane. |
| 17 | Alarmy Alarmy minimum na 3 poziomach ważności. | Tak, wymagane. |
| 18 | Trendy 24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów. Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza. | Tak, wymagane. |
| 19 | Kalkulator dawek leków. | Tak, wymagane. |
| 20 | Praca w sieci: Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych. Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach. Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską posiadaną przez zamawiającego. System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala. | Tak, wymagane. |
| 21 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia | Tak, wymagane. |
| 22 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 24 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 25 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 26 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 6

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| POMPA INFUZYJNA – 60 SZTUK |
| 1 | Pompa umożliwiająca infuzję w ml/min., ml/h, ml/24h, możliwość wyliczenia szybkości dozowania z objętości i czasu podaży, możliwość zapamiętania do 120 nazw leków i wyświetlania jednej z nich w czasie infuzji. | Tak, wymagane. |
| 2 | 10 sztuk pompa objetościowa, 50 sztuk pompa strzykawkowa. | Tak, wymagane. |
| 3 | Pompa strzykawkowa: Strzykawka automatycznie, precyzyjnie mocowana od przodu. Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. Masa pompy maksymalnie 1,5 kg. Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej minimum 2 pompy na jednym odłączalnym uchwycie. Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na minimum 9 poziomach. Dokładność mechaniczna <<±5%. Zasilanie akumulatorowe minimum 8 godzin pracy przy przepływie 25 ml/h. Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany. Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. Pompy współpracujące z modułem do kontrolowania insulinoterapii. Zainstalowane w każdej pompie protokoły do kontrolowanej podaży Propofolu i Remifentanylu. Pompa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarzadzania danymi. Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu. Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości co najmniej: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów. Zakres prędkości infuzji minimum 0,1 do 999,9 ml/h. Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 do 99,99 ml/h programowana co 0,01 ml/h lub lepiej. Automatyczny napęd strzykawki. Możliwość tworzenia bazy leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia bibliotek leków na różne komórki/stanowiska. Biblioteka leków zawierająca minimum 600 leków z możliwością podzielenia na minimum 15 grup. W przypadku zasilania zewnętrznego możliwość zasilania minimum 3 pomp wspólnym przewodem w celu zminimalizowania przewodów na stanowisku intensywnego nadzoru. Możliwość uruchomienia czujnika zmian ciśnienia w linii okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów. Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywoływania personelu. Menu urządzenia w języku polskim. Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. Funkcja programowania objętości do podania VTBD 0,1-9999 ml. Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 minuty do 99 godzin. Możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokująca z komputerem sterującym. Leki zawarte w bibliotece leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max, limity bezwzględne min-max, parametry standardowe) możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki. Możliwość montażu w stacji dokującej. | Tak, wymagane. |
| 4 | Pompa objętościowa: Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego (enteralnego) sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi. Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych. Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. Dokładność mechaniczna <<±0,5%. Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 9,4 h przy przepływie 80 ml/h lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h. Masa pompy max. 1,5 kg Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania, pompy do rur pionowych i poziomych. Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 3 pompy na jednym odłączalnym uchwycie. Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach. Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h). Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 800 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup, z możliwością dzielenia na obszary leczenia i profile pacjenta. Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie. Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml. Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli (w komplecie czujnik kropli). Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Menu urządzenia w języku polskim. Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywołania personelu. Możliwość współpracy wszystkich pomp z systemem do kontrolowanej podaży insuliny. Zainstalowane w każdej pompie strzykawkowej protokołów do kontrolowanej podaży Propofolu i Remifentanylu. Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA. Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml. Możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | Tak, wymagane. |
| 5 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy i zamontowania urządzenia. | Tak, wymagane. |
| 6 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 8 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 9 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 10 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 7

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| APARAT RTG PRZYŁÓZKOWY – 1 SZTUKA |
| 1 | Przeznaczony do wykonywania wszelkiego rodzaju zdjęć rtg przy łóżku pacjenta bez konieczności jego przemieszczania, pozycjonowanie aparatu do wykonania projekcji bocznych, prostopadłych oraz skośnych, zapewniający szybki oraz łatwy dobór parametrów ekspozycji, pełna funkcjonalność DICOM 3.0. | Tak, wymagane. |
| 2 | Mobilny cyfrowy aparat RTG z dwoma płaskimi, bezprzewodowymi detektorami, ze zintegrowaną stacją technika, własnym napędem silnikowym. Nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami. | Tak, wymagane. |
| 3 | Główne elementy oferowanego aparatu: statyw aparatu, generator, lampa RTG wyprodukowane przez tego samego wytwórcę. | Tak, wymagane. |
| 4 | Generator, lampa RTG. Częstotliwość pracy generatora minimum 40 kHz. Moc generatora ≥ 30 kW (zgodnie z normą IEC 601 – dla 100 ms). Max natężenie prądu lampy ≥ 430 mA. Zakres napięć min: 40 - 130 kV. Zakres nastaw mAs co najmniej w zakresie 0,32 -340 mAs. Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms. Wielkość największego ogniska lampyRTG ≤ 1,2 (Zgodnie z IEC 60336). Pojemność cieplna anody ≥ 120 kHU. Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU. Szybkość wirowania anody ≥ 3000 obr/min. Zintegrowany system pomiaru dawki DAP. Świetlny symulator pola ekspozycji. Obrót kolimatora ≥ +/- 90º. Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z akumulatorów aparatu. Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu bez konieczności ich doładowania do określonego poziomu). Wykonanie ekspozycji w trybie analogowym (bez detektora) np. na kasecie CR (sytuacje awaryjne). | Tak, wymagane. |
| 5 | Statyw aparatu, konstrukcja mechaniczna, napęd. Minimalna wysokość ogniska nad podłoga ≤ 55 cm. Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą ≥ 202 cm. Szerokość aparatu ≤ 67 cm. Wysokość aparatu podczas transportu ≤ 160 cm. Wysięg poziomy ramienia (liczony od kolumny aparatu do ogniska) ≥ 120 cm. Obrotowe ramię z lampą – obrót wokół pionowej osi w zakresie min. 180˚. Obrót lampy do położenia umożliwiającego zrobienie zdjęcia promieniem poziomym. Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zapewniający zmotoryzowane ruchy aparatu. Masa aparatu (z akumulatorami) ≤ 420 kg. Możliwość przemieszczania systemu przy całkowicie rozładowanych akumulatorach aparatu (zwolnienie blokady). Zintegrowana z aparatem szuflada na detektor i kratkę przeciwrozproszeniową. Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz obudowy – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu (bez kabli karbowanych itp.). | Tak, wymagane. |
| 6 | Duży detektor bezprzewodowy. Płaski detektor bezprzewodowy ze scyntylatorem w technologii CsI. Wymiary aktywnej powierzchni detektora 43 cm x 35 cm ( +/- 1 cm). Liczba pikseli detektora ≥ 6.5 mln. Rozmiar pixela ≤ 150 µm. Głębokość akwizycji ≥ 16 bitów. Waga detektora ≤ 3,5 kg. Detektor z rączką ułatwiającą przenoszenie. Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim ≥ 100 kg. Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim ≥ 150 kg. Ładowanie akumulatora detektora w ładowarce wbudowanej w szufladę na detektor w aparacie. Ilość wykonanych ekspozycji bez ładowania akumulatora ≥ 400. Kratka przeciwrozproszeniowa z mechanizmem umożliwiającym łatwe mocowanie na oferowanym detektorze. | Tak, wymagane. |
| 7 | Mały detektor bezprzewodowy. Płaski cyfrowy detektor bezprzewodowy ze scyntylatorem w technologii CsI. Wymiary aktywnej powierzchni detektora min. 22 cm x 28 cm. Zewnętrzne wymiary detektora max. 28 cm x 34 cm. Liczba pikseli detektora ≥ 2,9 mln. Rozmiar pixela ≤ 150 µm. Głębokość akwizycji ≥ 16 bitów. Waga detektora ≤ 1,8 kg. Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim ≥ 100 kg. Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim ≥ 150 kg. Dodatkowa ładowarka akumulatorów detektora – zewnętrzna z min. jednym zapasowym akumulatorem. Akumulatory w obu detektorach mogą być używane zamiennie (są tego samego typu i wielkości). | Tak, wymagane. |
| 8 | Stacja technika, system cyfrowy. Monitor min. 17”, kolorowy, z ekranem dotykowym do obsługi aparatu. Pamięć min. 3000 obrazów. Podgląd zdjęcia rtg max po 5 s od zakończenia ekspozycji. DICOM, min.: • DICOM Send, • DICOM Print • DICOM Worklist Przewodowa lub bezprzewodowa transmisja obrazów do sieci szpitalnej. Programy anatomiczne, min. 100. Odbiór listy pacjentów z systemu HIS/RIS oraz możliwość rejestracji ręcznej pacjentów. Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów, • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom), • funkcje ustawiania okna (windowing) • wyostrzenie krawędzi • obróbka obrazu z wyostrzeniem kontrastu i redukcją szumów • wyświetlanie znaczników Nagrywanie obrazów na wbudowanym napędzie CD/DVD w formacie DICOM. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do aparatu. | Tak, wymagane. |
| 9 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy i zamontowania urządzenia. Komora dozymetryczna do pomiaru dawki (DAP). Przycisk ekspozycyjny na kablu, długość minimum 4 m. Pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji zasięg minimum 8 m. Wskaźnik odległości SID (optyczny lub miarka). Podłączenie do posiadanego systemu PACS Syngo Plaza – celem dystrybucji obrazów po oddziałach szpitalnych. | Tak, wymagane. |
| 10 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 12 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 13 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty (np. wykonanie testów akceptacyjnych poinstalacyjnych potwierdzonych protokołem). | Tak, wymagane. |
| 14 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 8

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| URZADZENIE DO POMIARU RZUTU SERCA – 1 SZTUKA |
| 1 | Pomiar rzutu serca z 4 standardowych elektrod EKG, możliwość zastosowania u wcześniaków (od co najmniej 0,5 kg), niemowląt, dzieci i dorosłych (w tym pacjentów otyłych). Pomiar parametrów hemodynamicznych: dotyczących przepływu krwi, pojemność minutowa serca, rzut serca CO, objętość wyrzutowa SV, indeks wyrzutowy serca SI, indeks rzutu serca CI, tętno HR, dotyczących kurczliwości indeks kurczliwości ICON, zmienna indeksu kurczliwości VIC, wskaźnik czasu skurczu STR, dotyczących statusu płynów zawartość płynu w klatce piersiowej TFC, zmiana objętości wyrzutowej SVV. Wyliczenie: naczyniowy opór obwodowy SVR. | Tak, wymagane. |
| 2 | Monitorowanie zmiennych parametrów hemodynamicznych układu krążeniowo – oddechowego metoda analizy konturu fali tętna do ciągłego oznaczania rzutu serca, reakcji hemodynamicznych i innych pomiarów pochodnych. | Tak, wymagane. |
| 3 | Kalibracja metodą termodylucji przezpłucnej do wyznaczania rzutu serca oraz objętość płynów. | Tak, wymagane. |
| 4 | Monitor kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego monitorami serii Infinity producent Draeger. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 9

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| APARAT DO HEMODIALIZY – 1 SZTUKA |
| 1 | Aparat do dializy umożliwiający prowadzenie terapii nerkozastępczej, monitorujący parametry terapii oraz wytwarzający płyn dializacyjny i substytucyjny. | Tak, wymagane. |
| 2 | Możliwość wykonywania zabiegów min: SCUF CVVH CVVHD CVVHF TPE HP | Tak, wymagane. |
| 3 | Możliwość wykonywania zabiegu HF i HDF z równoczesną pre i postdylucją. | Tak, wymagane. |
| 4 | Pompa krwi. | Tak, wymagane. |
| 5 | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego o dokładności kalibracji ± 1g. | Tak, wymagane. |
| 6 | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF – z jednoczesną pre i postdylucją. | Tak, wymagane. |
| 7 | Pompa i waga dializatu, substytucji, ściekowa o dokładności kalibracji ± 1g. | Tak, wymagane. |
| 8 | System do pozaustrojowego usuwania CO2. | Tak, wymagane. |
| 9 | Pamięć zdarzeń minimum 72 godzin. | Tak, wymagane. |
| 10 | Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta. | Tak, wymagane. |
| 11 | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu. | Tak, wymagane. |
| 12 | Możliwość wprowadzenia do systemu aparatu danych pacjenta (min. imię, nazwisko, waga, hematokryt) | Tak, wymagane. |
| 13 | Pomiar ciśnień minimum: pobieranie krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze TMP | Tak, wymagane. |
| 14 | Automatyczna identyfikacja założonego filtra. | Tak, wymagane. |
| 15 | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) – praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu. | Tak, wymagane. |
| 16 | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym. | Tak, wymagane. |
| 17 | Czujnik minimum: przecieku krwi obecności powietrza we krwi | Tak, wymagane. |
| 18 | Możliwość archiwizacji zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci. | Tak, wymagane. |
| 19 | Kolorowy ekran dotykowy min. 12”. | Tak, wymagane. |
| 20 | Złącza RS232 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. | Tak, wymagane. |
| 21 | Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat. | Tak, wymagane. |
| 22 | Jeden rodzaj zestawu (filtr z drenami) umożliwiający wykonywanie wszystkich rodzajów terapii CRRT. | Tak, wymagane. |
| 23 | Zabezpieczenie przed zakłóceniami przez aparat sygnałów EKG i EEG. | Tak, wymagane. |
| 24 | Aparat z oprogramowaniem współpracującym z urządzeniami typu MARS. | Tak, wymagane. |
| 25 | Dostępność linii pediatrycznych o wypełnieniu do 60 ml. | Tak, wymagane. |
| 26 | Dostępność filtrów o wysokim punkcie odcięcia. | Tak, wymagane. |
| 27 | Akumulator zasilający podtrzymujący pracę aparatu min. 10 minut. | Tak, wymagane. |
| 28 | Możliwość czasowego odłączenia aparatu w celu przeprowadzenia diagnostyki lub pilnego zabiegu. | Tak, wymagane. |
| 29 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia | Tak, wymagane. |
| 30 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 32 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 33 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 34 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 10

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| BRONCHOFIBEROSKOP – 1 SZTUKA |
| 1 | Bronchoskop optyczny. | Tak, wymagane. |
| 2 | Kierunek widzenia: podgląd do przodu. Średnica zewnętrzna końcówki 6,0 mm, maksymalny kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół 180˚/130˚. | Tak, wymagane. |
| 3 | Kąt widzenia 120 stopni. | Tak, wymagane. |
| 4 | Kierunek widzenia 0 stopni. | Tak, wymagane. |
| 5 | Głębia ostrości min. 3-50 mm. | Tak, wymagane. |
| 6 | Długość robocza min. 600 mm. | Tak, wymagane. |
| 7 | Demontowalne, rozbieralne i autoklawowalne przyłącze ssaka. | Tak, wymagane. |
| 8 | Kanał roboczy min. 2,8 mm. | Tak, wymagane. |
| 9 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia przenośne źródło światła | Tak, wymagane. |
| 10 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 12 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 13 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 11

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA WEWNATRZCZASZKOWEGO – 1 SZTUKA |
| 1 | Zakres mierzonego ciśnienia minimum 50-250 mmHg, pomiar ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego, alarmy wysokiego i niskiego średniego ciśnienia. | Tak, wymagane. |
| 2 | Możliwość podłączenia bezpośrednio do monitora przyłóżkowego w celu wyświetlania wartości ciśnienia śródczaszkowego (ICP) pacjenta. | Tak, wymagane. |
| 3 | Możliwość podłączenia i skalibrowania monitora przyłóżkowego, podłączenia i wyzerowania czujnika ICP przed implantacja. | Tak, wymagane. |
| 4 | Zasilania z monitora przyłóżkowego. | Tak, wymagane. |
| 5 | Możliwość łączenia z różnymi monitorami pacjenta w tym Infinity firmy Draeger. | Tak, wymagane. |
| 6 | Całkowita waga maksymalnie 100 g. | Tak, wymagane. |
| 7 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia | Tak, wymagane. |
| 8 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 10 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 11 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 12

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| MATERAC DO OGRZEWANIA PACJENTA – 10 SZTUK |
| 1 | Materac grzewczy zapobiegający hipotermii pacjenta. | Tak, wymagane. |
| 2 | Możliwość wykorzystywania na blacie stołu operacyjnego jak również na łóżku medycznym. | Tak, wymagane. |
| 3 | Materac z wypełnieniem z pianki z funkcją przeciwodleżynową. | Tak, wymagane. |
| 4 | Rozmiar materaca co najmniej 180 cm długości, 55 cm szerokości, 4 cm wysokości. | Tak, wymagane. |
| 5 | Kontroler grzewczy/urządzenie do ogrzewania pacjenta do którego można podłączyć materac utrzymujący indywidualnie zadaną temperaturę materaca w określonym zakresie. | Tak, wymagane. |
| 6 | Zakres regulacji temperatury minimum 33-39˚C co minimum 0,5˚C. | Tak, wymagane. |
| 7 | Ekran/wyświetlacz wskazujący co najmniej zadaną i aktualna temperaturę materaca. | Tak, wymagane. |
| 8 | Zabezpieczenie nadtemperaturowe. | Tak, wymagane. |
| 9 | Alarm co najmniej niskiej temperatury. | Tak, wymagane. |
| 10 | Urządzenie wyposażone w możliwość montażu na stojaku lub do elementów kolumny anestezjologicznej. | Tak, wymagane. |
| 11 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia co najmniej 3 wielorazowe poszewki na wyposażeniu każdego z materacy z możliwością prania i dezynfekcji | Tak, wymagane. |
| 12 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 13 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy PN-EN 60601-2011 lub równorzędnej. | Tak, wymagane. |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 15 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 16 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 17 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 13

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| MONITOR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI – 1 SZTUKA |
| 1 | Przenośny, łatwy w użyciu monitor przewodnictwa mięśniowo-nerwowego służący do monitorowania działania środków zwiotczających z zastosowaniem akceleromiografi , w trakcie zabiegów oraz na OIT. | Tak, wymagane. |
| 2 | Tryby stymulacji w monitorowaniu transmisji nerwowo-mięśniowej NMT: TOF seria poczwórna, TOF programowalny (15s-15minut), PCT liczba potężcowa, DBS salwa dwóch impulsów 3,3, 3,2, ,2,3, ST pojedynczy skurcz, TETANIC (50 Hz) tężcowy. | Tak, wymagane. |
| 3 | Obrazowane wartości min. TOF %: T4/T1 TOF %: T4/tref Liczba PCT | Tak, wymagane. |
| 4 | Czujnik 3D zakładany na kciuk nie wymagający kalibracji. | Tak, wymagane. |
| 5 | Minimum złącze RS 232 do transmisji danych. | Tak, wymagane. |
| 6 | Wbudowany akumulator po naładowaniu wystarczający na minimum 3 tygodnie pracy. | Tak, wymagane. |
| 7 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia co najmniej jeden czujnik dla dorosłych zakładany na kciuk | Tak, wymagane. |
| 8 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 10 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 11 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 12 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 14

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| APARAT USG – 1 SZTUKA |
| 1 | Aparat stacjonarno – przewoźny, posiadający minimum 17” monitor LCD. Dopler kolorowy, dopler angio z detekcją kierunków przepływu, dopler pulsacyjny, automatyczne pomiary dopplerowskie z widma dopplerowskiego dostępne w czasie i po zamrożeniu, raporty z wykonywanych badań, minimum 3 aktywne porty głowic obrazowych. | Tak, wymagane. |
| 2 | Przenośny ultrasonograf z kolorowym Dopplerem, wbudowanym akumulatorem i specjalizowanym wózkiem. | Tak, wymagane. |
| 3 | Waga aparatu maksymalnie 6 kg. | Tak, wymagane. |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe, czas pracy na akumulatorze minimum 40 minut. | Tak, wymagane. |
| 5 | Wózek do aparatu, z regulacją wysokości i uchwytami do głowic oraz półką na printer. Zasilanie aparatu i printera bezpośrednio z wózka. | Tak, wymagane. |
| 6 | Minimum 3 aktywne porty głowic obrazowych. | Tak, wymagane. |
| 7 | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D (MHz) minimum 2-20 MHz. | Tak, wymagane. |
| 8 | Dynamika systemu w dB minimum 170 dB. | Tak, wymagane. |
| 9 | Możliwość regulacji przez użytkownika dynamiki obrazu w zakresie minimum od 40 do 90 dB. | Tak, wymagane. |
| 10 | Technologia cyfrowa system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym przetwarzaniem wiązki. | Tak, wymagane. |
| 11 | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania minimum 100000. | Tak, wymagane. |
| 12 | Monitor LCD ekran minimum 17”. Rozdzielczość monitora LCD minimum 1024x768. | Tak, wymagane. |
| 13 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | Tak, wymagane. |
| 14 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. cine loop) minimum 3500 obrazów. | Tak, wymagane. |
| 15 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D minimum 30 sekund. | Tak, wymagane. |
| 16 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów. | Tak, wymagane. |
| 17 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie trzy akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | Tak, wymagane. |
| 18 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM, MPEG. | Tak, wymagane. |
| 19 | Eksport danych na nośniki przenośne co najmniej DVD/CD, pendrive, HDD. | Tak, wymagane. |
| 20 | Wewnętrzny dysk typu SSD minimum 80 GB. | Tak, wymagane. |
| 21 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic. | Tak, wymagane. |
| 22 | Wideoprinter cyfrowy czarno-biały lub kolor. | Tak, wymagane. |
| 23 | Możliwość wydruku bezpośrednio z aparatu raportu z badań. | Tak, wymagane. |
| 24 | Minimum 3 porty USB co najmniej 2.0 wbudowane w aparat. | Tak, wymagane. |
| 25 | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe HDMI. | Tak, wymagane. |
| 26 | Wbudowan0/100 Mbps. | Tak, wymagane. |
| 27 | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report). | Tak, wymagane. |
| 28 | Tryb 2D (B-mode). Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy (cm) minimum 32 cm. Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE i z archiwum aparatu minimum 8. Możliwość porównywania ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta minimum 12 obrazów. Dynamiczne ogniskowanie nadawania minimum stref 4. Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-mode minimum 600 obrazów/sek. Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa). Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu. Oprogramowanie pracujące na wszystkich zaoferowanych głowicach, funkcja współpracująca łącznie z trybem color doppler, obrazowaniem w skrzyżowanych ultradźwiękach. Funkcja umożliwiająca regulację stopnia redukcji działająca na obrazach na żywo, na obrazach zatrzymanych i z archiwum aparatu. Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach. Wykorzystanie techniki inwersji fazy – typ „Inversia fazy”. Nowszej generacji obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej np. obrazowanie harmoniczne kodowane itp. wymienić. Obrazowanie trapezowe. Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru współpracujące z wszystkimi zaoferowanymi głowicami, współpracujące na żywo z trybem color doppler, obrazowaniem do interaktywnej redukcji szumów, pracującej w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych, współpracujące na żywo w połączeniu z dopplerem pulsacyjnym PWD minimum 6 katów nadawania i odbioru. Tryb Duplex (2D + PWD). Tryb Triplex (2D + PWD + CD). Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę minimum: B/M Mode Regulacja wzmocnienia 2D gain Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC Automatyczna optymalizacja Powiększenie obrazu x 8 Mapy szerokości Koloryzacja Skala osi czasu dla M-Mode PW Mode Wzmocnienie Przesunięcie linii bazowej Korekcja kąta Inwersja spektrum Format wyświetlania Automatyczne kalkulacje Modyfikacja obliczeń Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode Wzmocnienie Przesunięcie linii bazowej Mapy koloru Próg przejścia do analizy koloru | Tak, wymagane. |
| 29 | Tryb M | Tak, wymagane. |
| 30 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) minimum 2 częstotliwości dla każdej głowicy. Zakres prędkości dla zerowego kata minimum 4 m/sek. Wielkość bramki dopllerowskiej (mm) minimum 1-16 mm. Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej dostępna na żywo, na obrazie zatrzymanym na obrazie z archiwum aparatu minimum ± 88˚. Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym. Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu dopplera. Automatyczna regulacja położenia linii bazowej i skali prędkości, przy użyciu jednego przycisku. | Tak, wymagane. |
| 31 | Tryb Doppler kolorowy (CD-CFM) minimum 2 częstotliwości dla każdej głowicy. Prędkość odświeżania dla CD minimum 250 klatek/sek. Regulacja uchylności pola dopplera kolorowego minimum ± 20˚. Regulacja ilości map kolorów. | Tak, wymagane. |
| 32 | Tryb angiologiczny (doppler mocy). | Tak, wymagane. |
| 33 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym: Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne. Liczba par kursorów pomiarowych minimum 8. Automatyczny obrys spektrum dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego. Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum. | Tak, wymagane. |
| 34 | Moduł kardiologiczny. Tryb dopplera ciągłego minimum 12 m/sek. przy zerowym kącie. Tkankowy doppler spektralny. Kolorowy doppler tkankowy. | Tak, wymagane. |
| 35 | Głowica convex do badań jamy brzusznej: Wybierane częstotliwości pracy przetwornika (MHz) minimum 2-5. Liczba elementów minimum 190. Zakres głębokości obrazowania minimum 32 cm. Praca w trybie II harmonicznej. | Tak, wymagane. |
| 36 | Głowica sektorowa kardiologiczna: Zakres częstotliwości emiotowanych przez głowicę nie mniejszy niż od 2,0 do 4,0 MHz. Kat widzenia minimum 90˚. Obrazowanie harmoniczne. Ilość elementów minimum 64. Praca w trybie II harmonicznej. | Tak, wymagane. |
| 37 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi. Wybieranie częstotliwości pracy przetwornika (MHz) zakres minimum 5-12. Liczba elementów minimum 190. Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy (MHz) podać tryby pracy oraz ich częstotliwości. Szerokość czoła głowicy maksimum 43 mm. Praca w trybie II harmonicznej. | Tak, wymagane. |
| 38 | Możliwość rozbudowy systemu o: Obrazowanie panoramiczne, automatyczny pomiar IMT. Głowicę liniową o częstotliwości pracy minimum 10-20 MHz. Głowice kardiologiczną przezprzełykową zakres częstotliwości pracy minimum 3-8 MHz. Głowice kardiologiczna pediatryczną „phased array” zakres częstotliwości pracy obejmującym przedział 3,0-7,0 MHz ± 1 MHz. Możliwość rozbudowy o programowalną głowicę liniową z możliwością zaprogramowania minimum 4 funkcji na przyciskach programowalnych umieszczonych na głowicy minimalny zakres częstotliwości 5-13 MHz. Możliwość rozbudowy o ilościową analizę przepływu w kolorowym dopplerze i power dopplerze. Możliwość podłączenia do czytnika kodów kreskowych zawierających dane pacjenta. Możliwość podłączenia aparatu do sieci szpitalnych poprzez przewód i sieci bezprzewodowe. | Tak, wymagane. |
| 39 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową, moduł umożliwia minimum zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, zdalnej korekty parametrów obrazowania. | Tak, wymagane. |
| 40 | Na wyposażeniu urządzenia minimum poza głowicami: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia | Tak, wymagane. |
| 41 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 42 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 43 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 44 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 45 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 15

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| URZADZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA – 1 SZTUKA |
| 1 | Kontroler grzewczy/urządzenie do ogrzewania pacjenta do którego można podłączyć co najmniej dwie maty lub koce grzewcze. | Tak, wymagane. |
| 2 | Możliwość stosowania mat/kocy grzewczych wielorazowego użytku. | Tak, wymagane. |
| 3 | Mozliwość utrzymywania niezależnej temperatury w odniesieniu do każdej z mat/każdego z kocy. | Tak, wymagane. |
| 4 | Zakres regulacji temperatury minimum 33-39˚C co minimum 0,5˚C. | Tak, wymagane. |
| 5 | Ekran/wyświetlacz wskazujący co najmniej zadaną i aktualna temperaturę maty/koca. | Tak, wymagane. |
| 6 | Zabezpieczenie nadtemperaturowe. | Tak, wymagane. |
| 7 | Alarm co najmniej niskiej temperatury. | Tak, wymagane. |
| 8 | Urządzenie wyposażone w możliwość montażu na stojaku lub do elementów kolumny anestezjologicznej. | Tak, wymagane. |
| 9 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia | Tak, wymagane. |
| 10 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 11 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy PN-EN 60601-2011 lub równorzędnej. | Tak, wymagane. |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 13 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 14 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 15 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

ZAŁĄCZNIK NR 2

___________________________    
     Nazwa i adres Wykonawcy

(WZÓR)

OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ………………………………… dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,  znak sprawy SZPiGM 3810/7/2018 przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: | ILOŚĆ (SZT) | CENA JEDNOSTK. NETTO (PLN) | STAWKA PODATKU VAT ( w % ) | WARTOŚĆ NETTO ( PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=AxB | E=D+C |
| 1. | Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Model/typ (jeżeli ma zastosowanie): …………………….……………… Nazwa producenta: ………………………..………… |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszt instalacji i uruchomienia | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Koszt przeszkolenia personelu | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Uwaga!

Jeżeli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie.

PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Należy wpisać parametry  sprzętu wymagane przez zamawiającego oraz wpisać parametry sprzętu zaoferowanego przez wykonawcę

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WPISAC TAK, NIE LUB POZIOM OFEROWANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Wpisać przedmiot zamówienia |
| 1 | Wpisać wymagane parametry |  |

Termin realizacji zamówienia: do ………………… (podać datę w formacie:  dzień/miesiąc/rok)

Termin gwarancji:………………… miesięcy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel………………………

Nr fax………………………

mail ………………………….

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Zobowiązujemy się również, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu  i czasie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczamy również, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

__________________ dnia _________

_______________________________

(podpis)

ZAŁĄcznik nr 3

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S  010  data 16/01/2018, strona http://ted.europa.eu,

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2018 / S 010 - 017766

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. Bronisława Markiewicza |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: |  |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/7/2018 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

____________________________________

Data, miejscowość

oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne

– podpis(-y):

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/7/2018, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

* niepotrzebne skreślić.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/7/2018, oświadczamy, że:

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

Należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24  ust. 1 pkt. 22  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE ORZECZENIA ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/7/2018, oświadczamy, że:

- orzeczono*

- nie orzeczono*

wobec wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres wykonawcy)

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24  ust. 1 pkt. 15  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE BRAKU WYDANIA WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/7/2018, oświadczamy, że wobec wykonawcy:

…………………………………………….

( nazwa i adres wykonawcy)

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

- wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

* niepotrzebne skreślić.

W przypadku  wydania  wyroku sądu lub decyzji administracyjnej  w powyższym zakresie a wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 8

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

UMOWA SPRZEDAŻY

NR SZPiGM 3810/7/2018

zawarta w Brzozowie, w dniu: ………………………..r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowana przez:

  - …………………………………………

  - …………………………………………

zwana w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje ………………..., fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2017, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ………….. PLN brutto (słownie: ………………………..  …./ 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności:

- Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego, na kwotę ……………… PLN brutto (słownie: …………………….. 00 / 100)

- Całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu, na kwotę PLN brutto (słownie: ………...….. 00/ 100)

- Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu, na kwotę …………PLN brutto (słownie: ……………..00 / 100)

- Pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, w terminie do ……………………r.

Poprzez dostawę strony umowy rozumieją dostarczenie i pozostawienie w dyspozycji zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia w postaci fizycznej a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji) co najmniej przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do posiadania i korzystania z prawa (np. umowa licencyjna).

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży oraz przeszkolić personel zamawiającego, w terminie do ………………..r. Za moment zakończenia instalacji i uruchomienia Kupujący uznaje całkowitą gotowość wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia do działania, pełne zmontowanie i podłączenie do ewentualnych innych instalacji, zainstalowanie i uzyskanie pełnej funkcjonalności rzeczy i oprogramowania.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy przy czym zamawiający w zakresie realizacji poszczególnych powyższych ustępów wyznacza do reprezentacji następujące osoby:

- w zakresie ust. 1 -  Pana Witolda Gawrona – tel. 797590398,

- w zakresie ust. 2 -  Pana Witolda Gawrona – tel. 797590398,

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza: Pana Witolda Gawrona – tel. 797590398, w.gawron@szpital-brzozow.pl w każdym innym przypadku niż te określone w ust. 3.

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do ………. dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury ,  przy czym podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie dostawy zgodnie z § 3 ust. 1 umowy.

- Sprzedający zobligowany jest do dostarczenia do siedziby Kupującego faktury z chwilą podpisania protokołu odbioru.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

§ 5

- Sprzedający udziela …….. miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży  Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 3 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 5 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 2 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu oraz w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa jednak nie mniejszej niż 1 raz w okresie gwarancji. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu. Dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie terminów i ilości przeglądów po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ........................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego:

- Pan Witold Gawron – tel. 797590398, e-mail: w.gawron@szpital-brzozow.pl.

- W przypadku gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

- W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany będzie do zapewnienia aktualizacji do najnowszych wersji, dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia, programów komputerowych, w terminie 30 dni od dnia opublikowania aktualizacji lub nowej wersji, chyba że Sprzedający i Kupujący po opublikowaniu aktualizacji lub nowej wersji postanowią inaczej.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.

- Niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia będącego przedmiotem umowy przez Sprzedającego, powodujące utratę przez Kupującego środków publicznych zagwarantowanych Kupującemu umową nr ………………………zawartą z …………………………, spowoduje zapłatę na przez Sprzedającego na rzecz Kupującego równowartości utraconej kwoty.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku jakiejkolwiek formy przekształcenia Kupującego wszystkie prawa i obowiązki Kupującego wynikające z niniejszej umowy przechodzą na podmiot będący aktualnym właścicielem przedmiotu umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w trzech egzemplarzach, dwóch dla Kupującego i jednym dla Sprzedającego.

Sprzedający                                                                                                       Kupujący

Załącznik nr 9

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Brzozowie, w dniu: ………………………..r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Powierzającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowana przez:

  - …………………………………………

  - …………………………………………

zwana w dalszej części umowy „Przetwarzającym”.

Preambuła

Strony umowy zamierzają zawrzeć umowę, na mocy której Przetwarzający będzie świadczyć usługi serwisu informatycznego na rzecz Powierzającego. W związku z powyższym Powierzający jako administrator danych osobowych zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoich pacjentów (zwanych dalej „danymi osobowymi”) Przetwarzającemu w zakresie określonym w umowie.

Niniejszym strony postanowiły, co następuje:

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy stronami w zakresie przetwarzana przez Przetwarzającego Danych Osobowych. Powierzający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, aby umożliwić realizację umowy SZSPOO.SZPiGM.3810/7/2018  na rzecz Powierzającego.

Obowiązki i oświadczenia stron

Powierzający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych.

Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej „ustawą”) oraz wyłącznie w celu i zakresie przewidzianym w § 5 umowy sprzedaży.

Miejsce przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego we wskazanej w niniejszej umowie siedzibie oraz innych lokalizacjach Przetwarzającego, w tym w systemie informatycznym. Zmiana miejsca przetwarzania danych osobowych wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Powierzającego.

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, by urządzenia i systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniały warunki techniczne i organizacyjne na poziomie wysokim, określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Osoby przetwarzające dane osobowe

Przetwarzający wyznacza osoby upoważnione do dostępu i przetwarzania danych osobowych wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Przetwarzający zobowiązuje się przekazać Powierzającemu w ciągu 5 dni roboczych od doręczenia pisemnego żądania Powierzającego aktualną ewidencję osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych.

Przetwarzający zobowiązuje się dopuszczać do przetwarzania powierzonych danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie wydane przez Przetwarzającego.

Przetwarzający zobowiązuje się przed dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych przeszkolić w zakresie ochrony danych osobowych każdą osobę związaną pośrednio bądź bezpośrednio z wykonywaniem umowy, jeżeli osoba taka nie została do tej pory przeszkolona z zakresu przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedzialność

Gdy osoba trzecia będzie dochodzić od Powierzającego odszkodowania za niezgodne z ustawą przetwarzanie danych osobowych lub naruszenie dóbr osobistych, lub inne czyny związane z posiadaniem i wykorzystaniem danych osobowych, Przetwarzający będzie współdziałać z Powierzającym w celu rozstrzygnięcia sporu na korzyść Powierzającego, w tym udostępni wszelkie wymagane przez Powierzającego informacje i dokumenty związane ze sprawą.

Kary umowne

W przypadku gdy Powierzający stwierdzi naruszenie przepisów ustawy lub postanowień umowy, będzie uprawniony do żądania od Przetwarzającego zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 PLN za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa Powierzającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Rozwiązanie umowy

Umowa zostaje zawarta od ………………… do …………………………..

Powierzający lub Przetwarzający może rozwiązać Umowę w każdej chwili za uprzednim ……………………… wypowiedzeniem na piśmie.

Powierzający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia swoich obowiązków przez Przetwarzającego.

Najpóźniej w ciągu 7 dni po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Przetwarzający usunie dane osobowe powierzone przez Powierzającego ze swoich systemów informatycznych, kartotek, ksiąg i innych zbiorów i przekaże te dane Powierzającemu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują Przetwarzającego do przechowywania tych danych.

Przez usunięcie danych osobowych należy rozumieć zniszczenie tych danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzający może pozostawić jedną kopię danych w celach archiwalnych

Prawo kontroli

Przetwarzający zobowiązuje się umożliwić Powierzającemu kontrolę, czy wyżej wymienione wymogi są spełniane, w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem Przetwarzającego telefonicznie lub e-mailowo.

Prawa podmiotów danych

Jeśli osoba, której dane osobowe są przetwarzane, lub uprawniony organ wystąpią z żądaniem określonym w art. 32 ustawy, Przetwarzający umożliwi niezwłocznie Powierzającemu wypełnienie jego obowiązków ustawowych. W przypadku złożenia przez osobę, której dane są przetwarzane, wniosku, o którym mowa w art. 33 ustawy, Przetwarzający na wniosek Powierzającego udzieli takiej osobie informacji, o których mowa w art. 33 ustawy.

Zakaz dalszego powierzania przetwarzania danych

Przetwarzający nie może powierzyć osobie trzeciej przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej, pisemnej zgody Powierzającego.

Ustalenia końcowe

Po wejściu w życie z dniem 25 maja 2018 roku nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych postanowienia niniejszej umowy mogą ulec zmianie, przy czym zakres tych zmian będzie wynikał tylko i wyłącznie ze zmian nowych uregulowań prawnych.

Powierzający                                                                                                             Przetwarzający

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.