Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/15/2018                                                           Brzozów  15.02.2018r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/15/2018

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- SIWZ, załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dostosowuje  kolejność opisu  przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1  do poszczególnych części zamówienia określonych w Części 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres wymaganych parametrów we wszystkich częściach nie ulega zmianie.

Nowa treść załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  są wiążące dla wszystkich wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGICZNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

W BRZOZOWIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| APARAT KTG – 4 SZTUKI |
| 1 | Przeznaczenie do monitorowania akcji serca płodu, skurczów macicy (TOCO) i innych parametrów, posiadający możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej, FHR (tętno płodu), TOCO, FM (Fetal Movement), NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia matki), SpO2 (saturacja matki), PR, EKG (matki) i TEMP (matki). | Tak, wymagane. |
| 2 | Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy LED, pochylany o przekątnej ≥ 12 cali. | Tak, wymagane. |
| 3 | Budowa modułowa z wygodną rączką do przenoszenia aparatu. | Tak, wymagane. |
| 4 | Waga urządzenia bez kardiomonitora ≤ 5,5 kg. | Tak, wymagane. |
| 5 | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne i pokrętło. | Tak, wymagane. |
| 6 | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przy monitorowaniu płodu ≥ 2 godziny. | Tak, wymagane. |
| 7 | Widoczny na ekranie wskaźnik naładowania akumulatora. | Tak, wymagane. |
| 8 | Aparat rozbudowany o moduł transportowy o przekątnej ekranu min. 4 cale, będący jednocześnie kardiomonitorem transportowym, odczyt podstawowych funkcjach monitorowania pacjentki: (EKG, NIBP, SPO2 ,TEMP, ) w zestawie minimum: kabel EKG – 5 – odprowadzeniowy – 1 szt. czujnik saturacji dla dorosłych typu klips – 2 szt. mankiet do pomiaru ciśnienia (rozmiar średni) – 3 szt. czujnik temperatury powierzchniowej – 1 szt. czujnik temperatury głębokiej – 1 szt. | Tak, wymagane. |
| 9 | Wyświetlanie parametrów kardiomonitora (krzywych i wartości cyfrowych EKG, NIBP, SPO2, TEMP) na ekranie głównym aparatu KTG. | Tak, wymagane. |
| 10 | Dostępność min. 7 różnych ekranów monitorowania płodu i matki, w tym ekran dużych znaków. Szybka zmiana ekranów w technologii przesuwanych dotykowo ekranów. | Tak, wymagane. |
| 11 | Trendy tabelaryczne i graficzne ≥ 96 godzin. | Tak, wymagane. |
| 12 | Zakresy opóźnień występowania alarmów ustawiane krokiem 5 sekundowym: 5-20 sekund i wyłączanie na stałe. | Tak, wymagane. |
| 13 | Alarm parametrów razem z odpowiednimi wycinkami krzywych ≥ 300 zdarzeń. | Tak, wymagane. |
| 14 | Trójpoziomowy system alarmów z możliwością podglądu alarmów wizualnych w promieniu 360˚. | Tak, wymagane. |
| 15 | Możliwość ustawienia czasu badania w zakresie od minimum 10 min. do 480 min. z krokiem co 10 min. | Tak, wymagane. |
| 16 | Widoczny na ekranie wybrany czas badania i upływający czas wybranego okresu badania po starcie monitorowania. | Tak, wymagane. |
| 17 | Zakres pomiarowy FHR min.30-250 bpm. | Tak, wymagane. |
| 18 | Dokładność pomiarowa FHR min. ±1bpm. | Tak, wymagane. |
| 19 | Zakres głośności tętna płodu min. 6 poziomów. | Tak, wymagane. |
| 20 | Zakres głośności alarmów min. 6 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe. | Tak, wymagane. |
| 21 | Zakres głośności FHR min. 6 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe. | Tak, wymagane. |
| 22 | Zakres jasności ekranu LCD min. 6 poziomów. | Tak, wymagane. |
| 23 | Możliwość ustawienia pauzy alarmów w zakresie 1 - 10 min i możliwość wyłączenia na stałe. | Tak, wymagane. |
| 24 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak, wymagane. |
| 25 | Robocza częstotliwość fal ultradźwiękowych min. (1MHz - 3MHz) ±10% | Tak, wymagane. |
| 26 | Średnia wartość szczytowego natężenia dźwięku między impulsami <100mW/c m2. | Tak, wymagane. |
| 27 | Wskaźnik jakości sygnału. | Tak, wymagane. |
| 28 | Aparat wyposażony w funkcje monitorowania ciąży bliźniaczej. | Tak, wymagane. |
| 29 | Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy FHR. | Tak, wymagane. |
| 30 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR w przypadku monitorowania bliźniaków. | Tak, wymagane. |
| 31 | Ujednolicone gniazda oraz automatycznie identyfikowalne czujniki FHR, TOCO i FM. | Tak, wymagane. |
| 32 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego typu. | Tak, wymagane. |
| 33 | Wodoszczelność przetworników. | Tak, wymagane. |
| 34 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki. | Tak, wymagane. |
| 35 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu matki. | Tak, wymagane. |
| 36 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco. | Tak, wymagane. |
| 37 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy. | Tak, wymagane. |
| 38 | Zakres sygnału Toco minimum 0-100. | Tak, wymagane. |
| 39 | Możliwość zerowania funkcji TOCO na wartość 0, 5, 10, 15, 20. | Tak, wymagane. |
| 40 | Automatyczna korekcja zerowania. | Tak, wymagane. |
| 41 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie. | Tak, wymagane. |
| 42 | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2,3 cm/min. | Tak, wymagane. |
| 43 | Szerokość papieru 150 mm. | Tak, wymagane. |
| 44 | Alarm techniczny w przypadku niedomknięcia podajnika z papierem. | Tak, wymagane. |
| 45 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej i drukowania na papierze o formacie A4. | Tak, wymagane. |
| 46 | Wprowadzanie danych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie qwerty. | Tak, wymagane. |
| 47 | Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez wejście zewnętrzne. | Tak, wymagane. |
| 48 | Podstawa jezdna z koszykiem/szufladą na akcesoria i podstawą uniemożliwiającą zsunięcie się aparatu, na czterech niezależnych , skrętnych kołach. Przynajmniej dwa koła wyposażone w hamulec. | Tak, wymagane. |
| 49 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia. Głowica FHR1 – 2 szt. Głowica FHR2 – 1 szt. Głowica TOCO – 1 szt. Ręczny znacznik FM – 1 szt. Pasy do zapinania głowic 2 szt. | Tak, wymagane. |
| 50 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 51 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 52 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 53 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty (np. dokumenty potwierdzające kalibracje wagi). | Tak, wymagane. |
| 54 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 2

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| APARAT USG – 1 SZTUKA |
| 1 | Aparat USG, posiadający minimum 17” monitor LCD. Dopler kolorowy, dopler angio z detekcją kierunków przepływu, dopler pulsacyjny, automatyczne pomiary dopplerowskie z widma dopplerowskiego dostępne w czasie i po zamrożeniu, raporty z wykonywanych badań, minimum 3 aktywne porty głowic obrazowych. | Tak, wymagane. |
| 2 | Aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera. | Tak, wymagane. |
| 3 | Monitor kolorowy LCD na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością regulacji niezależnie od konsoli. | Tak, wymagane. |
| 4 | Rzeczywisty wyświetlany obraz z głowicy zajmujący więcej niż 50 % ekranu. | Tak, wymagane. |
| 5 | Możliwość podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu bez konieczności wywoływania archiwum, lub raportu z badania. Opcja dostępna również w trakcie wykonywania badania. | Tak, wymagane. |
| 6 | Regulacja wysokości konsoli min. 20 cm. | Tak, wymagane. |
| 7 | Regulacja obrotu konsoli min. 20˚. | Tak, wymagane. |
| 8 | Ilość kanałów przetwarzania min. 225000. | Tak, wymagane. |
| 9 | Dynamika systemu >260 dB. | Tak, wymagane. |
| 10 | Zakres głębokości obrazowania min. od 2 do 34 cm. | Tak, wymagane. |
| 11 | Zasięg częstotliwości pracy aparatu min. 1-18 MHz. | Tak, wymagane. |
| 12 | Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę. | Tak, wymagane. |
| 13 | Min trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych. | Tak, wymagane. |
| 14 | Tryby pracy aparatu: 2D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min. 630 Hz. Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.5000 obrazów. M-mode. Kolor M-mode. Doppler kolorowy z maksymalną skalą PRF min 4m/s. Power Doppler. Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów (inny niż Power Doppler). Doppler PWD o regulacji szerokości bramki min. 1-15 mm. Maksymalna wartość prędkości dla Dopplera PWD min. 7,5 m/s przy zerowym koncie korekcji. Tryb Doppler tkankowy. Obrazowanie panoramiczne. Duplex (2D/PWD). Triplex (2D/PWD/CD). | Tak, wymagane. |
| 15 | Obrazowanie harmoniczne. | Tak, wymagane. |
| 16 | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode). | Tak, wymagane. |
| 17 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe o min 9 kątach nadawania dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów. | Tak, wymagane. |
| 18 | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami Color Doppler, Power Doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, obrazowaniem 3D. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum. | Tak, wymagane. |
| 19 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. | Tak, wymagane. |
| 20 | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali). | Tak, wymagane. |
| 21 | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min. +/- 20˚. | Tak, wymagane. |
| 22 | Min. 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC. | Tak, wymagane. |
| 23 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD. | Tak, wymagane. |
| 24 | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół. | Tak, wymagane. |
| 25 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min. x 8. | Tak, wymagane. |
| 26 | Dodatkowa funkcja powiększenia obszaru bez utraty detali. | Tak, wymagane. |
| 27 | Głowica endovaginalna typu 2D: Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz. Maksymalny kąt obrazowania głowicy min. 180˚. Ilość elementów - min. 192 | Tak, wymagane. |
| 28 | Głowica konweksowa typu 2D: Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz. Maksymalny kąt obrazowania głowicy min. 110˚. Ilość elementów min. 192. | Tak, wymagane. |
| 29 | Głowica liniowa typu 2D: Częstotliwości pracy głowicy min. 3-8 MHz. Maksymalna głębokość penetracji min. 13 cm. Ilość elementów min 192. Szerokość obrazowania min. 43 mm. | Tak, wymagane. |
| 30 | Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań minimum: jamy brzusznej małych narządów naczyniowych ginekologicznych położniczych | Tak, wymagane. |
| 31 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych. | Tak, wymagane. |
| 32 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. | Tak, wymagane. |
| 33 | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum. | Tak, wymagane. |
| 34 | Automatyczne pomiary biometrii płodu. Min HC, AC, BPD, FL. | Tak, wymagane. |
| 35 | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy oraz zdjęć do raportu. | Tak, wymagane. |
| 36 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji wyznaczania pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar min. wymiary długość, wysokość, grubość objętość. | Tak, wymagane. |
| 37 | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez FMF. | Tak, wymagane. |
| 38 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 400 GB pojemności. | Tak, wymagane. |
| 39 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum: Regulacja wzmocnienie 2D gain. Powiększenie obrazu. Mapy szarości. Koloryzacja. Regulacja funkcji wygładzania obrazu. Zakres dynamiki obrazu. PW-Mode. Przesuniecie linii bazowej. Korekcja kąta. Automatyczne kalkulacje. Modyfikacja obliczeń. Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego. Color Flow Mode. Przesunięcie linii bazowej. Mapy koloru. Próg przejścia do analizy koloru. | Tak, wymagane. |
| 40 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu, obrazów objętościowych 3/4D. | Tak, wymagane. |
| 41 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny ryzyka wad chromosomowych. | Tak, wymagane. |
| 42 | Możliwość zmiany kąta insonacji w płaszczyźnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sądy wolumetrycznej podczas badania pacjenta ( opcja dla głowic objętościowych). | Tak, wymagane. |
| 43 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o obrazowanie 3/4D z głowic objętościowych z prędkością skanowania min 45 obr/s. | Tak, wymagane. |
| 44 | Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe convex i endovaginalna do obrazowania 3/4D w położnictwie i ginekologii. | Tak, wymagane. |
| 45 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu 2D Częstotliwości pracy głowicy min. 4-12 MHz Max. Głębokość penetracji min. 10 cm Ilość elementów min 192 | Tak, wymagane. |
| 46 | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego z możliwością wyboru ilości przekroi oraz możliwością ustawiania odległości między liniami cięcia. | Tak, wymagane. |
| 47 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu pendrive, zewnętrznych dyskach twardych. | Tak, wymagane. |
| 48 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI. | Tak, wymagane. |
| 49 | Wideoprinter minimum czarno-biały małego formatu. | Tak, wymagane. |
| 50 | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej lub laserowej) do drukowania raportów z badań w formacie A4. | Tak, wymagane. |
| 51 | Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat moduł podtrzymujący napięcie, pozwalający na prace systemu po zaniku napięcia przez min 10 minut (możliwość wykonania badania z użyciem dostępnych trybów pracy), oraz pozwalający na odłączenie aparatu od prądu bez zamykania systemu w celu przemieszczenia do łóżka pacjenta. | Tak, wymagane. |
| 52 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową, moduł umożliwia minimum zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, zdalnej korekty parametrów obrazowania. | Tak, wymagane. |
| 53 | Na wyposażeniu urządzenia minimum poza głowicami: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia | Tak, wymagane. |
| 54 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 55 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 56 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 57 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 58 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 3

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| ZESTAW DO INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA – 5 SZTUK |
| 1 | Zestaw przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem, utrzymanie zadanej temperatury skóry lub powietrza, wilgotności względnej oraz stężenia tlenu w przestrzeni noworodka, pomiar i obrazowanie funkcji życiowych minimum: NIBP, SpO2, RR, puls, kurtyna powietrzna. | Tak, wymagane. |
| 2 | Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki i intensywnej terapii nad noworodkiem. | Tak, wymagane. |
| 3 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, pole zajmowane przez inkubator nie większe jak 7000 cm2. | Tak, wymagane. |
| 4 | Wymiary łóżeczka (materacyka) min. długość 65 cm. | Tak, wymagane. |
| 6 | Zewnętrzny, kolorowy ekran dotykowy LCD, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. | Tak, wymagane. |
| 8 | Konstrukcja kopuły dwuścienna. | Tak, wymagane. |
| 9 | Górna część kopuły zdejmowana bez użycia narzędzi. | Tak, wymagane. |
| 10 | Otwierane 2 długie ścianki kopuły – przednia i tylna. | Tak, wymagane. |
| 11 | Otwory pielęgnacyjne min. 6 sztuk. | Tak, wymagane. |
| 12 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | Tak, wymagane. |
| 13 | Materacyk otoczony wewnętrznymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora. | Tak, wymagane. |
| 14 | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka. | Tak, wymagane. |
| 15 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z obu stron. | Tak, wymagane. |
| 16 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora dwustrumieniowy. | Tak, wymagane. |
| 17 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | Tak, wymagane. |
| 18 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora. | Tak, wymagane. |
| 19 | Możliwość wyjęcia wszystkich czterech ścianek kopuły w celu mycia i dezynfekcji. | Tak, wymagane. |
| 20 | Regulacja nawilżania: Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1%. Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń. Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia. | Tak, wymagane. |
| 21 | Regulacja temperatury: Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą. Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka. | Tak, wymagane. |
| 22 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry minimum: temperaturę na skórze noworodka. temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora. stężenie tlenu pod kopułą inkubatora. informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub %. | Tak, wymagane. |
| 23 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy. | Tak, wymagane. |
| 24 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% | Tak, wymagane. |
| 25 | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). | Tak, wymagane. |
| 26 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne minimum: Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora. Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo). Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury. Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu. Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu. Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia. | Tak, wymagane. |
| 27 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji. | Tak, wymagane. |
| 28 | Wbudowany pulsoksymetr w technologii Massimo. | Tak, wymagane. |
| 29 | Możliwość rozbudowy o wbudowaną wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300-6500 g. | Tak, wymagane. |
| 30 | Na wyposażeniu urządzenia minimum poza głowicami: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia pokrowce wielorazowe bawełniane na materacyk – 5 sztuk zestaw akcesoriów do pozycjonowania noworodka | Tak, wymagane. |
| 31 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 33 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 34 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 35 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 4

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| KARDIOMONITOR – 4 SZTUKI |
| 1 | EKG (elektrokardiografia) – umożliwia monitorowanie pracy serca i rozpoznanie ewentualnych chorób, RR (częstość oddechów), HR (tętno) – funkcja umożliwiająca monitorowanie ilości uderzeń serca na minutę, SpO2 (saturacja), NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi), wózek dedykowany. | Tak, wymagane. |
| 2 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg z akumulatorem. | Tak, wymagane. |
| 3 | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta. | Tak, wymagane. |
| 4 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym. | Tak, wymagane. |
| 5 | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | Tak, wymagane. |
| 6 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości min. 800X600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 10 poziomów. | Tak, wymagane. |
| 7 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów - co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | Tak, wymagane. |
| 8 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych - min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku. | Tak, wymagane. |
| 9 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG HR Respiracja Saturacja Nieinwazyjny pomiar ciśnienia Temperatura (T1,T2,TD) | Tak, wymagane. |
| 10 | Pomiar EKG: Zakres HR min. 15-350 min. Monitorowanie EKG z 3 lub 5odprowadzeń. Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń. Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG. Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm. Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej. Funkcja kaskady. Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO. Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST. Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min. 20 zaburzeń. | Tak, wymagane. |
| 11 | Pomiar respiracji: Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej. Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy. Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s. Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV. Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min. 10-60 sekund. | Tak, wymagane. |
| 12 | Pomiar saturacji SpO2: Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI). Zakres pomiarowy saturacji 0-100%. Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-240 bpm. Pomiar saturacji w technologii Masimo. Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia. Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski). Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2. Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej. | Tak, wymagane. |
| 13 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP): Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg. Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm. Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg. Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 minut). Zakres programowania interwałów w trybie auto co najmniej 1-720 minut. Funkcja stazy. Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie. Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnim min. 2000 wyników pomiarów NIBP. Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | Tak, wymagane. |
| 14 | Pomiar temperatury: Zakres pomiarowy min. 0-100˚C. Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10˚C. Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów. | Tak, wymagane. |
| 15 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | Tak, wymagane. |
| 16 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy minimum: pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak, wymagane. |
| 17 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak, wymagane. |
| 18 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak, wymagane. |
| 19 | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe. | Tak, wymagane. |
| 20 | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów. | Tak, wymagane. |
| 21 | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 6 poziomów. | Tak, wymagane. |
| 22 | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak, wymagane. |
| 23 | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta. | Tak, wymagane. |
| 24 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi. | Tak, wymagane. |
| 25 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych. | Tak, wymagane. |
| 26 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy. | Tak, wymagane. |
| 27 | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków. | Tak, wymagane. |
| 28 | Zasilanie kardiomonitora sieciowe i akumulatorowe. | Tak, wymagane. |
| 29 | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny. Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu. | Tak, wymagane. |
| 30 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak, wymagane. |
| 31 | Wyświetlanie - co najmniej 8 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG. | Tak, wymagane. |
| 32 | Dostępne tryby pracy minimum: tryb dużych znaków tryb trendów tryb oxyCRG tryb listy 7-EKG 7-EKG oraz dodatkowych krzywych tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | Tak, wymagane. |
| 33 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci. | Tak, wymagane. |
| 34 | Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora kopiującego. | Tak, wymagane. |
| 35 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak, wymagane. |
| 36 | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków. | Tak, wymagane. |
| 37 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45). | Tak, wymagane. |
| 38 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora. | Tak, wymagane. |
| 39 | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali. | Tak, wymagane. |
| 40 | Monitor wyposażony w min. 1 porty USB do podłączenia klawiatury lub myszki. | Tak, wymagane. |
| 41 | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | Tak, wymagane. |
| 42 | Cicha praca kardiomonitora - pasywne chłodzenie bez wentylatora. | Tak, wymagane. |
| 43 | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą - stopień ochrony co najmniej IPX1. | Tak, wymagane. |
| 44 | Monitor przygotowany do prostej rozbudowy (bez konieczności wysyłki do serwisu) o pomiar etCO2 – wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play. | Tak, wymagane. |
| 45 | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4. | Tak, wymagane. |
| 46 | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | Tak, wymagane. |
| 47 | Możliwość rozbudowy o co najmniej: inwazyjny pomiar ciśnienia kapnometrię AG monitorowania gazów anestetycznych indeks bispektralny BIS nieinwazyjny rzut serca ICG rzut metodą termodylucji CO | Tak, wymagane. |
| 48 | Podstawa jezdna z koszykiem/szufladą na akcesoria i podstawą uniemożliwiającą zsunięcie się aparatu, na czterech niezależnych , skrętnych kołach. Przynajmniej dwa koła wyposażone w hamulec. | Tak, wymagane. |
| 49 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia kabel EKG pięcioodprowadzeniowy dla dorosłych – 1 szt. wielorazowy czujnik klips SpO2 dla dorosłych – 2 szt. mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych wielorazowy rozmiar średni – 2 szt. mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych wielorazowy rozmiar średni – 1 szt. czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych – 1 szt. | Tak, wymagane. |
| 50 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 51 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 52 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 53 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |
| 54 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 5

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| WÓZEK NA MATERIAŁ STERYLNY – 1 SZTUKA |
| 1 | Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej, cztery koła jezdne z których minimum dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu. Konstrukcja zamknięta. | Tak, wymagane. |
| 2 | Wózek ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | Tak, wymagane. |
| 3 | Wózek wyposażony w minimum dwa uchwyty do prowadzenia. | Tak, wymagane. |
| 4 | Drzwi podwójne, otwierane skrzydłowe w zakresie minimum 250 ˚. | Tak, wymagane. |
| 5 | Drzwi wyposażone w uszczelkę oraz zamek. | Tak, wymagane. |
| 6 | Wewnątrz wózka mieści się minimum 6 jednostek sterylizacyjnych. Wnętrze minimum 2 regulowane półki dzielące przestrzeń wewnętrzną na 3 części. | Tak, wymagane. |
| 7 | Kółka pokryte materiałem nie brudzącym podłoża, średnica minimum 150 mm. | Tak, wymagane. |
| 8 | Wszystkie krawędzie zewnętrzne zaokrąglone (bezpieczne). | Tak, wymagane. |
| 9 | Wysokość nie wyższa niż 1300 mm. | Tak, wymagane. |
| 10 | Szerokość nie większa niż 700 mm. | Tak, wymagane. |
| 11 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia. | Tak, wymagane. |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 13 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 14 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty. | Tak, wymagane. |

CZĘŚĆ 6

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| DEFIBRYLATOR – 1 SZTUKA |
| 1 | Tryby pracy: ręczny – wartość energii używana do defibrylacji dobierana jest przez użytkownika, AED – defibrylacja półautomatyczna po wykryciu rytmu VF/FT, kardiowersja – defibrylacja synchroniczna, monitorowanie – długotrwałe monitorowanie EKG, SpO2 oraz NIBP, stymulator pracujący w trybie asynchronicznym (sztywnym) lub synchronicznym (na żądanie). | Tak, wymagane. |
| 2 | Defibrylacja dwufazowa. | Tak, wymagane. |
| 3 | Zakres wyboru energii w J min. 5 – 360 J. | Tak, wymagane. |
| 4 | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 20. | Tak, wymagane. |
| 5 | Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek. | Tak, wymagane. |
| 6 | Defibrylacja ręczna. | Tak, wymagane. |
| 7 | Defibrylacja półautomatyczna. | Tak, wymagane. |
| 8 | Ekran monitora – kolorowy. | Tak, wymagane. |
| 9 | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali. | Tak, wymagane. |
| 10 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe. | Tak, wymagane. |
| 11 | Praca z zasilania akumulatorowego: min. 3,5 godziny monitorowanie lub min. 140 defibrylacji z energią 360 J. | Tak, wymagane. |
| 12 | Możliwość wykonania kardiowersji. | Tak, wymagane. |
| 13 | Ciężar max. 6,0 kg. | Tak, wymagane. |
| 14 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci. | Tak, wymagane. |
| 15 | Metronom do podawania akustycznie częstości tempa uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji z zaprogramowanymi min pacjentami dorosłymi, dziećmi, zaintubowanymi i niezaintubowanymi. | Tak, wymagane. |
| 16 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy). | Tak, wymagane. |
| 17 | Monitorowanie EKG: Monitorowanie EKG minimum 3 odprowadzenia. Zakres pomiaru tętna minimum 20-200 uderzeń/minutę. Wzmacniacz toru EKG w zakresie minimum 0,25-4 cm/mV z co najmniej siedmioma poziomami. | Tak, wymagane. |
| 18 | Stymulacja przezskórna: Możliwość wykonania stymulacji w trybach na żądanie i asynchronicznym. Częstotliwość stymulacji w zakresie minimum 40-170 impulsów na minutę. Natężenie prądu stymulacji minimum w zakresie 10-180 mA. | Tak, wymagane. |
| 19 | Podstawa jezdna z koszykiem/szufladą na akcesoria i podstawą uniemożliwiającą zsunięcie się aparatu, na czterech niezależnych , skrętnych kołach. Przynajmniej dwa koła wyposażone w hamulec. | Tak, wymagane. |
| 20 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50 mm. | Tak, wymagane. |
| 21 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V. | Tak, wymagane. |
| 22 | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń. | Tak, wymagane. |
| 23 | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie. | Tak, wymagane. |
| 24 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | Tak, wymagane. |
| 25 | Po rozbudowie, możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie. | Tak, wymagane. |
| 26 | Na wyposażeniu urządzenia minimum: okablowanie/zasilacze/peryferia niezbędne do pracy urządzenia. Głowica FHR1 – 2 szt. Głowica FHR2 – 1 szt. Głowica TOCO – 1 szt. Ręczny znacznik FM – 1 szt. Pasy do zapinania głowic 2 szt. | Tak, wymagane. |
| 27 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. | Tak, wymagane. |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem. | Tak, wymagane. |
| 29 | Minimalna gwarancja producencka 24 miesiące. | Tak, wymagane. |
| 30 | Urządzenie zostaje przekazane zamawiającemu gotowe do pracy tzn. po wykonaniu wszystkich procedur montażowych/walidacyjnych/legalizacyjnych/kalibracyjnych wymaganych przepisami prawa dla tego typu urządzenia. Na potwierdzenie wykonania ww działań zamawiający otrzyma stosowne w tego typu sytuacji dokumenty (np. dokumenty potwierdzające kalibracje wagi). | Tak, wymagane. |
| 31 | Zasilanie 230V 50 Hz, wtyczka E. | Tak, wymagane. |