| Lp. | Parametry opis | Zakres wymagań | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane identyfikacyjne wyrobu: Producent, Nr katalogowy Nazwa na fakturze | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji- 2019 | Tak wymagane |  |
| 3 | Waga max. 30 gramów | Tak wymagane |  |
| 4 | Elektrody przedsionkowe i komorowe, aktywne, sterydowe | Tak wymagane |  |
| 5 | Program nocny | Tak wymagane |  |
| 6 | Histereza części rytmu | Tak wymagane |  |
| 7 | Polarność czułość (A/V), biopolarny, unipolarny | Tak wymagane |  |
| 8 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 9 | Szerokość impulsu min zakres 0,5-1,0 ms | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 10 | Czułość komorowa w zakresie 1,0-7,5 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 11 | Czułość przedsionkowa w zakresie 0,25-4,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 12 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 13 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Tak wymagane |  |
| 14 | Funkcja automatycznego rozpoznawania pola elektromagnetycznego (MRI Auto Detect) | Tak wymagane |  |
| 15 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | Tak wymagane |  |
| 16 | Żywotność stymulatora min. 7 lat (nastawy nominalne) | Tak wymagane |  |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu | Tak wymagane |  |

Załącznik nr 6.

Wymagania do zadania 1 (stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami)

Wymagania do zadania 1 (stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami)

| Lp. | Parametry opis | Zakres wymagań | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane identyfikacyjne wyrobu: Producent, Nr katalogowy Nazwa na fakturze | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji- 2019 | Tak wymagane |  |
| 3 | Waga max. 30 gramów | Tak wymagane |  |
| 4 | Elektrody przedsionkowe i komorowe, aktywne, sterydowe | Tak wymagane |  |
| 5 | Program nocny | Tak wymagane |  |
| 6 | Histereza części rytmu | Tak wymagane |  |
| 7 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 8 | Szerokość impulsu min zakres 0,2-1,5 ms | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 9 | Czułość komorowa w zakresie 1,0-10,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 10 | Czułość przedsionkowa w zakresie 0,18-4,0 mV | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 11 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | Wymagalny minimalny zakres |  |
| 12 | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min. 30-325 (PAV i SAV) | Tak wymagane |  |
| 13 | Automatyczny PVARP | Tak wymagane |  |
| 14 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak wymagane |  |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne | Tak wymagane |  |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Tak wymagane |  |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Tak wymagane |  |
| 18 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu | Tak wymagane |  |
| 19 | Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) | Tak wymagane |  |
| 20 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | Tak wymagane |  |
| 21 | Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały czas życia urządzenia | Tak wymagane |  |
| 22 | Możliwość przełączenia automatycznego polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak wymagane |  |
| 23 | Sporządzanie wykresu graficznego przy teście stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu | Tak wymagane |  |
| 24 | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” | Tak wymagane |  |
| 25 | Dostępne histogramy: częstość przewodzenie AV aktywność pacjenta | Tak wymagane |  |
| 26 | Rejestracja epizodów: wysokiej częstotliwości komorowej i przedsionkowej częstości komorowej w trakcie trwania awarii czas trwania arytmii przedsionkowej | Tak wymagane |  |
| 27 | Funkcja automatycznego rozpoznawania pola elektromagnetycznego (MRI auto detect) | Tak wymagane |  |