| Załącznik nr 7 Kardiowerter-defibrylator jednojamowy 36J z elektrodą ICD VR |
| --- |
|  | Parametry opis | Zakres wymagań | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| 1 | Dane identyfikacyjne wyrobu: Producent, Nr katalogowy Nazwa na fakturze | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji- 2019 | Tak wymagane |  |
| 3 | Waga poniżej 78 gramów | Tak wymagane |  |
| 4 | Dostarczona energia defibrylatora 36 (J) | Tak wymagane |  |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | Tak wymagane |  |
| 6 | Rozpoznanie arytmii min 2 typy VF i VT | Tak wymagane |  |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego- min 2 | Tak wymagane |  |
| 8 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne- wybór przy zamówieniu dł. 62-75 cm | Tak wymagane |  |
| 9 | Elektrody jednokoilowe/ dwukoilowe - wybór przy zamówieniu dł. 62-75 cm | Tak wymagane |  |
| 10 | Żywotność min 10lat przy 50% stymulacji w trybie VVI, 2 ładowania w ciągu roku przy nast. 60 (ppm) 500 Ohmów 2,5 (V) 0,4 (ms) | Tak wymagane |  |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowania epizodów VT/VF | Tak wymagane |  |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak wymagane |  |
| 13 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 13 s przez cały okres pracy urządzenia | Tak wymagane |  |
| 14 | Możliwość dostarczania terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | Tak wymagane |  |
| 15 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak wymagane |  |
| 16 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych i do komorowych | Tak wymagane |  |
| 17 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Tak wymagane |  |
| 18 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | Tak wymagane |  |
| 19 | Pomiar trendów: Epizodów VT/VF HRV Częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF Automatyczny opis stanu baterii i elektrody Terapii wysokonapięciowych | Tak wymagane |  |
| 20 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz strefie VT | Tak wymagane |  |
| 21 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak wymagane |  |
| 22 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak wymagane |  |
| 23 | Zapis trendów fali R | Tak wymagane |  |
| 24 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Tak wymagane |  |
| 25 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Tak wymagane |  |
| 26 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Tak wymagane |  |
| 27 | Algorytm wspomagający programowanie urządzenia w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Tak wymagane |  |
| 28 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia | Tak wymagane |  |
| 29 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI w polu o wartości 1,5 i 3Tbez stref wykluczeń | Tak wymagane |  |
| 30 | Dostarczenie 20% urządzeń umożliwiających diagnostykę migotania przedsionków | Tak wymagane |  |

Kardiowerter -defibrylator dwujamowy MRI 36J z elektrodą ICD DR

| Lp. | Parametry opis | Zakres wymagań | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane identyfikacyjne wyrobu: Producent, Nr katalogowy Nazwa na fakturze | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji- 2019 | Tak wymagane |  |
| 3 | Waga poniżej 79 gramów | Tak wymagane |  |
| 4 | Dostarczona energia defibrylatora 36 (J) | Tak wymagane |  |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | Tak wymagane |  |
| 6 | Rozpoznanie arytmii min 2 typy VF i VT | Tak wymagane |  |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego- min 1 | Tak wymagane |  |
| 8 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne- wybór przy zamówieniu dł. 62-75 cm | Tak wymagane |  |
| 9 | Elektrody jednokoilowe/ dwukoilowe - wybór przy zamówieniu dł. 62-75 cm | Tak wymagane |  |
| 10 | Żywotność min 8 lat przy 50% stymulacji w trybie DDD, 2 ładowania w ciągu roku przy nast. 60 (ppm) 500 Ohmów 2,5 (V) 0,4 (ms) | Tak wymagane |  |
| 11 | Algorytmy wykorzystujące analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | Tak wymagane |  |
| 12 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta | Tak wymagane |  |
| 13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak wymagane |  |
| 14 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | Tak wymagane |  |
| 15 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak wymagane |  |
| 16 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Tak wymagane |  |
| 17 | Możliwość dostarczania terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | Tak wymagane |  |
| 18 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak wymagane |  |
| 19 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Tak wymagane |  |

| 20 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | Tak wymagane |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz strefie VT | Tak wymagane |  |
| 22 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych Pomiar trendów: Epizodów VT/VF, HRV, Terapii wysokonapięciowych, Częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, Czas AF w ciągu dnia | Tak wymagane |  |
| 23 | Rytm komorowy w czasie AF | Tak wymagane |  |
| 24 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak wymagane |  |
| 25 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI w polu o wartości 1,5 i 3Tbez stref wykluczeń | Tak wymagane |  |
| 26 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Tak wymagane |  |
| 27 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak wymagane |  |
| 28 | Zapis trendów fali R | Tak wymagane |  |
| 29 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Tak wymagane |  |
| 30 | Algorytm wspomagający programowanie urządzenia w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  |  |
| 31 | Automatyczna sygnalizacja AF/AT (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak wymagane |  |
| 32 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia | Tak wymagane |  |