Numer sprawy: SZPiGM 0610A/11/2020      		                  Brzozów, 21.10.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

do 30.000 euro

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

im. ks. B. Markiewicza

ul. ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

tel. 13 43 09 587

fax. 13 43 09 587

email. tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl

Zaprasza do złożenia oferty

na dostawę stacji centralnego monitorowania

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego opisanego poniżej:

| NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- |
| STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA – 1 SZTUKA |
| WYMAGANE PARAMETRY |
| Centrala przygotowana do monitorowania, min. 16 stanowisk pacjenta. | TAK, WYMAGANE |
| Możliwość rozbudowy centrali do obsługi 48 stanowisk. | TAK, WYMAGANE |
| Centrala umożliwia podłączenie posiadanych przez zamawiającego monitorów serii BSM, PVM | TAK, WYMAGANE |
| Centrala wyposażona w ekran kolorowy , min. 23”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1080. | TAK, WYMAGANE |
| Wyświetlanie min. 8 stanowisk/monitor Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego stanowiska: min. 3 krzywe (dla 8 stanowisk na ekranie). | TAK, WYMAGANE |
| Komunikacja z użytkownikiem poprzez mysz i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim | TAK, WYMAGANE |
| Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | TAK, WYMAGANE |
| Możliwość dokonania zmiany koloru wyświetlania poszczególnych parametrów. | TAK, WYMAGANE |
| Funkcja „zamrażania” wyświetlanych krzywych. Nie dotyczy danych numerycznych, które są cały czas aktualizowane | TAK, WYMAGANE |
| Możliwość wybrania typu wyświetlanej krzywej, jej wzmocnienia oraz danych numerycznych niezależnie dla każdego monitorowanego łóżka wyświetlanego w oknie ogólnego przeglądu pacjentów oddziału. | TAK, WYMAGANE |
| Funkcja umożliwiająca ustawienie wspólnej lub oddzielnej skali dla krzywych ciśnienia inwazyjnego | TAK, WYMAGANE |
| Funkcja umożliwiającą użytkownikowi definiowanie priorytetu wyświetlania parametrów życiowych. | TAK, WYMAGANE |
| Funkcja zawieszania monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia | TAK, WYMAGANE |
| Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. | TAK, WYMAGANE |
| Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów, min. 3 stopnie. | TAK, WYMAGANE |
| Funkcja zawieszenia monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia (użytkownik ma możliwość edycji treści etykiet). | TAK, WYMAGANE |
| Historia alarmów, min. 400 na pacjenta. | TAK, WYMAGANE |
| Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 120 [h] | TAK, WYMAGANE |
| Archiwizacja zapisu „holterowskiego” min. 6 krzywych dynamicznych z min 120 godzin każdego monitorowanego stanowiska. | TAK, WYMAGANE |
| Pamięć min. 300 zdarzeń arytmii dla każdego łóżka (pamięć zdarzeń arytmii jest niezależna od pamięci pozostałych alarmów). | TAK, WYMAGANE |
| Funkcja pozwalająca użytkownikowi na zdefiniowanie, dla których typów arytmii mają być zapisywane zdarzenia arytmii. | TAK, WYMAGANE |
| Wyświetlanie wyników analizy 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami. | TAK, WYMAGANE |
| Możliwość definiowania parametrów zapisywanych w min. trzech różnych trendach tabelarycznych. | TAK, WYMAGANE |
| Pamięć minimum 400 plików z pomiarem odcinka ST. | TAK, WYMAGANE |
| Możliwość definiowania przez użytkownika zawartości raportów przeznaczonych do wydruku. | TAK, WYMAGANE |
| Funkcja wyboru interwału automatycznych wydruków raportów. | TAK, WYMAGANE |
| Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami. | TAK, WYMAGANE |
| Funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia/ awarii centrali. | TAK, WYMAGANE |
| Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | TAK, WYMAGANE |
| Funkcja ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego. | TAK, WYMAGANE |
| Możliwość przystosowania centrali do współpracy z nadajnikami telemetrycznymi. | TAK, WYMAGANE |
| Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali. Wydruki z monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. | TAK, WYMAGANE |
| Zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali. | TAK, WYMAGANE |
| Szkolenie personelu. | TAK, WYMAGANE |
| Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK, WYMAGANE |
| Minimalna gwarancja producencka 24 miesięcy. | TAK, WYMAGANE |

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy

- Sposób sporządzenia oferty

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego – sekretariat zamawiającego, budynek „G” administracja.

- Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta postępowanie SZPiGM 0610A/11/2020”.

- Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie.

- Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych zgodnie                                  z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc                   po przecinku).

- Zamawiający informuje, że rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

- Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia w płatności zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia, do 90 dni po terminie płatności faktury.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty i informacje

- Formularz oferty wykonawcy – według załączonego wzoru - załącznik nr 1.

- Odpis wykonawcy z właściwego rejestru KRS lub działalności gospodarczej.

- Deklarację zgodności lub certyfikat CE potwierdzające zgodność oferowanego wyrobu  z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC.

- Termin złożenia oferty: do 29.10.2020 r. do godz. 12.00.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest mgr Tomasz Telesz, dane  kontaktowe, jak w nagłówku.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100 %

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy  umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie   przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.

- Załączniki:

- Formularz oferty wykonawcy.

- Wzór umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane  Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny , Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18.

- Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail robert.tomza@szpital-brzozow.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA!

- Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.

- Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy   i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

- Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik  nr 1               do SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

Załącznik nr 1

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: .......................................

Siedziba: .....................................

Tel. .............................................

Fax. ............................................

E-mail. .........................................

OFERTA WYKONAWCY

| Lp. | Asortyment (podać nazwę handlową i producenta) | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja centralnego monitorowania ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. | 1 |  |  |  |

OKRES UDZIELANEJ GWARANCJI: ………M-CE/CY

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz uważam się za związanego ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

...................................................................................................................................................

Data i podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA

NR SZPiGM 0610A/11/2020

zawarta w Brzozowie, w dniu: ………………………..r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowana przez:

…………………………………………

…………………………………………

zwana w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

- Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje stację centralnego monitorowania fabrycznie nową, nieużywaną, rok produkcji 2019/2020, zgodnie z ofertą złożoną                            w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwaną w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1,                na kwotę ………….. PLN brutto (słownie: ………………………..  …./ 100).

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności:

- koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego.

- całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

- koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

- pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych o których mowa w § 5 ust. 10.

§ 3

- Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko.

Poprzez dostawę strony umowy rozumieją dostarczenie i pozostawienie w dyspozycji zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia w postaci fizycznej a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji) co najmniej przekazanie dokumentów potwierdzających prawo                        do posiadania i korzystania z prawa (np. umowa licencyjna).

- Sprzedający zobowiązany jest dokonać dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży oraz przeszkolić personel zamawiającego, w terminie do (do 21 dni od dnia zawarcia umowy)……………….r. Za moment zakończenia instalacji i uruchomienia Kupujący uznaje całkowitą gotowość wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia do działania, pełne zmontowanie i podłączenie do ewentualnych innych instalacji, zainstalowanie               i uzyskanie pełnej funkcjonalności rzeczy i oprogramowania.

- Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy, przy czym zamawiający wyznacza               do reprezentacji następujące osoby: Pana Radosława Gromka – tel. 515083097,

- Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza: Pana Radosława Gromka – tel. 515083097, radoslaw.gromek@szpital-brzozow.pl

§ 4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni              od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury,  przy czym podstawą                       do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie dostawy zgodnie z § 3 ust. 2 umowy.

- Sprzedający zobligowany jest do dostarczenia do siedziby Kupującego faktury                w terminie do 2 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy                 nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

§ 5

- Sprzedający udziela ……..(min. 24 miesięcy) miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.  Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.

- Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust. 1 umowy.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.

- Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji:

- do 72 godzin od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

- do 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa wymaga instalacji części zamiennych.

- Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 48 godzin                      po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u Kupującego lub w siedzibie Sprzedającego.

- W sytuacji, gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych                             od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 7  dni roboczych Sprzedający                   o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

- Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.

- Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia Kupującemu.

- Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu                 na nowy.

- Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu oraz w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa jednak nie mniejszej niż 1 raz w okresie gwarancji. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu. Dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie terminów i ilości przeglądów                  po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

- Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..................................... lub adres email ........................................

- Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego:

- Pan Radosław Gromek – tel. 515083097, e-mail: radoslaw.gromek@szpital-brzozow.pl.

- W przypadku gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

§ 6

- Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.

- Niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia będącego przedmiotem umowy przez Sprzedającego, powodujące utratę przez Kupującego środków publicznych zagwarantowanych Kupującemu umową z podmiotem udzielającym dotacji, spowoduje zapłatę przez Sprzedającego na rzecz Kupującego równowartości utraconej kwoty.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedającego wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży z przyczyn lezących wyłącznie po stronie Kupującego – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy              za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną                       na zasadach ogólnych.

- Kary określone w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą być naliczone kumulatywnie. Odstąpienie od umowy przez Kupującego i naliczenie kary umownej z tego tytułu nie pozbawia Kupującego możliwości domagania się zapłaty kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia od umowy.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności – przy czym zmiana osób               do kontaktu ze strony Kupującego nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie jednostronnego poinformowania Sprzedającego na piśmie o nowych osobach               do kontaktu.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić                od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku jakiejkolwiek formy przekształcenia Kupującego wszystkie prawa i obowiązki Kupującego wynikające z niniejszej umowy przechodzą na podmiot będący aktualnym właścicielem przedmiotu umowy.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, jednym dla Kupującego                i jednym dla Sprzedającego.

Kupujący                                                                                                    Sprzedający